| ……………………………………………. (uveďte nabízený typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky na přístrojové vybavení |  |  |  |
|  | Parametr | Nabízená hodnota | Poznámka |
| Přístroje plně kompatibilní s gelovými kartami a/nebo nabízenými reagenciemi: 2x centrifuga, 1x inkubátor pro gelové karty; 1x pracovní deska; 2x pipeta; 1x dávkovač; 1x reader gelových karet | ANO |  |  |
| Desktopový počítač. Práce s desktopovým PC a readerem je minimálně stejně efektivní jako práce s přístrojem s integrovaným PC, navíc přináší výhodu v případě poruchy přístroje, kdy je možné desktopový PC a uživatelský SW dále využívat pro práci – lze nadále přijímat požadavky z LIS, zpracovávat testy, manuálně zadávat výsledky do systému, validovat je a posílat do LIS. Zadavatel připouští integrovaný i desktopový počítače obě varianty jsou možné. |  |  |  |
| Všechny přístroje musí být nové, nerepasované | ANO |  |  |
| Pipeta musí být dávkovací s přednastavenými objemy | ANO |  |  |
| Pracovní deska (platforma) musí být pro levoruké i pravoruké uživatele | ANO |  |  |
| Dávkovač pro diluent s nastavitelným objemem | ANO |  |  |
| Inkubátor musí mít alespoň dvě nezávislé inkubační zóny | ANO |  |  |
| Inkubátor musí mít přednastavenou teplotu (37°C) | ANO |  |  |
| Centrifuga s rotorem možnost i jako součást systému | pro min. 24 gelových karet |  |  |
| reader pro odečet gelových karet s integrovaným počítačem, včetně skeneru pro načítání barkódů použitých diagnostik | ANO |  |  |
| reader musí gelovou kartu vyfotografovat, odečíst, výsledky interpretovat s možností modifikace výsledků po ověření uživatelem; obrázky musí být ve vysokém rozlišení | ANO |  |  |
| Ovládací software čtečky gelových karet musí být v češtině | ANO |  |  |
| K čtečce se lze připojit na vzdálený přístup (vzdálená správa) pro rychlejší odstranění závady technickou podporou | ANO |  |  |
| Součástí dodávky musí být UPS (záložní zdroj energie pro překonání krátkodobých výpadků energie) | ANO |  |  |
| Nastavení víceúrovňových práv obsluhy pro přihlášení do čtečky gelových karet a obslužného software s identifikací a ochranou individuálním heslem nebo čárovým kódem | ANO |  |  |
| V ceně nabídky musí být zahrnutá instalace systému, jeho validace a připojení čtečky k laboratornímu informačnímu systému (OpenLims Stapro), minimálně jednostranná komunikace s LIS | ANO |  |  |
| Požadavky na diagnostika & imunohematologická vyšetření |  |  |  |
| princip vyšetření: systém sloupcové gelové aglutinace | ANO |  |  |
| Unikátní barkódy na zkumavkách pro evidenci šarží a exspirací použitých diagnostik | ANO |  |  |
| Všechny reagencie ready-to-use (tedy bez nutnosti přípravy reagencií před jejich použitím) | ANO |  |  |
| Exspirace diagnostik v den dodání na pracoviště musí být alespoň 4 měsíce (vyjma diagnostik obsahující erytrocyty erytrocyty a kontroly) | ANO |  |  |
| Všechny antigeny musí být umožněni vyšetřit možnost na více gelových kartách pro stanovení antigenů systémů Rh a Kell musí obsahovat tato antiséra: Anti-DVI+, Anti-C, Anti-E, Anti-c, Anti-e, Anti-Cw, Anti-Kell, kontrolní mikrozkumavka | ANO |  |  |
| Obecné požadavky |  |  |  |
| Cena za dopravné a balné musí být kalkulována v ceně | ANO |  |  |
| Technická dokumentace vč. prohlášení o shodě, uživatelský manuál, příbalové informace k reagenciím, bezpečnostní listy pro reagencie musí být v českém jazyce | ANO |  |  |
| V ceně nabídky musí být zahrnutý technický servis, včetně náhradních dílů a případných upgradů softwaru | ANO |  |  |
| V ceně nabídky musí být aplikační podpora, zejména zaškolení na systém a přístrojové vybavení v nabídce | ANO |  |  |
| Dodání uživatelského manuálu v českém jazyce | ANO |  |  |
| Prohlášení o shodě | ANO |  |  |
| CE certifikát | ANO |  |  |
| Další dokumenty potřebné pro provoz (validační certifikát atd.) | ANO |  |  |
| Pokyny pro vyplnění: |  |  |  |
| 1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota" |  |  |  |
| 2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek) |  |  |  |
| 3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO/NE*, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje. * Tato hodnota je hodnocena v rámci kritéria 2 Vybrané technické/kvalitativní parametry |  |  |  |
| 4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka". |  |  |  |