## List1
Ultrazvukový přístroj pro Gynekologickou ambulanci
Konkrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní vlastnosti
1 | maximálně mobilní ultrazvukový systém se 4 bržděnými koly
2 | nastavení výšky klávesnice pro sedícího i stojícího lékaře
3 | Ovládání pomocí trackballu (nikoliv touchpad)
4 | Podpora uz sond typu single crystal
5 | Digitální TGC s možnosti uložit nastavení do presetu
6 | hmotnost systému do 100 kg
7 | kompletní dezinfikovatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná ergonomicky na ovládacím panelu, možnost i výsuvného řešení klávesnice
8 | Výškově a stranově stavitelný LCD/LED monitor s úhlopříčkou min. 23", umístěný na pohyblivém rameni
9 | Integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12" pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídek funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídek dle požadavků uživatele
10 | rychlý start přístroje, max. do 90 sec. z vypnutého stavu
11 | Frekvenční rozsah přístroje minimálně 1 až 18 MHz
12 | současné aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond
13 | minimální vstupy/výstupy: 3x USB, LAN, HDMI
14 | podpora připojení k LAN
15 | plná kompatibilita DICOM
16 | archivace pacientských dat na interní HDD nebo SSD, min. 1TB
17 | min. 4 uživatelská hardwarová tlačítka
Zobrazení:
18 | 2D zobrazení (B – mód), maximální hloubka 2D zobrazení pro abdominální vyšetření minimálně 40 cm
19 | THI (Tissue harmonic imaging) 2D harmonické zobrazení na všech sondách
20 | Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v několika krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
21 | Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v několika krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
22 | PW – pulzní doppler
23 | CFM (Colour Flow Mapping) - barevné zobrazení (kódování) rychlosti toku krve
24 | PDI (Power Doppler Imaging) – barevné zobrazení toku pomocí energetického dopplerovského módu (Power Doppler, Angio Doppler)
25 | Dynamický doppler (Dynamic Flow) - barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností, obrazovou rychlostí a přesnou konturací (zobrazení cévní struktury bez přebarvených hranic cévních stěn)
26 | 2D zobrazení krevního toku v reálném čase pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek - nedopplerovská metoda (např. B- flow, 2D Flow)
27 | Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy a vysokého rozlišení, včetně triplexního zobrazení v reálném čase a sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách.
28 | 3D prostorový efekt vykreslování toku pro všechny výše uvedené barevné módy
29 | Duplexní zobrazení (2D + PW; 2D + CFM; 2D + mikrovaskularizace) v reálném čase u všech nabízených sond
30 | Triplexní zobrazení (2D + PW + CFM a 2D + PW + mikrovaskularizace) v reálném čase u všech nabízených sond
31 | Simultánní duální zobrazení - rozdělení monitoru na zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase u všech nabízených sond (twin view, color compare mode)
32 | 3D/4D zobrazení v reálném čase včetně realistického nasvěcování zobrazených struktur (realistic view, true view, luminance, …)
33 | SW pro automatickou detekci a následnou kalkulaci průměru a objemu hypoechogenních struktur (pro výpočet objemu folikul), včetně barevného rozlišení jednotlivých struktur nebo číslováno a seřazeno podle velikosti.
Další funkce:
34 | Možnost vytvoření a uložení nastavení pro jednotlivé UZV sondy (vyšetřovací presety)
35 | Automatická dynamická optimalizace parametrů 2D obrazu pro různé typy tkání
36 | Automatická optimalizace dopplerovské křivky
37 | Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
38 | Možnost manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí
39 | Možnost zpětného měření a vyhodnocení na uloženém záznamu
40 | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálních posunů (HD ZOOM)
41 | Automatické zvětšení měřícího bodu v podobě lupy
42 | Možnost měření v živém a zmrazeném obraze
43 | Programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice: délka, plocha, objem, úhel
44 | Automatické trasování dopplerovské křivky vč. automatického vyhodnocení parametrů minimálně PI, RI, S, D, S/D na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání.
45 | kompletní porodnická měření a kalkulace pro 2D zobrazení a dopplerovské vyšetřování
46 | Automatizované měření bioparametrů (min. BPD, AC, HC, FL) – založeno na AI rozpoznávání vhodné roviny s automatickým umístěním měřících kurzorů
47 | Závěrečný protokol naměřených a vypočtených hodnot, včetně trendových grafů pro všechny měřené parametry i vypočtené indexy (minimálně GS, CRL, NT, BPD, HC, AC, FL, FW, DV, MCA PI/RI, Umb A PI/RI, Uterin PI/RI, Renal PI/RI)
48 | Možnost přímého exportu závěrečného protokolu v PDF a tisku na připojené PC tiskárně
49 | IOTA – schopnost standartizovaného postupu pro posuzování typu a rizika ovariálních nádorů, včetně závěrečného protokolu IOTA Adnex
50 | automatické měření rozměrů uterus + tloušťka endometria). Případně podobná varinata řešení( AI automatická metoda získání dělohy ve 3D rekonstrukci pro přesnější zobrazení anatomie.Lékař pak vidí dělohu a endometrium trojrozměrně)
51 | automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů) + automatické změření základních rozměrů hlavičky a mozkových struktur BPD, HC, Cerebelum, Vp, CM, NF,NT). Případně podobná varinata řešení (AI aplikaci SonoCNS pro automatické rozměření 3 rovin ze kterých se měří pět základních parametrů BPD, HC, Cerebellum, Vp, CM.
52 | HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů)
53 | elastografie pro cervix
54 | možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru
Konektivita a archivace
55 | Digitální videotiskárna pro přímý tisk obrazových nálezů
56 | USB vstup pro kontinuální záznam (nahrávání) vyšetření na USB
57 | USB porty pro připojení dokumentačních a paměťových zařízení typu Flash disk a PC tiskárny (alespoň 1 x dostupný v přímém dosahu - na ovládacím panelu nebo na monitoru)
58 | Modul Dicom pro komunikaci s PACS/RIS/NIS pro všechny kategorie (včetně Worklist)
59 | Formát exportovaných záznamů – DICOM, JPEG, AVI
60 | Připojení a funkční komunikace s PACS zadavatele (Ethernet min. 10/100 Mb/s)
Sondové vybavení
61 | 3D/4D konvexní sonda pro abdominální vyšetření, rozsah min. 2-8 MHz, úhel 90°, Volume Angle 90°x85° nebo v rozsahu 1-8 MHz, úhel 70°, Volume Angle 70°x 85°
62 | Endovaginální sonda, rozsah min. 2 – 11 MHz, zobrazovací úhel min. 180° nebo v rozsahu 4-9 MHz, úhel 180°
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
63 | Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
64 | Garance náhradních dílů po dobu 5 let po skončení záruky
65 | Veškerá dokumentace včetně Doc, návodu v Čj, předávací protokol a další potřebné dokumenty pro provoz
66 | Dodávka do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Splnění ANO/NE"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů doplní ANO/NE podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře"