Příloha kupní smlouvy č. 1

Minimální zadavatelem požadované technické parametry

| Předmět plnění | Počet ks | Typové označení a obchodní název přístroje |
| --- | --- | --- |
| Dodávka, montáž a uvedení do provozu - Urologický laser | 1 |  |

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Holmiový laser 1 ks: |  |  |  |
| Dodavatel | x |  |  |
| Výrobce | x |  |  |
| Terapeutický laser pracující na principu aktivního prostředí holmium: ytrium aluminium garnát (Ho: YAG). | Ano |  | Podmínka |
| vhodný pro endo-urologické zákroky (např. při mnohočetné litiáze horních cest močových, uretero-calicholitiáza nad 3 cm apod.), kde lze zavést flexibilní, laserová vlákna antegrádním i retrográdním přístupem. | Ano |  | Podmínka |
| Pulsní Ho: YAG laser, krystalový laser třídy 4, medicínský atest, určen pro urologické výkony | Ano |  | Podmínka |
| Mobilní provedení s kolečky pro možnost transportu. Minimálně 4 kolečka z toho min. 2 kolečka s možností aretace. Minimálně 2 madla pro transport. | Ano |  | Podmínka |
| Uzavřený, vodou chlazený systém pro kontinuální použití s aktivní regulací. | Ano |  | Podmínka |
| Maximální výkon na výstupu laseru min. 60 W | Ano |  | Podmínka |
| Vlnová délka pulzu 2100 nm ± 20 nm | Ano |  | Podmínka |
| Výstupní energie nastavitelná min. v rozsahu od 0,2 do 5 J | Ano |  | Podmínka |
| Frekvence laserové emise nastavitelná min. v rozsahu min. 3-60 Hz | Ano |  | Podmínka |
| Automaticky nastavená šířka pulzu dle zvoleného módu bez nutnosti manuálního nastavení | Ano |  | Podmínka |
| Variabilní šířka pulzů nastavitelná min. v rozsahu 50-1100 µs, pro dosažení různých účinků na konkrement, nebo tkáň. | Ano |  | Podmínka |
| zaměřovací paprsek o vlnové délce 532 nm, výkon do 5 mW - Třída 3R | Ano |  | Podmínka |
| Automatické nastavení maximálního, přípustného výkonu (energie), pro různé průměry připojených vláken (pro snížení rizika přetížení vlákna a jeho zničení). | Ano |  | Podmínka |
| Rozpoznání připojeného vlákna a zobrazení historie jeho použití. | Ano |  | Podmínka |
| Možnost připojení vlákna s „ball tip“ koncovkou pro ochranu pracovního kanálu flexibilního endoskopu (lze vsunout i do zahnutého endoskopu). | Ano |  | Podmínka |
| LED barevný indikátor stavu (alespoň standby, ready, emise, error) na čelní straně generátoru | Ano |  | Podmínka |
| Duální nožní spínač pro dvě různá nastavení emise, třetí tlačítko pro přepínání módu standby / ready z operačního pole. | Ano |  | Podmínka |
| Programovatelné přiřazení levého a pravého přepínače na pedálu – možnost spínání různých módů laseru bez nutnosti přepínání módů na generátoru. | Ano |  | Podmínka |
| Integrovaný ochranný štít chránicí laserové čočky proti znečištění / zničení, s možností výměny proškoleným personálem bez nutnosti servisního zásahu. | Ano |  | Podmínka |
| Napájení z el. jednofázové zásuvky 230 V / 50 Hz, s jištěním max. 32 A | Ano |  | Podmínka |
| Dotykový displej s úhlopříčkou min. 12" a rotací 270° pro lepší viditelnost nastavovaných a zobrazovaných hodnot a parametrů | Ano |  | Podmínka |
| Výrobcem přednastavené módy pro dosažení různých účinků na konkrement / tkáň bez nutnosti manuálního nastavení parametrů jako je energie, výkon, frekvence, šířka pulzů | Ano |  | Podmínka |
| Výrobcem přednastavené módy pro řešení litiázy (dusting, fragmentace, popkorn efekt, stabilizační mód – případně volitelně mohou být další) | Ano |  | Podmínka |
| 7 modulací délky pulzu, pro každou volbu frekvence a energie, od velmi krátkých po velmi dlouhé. | Ano |  | Podmínka |
| Laser musí podporovat min. tyto módy: |  |  |  |
| - Výrobcem přednastavený mód pro nastavení šířky pulzu v min. 7 krocích mezi metodou dustingu a fragmentace. Mód musí být použitelný s jednorázovými i resterilizovatelnými vlákny všech rozměrů. | Ano |  | Podmínka |
| - Tzv. long pulse, pokročilá stabilizační technologie generuje specifické laserové pulzy, které vytvářejí bublinu páry spojující distální konec vlákna s povrchem kamene (odpařování vody mezi nimi). Když bublina dosáhne konkrementu, dochází k ablaci. Díky kolapsu bubliny, která se dotýká kamene, je zabráněno retropulzi. Mód musí být použitelný s jednorázovými i resterilizovatelnými vlákny všech rozměrů. | Ano |  | Podmínka |
| - Stabilizační modulovaný mód, při kterém dochází ke generování modulovaného pulzu s rúznou intenzitou a modulovanou proporční pauzou, který generuje dvě kavitační bubliny v definovaném časovém úseku kdy první kavitační bublina při kolapsu přitáhne a stabilizuje konkrement k distánímu konci vlákna a druhý pulz působí disrupci konkrementu. Pulz musí být použitelný pro enukleaci kde prokazatelně zlepšuje disekci tkáně a vykazuje lepší hemostatický efekt ve srovnání s nemodulovaným pulzem. Mód musí být použitelný s jednorázovými i resterilizovatelnými vlákny všech rozměrů. | Ano |  | Podmínka |
| - Modulovaný pulz pro generování velkých kavitačních bublin o průměru min. 6 mm vhnodý pro koagulaci tkáně např. po enukleaci prostaty. Mód musí být použitelný s jednorázovými i resterilizovatelnými vlákny všech rozměrů. | Ano |  | Podmínka |
| Originální vlákna výrobce musí být dostupná min. v těchto rozměrech: 200, 272, 365, 550, 600, 800 a 1000 µm. Vlákna musí být ve všech rozměrech dostupná jako jednorázová a opakovatelně použitelná, sterilizovatelné v parním autoklávu (134 °C), v min. dvou variantách pro 5 a 10 resterlizací. | Ano |  | Podmínka |
| Výrobcem přednastavené módy min. pro Litotrypse: Vysokofrekvenční dusting, dusting vapor tunel, popcorning, fragmentace. | Ano |  | Podmínka |
| Výrobcem přednastavené módy min. pro BPH: HOLEP, citlivé oblasti, HOLAP, koagulace. | Ano |  | Podmínka |
| Hmotnost max. 200 Kg | Ano |  | Podmínka |
| Aktivně reguované chlazení dle potřeb zdroje záření, hlučnost max. 60 dBA | Ano |  | Podmínka |
| Životnost přístroje uváděná výrobcem min. 10 let | Ano |  | Podmínka |
| Požadované příslušenství |  |  |  |
| 3 ks Ochrané brýle | Ano |  | Podmínka |
| 1 ks Vlákno resterilizovatelné podporující stabilizační mód generující dvě kavitační buliny 200 µm | Ano |  | Podmínka |
| 1 ks Vlákno resterilizovatelné podporující stabilizační mód generující dvě kavitační buliny 550 µm | Ano |  | Podmínka |
| 1 ks Nástroj na úpravu vláken pro vlákna 200 µm | Ano |  | Podmínka |
| 1 ks Nástroj na úpravu vláken pro vlákna 550 µm | Ano |  | Podmínka |
| 2 ks Nástroj pro zracování vláken | Ano |  | Podmínka |

V ……………….……….…… dne ……….….…………….

…………………………………………………………………………………..

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení