Příloha kupní smlouvy č. 1

Minimální zadavatelem požadované technické parametry

| Předmět plnění | Počet ks | Typové označení a obchodní název přístroje |
| --- | --- | --- |
| Dodávka, montáž a uvedení do provozu - Ultrazvuk pro oddělení neurologické ambulance | 1 |  |

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvuk pro oddělení neurologické ambulance 1 ks |  |  |  |
| Dodavatel | x |  |  |
| Výrobce | x |  |  |
| Dynamický rozsah min. 350 dB | Ano |  | Podmínka |
| Frekvenční rozsah min. 1-22 MHz | Ano |  | Podmínka |
| Úhlopříčka obrazovky min. 21,5“ | Ano |  | Podmínka |
| Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech nezávisle na ovládacím panelu přístroje | Ano |  | Podmínka |
| Výškově nastavitelný ovládací panel | Ano |  | Podmínka |
| Ovládání pomocí trackballu, ne pomocí dotykového touchpadu | Ano |  | Podmínka |
| Součástí ovládacího panelu musí být barevný dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 14“ | Ano |  | Podmínka |
| Digitální nastavení TGC i LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby – ne mechanické jezdce | Ano |  | Podmínka |
| Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání dat | Ano |  | Podmínka |
| Hmotnost přístroje max. 80 kg | Ano |  | Podmínka |
| Min. 3 porty pro připojení 2D sond | Ano |  | Podmínka |
| B-mód na základních a harmonických frekvencích na všech sondách (lineární, konvexní) | Ano |  | Podmínka |
| Dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku impulsně modulovanou (PW) nosnou vlnou vč. spektrálního dopplerovského záznamu na všech sondách | Ano |  | Podmínka |
| PW doppler s vysokou opakovací frekvencí (High - PRF) na všech sondách | Ano |  | Podmínka |
| PW doppler s možností steeringu na lineární sondě | Ano |  | Podmínka |
| Barevné dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku (CFM) se zobrazením rychlostní škály v cm/s včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | Ano |  | Podmínka |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí pro pomalé toky | Ano |  | Podmínka |
| Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase | Ano |  | Podmínka |
| Simultánní duplexní (B-mode + PW) i triplexní zobrazení (B - mode + PW/CW + CFM) v reálném čase | Ano |  | Podmínka |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | Ano |  | Podmínka |
| Automatická optimalizace obrazu pro B-mód a dopplerovské zobrazení | Ano |  | Podmínka |
| Hloubka zobrazení min. do 50 cm | Ano |  | Podmínka |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel, IMT, % stenózy). | Ano |  | Podmínka |
| Automatické měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, SDI) ve zmrazeném i v aktivním režimu během snímání | Ano |  | Podmínka |
| Automatické zvětšení okolí kurzoru během měření | Ano |  | Podmínka |
| Možnost měření ve zmrazeném i v aktivním režimu | Ano |  | Podmínka |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšování obrazu i ve zmrazeném režimu | Ano |  | Podmínka |
| Zoom s vysokou citlivostí | Ano |  | Podmínka |
| Redukce strukturálního šumu v několika úrovních v B i CFM zobrazení | Ano |  | Podmínka |
| Úhlově nezávislé nedopplerovské zobrazení toků včetně duálního zobrazení s B-módem | Ano |  | Podmínka |
| Zobrazování toků s 3D efektem | Ano |  | Podmínka |
| Panoramatické zobrazení | Ano |  | Podmínka |
| Funkce pro zvýraznění jehly v obraze s možností nastavení stupně zvýraznění | Ano |  | Podmínka |
| Automatické měření IMT (měření blízké i vzdálené stěny) | Ano |  | Podmínka |
| SW pro live detekci nervových vláken v UZ obraze | Ano |  | Podmínka |
| Archivace obrazových dat v původním formátu v paměti přístroje | Ano |  | Podmínka |
| Interní HDD – kapacita min. 500GB pro ukládání obrazových a pacientských dat s možností zpětného vyhledávání podle jména pacienta, data vyšetření, ošetřujícího apod. | Ano |  | Podmínka |
| Min 1 x USB 3.0 výstup nebo min. 2 x USB 2.0 výstup pro připojení externích paměťových zařízení typu flash | Ano |  | Podmínka |
| Možnost exportu obrazových dat a reportů na externí média min. ve formátech: JPEG, AVI, DICOM | Ano |  | Podmínka |
| Plná DICOM konektivita dle požadavků zadavatele | Ano |  | Podmínka |
| Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem zadavatele dle jeho požadavků, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s | Ano |  | Podmínka |
| Širokopásmová fázová sonda min. 1 – 5MHz, využití na transkraniální vyšetření | Ano |  | Podmínka |
| Širokopásmová lineární sonda min. 4 – 18MHz, využití na povrchové zobrazení nervů a MSK | Ano |  | Podmínka |
| Širokopásmová lineární sonda min 2 – 9MHz, využití na cévní vyšetření | Ano |  | Podmínka |
| Požadované příslušenství |  |  |  |
| Možnost rozšíření o bateriový provoz min. 60 minut | Ano |  | Podmínka |

V ……………….……….…… dne ……….….…………….

…………………………………………………………………………………..

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení