Příloha kupní smlouvy č. 1

Minimální zadavatelem požadované technické parametry

| Předmět plnění | Počet ks | Typové označení a obchodní název přístroje |
| --- | --- | --- |
| Dodávka, montáž a uvedení do provozu - Ultrazvuk pro oddělení interní JIP | 1 |  |

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilní přístroj vysoké výkonnostní kategorie pro abdominální, cévní a echokardiografickou diagnostiku. 1 ks: |  |  |  |
| Dodavatel | x |  |  |
| Výrobce | x |  |  |
| Vysoce mobilní přístroj, lehce transportovatelný = na podvozku s možností blokování či fixace kol ve směru, madlo pro převoz | Ano |  | Podmínka |
| šířka přístroje max. 55 cm, hmotnost max. 80 kg. | Ano |  | Podmínka |
| Rychlý start přístroje max. do 60 sec. z vypnutého stavu | Ano |  | Podmínka |
| Výškově a stranově stavitelný LCD/LED monitor o úhlopříčce min. 23", s Full HD rozlišením, umístěný na pohyblivém rameni | Ano |  | Podmínka |
| Výškově i stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením aktivních kláves, programovatelnost všech ovládacích prvků uživatelem | Ano |  | Podmínka |
| výškově stavitelný v rozmezí min. 70 - 90 cm, stranově +/- 30° | Ano |  | Podmínka |
| Integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 10" pro zjednodušení a urychlení ovládání (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací, možnost úpravy a tvorby nabídek uživatelem) | Ano |  | Podmínka |
| Ovládání pomocí trackballu – kuličky (nikoliv touchpad) | Ano |  | Podmínka |
| HW textová klávesnice výsuvná z ovládacího panelu | Ano |  | Podmínka |
| Min. 4 aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových sond | Ano |  | Podmínka |
| Frekvenční rozsah přístroje minimálně 1 až 22 MHz | Ano |  | Podmínka |
| Integrovaná baterie zajišťující provoz přístroje bez připojení k el. síti po dobu min. 120 min. | Ano |  | Podmínka |
| Podpora uz sond typu single crystal a matrix (více-elementové sondy s uspořádáním vysílacích krystalů v několika řadách) | Ano |  | Podmínka |
| Požadované režimy zobrazení |  |  |  |
| 2D zobrazení (B – mód), maximální hloubka 2D zobrazení minimálně 40 cm | Ano |  | Podmínka |
| Trapezoidní (lichoběžníkové) zobrazení na lineární sondě | Ano |  | Podmínka |
| PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineární sondě minimálně v rozsahu +/- 30° | Ano |  | Podmínka |
| CW – kontinuální doppler | Ano |  | Podmínka |
| TDI – tkáňový doppler | Ano |  | Podmínka |
| CFM (Colour Flow Mapping) - barevné zobrazení toku krve, včetně energetického dopplerovského módu (Power Doppler, Angio Doppler) | Ano |  | Podmínka |
| Dynamický doppler - barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností, obrazovou rychlostí a přesnou konturací (zobrazení cévní struktury bez přebarvených hranic cévních stěn) | Ano |  | Podmínka |
| Duplexní zobrazení v reálném čase u všech nabízených sond | Ano |  | Podmínka |
| Triplexní zobrazení v reálném čase u všech nabízených sond | Ano |  | Podmínka |
| Simultánní duální zobrazení - rozdělení monitoru na zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase u všech nabízených sond | Ano |  | Podmínka |
| modul rekonstrukce 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond | Ano |  | Podmínka |
| zvýšená vizualizace bioptické jehly (nastavení ve více úrovních) | Ano |  | Podmínka |
| Požadavky na úpravu zobrazení a na měření |  |  |  |
| Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovské křivky (nulová linie, rozsah rychlostí) | Ano |  | Podmínka |
| Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | Ano |  | Podmínka |
| Možnost manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí | Ano |  | Podmínka |
| Měření a vyhodnocení v historii na uložených obrazových záznamech | Ano |  | Podmínka |
| Programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice: délka, plocha, objem, úhel | Ano |  | Podmínka |
| Automatizované trasování dopplerovské křivky vč. automatického vyhodnocení parametrů minimálně PI, RI, S, D, S/D na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání. | Ano |  | Podmínka |
| Automatizované měření IMT | Ano |  | Podmínka |
| Vascularity index – výpočet procentuálního prokrvení z definované oblasti | Ano |  | Podmínka |
| Kardiologická měření a výpočty | Ano |  | Podmínka |
| Požadavky na archivaci |  |  |  |
| Archivace obratových nálezů v přístroji ve formátu RAW, pro export možnost konverze do běžných nelicencovaných formátů (např. jpg, bmp, avi, mpeg4, …) | Ano |  | Podmínka |
| Interní HDD pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí o kapacitě min 1 TB | Ano |  | Podmínka |
| Interní DVD mechanika | Ano |  | Podmínka |
| USB porty pro připojení dokumentačních a paměťových zařízení typu Flash disk (alespoň 1 ks v dosahu obsluhy – např. na monitoru nebo ovládacím panelu) | Ano |  | Podmínka |
| Modul Dicom pro napojení do komunikační sítě typu PACS/RIS/NIS s možností podpory wifi připojení | Ano |  | Podmínka |
| videotiskárna | Ano |  | Podmínka |
| Požadavky na sondy |  |  |  |
| Bezpinové konektory | Ano |  | Podmínka |
| Automatické zamražení sond při nečinnosti dle nastaveného času | Ano |  | Podmínka |
| Konvexní sonda pro abdominální vyšetření, rozsah min. 2 – 8 MHz, zobrazovací úhel min. 120°, max. hloubka 2D zobrazení min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35) | Ano |  | Podmínka |
| Lineární sonda pro blízké pole a cévní aplikace, rozsah min. 4 – 12 MHz, šířka záběru min. 50 mm, označení středu vysílací části pro provádění intervenčních zákroků | Ano |  | Podmínka |
| sektorová sonda pro echokardiografické vyšetřování, rozsah min. 2 – 5 MHz, zobrazovací úhel min. 90° | Ano |  | Podmínka |
| Dostupné celokovové resterilizovatelné bioptické nástavce k nabízeným sondám. | Ano |  | Podmínka |
| Podpora dalších sond – bioptická abdominální sonda s bioptickým kanálem integrovaným v těle sondy | Ano |  | Podmínka |
| Možnost doplnění přístroje o modul hodnocení elasticity tkání metodou střižné vlny včetně barevného mapování, číselné kvantifikace (v m/s a v kPa) a možnosti sledování kvality akvizice - pomocí nabízené abdominální i lineární sondy. | Ano |  | Podmínka |

V ……………….……….…… dne ……….….…………….

…………………………………………………………………………………..

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení