## List1
Příloha č.1 - Technická specifikace
Technické zadání flexibilní ureterorenoskop
Konkrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Požadované parametry flexibilního uretereskopu:
Min. 275˚ deflekce v obou směrech
Max. 7.5F uretereskop
Min. 3.6F pracovní kanál
Digitální CMOS čip v distálním konci vč. led světla
Pracovní délka nástroje min. 68 cm
Min. 2 vstupních porty – voda, laserové vlákno/prac. nástroj
Zorné pole min.120˚
Hloubka ostrosti 3-200mm
Max. homotnost 250g
Rozlišení min. 1920x1080
Přenos videosignálu ureteroskopu bezdrátově (pomocí bluetooth, nebo wifi)
Přenos videosignálu ureteroskopu také klasicky - kabelem
| Požadované parametry videoprocesoru: | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Ovládání pomocí dotykového panelu
Rozlišení min. 1920x 1080
Video výstup – DVI, SDI, S-video
Schopnost nahrávání :
Video (MP4)
fotky (JPG, BMP)
Možnost ukládání videí a fotek – USB Disk, SD karta
Elektrické požadavky - 240V, 50/60Hz
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Záruka 24 měsíců
Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma
Garance náhradních dílů po dobu 10 let po skončení záruky
Doba životnosti přístrojů – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2032 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby)
Veškerá dokumentace včetně Doc, návodu v Čj, předávací protokol a další potřebné dokumenty pro provoz
Dodávka do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
jméno, podpis