## List1
Příloha č. 1a ZD - Technická specifikace - kadiologická ambulance
Sonografický přístroj - část 1 (kardiologická ambulance)
Konkrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní vlastnosti
1 | maximálně mobilní ultrazvukový systém se 4 bržděnými koly
2 | nastavení výšky klávesnice pro sedícího i stojícího lékaře
3 | hmotnost systému do 140 kg
4 | kompletní dezinfikovatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná ergonomicky na ovládacím panelu, možnost i výsuvného řešení klávesnice
5 | integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LED LCD monitor s vysokým rozlišením min.: 1920 x 1080 a velkým pozorovacím úhlem, otočný a sklopný
6 | pomocný dotykový ovládací panel min. 10,1“ umístěný pod hlavním monitorem
7 | možná i varianta bez dotykového displeje
8 | možnost výměny sond za provozu
9 | současné aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond
10 | minimální vstupy/výstupy: 3x USB, LAN, HDMI
11 | podpora připojení k LAN
12 | plná kompatibilita DICOM
13 | archivace pacientských dat na interní HDD nebo SSD, min. 500 GB
14 | min. 4 uživatelská hardwarová tlačítka
Zobrazení:
15 | 2D zobrazení
16 | 2D hamonické zobrazení
17 | CF barevný doppler
18 | PW pulsní doppler
19 | CW kontinuální doppler
20 | TDI, TVI
21 | AMM anatomický m-mód
22 | Modalita Strain / strain rate
Další funkce:
23 | Funkce zoom, včetně HD ZOOM
24 | Redukce speklí nastavitelné v několika krocích v B-obraze i v B-CFM zobrazení
25 | Kompaundní zobrazení nastavitelné v několika krocích v B-obraze i v B-CFM zobrazení
26 | Automatická optimalizace B-módu, TGC a Doppler
27 | Automatická optimalizace
28 | možnost ukládání tzv raw soubouborů- aby bylo možné z pořízené obrazové dokumentace vyčíst stejné údaje, jakoby byl pacient přítomen
29 | Kompletní kardiologický program
30 | Modul pro EKG a Fyzio. (respirační křivka)
31 | SW vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem…)
32 | Záznam videosmyčky ve všech režimech zobrazení
33 | Automatické měření a obkreslování dopplerovské křivky pro kardiologické aplikace, zejména automatické měření parametrů: MV E/A rychlostí včetně deceleračního času a sklonu, MV trace, LVOT Trace, AV Trace, RVOT Trace, PV Trace
34 | Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu použitím metody speckle tracking (automatické zhodnocení levé komory pomocí metody speckle tracking)
Konektivita a archivace
35 | Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů
36 | Export reportu s naměřenými daty do PACSu nebo NISu
37 | Možnost editovat IP konfiguraci přístroje
38 | Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání, exportu a importu
39 | DICOM komunikace (min. Worklist, Store, Send, Print, Modality)
40 | Formát exportovaných záznamů – DICOM, JPEG, AVI
41 | Připojení a funkční komunikace s PACS zadavatele (Ethernet min. 10/100 Mb/s)
Sondové vybavení
42 | 2D fázová multifrekvenční sonda frekvence min.: 1,5-4,0 MHz / varianta 1-5MHz; úhel zobrazení: min. 90°
43 | 2D lineární multifrekvenční sonda, pracovní frekvence min.: 4-10 MHz
44 | Jícnova sonda
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
45 | Záruka 24 měsíců
46 | Garance náhradních dílů po dobu 5 let po skončení záruky
47 | Veškerá dokumentace včetně Doc, návodu v Čj, předávací protokol a další potřebné dokumenty pro provoz
48 | Dodávka do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Splnění ANO/NE"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů doplní ANO/NE podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře"