## List1
Příloha č. 1b - Technická specifikace - chirurgické oddělení JIP
Sonografický přístroj - část 2 (chirurgické oddělení JIP)
Konkrétní typ, výrobce:
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
Základní vlastnosti
1 | maximálně mobilní ultrazvukový systém se 4 bržděnými koly
2 | nastavení výšky klávesnice pro sedícího i stojícího lékaře
3 | šířka systému do 60 cm, hmotnost systému do 85 kg
4 | start systému do plné funkce max. 120 s
5 | ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky
6 | kompletní dezinfikovatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná ergonomicky na ovládacím panelu, možnost i výsuvného řešení klávesnice
7 | snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku)
8 | rozšíření o originální integrovanou baterii na min. 15 minut kontinuálního provozu, zde možný start i následný provoz na baterii (dostupné rozšíření)
9 | integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LED LCD monitor s vysokým rozlišením min.: 1920 x 1080 a velkým pozorovacím úhlem, otočný a sklopný
10 | pomocný dotykový ovládací panel min. 10,1“ umístěný pod hlavním monitorem
11 | manuální nastavení TGC křivky
12 | možnost výměny sond za provozu
13 | současné aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond
14 | minimální vstupy/výstupy: 3x USB, LAN, HDMI
15 | min. 4 uživatelská hardwarová tlačítka
Základní funkce systému:
16 | uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)
17 | dynamická automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, barevný Doppler a spektrální Doppler
18 | archivace pacientských dat na interní HDD nebo SSD, min. 500 GB
19 | interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě
20 | možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)
21 | funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast
22 | funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách
23 | možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)
24 | interní paměťová smyčka pro min. 384 MB nebo 63 500 frm, 900s
25 | připojení k síti LAN
26 | možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
27 | plná kompatibilita DICOM
28 | nastavitelná hloubka zobrazení v rozsahu min.: 1 – 30 cm
29 | frekvenční rozsah systému min.: 2- – 18 MHz
30 | dynamický rozsah systému min. 256 dB
31 | snímková frekvence systému min.: 650 sn./sec.
Měření, software a vyhodnocování
32 | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
33 | automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot: S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR
34 | programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
35 | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace
36 | velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu
37 | M-mód, barevný M-mód
38 | dostupný anatomický M-mód (dostupné rozšíření)
39 | barevný směrový rychlostní Doppler
40 | citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku
41 | možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe
42 | spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace
43 | harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách
44 | zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních
45 | compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů)
46 | panaromatické zobrazení
47 | dostupná funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje
48 | dostupný kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace
49 | dostupný tkáňový Doppler
50 | dostupné výlučně nedoplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením
51 | přístroj musí umožňovat měření průtoku v celé cévě bez použití dopplerovské křivky (pouze z B - obrazu a flow)
52 | přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě v doppler módech (bez použití TIC křivek)
53 | dostupné 3D a 4D zobrazení
54 | možnost přesného porovnání minulého nálezu s aktuálním stavem pacienta
55 | B-Steer – možnost ovlivnit sklon vyzařovaných paprsků ze sondy
Sondové vybavení
56 | Lineární multifrakvenčí sonda min. 4-13 MHz (další varianty 5-18 MHz)
57 | funkce trapezoidního zobrazení
58 | možnost připojení bioptického nástavce
59 | Konvexní multifrakvenčí sonda min. 2-5 MHz (další varianty 1-5 MHz)
60 | možnost připojení bioptického nástavce
61 | Sektorová multifrekvenční sonda min. 1,7-4 MHz (další varianta 1-5 MHz)
Příslušesntví
62 | převozní baterie integrovaná nebo externí (pro nutný transport pacienta po areálu)
Další požadavky
Položka č. | Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře
63 | Záruka 24 měsíců
64 | Garance náhradních dílů po dobu 5 let po skončení záruky
65 | Veškerá dokumentace včetně Doc, návodu v Čj, předávací protokol a další potřebné dokumenty pro provoz
66 | Dodávka do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Splnění ANO/NE"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů doplní ANO/NE podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře"