TECHNICKÁ SPECIFIKACE AKCE: POŘÍZENÍ VIDEOBRONCHOSKOPICKÉHO SYSTÉMU

Požadavky na přístroj (systém):

Základní specifikace požadavků

Bronchoskopická (endoskopická) sestava HD s příslušenstvím: 1 ks/systém;

Videoprocesor; 1 ks

- zobrazovací systém s vysokou rozlišovací schopností

- možnost automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu;

- nastavení bílé - automatické nebo manuální (přes ovládací čelní panel);

- nastavení barevného odstínu – v min. 4 krocích;

- nastavení zvýraznění obrazu – ve více krocích;

- kontrast – nastavení v mínimálně 2 úrovních;

- funkce potlačení odlesků v obraze;

- zmrazení obrazu (z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu);

- vhodné nastavení fokusu pro hloubku pole v min. rozsahu 3 až 90 mm (u standardních videobronchoskopů) – požadavek garance vysoké kvality obrazu, ostrosti obrazu a rozlišení ve všech vzdálenostech

- obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor;

- nastavení velikosti zobrazení; Zoom;

- možnost ovládání nastavení: (s volbou funkcí např.: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, nastavení světla, šipka monitoru,stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu,  formát obrazu apod.)

- z endoskopu- min. 4 programovatelná tlačítka;

- z předního panelu jednotky;

- z klávesnice

- rozpoznání připojeného nástroje/endoskopu (s možností identifikace používaného endoskopu);

- možnost uživatelského nastavení (pro min. 5 uživatelů);

- možnost předvolby nastavení pacientských dat;

- paměťový backup systému (možnost automaticky uložit uživatelské nastavení systému);

- výstup analogový a  Digitalní  (uvedené nebo adekvátní výrobci) – min. DV /  DVI ;

- záznam HD snímku na USB zařízení

- kompatibilní s videobronchoskopem PENTAX EB-1970K na pracovišti, v případě nekompatibility dodání videobronchoskopu stejného typu

- zdroj světla

-      součástí videoprocesoru nebo samostatně

- použití pro videoendoskopy s barevným videočipem,

- min. 4 LED případně jiné osvětlení o stejné  svítivosti  – nutné pro rozlišení jemných struktur;

- možnost nastavení intenzity osvitu – vícestupňové (min. 10 kroků);

- automatické uložení předchozího nastavení;

- velká životnost zdroje (min. 500 provozních hodin);

Medicínský monitor 1 ks

- LCD lékařský monitor , úhlopříčka min. 21,5“

- Rozlišení min. 1920 x 1080

- Kontrast min. 1000:1

- Zobrazovací úhel alespoň 178°

- Antireflexní povrch

- Vstupy: min. 2 x HDMI

- Výstup: min. 1 x HDMI

- Medical Device certifikace

- Zavěšení 100 mm VESA

- Stojan na monitor

Videobronchoskop HD  - 1ks

-     HD videobronchoskop

-     vnější průměr zaváděcího tubusu max.6,4 mm

- průměr pracovního kanálu min. 2.8 mm;

- průměr distálního konce max.6,1 mm

- přímý směr pohledu;

- úhel rozhledu min 120°

- pohyb distálního konce (nahoru/dolů) min. 180°/130°

- HF kompatibilní

- otočný tubus

- hloubka zorného pole 3 -100 mm

- kompatibilní s nabízeným videosytémem

- kompatibilní s testerem těsnosti PENTAX, v případě nekompatibility požadován tester těsnosti

Součástí dodávky  musí být konektory a  komponenty potřebné pro mytí a dezinfekci  endoskopu v automatickém chemodezinfektoru Steelco EW1.

Elektrochirurgický přístroj  (1 ks)

- výkon min. 120 W

- automatická detekce připojení nástroje

- kontrola funkčnosti neutrální elektrody

- self-test při spuštění,

- ovládání nožním spínačem

- displej

Monopolární módy:

- řezání (min. čistý řež, pulsní pomalý, pulsní rychlý) nastavitelný ve více intenzitách

- koagulace (min. jemná koagulace, silná koagulace) nastavitelná ve více intenzitách

Bipolární módy

- koagulace nastavitelná ve více intenzitách

Součástí dodávky:

- Dvojpedálový nožní spínač, kabel

- Kabel k jednorázové neutrální elektrodě

- Monopolární kabel

- Neutrální elektroda jednorázová

- Gumová neutrální opakovatelná elektroda pro dospělé, 250 x 150 mm

- Kabel k opakovatelně použitelné elektrodě, 4,5 m

- Fixační knoflík k neutrální elektrodě, bezlatexový

- Fixační manžeta s knoflíkem, 75 cm, bezlatexový materiál