## Technická spec.
DNS 32 - Lůžka a matrace
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Parametr | Požadovaná min. Hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
Pacientská lůžka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 35 ks
35 ks pacientských lůžek včetně příslušenství | ano | ano/ne
Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění | ano | ano/ne
Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD), stříbrný lak | ano | ano/ne
Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost | ano | ano/ne
Bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg | 300 kg | …kg
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu minimálně 40 – 75 cm pro bezpečnou péči a mobilizaci rizikového pacienta | 40 – 75 cm | … - … cm
Čtyřdílná ložná plocha minimálně 200 x 90 cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | 200 x 90 cm | … x ...cm
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta | ano | ano/ne
Maximální vnější rozměr lůžka 220 x 100 cm | ano | ano/ne
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 30 cm | 30 cm | … cm
Náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru | 12° | … °
Mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR | ano | ano/ne
Plastová nebo hliníková (nebo z jiného lehkého kovu např. dural) čela, výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů | ano | ano/ne
Plastové nebo hliníkové (nebo z jiného lehkého kovu např. dural) dělené spustitelné postranice, aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, tj. mezery mezi postranicemi, čely a postranicemi navzájem musí být dle norem maximálně 60 mm, výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, tj. minimálně 40 cm | 40 cm | … cm
Centrální sesterský ovládací panel s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další) | ano | ano/ne
Podsvětlený pacientský ruční ovladač s konektorem pro rychlé připojení a odpojení z obou stran lůžka | ano | ano/ne
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm | 125 mm | … mm
Alarm nezabrzděného lůžka | ano | ano/ne
Univerzální lišty a držáky na příslušenství | ano | ano/ne
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ano | ano/ne
Výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač | ano | ano/ne
Ochranná kolečka v rozích lůžka | ano | ano/ne
Svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel | ano | ano/ne
Délka záruční doby | min. 24 měsíců | … měsíců
Příslušenství
Hrazda a madlo navíjecí | ano | ano/ne
Držák na bažanta | ano | ano/ne
Držák berlí | ano | ano/ne
Mobilizační madlo v nožní části lůžka | ano | ano/ne
Matrace pasivní
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 35 ks
35 ks antidekubitních matrací pro nejvyšší stupeň prevence proti dekubitům | ano | ano/ne
Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu a nepropustnost proti biologickým látkám a oleji | ano | ano/ne
Třívrstvé provedení matrace, spojení pěnových vrstev bez lepení pomocí profilových zámků. Horní vrstva matrace – ložná plocha z vysoce elastické VISCO pěny výšky minimálně 5 cm a hustoty minimálně 50 kg/m3 | 5 cm a 50 kg/m3 | … a … kg/m3
Spodní vrstva matrace ze studené polyetherové pěny s vysokou nosností minimálně 40 kg/m3 | 40 kg/m3 | … kg/m3
Textilní vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace | ano | ano/ne
Použitý materiál se sníženou hořlavostí – minimálně CRIB 5 | CRIB 5 | …
Minimálně třívrstvý antibakteriální, bielastický a tvarově stálý textilní potah s PU zátěrem – gramáž minimálně 230 g/m2 | 230 g/m2 | ... g/m2
Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C | ano | ano/ne
Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji | ano | ano/ne
Propustnost vodních par podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | ano | ano/ne
Čtyř směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ano | ano/ne
Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci | ano | ano/ne
Značení potahu a samostatné matrace štítkem podle požadavků EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) | ano | ano/ne
Rozměr matrace dle rozměru ložné plochy lůžka | ano | ano/ne
Výška matrace minimálně 14 cm | 14 cm | … cm
Délka záruční doby | min. 24 měsíců | … měsíců
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".