## Worksheet
Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem zdravotnická technika“ - Soupis požadovaného zařízení
Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutá pole. Ostatní pole není dodavatel oprávněn upravovat.
|  |  |  | Obchodní a typové označení nabízeného zařízení |  |  | Cena v Kč bez DPH
1 | 100001 |  | RTG přístroj C-rameno pojízdný vč. monitorů |  | ks | 1 |  | 0
mobilní C-rameno s vysokofrekvenčním generátorem, rentgenkou se stacionární anodou a synchronním ovládáním na monitorovém vozíku i na těle C ramene
C rameno:
plně vyvážené v každé poloze
motorický vertikální pohyb 42 cm
horizontální pohyb 22 cm
orbitální pohyb -90/+45°
rotace +/-225°
wig-wag +/-10
vzdálenost ohnisko-detektor 109 cm
vnitřní hloubka C-ramene 68 cm
možnost mechanického čištění a dezinfekce přístroje
Rentgenka:
pevná anoda
ohnisko 0,6 mm
celková tepelná kapacita systému 1 400 000 HU
monitorování zátěže rentgenky
Generátor:
vysokofrekvenční 20kHz, řízený mikroprocesorem
maximální výkon 2,4 kW
napětí 40-110 kV, 0,2-20 mA
pulsní fluoroskopie
orgánová automatika
funkce 1/2 dávky automaticky po spuštění přístroje
Orgánové programy:
končetiny a děti
hlava, páteř, pánev
hrudník
metal-eliminace kovů
SOFT-pro zobrazení měkkých tkání
Zesilovač:
typ CMOS
detekční plocha detektoru 20,5 cm x 20,5 cm
matrice detektoru 2048 x 2048 pixelů
integrovaný laserový zaměřovač
možnost ZOOM 15x15 cm, 10x10 cm
Kolimace:
clony polopropustné, virtuální nastavení bez rtg záření, rotace +-90st
štěrbinová clona - irisová clona - 50-230 mm
Monitor ovládací:
otočný pro lepší manipulaci
TFT monitor dotykový 10,4"
rozlišení 1024 x 768 pixel
úhlopříčka 26,6 cm
kontrast ratio 300:1
Monitory zobrazovací:
monitor velkoplošný dělený LIVE a REF
velikost obrazovky 24"
rozlišení 1280x2048 pixelů
kontrast ratio 800:1
svítivost 1000 cd/m2
náhledový úhel 170°
antireflexní, antistatické
automatické nastavení jasu podle vnějšího prostřed
DAP metr:
zobrazení dopadové dávky, uložení do PACS
Pracovní stanice:
plnohodnotná pracovní stanice na monitorovém vozíku propojitelná s PACS
digitální zpracování obrazu
digitální paměť 10 000 obrazů, paměťová matrix 1024x1024 pixels/32bit
Digitální zpracování obrazu:
Last Image Hold
zoom, rotace, inverze, redukce šumu
digitální rotace obrazu
Databáze:
popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků, vyhledávání
možnost zadání pacienta
Archivace:
mozaika - 16 obrazů
USB port
DICOM Interface (Storage, Worklist)
Nožní spínač:
dvojitý nožní spínač-skiaskopie/uložení
Možnost sterilního zakrytí TV zesilovače, C-ramene a detektoru
2 | 107101 |  | přístroj ultrazvukový diagnostický |  | ks | 1 |  | 0
Nabízený přístroj musí splňovat minimálně následující parametry:
Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Monitor s úhlopříčkou alespoň 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 95 kg, šířka přístroje do max.60cm
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný
odkládací držáky na min. 5 uzv. sond
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu,
nýbrž zajíždí do ovládacího panelu), současně i softwarová klávesnice na dotykové obrazovce
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“,
určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)
nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem
včetně definování měřicích postupů a výpočtů
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz
Hloubka zobrazení systému minimálně do 50 cm
3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
Požadovaná zobrazení :
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
Trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu
na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení,
zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku
(power doppler, angio doppler)
Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na obou lineárních sondách
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Přístroj musí být vybaven alespoň 4xUSB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
Rychlý start systému – studený start do 30 sec., stand-by režim start do 15 sec.
Možnost doplnění o integrovanou baterii zajišťující alespoň 30 minut provozu bez nutnosti připojení do sítě. Baterie musí být integrovaná (nikoli externí UPS)
Přímý RAW data výstup
B/W printer s digitálním vstupem
Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení
Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem Dicom 3.0 pro kategorie:
Dicom Verification
Dicom Print
Dicom Storage
Dicom Query/Retrieve
Dicom Worklist
Ultrazvukové sondy:
1. Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz, nerezový bioptický nástavec
2. Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 7 – 18 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení max 40 mm nebo menší
3. Sektorová kardiologická sonda s technologií single crystal pro vyšetření hrudníku v rozsahu 1 – 6 MHz, zobrazovací úhel minimálně 100°
Možnost doplnění o peroperační lineární a konvexní sondu v rozsahu min. 4–11 MHz
Možnost doplnění o peroperační laparoskopickou sondu v rozsahu min. 4 – 12 MHz a s aktivní šíří vyšetření min. 45 mm
3 | 107102 |  | přístroj ultrazvukový diagnostický |  | ks | 1 |  | 0
Nabízený přístroj musí splňovat minimálně následující parametry:
Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Monitor s úhlopříčkou alespoň 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 95 kg, šířka přístroje do max.60cm
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný
odkládací držáky na min. 5 uzv. sond
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu),
současně i softwarová klávesnice na dotykové obrazovce
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení
ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost
a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz
Hloubka zobrazení systému minimálně do 50 cm
4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
Požadovaná zobrazení :
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
Trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu
na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení,
zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
CW kontinuální doppler
EKG modul
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta,
diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem
na pomocné dotykové obrazovce
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu,
možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou
s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na obou lineárních sondách
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Přístroj musí být vybaven alespoň 4xUSB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
Rychlý start systému – studený start do 30 sec., stand-by režim start do 15 sec.
Možnost doplnění o integrovanou baterii zajišťující alespoň 30 minut provozu bez nutnosti připojení do sítě.
Baterie musí být integrovaná (nikoli externí UPS)
Přímý RAW data výstup
B/W printer s digitálním vstupem
Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení
Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem Dicom 3.0 pro kategorie:
Dicom Verification
Dicom Print
Dicom Storage
Dicom Query/Retrieve
Dicom Worklist
Ultrazvukové sondy:
1. Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz
2. Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 5 – 14 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení min 55 mm nebo větší
3. Lineární dopplerovská sonda pro vyšetření cév v rozsahu 3 – 11 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení max 38 mm nebo menší
4. Sektorová kardiologická sonda s technologií single crystal pro vyšetření srdce v rozsahu 1 – 6 MHz, zobrazovací úhel minimálně 100°
4 | 107105 |  | přístroj ultazvukový diagnostický mobilní (expektace) |  | ks | 1 |  | 0
Nabízený přístroj musí splňovat minimálně následující parametry:
Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Monitor s úhlopříčkou alespoň 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 95 kg, šířka přístroje do max.60cm
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný
odkládací držáky na min. 5 uzv. sond
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu),
současně i softwarová klávesnice na dotykové obrazovce
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení
ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového
LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz
Hloubka zobrazení systému minimálně do 50 cm
4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
Požadovaná zobrazení :
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
Trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o
min. 30° na každé straně
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v
harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
CW kontinuální doppler
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta,
diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu,
možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou
s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na obou lineárních sondách
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Přístroj musí být vybaven alespoň 4xUSB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
Rychlý start systému – studený start do 30 sec., stand-by režim start do 15 sec.
Integrovaná baterie zajišťující alespoň 30 minut provozu bez nutnosti připojení do sítě. Baterie musí být integrovaná (nikoli externí UPS)
Přímý RAW data výstup
B/W printer s digitálním vstupem
Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení
Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem Dicom 3.0 pro kategorie:
Dicom Verification
Dicom Print
Dicom Storage
Dicom Query/Retrieve
Dicom Worklist
Ultrazvukové sondy:
1. Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz
2. Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 7 – 18 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení max 40 mm nebo menší
3. Lineární dopplerovská sonda pro vyšetření cév v rozsahu 3 – 11 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení max 38 mm nebo menší
4. Sektorová kardiologická sonda s technologií single crystal pro vyšetření srdce v rozsahu 1 – 6 MHz, zobrazovací úhel minimálně 100
5 | 121111 |  | EKG přístroj vč. vozíku |  | ks | 2 |  | 0
Přenosné 12 kanálové EKG
Záznam na termocitlivý papír
Papír o šířce 210 mm
Automatický i manuální záznam
Displej pro zobrazení křivek min. 8“ s dotykovou obrazovkou
Citlivost minimálně 2,5, 5 , 10, 20 mm/mV
Rychlost zápisu 5, 12,5, 25 a 50 mm/s
Součástí dodávky je záložní baterie ( pro provoz bez nutnosti zapojení do sítě)
Automatický filtr rušivých signálů
Záznam EKG pacientů a databáze pacientů v paměti přístroje, minimálně 700 záznamů
Alfanumerická klávesnice mechanická
Interpretace EKG křivek
Detekce arytmií
Detekce odpadlých elektrod
Detekce kardiostimulátoru
Analýza EKG dle Glasgowké univerzity
Součástí dodávky vozík pro manipulaci s přístrojem
Součástí dodávky, rameno pro kabeláž
6 | 130001 |  | stůl operační mobilní vč. pevné oper. desky |  | ks | 1 |  | 0
elektromechanický operační stůl s mobilní podvozkovou základnou a s pevnou operační deskou
celenonerezová konstrukce celé podvozkové základny a rámu desek operačního stolu
vlastní konstrukce a veškeré kryty z vysokojakostní chrom-niklové nerez oceli
upraveno povrchovou úpravou elektronického leštění
po celé délce operačního stolu eurolišty
vícesegmentová pracovní plocha, min. 5i segmentová, nožní segmenty (L+P), středový, zádový a hlavový segment
celá pracovní deska rtg transparentní
polstrování operačního stolu antistatickými dílci, vícevrstvé sendvičové provedení s využitím viskoelastické pěny,
odnímatelné, se snadnou údržbou a hygienou
stabilní základna s možností přesunu pomocí pojezdových koleček
aretace stolu jedním pohybem
elektromotorické ovládání základních pohybů pracovní desky (zdvih, vyklápění Trendelenburg, antitrendelenburg a laterální vyklápění)
ovládání elektrických pohybů pomocí ručního ovladače
možnost uživatelem zaprogramovat polohy dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou (včetně nulové polohy)
pohony napájeny z bezúdržbových akumulátorů
záložní bateriový zdroj pro nouzový provoz
signalizace stavu akumulátorů
polohování segmentů mechanické
manuálně nastavitelný hlavový segment
základní polohování oper. stolu elektromotoricky:
výškové nastavení zdvihu operačního stolu v rozsahu min. 300 mm
nastavení pozice Trendelenburg/reverzní Trendelenburg min. -20°/+20°
polohování laterálního náklonu min. -15°/+15°
zádový segment -35°/+55°
nožní segment -90° +30°
požadované min. příslušenství k operačnímu stolu:
1x anesteziologický rám včetně upínací spony
vč. závěsu paže k anesteziolog. rámu
1x infuzní opěra ruky
1x fixační pás pro uchycení ruky pacienta (pár), včetně fixačních spon
1x fixační pás pro tělo pacienta nebo DK, včetně fixační spony
1x infuzní tyč, výškově nastavitelná, včetně upínací spony
2x stavitelná boční opěrka
1x opěrka pro nohy s uchycením na eurolištu
1x pojízdný stojan na příslušenství
1x stolek pod ruku operační s teleskopickou podpěrou
2 x polohovatelné opěrky nohou (Goepel Schaut) s poutacím pásem
1 x kroužek pod hlavu
7 | 131000 |  | přístroj anesteziologický vč. monitoru |  | ks | 1 |  | 0
pojízdný přístroj s hlavní psací deskou, osvícení pracovního prostoru a ovládacích prvků přístroje
samostatně brzděný podvozek s eurolištou
dostatek úložného prostoru (3 zásuvky) pro drobný spotřební materiál a příslušenství
min. dvě elektrické zásuvky
mechanické průtokoměry, přesné a bezpečné dávkování medicinálních plynů O2, N20, AIR, s hypoxickou ochranou
umístění GAS modulu do vlastního přístroje včetně příslušenství
rychloupínací systém na dva odpařovače, odpařovače nejsou součástí dodávky
výstup čerstvých plynů pro připojení jednocestného pacientského okruhu
samostatný výstup O2 přes průtokoměr
vyhřívaná ventilační komora, snadná demontáž bez použití nářadí, autoklávovatelná, jednoduchý systém výměny absorbéru i při kontinuální ventilaci
autoklávovatelná nádoba absorbéru, objem absorbéru 1,5 litru
jednoduchá výměna vápna bez přerušení výkonů anestézie
výkonná broncho-odsavačka, Air ejektor s možností nastavení intenzity sání
připojení k centrálnímu rozvodů plynů a současně k zálohovým tlakovým lahvím
lehce odnímatelný pacientský okruh s minimálním objemem mrtvého prostoru
vzájemná blokace při použití dvou odpařovačů navzájem
umístění flow senzorů uvnitř na výstupu a vstupu absorpční komory
použití jednoduchých anesteziologických okruhů bez přídavných senzorů pro měření ventilačních parametrů
snadná obsluha přístroje, jednoduché uživatelské testy, možnost spuštění přístroje bez provedení
uživatelských testů
Ventilátor
použitelný pro všechny typy a kategorie pacientů
integrovaný ventilátor s logickou a jednoduchou obsluhou, pohon Air
barevná obrazovka o úhlopříčce 10,4“s ovládáním tlačítky menu v ČJ
alarmových hodnot, s volbou zobrazení průtoku plynů, měřených parametrů, polem pro zobrazení křivek
systém padajícího měchu ve válci umístěný v zorném poli obsluhy
kompenzace dechového objemu a compliance pacientského okruhu
kontinuální měření a zobrazování dechových parametrů i při manuální ventilaci
zobrazení křivek objemu, průtoku a tlaku a ventilačních parametrů
snadná kalibrace a rychlé uvedení přístroje do provozu
dechový objem v rozmezí min.20-1500 ml, dechová frekvence min. 4-100 cyklů
režimy ventilace VCV, PCV, SIMV, PSV, Spont, Manual,
elektronické nastavení PEEP vyp., 4-30 cm H2O
alarmy pro zobrazené veličiny (min. ventilace, dechový objem, inspirační tlak, apnoe, stav baterie, výpadek plynů)
bateriový provoz při výpadku napájecí sítě
záložní zdroj na 90 minut provozu
Monitor životních funkcí pacienta
LCD barevný dotykový displej o velikosti 10,4“ s min. zobrazením 6 křivek současně s uchycením na rameni anesteziologického přístroje, ovládaný i přístupovými tlačítky
záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů
monitorace pacientů všech věkových kategorií
EKG 3/5 svodové, RESP, NIBP s možností měření AUTO/MANUAL, SpO2, 2xTEMP,
režim zobrazení velkých čísel na displeji
standby
detekce stimulačního impulzu
hodnocení ST segmentu, analýza arytmií
světelné a zvukové alarmy, rozlišené technické alarmy
napájení 230V
záložní zdroj (baterie) na min.2h provozu
komunikace ČJ
Standardní příslušenství monitoru:
SpO2 senzor včetně prodlužovacího kabelu
manžeta NIBP pro dospělé s prodlužovací hadičkou
kabel EKG 3/5 svodový, kompletní
8 | 131505 |  | systém ohřevu pacienta teplým vzduchem |  | ks | 3 |  | 0
termoregulační systém s nuceným oběhem vzduchu
zahřívací jednotka s tichým provozem
pojízdné provedení
přehledný ovládací panel
autodiagnostický test funkcí
nastavitelná provozní teplota (vysoka: 43°,středni: 38°, nizka: 32°)
nastavitelná rychlost proudění vzduchu
signalizace zvýšení teploty, kalibrace, poruchové hlášky na panelu
lehká a odpojitelná hadice
indikátor výměny filtru
možnost výběru přikrývek a podložek
součástí dodávky bude:
jednorázové celotělové pokrývky
usnadňující maximální přenos tepla na celého pacienta
poskytující rovnoměrné zahřívání
lehký materiál bez latexu
jednorázové celotělové podložky (min. 20 ks)
orientační rozměr 180x90 cm
jednorázové celotělové podložky pediatrické (min. 20 ks)
orientační rozměr 150x80 cm
náhradní filtr
9 | 133000 |  | přístroj elektrochirurgický |  | ks | 1 |  | 0
monopolární řezání do 400 wattů
monopolární koagulace do 200 wattů
bipolární řezání a koagulace do 120 wattů
Sledování kontaktu neutrální elektrody s pacientem
Typy proudů musí mít možnost výběru pomocí ručního nebo nožního spínače
Digitální a přehledné zobrazení hodnot výkonu ve wattech a uživatelských nastavení s audio-vizuální indikací (v případě rozšířeného komunikačního rozhraní musí přístroj komunikovat v českém jazyce, uveďte údaje zobrazované na displeji)
Snadné a komfortní ovládání pomocí jednoho ovládacího prvku na předním panelu
Ochrana proti defibrilačnímu výboji
Možnost práce na pacientovi, který má Pacemeaker
Součástí přístroje musí být dva nezávislé generátory
Rozhraní pro možnost připojení dalších systémů
Funkce Autostart i Autostop pro vybrané typy proudů při monopolární a bipolární koagulaci
Možnost přiřazení ovládání nožním spínačem jakémukoli bipolárnímu nebo monopolárnímu výstupu
Automatické rozpoznávání bipolárních nástrojů
Vysoká bezpečnost pacienta, operatéra a obsluhujícího personálu
Korekce chyb při chybném ovládání
Přesné řízení výkonu v oblasti nízkých hodnot jeho nastavení
Paměťové funkce pro možnost nastavení a uložení uživatelských programů (např. počet a typ módů činnosti, přednastavené programy, počet programů)
dodávka vč. příslušenství
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody
nožní spínač pro řez i koagulaci
1 ks kabelu k neutrální elektrodě
2 ks monopolární rukojeť resterilizovatelná s ovládáním a nožovou elektrodou
2 ks bipolární připojovací kabel
2 ks bipolární pinzeta přímá / bajonetová 17 cm, 0,6 mm – NonStick efekt
10 | 141110 |  | centrální monitorovací systém |  | syst. | 1 |  | 0
monitor lůžkový náhledový vč. transportního monitoru + invazivních tlaků a kapnografie 10 ks, centrála se dvěma monitory
centrální monitorovací systém (CMS) je určen k centralizovanému monitorování informací o vitálních funkcích minimálně 2 monitorů prostřednictvím kabelového propojení
monitorovací systém skládající se z lůžkových monitorů vitálních funkcí, a monitorovací centrály a náhledových monitorů, které budou přenášet informace z centrály do lékařských pokojů
systém musí tvořit celek
monitorovací systém bude propojen datovou kabeláží
|  |  | Zobrazovací monitor - ne modulární provedení |  | ks | 10
min. 19“ barevný dotykový displej s rozlišením min. 1920 x 1080 pixel
velikost max. 566 x 458 x 68 mm
propojitelnost s transportními lůžkovými monitory
zobrazení min. 8 stop
ovládání transportních monitorů pomocí dotykové obrazovky
uchycení na stěnu/polici s možností uchycení transportní části na postranici lůžka
možnost propojení (RJ45) modulu s centrálou, výstup na přídavný monitor
madlo pro přenášení, držák s uchycením na stěnu případně tyč
|  |  | transportní monitor + invazivní tlaky a kapnografie |  | ks | 10
Barevný dotykový displej min. 5,5“
rozlišení min. 1280 x 720 pixel
automatická úprava jasu vůči okolnímu světlu
snadná obsluha – ovládání gesty
zobrazení min. 5 stop, 13 křivek
SpO2
NIBP (auto i manuální režim, možnost nastavení periody spouštění měření) – jednohadicový systém
EKG - 3/5-ti svodový systém
Min. 2x teplota
IBP – 2x
Integorvané Microstream Co2
supeň odolnosti IP 44 a pád min. z 1,2m
Uzamykatelný display
Hmotnost max. 1 kg
Akumulátor na min. 4 h provozu
Spotřební materiál: (součást dodávky pro každý monitor)
SpO2 prstové čidlo pro dospělé pro opakované použití
SpO2 ušní čidlo pro dospělé pro opakované použití
Propojovací SpO2 kabel
Jednohadicové NIBP manžety pro opakované použití - 3 velikosti (dětská / dospělá / dospělá nadrozměrná v prodloužené variantě)
Propojovací hadička k NIBP, délka min. 3 m
3 - svodý EKG kabel, EKG kleštinky
Propojovací EKG kabel
Teplotní čidlo - kožní pro opakované použití
5 - svodý EKG kabel, EKG kleštinky - v rámci dodávky pouze jeden kus
Centrála monitorovací se dvěma monitory
Technická specifikace:
Min. 24“ barevný LCD monitor k centrální stanici - 2 ks
Připojení min. 8 monitorů/lůžek - možnost budoucího rozšíření
Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, intuitivní ovládání klávesnicí s českými znaky a myší
Kompatibilita s nabízenými monitory
Režim současného zobrazení všech monitorů
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku, monitorování QT úseku
V detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi
a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.)
Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC
Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 120 h zpětně
Podpora CMS pro možnost sledování pacientských dat ze vzdáleného pracoviště ( pomocí běžného PC zapojeného do datové sítě) při naistalování CMS viewer s možností sledování reálných údajů (křivek a numerických dat)
včetně předvedení funkčnosti při instalaci
Do budoucna možnost rozšíření o mobilní přístup a prohlížení dat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu
(minimálně na OS Android a iOS), včetně předvedení funkčnosti při instalaci
Součástí CMS je LCD 24“ s rozlišením 1920*1080 (2ks), klávesnice, myš, laserová tiskárna
Černobílá síťová laserová tiskárna A4 dle specifikace výrobce
Součástí záložní zdroj UPS zabezpečující provoz na min. 30 min
Možnost tisku pacientských údajů, naměřených dat a křivek z kteréhokoliv pacientského monitoru nebo z centrálního monitoru
Podporuje kabelovou datovou síť
Obousměrná komunikace s pacientskými monitory
Komunikace a obsluha v CZ SW
Možnost aktualizace sw – jednoduchý upgrade
11 | 141122 |  | transportní monitor + invazivní tlaky a kapnografie |  | ks | 1 |  | 0
Barevný dotykový displej min. 5,5“
rozlišení min. 1280 x 720 pixel
automatická úprava jasu vůči okolnímu světlu
snadná obsluha – ovládání gesty
zobrazení min. 5 stop, 13 křivek
SpO2
NIBP (auto i manuální režim, možnost nastavení periody spouštění měření) – jednohadicový systém
EKG - 3/5-ti svodový systém
Min. 2x teplota
IBP – 2x
Integorvané Microstream Co2
supeň odolnosti IP 44 a pád min. z 1,2m
Uzamykatelný display
Hmotnost max. 1 kg
Akumulátor na min. 4 h provozu
Spotřební materiál: (součást dodávky pro každý monitor)
SpO2 prstové čidlo pro dospělé pro opakované použití
SpO2 ušní čidlo pro dospělé pro opakované použití
Propojovací SpO2 kabel
Jednohadicové NIBP manžety pro opakované použití - 3 velikosti (dětská / dospělá / dospělá nadrozměrná v prodloužené variantě)
Propojovací hadička k NIBP, délka min. 3 m
3 - svodý EKG kabel, EKG kleštinky
Propojovací EKG kabel
Teplotní čidlo - kožní pro opakované použití
5 - svodý EKG kabel, EKG kleštinky - v rámci dodávky pouze jeden kus
vč. Postelového držáku
12 | 143106 |  | defibrilátor automatický |  | ks | 2 |  | 0
automatický externí defibrilátor bez displeje poloautomatická verze
křivka bifázická zkosená exponenciální s automatickou kompenzací napětí a trvání pacientovi impedance
rozsah volby výboje 10-360J
přesnost energie +- 2J
hlasové výzvy a navádění v ČJ, metronom KPR
otevřením víka se přístroj zapíná a zavřením víka se přístroj vypíná
přepnutí režimu dospělí/dítě
hmotnost přístroje 2 kg včetně baterie
odolnost proti prachu/vodě IP55
kapacita baterie 400 výbojů při 200J nebo 15 hodin provozní doby přístroje
pohotovostní životnost baterie 5 let
jednorázové elektrody s životností 5 let od data výroby
automatické samotesty denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní
vizuální indikátor stavu přístroje
ukládání dat
export dat prostřednictvím USB flash
13 | 143107 |  | defibrilátor, monitor, kardiostimulátor (dětská, dospělá pádla) |  | ks | 1 |  | 0
kompaktní, lehký defibrilátor s hmotností do 5 kg včetně příslušenství
vybavenost: manuální defibrilace, monitoring pacienta, kardiostimulace (včetně příslušenství)
parametry: 3/5 svodové EKG, SpO2, NIBP včetně příslušenství
integrovaná dětská externí pádla v dospělých
velikost TFT displeje 7“ se zobrazením 3 křivek
software v ČJ
monitorace EKG křivky 3/5 svodovým kabelem, z defibrilačních pádel
synchronizovaná kardioverze
funkce selekce tlačítek s eliminací chybných kroků
při snímání křivky EKG možnost volby svodů, velikost křivky v rozsahu 0,25-4 cm/V
podání bifázického výboje v rozmezí 1-360J nastavitelná v 21 krocích
rychlé nabití do 5 sekund na hodnotu 200J, na hodnotu 360J do 8 sekund
výdrž baterie: monitorovací režim EKG ≥ 180 min hodiny, defibrilační režim ≥ 100 výbojů při 360J
indikace stavu nabití přímo na baterii nezávislé na zapnutí vlastního přístroje
trendy: 72 hodin s rozlišením 1 minuta
export dat do počítače přes USB
integrovaná termální tiskárna s možností tisku křivek, trendů a přehledu událostí
automatické kontroly připravenosti defibrilátoru
možnost interní defibrilace
pojízdný vozík s fixací přístroje a úložných boxů
ovládání podání výboje jak z přístroje, tak z externích pádel (úprava podávané energie, nabití a výboj)
pojízdný vozík k defibrilátoru od výrobce defibrilátoru
součástí dodávky je: příslušenství pro měření EKG, SpO2, NIBP, odpojitelná defibrilační externí pádla pro dospělé s integrovanými dětskými pádly, pojízdný vozík
14 | 144100 |  | systém infuzní techniky vč. systému monitorace systému infuzní techniky |  | systém | 1 |  | 0
HW centrální monitorovací stanice a SW pro sledování infuzních přístrojů
Technická specifikace:
centrální monitorovací stanice (PC) dle doporučení výrobce
monitor min. 24", Full HD + kloubový držák VESA pro uchycení na zeď - 1 ks
příslušenství (myš, klávesnice, Patch kabel, kabel na přenos obrazového signálu z PC do monitoru, …)
SW pro zobrazení stavu všech připojených lineárních dávkovačů a infuzních pump (stav – Zap/Vyp, rychlost podávání infuze,
doba do konce podávání infuze, předalarmy a alarmy, názvy léčiva, …)
SW pro správu knihoven léčiv a jejich nahrání (upload) do přístrojů
Připojení dokovacích stanic nebo jednotlivých přístrojů bezdrátovým nebo kabelovým systémem
Zobrazení nákresu daného oddělení – umístění jednotlivých přístrojů
Ukládání a export dat
Management knihovny léků
Management alarmů
Připojení laserové tiskárny
Kabel USB pro tiskárnu
Možnost prohlížení až 240 hodin trendových dat
Záložní systém UPS
Tiskárna
Zobrazení výrobních čísel vložených dávkovačů a pump do dokovacích stanic
Aktualizace software, licence sw po dobu používání centrálního systému kontroly infuzí
Management pacientů
Připojení centrálních stanic monitorů a infuzní techniky do NIS pomocí SW nainstalovaného na serveru nemocnice
SW zprostředkující komunikaci mezi centrálními stanicemi a NIS (přenos pacientských dat z jednotlivých monitorů, za předpokladu, že pacienti budou přijmuti do CMS a zároveň budou v NIS)
|  |  | 144133 pumpa infúzní |  | ks | 15 |  | 0
kompaktní design s hmotností max. 2 kg, s možností připevnění na infuzní stojan, eurolištu a umístění přístrojů na sebe
možnost umístění přístroje do dokovací stanice společně s injekčním dávkovačem
možnost použití setů od různých výrobců
rychlost dávkování nastavitelná min. 1-1200 ml/h
možnost podání dávky (kcal, cal, mmol, mol, U, kU, …)
přesnost podání infuze min. ± 5%
menu v češtině
možnost provozu bez kapkového detektoru
bolus manuální i programovatelný
kontrola správnosti založení setu
nastavitelný KVO režim
nastavení úrovně okluzního tlaku
antibolusový systém při okluzi
ovládaní a nastavování parametrů infuze pouze tlačítky
velký a dobře čitelný dotykový LCD display min o velikosti 7“ se zobrazením všech důležitých informací (indikátor tlaku,
stav baterie, rychlost podání, název léčiva, typ stříkačky, …) pro ovládání přístroje
samostatné tlačítko pro funkce:
Zap/Vyp
Potlačení/ztišení alarmu
pumpa nesmí trvale alarmovat po odpojení externího napájení (vyjmutí z dokovací stanice/výpadek napájení)
možnost použití přístroje pro podávání infuzí v prostředí MRI (při umístění přístroje do speciální odstíněné dokovací stanice)
knihovna léčiv s možností modifikace obsahu (min. 2500 léčiv)
zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy
detekce náhlého poklesu tlaku, např. při nechtěném vytržení kanyly z pacienta či při rozpojení infuzního setu,
bez nutnosti speciálního spotřebního materiálu
detekce náhlého nárůstu tlaku i při nedosažení nastavené prahové hodnoty
kompatibilita s dokovacími stanicemi (viz pokračování technické specifikace)
interval pravidelných servisních prohlídek min. 24 měsíců
|  |  | 144202 dávkovač lineární |  | ks | 20 |  | 0
kompaktní design s hmotností max. 2,1 kg s možností připevnění infuzní stojan, eurolištu a umístění přístrojů na sebe
možnost umístění přístroje do dokovací stanice společně s infuzní pumpou
Technická specifikace:
přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů 5,10, 20, 30, 50/60 ml od různých výrobců
knihovna výrobců a typů injekčních stříkaček
indikace nastaveného či detekovaného typu injekční stříkačky na displeji
přesnost dávkování min ± 2%
rychlost dávkování nastavitelná podle použité stříkačky minimálně 0,1 – 999 ml/hod
rychlost infuze/dávky možno zadat v: kcal, cal, mmol, mol, U, kU, …
podání bolusu manuálně (50 - 1200 ml/h), programovatelný bolus (0,1 – 1200 ml/h)
velký a dobře čitelný dotykový LCD display min o velikosti 7“ se zobrazením všech důležitých informací
(indikátor tlaku, stav baterie, rychlost podání, název léčiva, typ stříkačky, …) pro ovládání přístroje
alarmy optické i akustické – konec infuze, stav baterie, okluze, interní závada – technická porucha
provoz na síťové napětí i záložní baterii (8 hod.)
menu v češtině
intuitivní ovládání
nastavitelný KVO režim
nastavení úrovně okluzního tlaku
antibolusový systém při okluzi
pauza (režim Stand-by) 1 - 24 hodin
samostatné tlačítko pro funkce:
Zap/Vyp
Potlačení/ztišení alarmu
dávkovač nesmí trvale alarmovat po odpojení externího napájení (vyjmutí z dokovací stanice/výpadek napájení)
možnost blokace tlačítek (zámek klávesnice)
možnost použití přístroje pro podávání infuzí v prostředí MRI (při umístění přístroje do speciální odstíněné
dokovací stanice)
knihovna léčiv s možností modifikace obsahu (min. 2500 léčiv)
detekce náhlého poklesu tlaku např. při nechtěnému vytržení kanyly z pacienta či při rozpojení infuzního setu,
bez nutnosti speciálního spotřebního materiálu
detekce náhlého nárůstu tlaku i při nedosažení nastavené prahové hodnoty
kompatibilita s dokovacími stanicemi (viz pokračování technické specifikace)
interval pravidelných servisních prohlídek min. 24 měsíců
|  |  | 144300 stanice dokovací pro inf. techniku |  | ks | 5 |  | 0
stanice pro uchycení 2-16 slotů variabilně, požadováno 6 slotové
variabilita dokovací stanice s umístěním dávkovače a pumpy do jedné dokovací stanice najednou
společné napájení infuzních pump a lineárních dávkovačů
snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem
ve stanici
napájení umístěných přístrojů pouze jedním síťovým kabelem
vizuální a akustický alarm včetně rozlišení alarmů dle jejich závažnosti, nastavení hlasitosti akustického alarmu
rukojeť pro snadnou manipulaci, uchycení dokovací stanice pomocí svěrky na infuzní stojan nebo tyč
možnost připojení do nemocničního systému
připojení k centrálnímu monitorovacímu systému infuzního systému
možnost připojení čtečky čárového kódu
příslušenství - Patch kabely pro připojení dokovacích stanic do LANu
interval pravidelných servisních prohlídek min. 24 měsíců
15 | 144310 |  | manžeta pro přetlakové infuze |  | ks | 1 |  | 0
přetlaková infuzní manžeta pro opakované použití
možnost opakovaného použití
kovový manometr (0-300 mmHg)
pryžový balonek s ventilem
100% polyamid bez latexu
snadné umístění infuzního roztoku
možnost sledovat zbývající obsah infuzního roztoku
objem 500 nebo 1000 ml
16 | 145001 |  | ohřívač infuzí a krevních derivátů průtočný |  | ks | 4 |  | 0
průtokový mikroprocesorem řízený elektrický ohřívač infuzních roztoků a krevních derivátů
s nastavením teploty a alarmů
nepřetržitý ohřev protékající infúze v infuzním setu / možnost užití kromě originálních i běžných infuzních setů
přehledné zobrazení nastavené teploty na displeji
nastavení teploty ohřevu v min. rozmezí 37°C – 41°C
rozsah nastavení teploty v krocích po max. 0,5 °C
doba zahřívání k provozu do 3 minut
alarm nízké a vysoké teploty
odolnost proti stříkající vodě (IPX4)
připevnění přístroje na euro lištu i na infuzní stojan
uzpůsobení přenosu (integrovaný držák nebo rukojeť apod.)
17 | 146143 |  | odsávačka elektrická přenosná (sání do jednorázových vaků) |  | ks | 1 |  | 0
kompaktní přenosná odsávačka se sacím výkonem cca 30l/min
nastavitelný rozsah vakua: od -0,10 do -0,85 bar
hmotnost přístroje cca 2,5 kg
výdrž Li-ion baterie cca 45 minut sání
úložný box v přední části přístroje na náhradní sací okruh
možnost použití jednorázových odsávacích vaků o objemu 1 litr
přenosná brašna přes rameno
indikátory provozu přístroje, nabíjení a provozu na elektrickou síť 220V
Základní příslušenství (součástí balení):
Nabíječka baterie
Lahev 1000 ml (možno sterilizovat)
Silikonový okruh (možno sterilizovat)
Jednorázový katétr CH18
Jednorázový přerušovač sání (stop ventil)
18 | 146145 |  | odsávačka elektrická pojízdná (výkon min. 40l/min) |  | ks | 4 |  | 0
velmi tichý chod bez vibrací
minimálně dvojitá ochrana proti přesátí agregátu
manometr s barevným označením optimálního sání
regulátor vakua
sací výkon min. 40 lt/min
rozsah nastavení podtlaku 0-95 kPa
příkon do 110 VA
bezúdržbový sací agregát na principu vývěvy
madlo
konfigurace:
pojízdný stojan s brzděnými kolečky, držák 2 lt lahve s použitím jednorázových vaků, sací okruh jednorázový nebo na více použití, proplachovací nádoba včetně držáku, košík odkládací, držák zásobníku katetrů včetně samotného zásobníku, odkládací deska
záruka na sací agregát 6 let
19 | 147126 |  | ventilátor plicní pro děti a dospělé - transportní |  | ks | 6 |  | 0
plicní ventilátor pro ventilaci pacientů na urgentním příjmu a při transportu v rámci nemocnice
přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci) dospělých i dětských pacientů
integrovaná, elektricky poháněná turbína
(ventilátor nevyžaduje připojení k centrálnímu rozvodu stlačeného vzduchu nebo tlakové lahvi se vzduchem)
HPO – vysokotlaké připojení O2
LPO – nízkotlaké připojení O2
Požadované ventilační režimy:
CMV, SIMV, PCV, P-SIMV -
NIV, PRVC nebo ekvivalent - objemem kontrolovaná tlakem řízená ventilace
ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou
APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou
adaptivní ventilační režim
vysokoprůtoková kyslíková terapie s nastavitelným průtokem až 50 l/min
Monitorování:
sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování min. 3 křivek a 2 smyček v čase, min. 2 křivky současně
objem: jednotlivý a minutový
tlak: PEEP/CPAP, plateau, mean
čas: poměr l:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence
grafické zobrazení: tlakových, objemových a průtokových křivek, smyček a trendů
monitorace plicní mechaniky: poddajnost, rezistence, automatické měření AutoPEEP/PEEPi, P0.1, RSB
akustické a optické alarmy chybových stavů: min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu,
nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, doba apnoe nastavitelná
v rozmezí min. 15 – 60 s, koncentrace O2, technické závady
Obecné požadavky na přístroj:
ovládání prostřednictvím dotykového displeje o uhlopříčce min. 12,1“ s možností uzamčení jako ochrana před náhodným dotykem
připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2)
vestavěná s inspiriem synchronizovaná pneumatická nebulizace pro podávání léků
více možností ovládání přístroje: dotyková obrazovka a otočné tlačítko
pohotovostní režim (standby)
procedury: min. podání 100% O2, odsávání
ovládání a zobrazené alarmy v českém jazyce -
napájení: standardní síťové napájení 230 V, 50 Hz + bateriový provoz na min. 360 min běžného provozu
příslušenství: pacientský jednorázový okruh, tlaková hadice pro přívod medicinálních plynů (min. O2),
držák okruhu a pojízdný stojan
Minimální technické parametry:
dechová frekvence - minimální rozsah 2 – 150 dechů/min
dechový objem – nastavitelný minimální rozsah 2 – 2000 ml
koncentrace kyslíku – 21 až 100%, nastavitelná
PEEP – nastavitelný (minimální rozsah 1 – 50 cm H20)
Flow trigger – minimální rozsah 0,1 – 20 l/min
citlivost expiračního triggeru – minimální rozsah 1 – 85 %
špičkový inspirační průtok – min. 210 l/min
inspirační čas – minimální rozsah 0,2 – 10 s
20 | 147202 |  | vak resuscitační ruční pro děti (do 20 kg) |  | ks | 4 |  | 0
ambuvak k manuální resuscitaci novorozenců, kojenců a dětí s hmotností do 20 kg
adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou
objem vaku 300 ml
bezlatexový, robusní s dvojitým pláštěm zaručujícím tlakovou limitaci pro bezpečnost pacienta
s integrovaným držadlem pro rovnoměrnou kompresi
pacientský ventil
rezervoár O2
silikonová transparentní obličejová maska pro děti (3 ks)
21 | 147230 |  | vak resuscitační s rezervoárem |  | ks | 9 |  | 0
vak resuscitační s rezervoárem k manuální resuscitaci dospělých
možnost ventilace jednou osobou
adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou
s možností napojení na přívod kyslíku
objem vaku 1300 ml
autoklávovatelný při 134°C
bezlatexový, robusní s dvojitým pláštěm zaručujícím tlakovou limitaci pro bezpečnost pacienta
s integrovaným držadlem pro rovnoměrnou kompresi
pacientský ventil
otočný konektor
rezervoár O2 s objemem 1500 ml
možnost použití PEEP ventilu
silikonová transparentní maska s dofukovacím okrajem velikosti číslo 5, ¾, 2 a 6
22 | 147401 |  | zvlhčovač kyslíku |  | ks | 7 |  | 0
složení ze dvou částí průtokoměru a vlastního zvlhčovače
rozsah průtoku na průtokoměru 0-15 l/min
autoklávovatelný vlastní zvlhčovač
napojení přímo do centrálního rozvodu O2
napojení kyslíkové masky nebo nosních sond přímo na výstup z zvlhčovače
23 | 147602 |  | laryngoskop s led zdrojem vč. lžic |  | ks | 4 |  | 0
celokovová lžíce s vedením optického vlákna, optické vlákno vedeno uvnitř lžíce
s matovou povrchovou úpravou lžic
laryngoskopická rukojeť s žárovkou LED
součástí rukojeti dobíjecí akumulátor Li-ion
lžíce velikosti 2-5 typu McIntosh
vč. dobíjecí baterie a nabíječky pro laryngoskop
nabíjecí stanice pro dvě rukojeti s indikací nabití a zapojení do elektrické sítě
24 | 147605 |  | videolaryngoskop vč. stojanu |  | ks | 1 |  | 0
videolaryngoskop pro obtížnou intubaci
1x videolaryngoskopická titanová lžíce (vel.4)
1x videolaryngoskopická titanová lžíce (vel.3)
1x řídící a zobrazovací jednotka – monitor GVM (7palců),1x vstup USB, 1x spojovací videokabel
1 x rigidní zavaděč pro obtížnou intubaci
pojízdný masivní stojan s odkládacím prostorem a kloubovým uchycením monitoru,
případně pevný ochranný kufřík, 1xUSB flash, síťový adaptér
lžíce videolaryngoskopu z titanu umožňující opakovanou, snadnou a účinnou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti
titanová lžíce laryngoskopu se zabudovanou CMOS kamerou s vysokým rozlišením a se zdroji světla LED,
umožňující dokonalou vizualizací dýchacích cest
účinný systém proti možnosti zamlžení optiky během intubace
nízký profil lžíce (až na 10mm) umožňující obtížnou intubaci i v případech omezeného rozevření čelistí
externí napájecí adaptér – vlastní přístroj nevyžadující kontrolu na elektrickou bezpečnost
výstup HDMI umožňující online přenos signálu na externí monitory
on line přenos signálu na externím TFT barevném monitoru
nahrávání videa a audia a fotografií na běžnou paměž USB, snadný přenos a archivace nahraných souborů
ochrana lžíce proti zatečení IPX8 pro její ochranu při dezinfekci
veškerá propojovací kabeláž nezbytná pro napájení, ochranné pospojování a spojení
25 | 221106 |  | POCT analyzátor - měření krevních plynů, minerálů, metabolitů včetně urey a kreatininu, hemoglobinu |  | ks | 1 |  | 0
POCT kazetový analyzátor acidobazické rovnováhy pro stanovení parametrů vnitřního prostředí,
elektrolytů, metabolitů, celkového hemoglobinu a jeho derivátů
požadované měřené parametry: pH, pCO2, pO2, sO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, tHb, O2Hb, COHb, MetHb,
HHb, HbF, glukóza, laktát, urea, kreatinin a bilirubin
odvozené parametry: pAtm, O2Ct, HCO3-(act), HCO3-(std), TCO2, BE, SBE, AaDO2, RI a dalších uživatelsky nastavitelných parametrů
plně automatizovaný analyzátor
bezúdržbový reagenční systém
možnost měření více druhů biologického materiálu (sérum, plazma, plná krev)
objem krve u vybraných parametrů pH, pCO2, pO2, sO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, tHb, O2Hb, COHb, MetHb,
HHb, HbF, glukóza, laktát, urea, kreatinin a bilirubin maximálně do 70 μl
možnost měření v mikromódu cca 45 μl krve
čas analýzy cca 35 sekund
automatické promíchání vzorku před analýzou ve vestavěném zařízení
detekce stavu reagencií, senzorů a hladiny odpadu
detekce sraženin, vzduchových bublin a nedostatečného množství vzorku
automatická kontrola jakosti
kontrola veškerých parametrů na třech koncentračních hladinách,
kontrola linearity kalibrace a pravidelná elektronická kontrola celého systému ve 30 minutových intervalech
statistické vyhodnocení výsledků a možnost jejich tisku
zabudovaný výkonný počítač, Microsoft embedded software
dotyková 8.5“ barevná TFT-LCD obrazovka s vysokým rozlišením
vestavěná termotiskárna
integrovaná čtečka čárového kódu pro načítání veškerých alfanumerických údajů
(ID pacienta, ID operátora, výměny spotřebního materiálu apod)
připojení do libovolného LIS (RS232, TCP/IP protokol) pro přenos výsledků měření včetně kontrol kvality,
možnost služby dálkové správy za pomoci LiveConnect
záložní zdroj UPS součástí dodávky
26 | 221107 |  | POCT analyzátor - měření CRP, TnT, HCG |  | ks | 1 |  | 0
stolní imunochemický point-of-care analyzátor
POC analyzátor pro testování TnI, TnT, CKMB, Myo, NT-proBNP, PCT, CRP, D-Dimer, βhCG
systém uzavřených zkumavek
testování s použitím vzorků plné krve nebo plazmy
analyzátor umožňující provést až 30 testů za hodinu
anylazátor umožňující analyzovat více parametrů najednou
poskytující výsledky v laboratorní kvalitě
analyzátor se zabudovaným systémem QC
ovládání pomocí dotykové obrazovky
výsledky za 11 – 21 minut dle testovaných biomarkerů
integrovaná termotiskárna a čtečka čárových kódů
maximální hmotnost 35 kg
maximální rozměry v. 45 x š. 46 x h. 48 cm
27 | 230002 | STAVBA - ZT | svítidlo operační 2-zdrojové (hlavní+satelit) stropní vč. ramene s náhledovým monitorem (PACS) |  | ks | 1 |  | 0
Požadavky na přístroj:
Stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na operačním sále
Technické podmínky RAMENO1:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Technické podmínky RAMENO2:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Technické podmínky RAMENO3:
Rameno pro TFT monitor
Kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel do 26“
Rameno musí umožnit instalaci monitorů třetích stran s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA
Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojeťmi operačních svítidel
Rameno musí splňovat požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci a maximální akční rádius odpovídající operačním svítidlům na dalších ramenech
Rameno musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla – samostatné rameno je nepřípustné
Obecné požadavky:
- zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů)
- rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla
- index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty
- plynulé nastavení průměru světelného pole
- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu
- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
- multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti
- bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
- minimální tepelné vyzařování
- ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 2 kusy pro svítidlo
- snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
- snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
- možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení
- elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
- napájení 230 V / 50 Hz
- automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin
- výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla
- zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla
- možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
- garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla
Požadavky na instalaci:
Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále.
Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků.
Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu.
V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele.
NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY
(kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.)
Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace.
Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.
28 | 232101 | STAVBA - ZT | svítidlo vyšetřovací stropní |  | ks | 8 |  | 0
Požadavky na přístroj:
Stropní vyšetřovací/zákrokové svítidlo s technologií LED pro použití na zákrokovém sále.
Technické podmínky:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx
Průměr světelného pole 170 mm
Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací
Pracovní rozsah osvětlení cca 900 – 1600 mm
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360°
Obecné požadavky na přístroj:
- rozsah teploty chromatičnosti: cca 4 300°K
- index podání barev Ra min. 99
- maximální redukce stínů
- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu
- ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla
- možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové)
- snadné čištění a desinfekce svítidel (použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu)
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230 V / 50 Hz
- nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg
Požadavky na instalaci:
Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků.
Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace.
Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.
29 | 361302 |  | stěna závěsná s držáky na obuv - drátěný program, nerez (kapacita min.10 párů bot) orientační rozměry 500//300/1400 mm |  | ks | 1 |  | 0
celonerezové provedení konstrukce z nerez oceli
stěna s policemi pro uložení sálové obuvi
stěna / mříž k zavěšení na zeď pomocí nerezových závěsů
součástí dodávky spojovací materiál/vruty na uchycení stěny ke zdi
provedení se cca 7 šikmými policemi z nerezové oceli
každá police umožňující uložení­ dvou párů sálové obuvi
30 | 376100 | STAVBA - ZT | panel hygienický nerezový vč. výlevky s oplachem, dávkovač dezinf. roztokůorientační rozměry 500/525/340/2100 mm |  | ks | 1 |  | 0
hygienický panel pro profesionální dezinfekci povrchů
kompaktní konstrukce z chromniklové oceli
panel s předinstalovaným systémem přívodu a odtoku vody
s dávkovačem dezinfekčního přípravku
mikroprocesorové řízení dávkovacího automatu
rozsah dávkování 0,25% - 3% roztok
displej se zobrazením hlášení dojití koncentrátu
skladování koncentrátu ve spodní skříňce
certifikace: atest BAM: BAM-DDE9; certifikát
TÜV: E8 01 01 42634 001; certifikát DVGW: DW-0402BL058
ve spodní skříňce výlevka s kruhovým oplachem
zásobní nádrž pro oplach výlevky integrovaná na panelu
31 | 376130 | STAVBA - ZT | vyplachovač a desinfikátor ložních mís-termická desinfekce kapacita 1 podl. mísa s víkem+1moč. láhev nebo 3 moč.láhve |  | ks | 1 |  | 0
mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí
kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí
6 programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní
samostatně stojící přístroj z nerezové oceli
s možností zavěšení na zeď
nerezová svařovaná mycí komora
během mycího a dezinfekčního cyklu el. blokované dveře
česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch
vlastní vyvíječ páry
možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000 nebo termické dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb.
vysoce výkonné čerpadlo pro tlakové mytí
labyrintová dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění
hlučnost do 55dB
možnost připojení na stávající rozvody médií
možnost zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob
32 | 392000 |  | lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní orientační vnější rozměry 760/2100 mm |  | ks | 11 |  | 0
stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka
čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin
ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety - univerzální velikost
hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°
integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm
páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce min. 40mm
prostor na umístění tlakové lahve O2
držáky na příslušenství
ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka
nosnost minimálně 300 kg
2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta
sklopná polička na monitor
koš/box na drobný materiál
komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm
33 | 392629 |  | křeslo transportní na přepravu pacientů |  | ks | 6 |  | 0
stabilní kovová konstrukce
nosnost min. 180 kg
kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem
pohodlný čalouněný sedák
čalouněné opěradlo zad
čalounění i kovovou konstrukci vozíku možno dezinfikovat
manipulační madlo
oboustranně přístupný sedák
odklopná boční madla
pevná podpěra nohou přepravované osoby, bez nutnosti sklápění a odklápění při nástupu nebo výstupu
upínací popruh pacienta
infuzní držák zasunovací
odkládací košík pod sedákem
zadní kolečka pr. 300 mm s automatickou aretací
přední kolečka pr. 100 mm
musí být možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce
34 | 393401 |  | lehátko vyšetřovací 2-dílné, výškově zdvih., pojízdné orientační rozměry 2000/650/530-930 mm |  | ks | 4 |  | 0
lehátko stabilní konstrukce s elektricky nastavitelnou výškou stolu
2 segmentové
hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou
ústní otvor s krytem
elektricky nastavitelná výška v rozmezí min. 300 mm
ruční ovladač elektromotoru
konstrukce se zakrytováním spodního rámu a pohybového mechanismu lehátka
konstrukce omyvatelná, dezinfikovatelná
zátěž lehátka alespoň 180 kg
držák na hygienický papír
bržděná kolečka pr. 75 mm
možnost výběru barevného provedení konstrukce dle vzorníku RAL
možnost výběru barevného provedení čalounění / koženky s atestem pro zdravotnictví
35 | 395403 |  | sedačka otočná, výšk.zdvih., pojízdná |  | ks | 3 |  | 0
stabilní kovová konstrukce
s nosností min. 130 kg garantovanou výrobcem
s pohodlným vysokým sedákem Ø 400 mm
s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním
sedák - nosná část určena pro vysoké zatížení
čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlohodobou odolností proti slehnutí, vysoká min.7 cm, celočalouněná - čalounění koženka
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž
pogumovaná kolečka o pr. 50 mm
36 | 395420 |  | trojnožka |  | ks | 2 |  | 0
nerezová stabilní konstrukce
podstavec sedadla v nezatíženém stavu pojízdný na třech kolečkách
při zatížení sedadla podstavec jnepojízdný
plynulé nastavení­ výšky od cca 55 do cca 79 cm
nastavení výšky pomocí nožního pedálu
sedák z pružného polyuretanu
podélný sklon sedáku nastavitelný v rozsahu v rozsahu +- 5°
antistatické provedení
37 | 401010 |  | lůžko 4-dílné el. polohování, výšk.zdvih., pojízdné |  | ks | 7 |  | 0
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.)
vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm
bezpečná provozní zátěž minimálně 250kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů,
lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky
prodloužení lůžka minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi
kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů
plastové dělené nerestriktivní tj. cca 3/4-ní postranice s ergonomickým ovládáním
(polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem), možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů
plynulé svislé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí
a s přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)
pacientský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s LED svítilnou nebo LED osvětlením okolí lůžka
kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr minimálně 125 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků
vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka
systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství
zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu
automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení
(použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)
svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný - chrom/nerez
Pasivní antidekubitní matrace
jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3
na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru
s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace)
PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
potah velmi snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze dvou stran (180°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
nosnost min. 200kg
funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm
38 | 405001 |  | stolek odkladní /noční pojízdný orientační rozměry 480/500/810 mm |  | ks | 8 |  | 0
pojízdný, jednostranný stolek k lůžku, uzamykatelný
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku
odolná horní plocha se zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
korpus vyrobený z laminované dřevotřískové desky (18mm), lepený
ohranění ABS hranou o síle 2 mm
otvor s plastovou záslepkou v zádech stolku
zásuvky vybaveny výsuvy se zajištěním proti úplnému vysunutí
uvnitř zásuvek plastová (ABS) vyjímatelná vložka (RAL 2002)
horní část stolku nízká zásuvka
dolní část stolku vysoká zásuvka
velká zaoblená madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolku (rozteč 305 mm)
dvojitá kolečka s průměrem 50 mm, dvě brzditelná
ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku
vložená dvířka
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
39 | 405002 |  | stolek noční oboustranný s jídelní deskou pojízdný |  | ks | 2 |  | 0
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku, uzamykatelný
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 70-100cm,
s posilováním mechanickou či plynovou pružinou,
naklopitelná pro čtení i psaní
s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání
rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg
kolečka o průměru minimálně 75mm, s centrálním ručním ovládáním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka
provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách
stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
40 | 410010 |  | vozík nástrojový 2-podlažní orientační rozměry 770/580/780 mm |  | ks | 7 |  | 0
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli
horní plato s prolisem se zaoblenými rohy
rovnoměrná zatížitelnost nerezového plata min.50kg
antirezonanční výztuha
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
4x otočná kola pr. min.75 mm, z toho 2 s brzdou
kolečka s ochranou proti namotávání nití
antistatické provedení koleček
41 | 410030 |  | stolek instrumentační výšk.zdvih.,pojízdný orientační rozměry odkládací plochy 640/480 mm |  | ks | 1 |  | 0
stabilní konstrukce s nohou se třemi rameny
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně desky z nerez oceli
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami
otočná o 360° s aretací polohy
rovnoměrné zatížení desky min. 30kg
hydraulický systém zdvihu
antistatické nožní ovládání - zdvih min. 400 mm
antistatická kolečka o pr. min. 75 mm, brzděná
42 | 410052 |  | vozík pracovní (pracovní plocha, 3x zásuvka uzamyk., nástavba, přísl.) orientační rozměry 750/550/860 mm + nástavba |  | ks | 6 |  | 0
konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou
pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS), umístěnými v rozích plata
nosnost pracovní desky max. 20 kg
madla zásuvek, včetně tlačného, z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042, vsazená do plastových úchytek
1x ocelová zásuvka vel. S (výška 4,5 cm)
1x ocelová zásuvka vel. M (výška 12 cm)
1x ocelová zásuvka vel. XL (výška 36 cm)
plechová zásuvka s vypalovanou práškovou barvou šedá RAL7042
nosnost plechové zásuvky: max. 20 kg
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
čelo zásuvky je možno v různém barevném provedení viz vzorník
zásuvka osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
centrální zamykání zásuvek
4x kruhový plastový nárazník
4x kvalitní otočné zinkované kolo, d=10 cm, 2x brzda
celková nosnost vozíku max. 150 kg
Příslušenství:
příslušenství:
plastový vyjímatelný odpadkový koš
výškově stavitelný nerezový držák 200 ks rukavice
držák kontejneru na použité jehly
nerezová kapsa na dokumenty
nástavba
1x sada čtyř výklopných boxů
43 | 410060 |  | vozík s pořadačem na 11 složek zdravotní dokumentace (formát A4) orientační rozměry 750/550/1020 mm |  | ks | 1 |  | 0
konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou
pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS), umístěnými v rozích plata
nosnost pracovní desky 20 kg
vozík se třemi ocelovými zásuvkami
orientační rozměry:
1x ocelová zásuvka vel. M (výška cca 12 cm)
1x ocelová zásuvka vel. L (výška cca 20 cm)
1x ocelová zásuvka vel. XL s pořadačem (výška cca 37 cm)
ocelová zásuvka s pořadačem na 11 složek zdravotní dokumentace (formát A4)
vyjímatelné příčky, nosnost zásuvky 20 kg
zásuvka s vypalovanou práškovou barvou šedá RAL7042
nosnost plechové zásuvky: max. 20 kg
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
čelo zásuvky možno v různém barevném provedení dle vzorníku výrobce
zásuvka osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
ocelová zásuvka s dokumentací musí být osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem - určené pro větší zatížení
centrální zamykání zásuvek
madla zásuvek, včetně tlačného, z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042, vsazená do plastových úchytek
4x otočné kolo pr. 10 cm, 2x brzda, plastové nárazníky
44 | 410099 |  | vozík na čisté prádlo orientační rozměry 1200/550/1300 mm |  | ks | 1 |  | 0
konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava prášková barva
opláštění vozíku MDF deska
2-dvéřové provedení,max. úhel otevření 180 st.
dveře uzamykatelné
3x police, nosnost police 40 kg
1x sklopná podpěra vaku
kola o pr. min. 160 mm,z toho dvě s brzdou
plastové ochranné nárazníky
madla pro obsluhu ocel s práškovou barvou
45 | 413604 |  | vozík anesteziologický orientační rozměry 750/550/900 mm + nástavba |  | ks | 1 |  | 0
celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
horní pracovní deska nerez ocel s prolisem se zaoblenými rohy
nosnost pracovní desdky 20 kg
3x zásuvka (hl. orientačně 65 mm, 120 mm, 360 mm)
zásuvky s plastovým vyjímatelným košem z vysoce odolného plastu (ABS) s dotahem
snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)
zásuvky musí být prachutěsné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
musí být centrálně uzamykatelné
madla zásuvek z nerezové oceli
nosnost zásuvky 20 kg
pro dobrou manipulaci s vozíkem tlačné madlo na boku vozíku - nerezová ocel
4x otočná kola pr. 125 mm, dvě kola s brzdou, 4x pryžový nárazník
příslušenství:
nástavba 2-řadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 4+5
infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací
otvírák ampulí nerezový
zásobník na rukavice vč. držáku
držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet
plastový odpadní koš vč. držáku
46 | 413606 |  | vozík resuscitační orientační rozměry 750/550/900 mm+ nástavba |  | ks | 2 |  | 0
celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
horní pracovní deska nerez ocel s prolisem se zaoblenými rohy
nosnost pracovní desdky 20 kg
3x zásuvka (hl. orientačně 1x65mm, 1x12cm, 1x36cm)
zásuvky s plastovým vyjímatelným košem z vysoce odolného plastu (ABS) s dotahem
snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)
zásuvky musí být prachutěsné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
musí být centrálně uzamykatelné
madla zásuvek z nerezové oceli
nosnost zásuvky 20 kg
pro dobrou manipulaci s vozíkem tlačné madlo na boku vozíku - nerezová ocel
4x otočná kola pr. 125 mm, dvě kola s brzdou, 4x pryžový nárazník
příslušenství vozíku:
nástavba 2-řadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 5+5
otočná deska z nerez oceli s aretací se zajišťovacími pásy na defibrilátor
nosnost cca 10 kg
nerezový držák pro rukavice
infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací
nerezový sklopný stolek s prolisem
nerezový otvírač ampulí
nerezový toulec na odsávací katetry
držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet
plastový odpadní koš vč. držáku
otočná kolečka o pr. 125 mm, z toho dvě brzděná
kolečka s ochranou proti namotávání nití, antistatické provedení
ochranné rohové nárazníky z odolného PE plastu
47 | 414108 |  | stojan infúzní pojízdný nerez |  | ks | 5 |  | 0
celonerezové provedení
teleskopická tyč
nastavitelná výška v rozmezí 1100-1850 mm
pětiramenný podstavec - pojízdný
2x bržděná, 3x nebržděná kolečka, pr. 50 mm
antistatická kolečka
košík na infuze
48 | 415103 |  | váha osobní s výškoměrem |  | ks | 3 |  | 0
osobní váha pro vážení do min. 250 kg
váha musí být certifikovaná
velká stabilní vážicí platforma
čitelný LED displej
vážicí rozsah do 250 kg umožňující vážení dětí a zároveň i obézních pacientů
funkce: vážení, tárování, výpočet BMI, automatické vypnutí
integrovaný výškoměr
datové rozhraní RS232
napájení síťový adaptér 230 V
interní akumulátor
49 | 416301 |  | věšák nástěnný na rtg zástěry se skříňkou |  | ks | 1 |  | 0
nerezový věšák k připevnění na zeď
kapacita min. 5 ks rtg zástěr
5x ramínko nerezové
každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku
nosník možno sklopit ke zdi
konce ramínek vyhnuté nahoru, zabránění sjíždění zástěry z ramínka
délka ramínka - cca 57 cm, nosnost jednoho ramínka - 6 kg
skříňka otevřená nerezová - zavěšená nad věšákem rtg zástěr
orientační rozměry skříňky 750/300/320 mm mm
dodávka vč. instalačního materiálu
50 | 417330 |  | podložka pro přesun pacienta |  | ks | 2 |  | 0
podložka pro přesun pacienta z lůžka na lůžko v rovině s minmální námahou pro obsluhující presonál podložka z nezávadného materiálu, pevného, odolného proti protržení
podložka dezinfikovatelná
skládací provedení
orienatční rozměry 500x1600 mm
51 | 418212 |  | lůžko sprchovací nerez,el. zvedání, polstr.vana |  | ks | 1 |  | 0
plně mobilní sprchovací lůžko pro osobní hygienu imobilních pacientů
zvedací kapacita 200 kg
sloupový zdvih
výměnné dobíjecí baterie (2 ks) s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz
nabíječka baterií
integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka
sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm
pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy
ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt ošetřujícícho a pacienta
trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody
“flexi zona” se pružnými pásky ve střední části lůžka snižující tlak v oblasti boků
integrovaná madla, umožňující pacientovi podílet se na svém otáčení a polohování
integrovaný držák sprchy;
dělená odpadní hadice o průměru cca 40 mm (délka do 1000 mm)
měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahující kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu a zátku odpadu
měkký podhlavník
4 kolečka s průměrem 125 mm, všechna bržděná; 2 kolečka s aretací směru
funkce nouzového vypnutí
indikátor nízkého napětí baterie
výškový rozsah minimálně: 350 mm
celková šířka včetně postranic: 750 mm - 900 mm
celková délka minimálně 2000 mm, maximálně 2100 mm
52 | 419131 |  | křeslo klozetové a sprchové, pojízdné |  | ks | 1 |  | 0
pojízdné toaletní a sprchové křeslo
se zvýšenou nosností 170 kg
výška sedu cca 570 mm
s možností najetí nad toaletu
použité materiály výhradně vysoce kvalitní plast a nerez
4x kolečko pr. 125 mm
brzda pro celkové zajištění vozíku
polstrovaný sedák s hygienickým výřezem
pěnový odnímatelný kryt sedáku
sklopné loketní opěrky umožňující nasednutí a sesednutí i ze strany, nejen zepředu
zádová opěrka z duralu, doplněna měkčeným PU polstrováním
výškově nastavitelné nášlapné plochy stupátek
otočné opěrky nohou, možnost je odejmout
křeslo vč. 2 ks toaletní nádoby vč. vík
53 | 419301 |  | schůdky 2-stupňové nerez orientační rozměry 450/400/400 mm |  | ks | 2 |  | 0
konstrukce: nerez ocel AISI304
2-stupňový schůdek
nášlapné plochy opatřeny protiskluzovým profilovým plechem
antistatické provedení
54 | 419500 |  | držák na berle |  | ks | 1 |  | 0
pro pohodlné odkládání berlí nebo holí na stálých místech
pro průměr trubky cca 2-3 cm
nástěnné provedení
orientační rozměry držáku 220/55 mm
připevnění na lištu, základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany
orientační rozměry lišty š. cca 220 cm, v. cca 10 cm (pro cca 10 ks držáků)
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
55 | 420001 | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | linka pracovní vč. dřezu,chladničky na léky,lékárny uzamyk., trezoru,dolní+horní skříňky cca 3750 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek
A5-0.18 sestava uprostřed 420001
Technická specifikace
Konfigurace sestav
56 | 420002 | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | linka pracovní vč.dřezu, chladničky podst., dolní+horní skříňky cca 3150 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek
A5-0.18 sestava vlevo 420002
Technická specifikace
Konfigurace sestav
57 | 420003 | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | linka pracovní vč.chladničky na léky, dolní+horní skříňky, skříň policová uzamyk. na sterilní materiál cca 5250 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek
A5-0.40 sestava 420003
Technická specifikace
Konfigurace sestav
58 | 420004 | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | linka pracovní vč.dřezu, dolní + horní skříňky cca 1210 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek
A5-0.21 sestava 420004
Technická specifikace
Konfigurace sestav
59 | 442026 | STAVBA - ZT | linka pracovní pro sádrování - vč.dřezu, vč. jímky na sádru, dolní+horní skříňky cca 1800/600/900 mm + 1800/350/600 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
1x dolní skříňky pro dřez
1x vevařený lisovaný dřez cca 400/400/280 mm
1x dolní skříňka s integrovanou nerezovou jímkou na sádru
dveře zašupovací
1x dolní skříňka policová
1x přestavitelná police
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
deska pracovní se zadním límcem cca 1800 mm
skříňka horní policová s dvířky - celonerezová
1800/350/600 mm
1x přestavitelná police
60 | 445100 | STAVBA - ZT | linka pracovní vč.dřezu- dolní+horní skříňky, deska pracovní se zadním límcem, celonerez. Provedení cca 2000 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
dolní skříňka pro dřez
dřez lisovaný cca 600/400/280 mm
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
1x dolní skříňka policová
1x přestavitelná police
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
deska pracovní se zadním límcem cca 2000 mm
skříňky horní nástěnné policové s dvířky - celonerezové
cca 2000/350/600 mm
v každé skříňce 1x přestavitelná police
61 | 445102 | STAVBA - ZT | linka pracovní vč.dřezu, dolní+horní skříňky, prac.deska se zadním límcem, celoner.provedení cca 1900 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
dolní skříňka pro dřez
dřez lisovaný cca 600/400/280 mm
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
1x dolní skříňka policová
1x přestavitelná police
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
deska pracovní se zadním límcem cca 1900 mm
skříňky horní nástěnné policové s dvířky - celonerezové
cca 1900/350/600 mm
v každé skříňce 1x přestavitelná police
62 | 446112 |  | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez 1000/350/600 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
63 | 446207 |  | skříň pro dezinf. prostředky, policová, uzamykatelná, nerezová 600/600/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
skříň pro dezinf. prostředky, policová, uzamykatelná, nerezová
4x police přestavitelná
64 | 446208 |  | skříň policová, uzamykatelná, nerezová 600/600/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
skříň pro dezinf. prostředky, policová, uzamykatelná, nerezová
5x police přestavitelná
65 | 446209 |  | skříň policová 2-dvéřová nerez, uzamykatelná 1000/600/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
skříň policová 2-dvéřová nerez, uzamykatelná
5x police přestavitelná
66 | 481001 |  | židle pracovní s područkami, pojízdná, otočná, výšk. zdvih., nosnost min. 130 kg |  | ks | 2 |  | 0
pracovní židle s nosností min. 130 kg garantovaná výrobcem :
s požadavkem velkého sedáku a velké opěrky zad :
polstrování s pěnovou výplní s vysokou odolností proti slehnutí :
čalounění - čalounická koženka, vhodná i do zdravotnických zařízení, :
snadná omyvatelnost, dezinfikovatelnost :
splňující základní ergonomické požadavky pro nastavování jejich rozměrů podle aktuálních potřeb sedícího :
synchronní mechanika :
nastavení výšky sezení plynovým pístem :
područky výškově stavitelné :
5ti ramenný kovový kříž :
67 | 491344 |  | regál kovový 5-polic (nosnost police cca 80 kg) 800/500/2000 mm |  | ks | 1 |  | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
68 | 491345 |  | regál kovový 5-polic (nosnost police cca 100 kg) 1000/500/2000 mm |  | ks | 5 |  | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
69 | 491454 |  | regál kovový 6-polic (nosnost police cca 100 kg) 800/600/2400 mm |  | ks | 1 |  | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
6x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
70 | 491455 |  | regál kovový 6-polic(nosnost police cca 100 kg) 1000/600/2400 mm |  | ks | 11 |  | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
71 | 492115 |  | nádoba na odpad |  | ks | 29 |  | 0
nádoba na odpad z ušlechtilé oceli
s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
víko otevírané nožním pedálem
objem min./max. 16 l/25 l
výška max. 470 mm
s použitím jednorázových sáčků na odpadky
72 | 495103 |  | vozík úklidový |  | ks | 2 |  | 0
stabilní kovová konstrukce
pojízdný podvozek s rukovětí
technologie MOP PRESS
výbava:
2x vědro
1x koš
1x vak o objemu 80l + víko
včetně úklidového nářadí(násada, držák, třáseň)
73 | 495301 |  | skříň pro úklidové potřeby, kovová, uzamykatelná cca 600/500/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
robustní svařovaná konstrukce z ocelového plechu
povrchově upravená práškovou barvou (standardně RAL 7035 šedá))
dvoukřídlé dveře s plnou stěnou
s větracími štěrbinami
zámek vč. 2 klíčů
v jedné polovině pevné police 4x
v druhé polovině tyč s posuvnými háky
spodní prostor rozšířen
sokl
74 | 495302 |  | skříň pro dezinf. prostředky, kovová, uzamykatelná cca 600/500/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2- Technické podmínky nerezového nábytku
celonerezové provedení
skříň musí být kovová, uzamykatelná
vhodná pro vlhké a mokré provozy
vhodná do hygienických prostor
dlouhodobá ochrana vůči korozi
odolná chemikáliím a kyselinám běžně používaných ve zdravotnických zařízeních
skříň 1-dvéřová, uzamykatelná
4x police výškově nastavitelná
nosnost police cca 80 kg
75 | 495547 |  | vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání |  | ks | 21 |  | 0
stabilní kovová konstrukce
pojízdný podvozek
1x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l
1x plastové víko
nášlapný systém
76 | 496125 |  | dávkovač mýdla kapacita 700 ml |  | ks | 12 |  | 0
dávkovač tekutého mýdla
objem dávkovače min. 700 ml
orientační rozměry 110/100/200 mm
dávkovač z odolného ABS plastu
doplňování z kanystru
průhled pro kontrolu naplnění
77 | 496126 |  | dávkovač mýdla senzorový |  | ks | 5 |  | 0
bezdotykový / senzorový dávkovač dezinfekce / mýdla
kapacita dávkovače cca 1000 ml
dávkovač plně automatický, senzorem řízený
dávkovač z odolného plastu
s průhledem pro přehled doplnění
doplňování z kanystru
součástí dodávky baterie
možnost připojení k el. síti - součástí dodávky DC adaptér
instalace na zeď
dodávka vč. uchycovacích dílů a návodu k použití
78 | 496127 |  | dávkovač dezinfekce senzorový kapacita 1000 ml |  | ks | 25 |  | 0
bezdotykový / senzorový dávkovač dezinfekce / mýdla
kapacita dávkovače cca 1000 ml
dávkovač plně automatický, senzorem řízený
dávkovač z odolného plastu
s průhledem pro přehled doplnění
doplňování z kanystru
součástí dodávky baterie
možnost připojení k el. síti - součástí dodávky DC adaptér
instalace na zeď
dodávka vč. uchycovacích dílů a návodu k použití
79 | 496337 |  | zásobník papírových ručníků |  | ks | 16 |  | 0
zásobník skládaných papírových ručníků
ABS plas
průhled pro kontrolu naplnění
uzamykatelný
náplň 400-600 ks papírových ručníků
orientační rozměry 265x110x340 mm
80 | 501000 |  | monitor diagnostický vč. grafické karty |  | ks | 4 |  | 0
technologie IPS LED
aktivní úhlopříčka obrazovky 21,3“
rozlišení nativní 3MP (2048 x 1536)
svítivost kalibrovaná 500 cd/m², maximální svítivost 900 cd/m²
kontrast 1400:1
odezva: 20 ms
bitová hloubka: 30 bit native
uniformity Luminance Technology
stabilizace podsvitu
přední kalibrační a stabilizační senzor
pozorovací úhel 178°
kalibrační SW Barco QAWeb, možnost sledování výsledků kalibrace včetně protokolování výsledků
možnost plné vzdálené kalibrace bez přítomnosti technika na místě, centrální dohledový systém
obrazové kvality monitoru 24x7 s okamžitou e-mailovou notifikací, interní kalibrace předního senzoru
ochranné antireflexní sklo
zdravotnický prostředek tř. IIb
garance zachování výrobních parametrů monitoru po dobu 20000 hodin (Backlight Luminance Warranty at factory calibrated luminance)
musí vyhovovat Národním radiologickým standardům – VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE“, bod 4.2.4.2 - věstník MZ 02/2016
i Národním radiologickým standardům – SKIAGRAFIE – věstník MZ 3/2019
(„Diagnostický monitor musí být v souladu se Zákonem o zdravotnických prostředcích, směrnice Rady
93/42/ES a splňovat specifikaci pro Zdravotnický prostředek třídy nejméně IIa.“
vyhovuje Evropskému Nařízení MDR 2017/745 EU, pravidlo 10 (Diagnostický monitor je aktivní
prostředek a musí splňovat certifikaci pro zdravotnický prostředek třídy minimálně IIa, pokud může být
použit k zobrazení distribuce radiofarmak in vivo nebo pokud je používán k přímé diagnostice
pacienta
grafická karta
2GB DDR5, 3x DisplayPort
s ovladači certifikovanými jako zdravotnický prostředek tř.IIb pro plnohodnotné a certifikované využití IWF na vrstvě ovladačů systému
vč. instalace a kompletace (destinace Vyškov), zaškolení personálu
připojení do centrálního dohledového systému dg. monitorů
proaktivní servisní dohled po celou dobu životnosti monitorů prostřednictvím Technického Asistenčního Centra
vstupní kalibraci a instalační protokol
81 | 501118 |  | trezor na poplatky - nábytkový objem cca 20 l, orientační rozměry 35 × 25,5 × 30 cm |  | ks | 1 |  | 0
objem 20 l
k zabudování do skříně
masivní tělo s jednou stěnou a dvoustěnnými dvířky
elektronický číselný zámek s automaticky programovatelným generálním a uživatelským kódem
82 | 600001 |  | trouba mikrovlnná objem 20 l |  | ks | 2 |  | 0
mikrovlnná trouba s digitálním ovládáním
vnitřní objem 20 l
displej s funkcí zobrazování hodin
elektronické ovládání
automatické vypnutí trouby při otevření dvířek
časovač nastavitelný do 95 min
osvětlení vnitřního prostoru trouby
zvuková signalizace při nastavení a ukončení ohřevu
skleněný otočný talíř
83 | 600005 |  | konvice varná objem 1,7 l |  | ks | 2 |  | 0
objem: 1,7 l
příkon: 2200 W
automatický systém vypínání při dosažení bodu varu
dvojnásobný bezpečnostní systém (bezpečnostní pojistky při nebezpečí přehřátí nebo v případě chodu naprázdno)
skryté topné těleso pod rovným nerezovým dnem
středový konektor
vodoznak
světelná kontrolka pro signalizaci zapnutého stavu konvice
84 | 631005 |  | chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, objem cca 130 l |  | ks | 3 |  | 0
chladnička na léky
výška pod pracovní desku
prosklené dveře
užitný objem cca 130 l
nucená cirkulace vzduchu
elektronické ovládání
digitální ukazatel teploty
automatické odmrazování
teplotní alarm: optický a akustický
alarm výpadku sítě
vnitřní osvětlení
3x vnitřní police
digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
připojení k PC přes USB
interní paměť
85 | 100002 |  | Automatický tromboelastograf |  | ks | 1 |  | 0
Plně automatický POCT analyzátor
Vyšetření z plné krve (citrátová krev) s možností měření ihned po odběru
Nejdůležitější výsledky jsou k dispozici již do 15 minut od zahájení měření
Princip metody: rotační tromboelastometrie (viskoelastické metody)
4 - kanálový přístroj: umožňuje provádět 4 vyšetření paralelně/současně
Uzavřený systém dávkování vzorku: vyšetřovaná krev je přístrojem automaticky natažena do testovací cartridge přímo z uzavřené zkumavky – bez pipetování
Stolní přístroj, kompaktní konstrukce, snadno přenosný, odolný vůči vibracím a otřesům
Integrovaná čtečka čárových kódů
Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje
Intuitivní software pro komfortní řízení přístroje, ukládání, zpracování a export výsledků
Přehledné zobrazení průběhu měření: výsledky, referenční hodnoty i křivka probíhajícího vyšetření na jedné obrazovce, automatická detekce abnormálních výsledků
Vzájemné porovnávání křivek a srovnání s normálním profilem
Splňuje požadavky norem a doporučení na systém kontroly kvality
Kontrolní materiál na 2 úrovních (ROTROL N a ROTROL P)
Možnost připojení k informačnímu systému (LIS / NIS)
Možnost vzdáleného sledování průběhu měření on-line – po síti (remote access)
Možnost připojení tiskárny (volitelné příslušenství)
Téměř bezúdržbový systém
Certifikován dle nejnovější normy IVDR (Nařízení Rady EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro)
Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů
Technická specifikace:
• Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
• Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)
• Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
• Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002
• Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou
• Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky
• Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z nerezové oceli sendvičového provedení, spodní část vepředu podlepená nerezovým plechem nebo z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) – dle popisu jednotlivých sestav
• Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.
• Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic, systém nerezových teleskopických výjezdů pro sterilizační kontejnery a jejich kombinaci
• Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav
• Sestavy na mytí endoskopů musejí mít speciální dřezy pro mytí flexibilních endoskopů v nataženém stavu, automatický kontinuální dávkovač dezinfekčního roztoku s ovládáním ve dvířkách spodní skříňky, odsávací digestoř s napojením na vzduchotechnické potrubí dané místnosti
• Část závěsných skříněk musí mít ve spodní části otvory pro odebírání několika typů rukavic, které jsou umístěné v zásobnicích této skříňky
• Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi, případně rovným zákrytem ke stropu)
• Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem v barvě korpusu)
• Systém sestav kotvený do zdi z důvodu stability při vysunutí teleskopických zásuvek
• Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.
Rozměry a konfigurace:
A5-0.21 sestava 420004
1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 500x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x spodní skříňka pod dřez, jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ……
1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 1210x600x40 mm
Vnitřní vybavení:
1 x dřez 400x400x200 mm
1 x spodní boční zákryt
1 x krycí lišta soklů
A5-0.18 sestava 420002
1 x spodní skříňka pod dřez, jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ……
1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 750x570x860 mm, barva RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x zásuvka o výšce 300 mm
3 x zásuvka o výšce 150 mm
1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm
1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 3260x650x40 mm
Vnitřní vybavení:
1 x dřez 400x400x200 mm
1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 3150mm
2 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x spodní boční zákryt
1 x vrchní boční zákryt
1 x horní šikmý zákryt
2 x krycí lišta soklů
A5-0.18 sestava 420001
1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x separátor odpadu – 2 nádoby
1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 800x570x860 mm, barva RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x zásuvka o výšce 300 mm
3 x zásuvka o výšce 150 mm
1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm
1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 2760x600x40 mm
Vnitřní vybavení:
1 x dřez 400x400x200 mm
1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2750mm
1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x trezor
1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
2 x horní šikmý zákryt
2 x krycí lišta soklů
1 x vysoký zadní zákryt
A5-0.40 sestava 420003
1 x spodní skříňka jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm
1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 750x570x860 mm, barva RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x zásuvka o výšce 300 mm
3 x zásuvka o výšce 150 mm
1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 3150x650x40 mm
1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 3050 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
3 x horní rovný zákryt
1 x horní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
3 x krycí lišta soklů
Pokud je rozdíl mezi popisem ve specifikaci speciálního zdravotnického nábytku či výkazu – výměru a výkresem, platí vždy výkres.
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.
Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 (AISI 316L - CrNiMo17-12-2 ) Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:
(minimální tloušťka)
Dřezy, hluboké 1,5 mm
Odkapávací pulty 1,5 mm
Pracovní desky 1,5 mm
Horní police 1,5 mm
Police v podstavbách 1,0 mm
Korpusy skříněk 1,0 - 1,5 mm
Nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,5 mm
Vodící lišty 1,5 mm
Základny skříněk 1,0 mm
Deskové regály 1,25 mm
Dvířka 1,0 mm
Generelně: zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).
Desky pracovní stolové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L- CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.
Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.
U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům.
Desky pracovní dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou místěnou na předním panelu stolu. (nepřípustné plastové provedení sifonu a ovládání)
Zásuvky nábytku
Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.
Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.
Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech (nepřípustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedeí min H1,( H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podestavbách skříňkových stolů) Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316l – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30 mm.Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.
Regály
Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jäckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.
Nástěnné police
Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.
Požadavky na dodavatele
Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001:2009.
Nabídka dodavatele celkem za Výše uvedená zařízení v požadovaném provedení bez DPH (přenos do formuláře nabídky) | [7 empty] | 0
V ……………….……….…… dne ……….….…………….
…………………………………………………………………………………..
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení
Poznámka: všechna žlutě označená pole musí být vyplněna