## Worksheet
Svazek č. 4.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem zdravotnická technika“ - Soupis požadovaného zařízení
Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutá pole. Ostatní pole není dodavatel oprávněn upravovat.
|  |  |  | Obchodní a typové označení nabízeného zařízení |  |  | Cena v Kč bez DPH
1 | 100001 |  | RTG přístroj C-rameno pojízdný vč. monitorů |  | ks | 1 |  | 0
C-rameno s Flat-panelem o velikosti min. 20x20 cm a monitorovým vozíkem
C rameno:
- plně vyvážené v každé poloze
- motorický vertikální pohyb min. 40 cm
- horizontální pohyb min. 20 cm
- orbitální pohyb min. -120/+45°
- rotace min. ±225°
- hloubka C ramene min. 68 cm
- volný prostor SID min. 105 cm
Rentgenka:
- velikost ohniska max. 0,6 mm
- monitorování zátěže rentgenky
- tepelná kapacita systému min. 5 milionů HU
- aktivní kapalinové chlazení
Generátor:
- vysokofrekvenční 40kHz, řízený mikroprocesorem
- výkon min. 2,4 kW
- pulzní skiaskopie min. 1-25 pulzů/s. (v krocích 1,2,4,8,12.5 a 25)
- orgánová automatika
Detektor:
- CMOS technologie
- velikost detektoru min. 20x20 cm s možností ZOOM
- matrice detektoru 2048 x 2048 pixelů
- laserový zaměřovací kříž integrovaný v detektoru
Kolimace:
- čtvercová, podélná, irisová clona
- virtuální nastavení bez rtg záření
Orgánové anatomické programy:
- skelet/končetiny
- srdce/hrudník, břicho/trup
- eliminace kovů
- SOFT pro zobrazení měkkých tkání
- mohutný pacient
Monitor ovládací:
- TFT monitor dotykový – umístěný pro komfortní ovládání na C rameni a také na monitorovém vozíku
- synchronní ovládání na monitorovém vozíku i na C-rameni
Monitor zobrazovací:
- velkoplošný monitor vel. min. 2x19“ dělený na 2 nezávislé obrazy LIVE a REF na monitorovém vozíku
- rozlišení min. 1280x1024 pixelů
- kontrast ratio min. 600:1
- svítivost min. 800 cd/m2
DAP:
- zobrazení dávky, automatické uložení záznamu o dávce se snímky pacienta do PACS
Digitální zpracování obrazu:
- zpracování obrazu v reálném čase i postprocessing
- funkce last image hold, zoom, rotace, inverze, redukce šumu
- digitální paměť min. 100 000 obrazů
Databáze:
- popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků, vyhledávání
- možnost zadání pacienta
Archivace:
- mozaika – 16 obrazů
- USB port
- DICOM 3.0 (Storage, Worklist)
Wifi konektivita
2 | 107101 |  | přístroj ultrazvukový diagnostický |  | ks | 1 |  | 0
Nabízený přístroj musí splňovat minimálně následující parametry:
Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost max. 120 kg, šířka přístroje max. 65 cm
Monitor s úhlopříčkou alespoň 23“ typu LCD/LED s Full HD rozlišením 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný, výškově elektronicky v rozsahu min. 70 – 100 cm od podlahy
odkládací držáky na min. 5 uzv sond
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu,
nýbrž zajíždí do ovládacího panelu), současně i softwarová klávesnice na dotykové obrazovce
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“,
určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)
nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem
včetně definování měřicích postupů a výpočtů
možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým
způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 25 MHz
Hloubka zobrazení systému minimálně do 50 cm
Min. 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
Požadovaná zobrazení :
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
3D Freehand - modul rekonstrukce 3D objemu pomocí 2D sond
Trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu
na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
Panoramatické zobrazení – sejmutí delšího úseku tkáně (min. 50 cm) a jeho následná rekonstrukce
na monitoru
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení
musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském
zobrazení
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku
(power doppler, angio doppler)
Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i
extrémně nízkých rychlostí < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec, včetně
sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách
Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Zobrazení středové linie v diagnostickém obraze aktivní sondy na monitoru
Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na obou
lineárních sondách
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, BMP, AVI, MPEG, DICOM
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Přístroj musí být vybaven alespoň 4xUSB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
Rychlý start systému – studený start do 45 sec., stand-by režim start do 20 sec.
Možnost doplnění o integrovanou baterii zajišťující alespoň 30 minut provozu bez nutnosti připojení do sítě. Baterie musí být integrovaná (nikoli externí UPS)
Přímý RAW data výstup
Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení
Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem Dicom 3.0 pro kategorie:
Dicom Verification Dicom Print Dicom Storage Dicom Query/Retrieve Dicom Worklist
Ultrazvukové sondy:
Automatické zamražení sond při nečinnosti dle nastaveného času
1. Konvexní matrixová sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz, zobrazovací úhel min. 140°, max. hloubka 2D zobrazení min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35)
2. Lineární matrixová sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 6 – 18 MHz, aktivní šíře zobrazení min. 40 mm, označení středu vysílací části pro provádění intervenčních zákroků
3. Lineární matrixová sonda pro vyšetření střev a pro cévní aplikace v rozsahu min. 2 – 9 MHz, aktivní šíře zobrazení min. 40 mm
Možnost doplnění o peroperační lineární a konvexní sondu v rozsahu min. 4–11 MHz
Možnost doplnění o peroperační laparoskopickou sondu v rozsahu min. 4 – 12 MHz a s aktivní šíří vyšetření min. 25 mm
3 | 107102 |  | přístroj ultrazvukový diagnostický |  | ks | 1 |  | 0
Nabízený přístroj musí splňovat minimálně následující parametry:
Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Vysoká mobilita přístroje: hmotnost max. 80 kg, šířka přístroje max. 55 cm, madlo pro převoz
Monitor s úhlopříčkou alespoň 21,5“ typu LCD/LED s Full HD rozlišením 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný, výškově v rozsahu min. 70 – 90 cm od podlahy, stranově +/-30°
odkládací držáky na min. 5 uzv sond
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu,
nýbrž zajíždí do ovládacího panelu), současně i softwarová klávesnice na dotykové obrazovce
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 10“,
určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)
nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem
včetně definování měřicích postupů a výpočtů
možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým
způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 20 MHz
Hloubka zobrazení systému minimálně do 40 cm
Min. 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
EKG modul pro monitorování EKG křivky včetně svodových kabelů
Požadovaná zobrazení :
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
3D Freehand - modul rekonstrukce 3D objemu pomocí 2D sond
M-mode, anatomický M-mode
Trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu
na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení
musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském
zobrazení
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
CW – kontinuální doppler
CFM - barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku
(power doppler, angio doppler)
TDI – tkáňový doppler
Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Zobrazení středové linie v diagnostickém obraze aktivní sondy na monitoru
Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na obou
lineárních sondách
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Automatizované měření IMT
Kardiologická měření a výpočty
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, BMP, AVI, MPEG, DICOM
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Přístroj musí být vybaven alespoň 4xUSB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
Rychlý start systému – studený start do 45 sec., stand-by režim start do 20 sec.
Integrovaná baterie zajišťující min. 120 minut provozu bez nutnosti připojení do sítě. Baterie musí být integrovaná (nikoli externí UPS)
Přímý RAW data výstup
BW videoprinter s digitálním vstupem
Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení
Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem Dicom 3.0 pro kategorie:
Dicom Verification Dicom Print Dicom Storage Dicom Query/Retrieve Dicom Worklist
Ultrazvukové sondy:
Automatické zamražení sond při nečinnosti dle nastaveného času
1. Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz, zobrazovací úhel min. 110°, max. hloubka 2D zobrazení min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35)
2. Lineární sonda pro zajištění cévních vstupů a provádění blokády nervů v rozsahu min. 7 – 18 MHz, aktivní šíře zobrazení max. 40 mm
3. Lineární sonda pro blízké pole a cévní aplikace v rozsahu min. 4 – 12 MHz, aktivní šíře zobrazení min. 50 mm, označení středu vysílací části pro provádění intervenčních zákroků
4. Sektorová kardiologická sonda s technologií single crystal pro vyšetření srdce v rozsahu 1 – 6 MHz, zobrazovací úhel minimálně 120°
4 | 107105 |  | přístroj ultazvukový diagnostický mobilní (expektace) |  | ks | 1 |  | 0
Nabízený přístroj musí splňovat minimálně následující parametry:
Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Vysoká mobilita přístroje: hmotnost max. 80 kg, šířka přístroje max. 55 cm, madlo pro převoz
Monitor s úhlopříčkou alespoň 21,5“ typu LCD/LED s Full HD rozlišením 1920 x 1080
Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně
Požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný, výškově v rozsahu min. 70 – 90 cm od podlahy, stranově +/-30°
odkládací držáky na min. 5 uzv sond
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu,
nýbrž zajíždí do ovládacího panelu), současně i softwarová klávesnice na dotykové obrazovce
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 10“,
určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)
nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem
včetně definování měřicích postupů a výpočtů
možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým
způsobem na pomocné dotykové obrazovce
Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 20 MHz
Hloubka zobrazení systému minimálně do 40 cm
Min. 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
EKG modul pro monitorování EKG křivky včetně svodových kabelů
Požadovaná zobrazení :
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
3D Freehand - modul rekonstrukce 3D objemu pomocí 2D sond
M-mode, anatomický M-mode
Trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu
na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení
musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském
zobrazení
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
CW – kontinuální doppler
CFM - barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku
(power doppler, angio doppler)
TDI – tkáňový doppler
Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Zobrazení středové linie v diagnostickém obraze aktivní sondy na monitoru
Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na obou
lineárních sondách
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Automatizované měření IMT
Kardiologická měření a výpočty
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků
Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, BMP, AVI, MPEG, DICOM
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB
Přístroj musí být vybaven alespoň 4xUSB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
Rychlý start systému – studený start do 45 sec., stand-by režim start do 20 sec.
Integrovaná baterie zajišťující min. 120 minut provozu bez nutnosti připojení do sítě. Baterie musí být integrovaná (nikoli externí UPS)
Přímý RAW data výstup
BW videoprinter s digitálním vstupem
Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení
Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem Dicom 3.0 pro kategorie:
Dicom Verification Dicom Print Dicom Storage Dicom Query/Retrieve Dicom Worklist
Ultrazvukové sondy:
Automatické zamražení sond při nečinnosti dle nastaveného času
1. Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz, zobrazovací úhel min. 110°, max. hloubka 2D zobrazení min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35)
2. Lineární sonda pro zajištění cévních vstupů a provádění blokády nervů v rozsahu min. 7 – 18 MHz, aktivní šíře zobrazení max. 40 mm
3. Lineární sonda pro blízké pole a cévní aplikace v rozsahu min. 4 – 12 MHz, aktivní šíře zobrazení min. 50 mm, označení středu vysílací části pro provádění intervenčních zákroků
4. Sektorová kardiologická sonda s technologií single crystal pro vyšetření srdce v rozsahu 1 – 6 MHz, zobrazovací úhel minimálně 120°
5 | 121111 |  | EKG přístroj vč. vozíku |  | ks | 2 |  | 0
Přenosné 12 kanálové EKG
Záznam na termocitlivý papír
Papír o šířce 210 mm
Automatický i manuální záznam
Displej pro zobrazení křivek min. 8“ s dotykovou obrazovkou
Citlivost minimálně 2,5, 5 , 10, 20 mm/mV
Rychlost zápisu 5, 12,5, 25 a 50 mm/s
Součástí dodávky je záložní baterie ( pro provoz bez nutnosti zapojení do sítě)
Automatický filtr rušivých signálů (svalový filtr, síťový filtr a filtr driftu)
Splňuje evropskou normu pro EKG 60601-2-25:2015
Filtr driftu v rozsahu min 0.04-0,56 Hz
Záznam EKG pacientů a databáze pacientů v paměti přístroje, minimálně 300 záznamů
Alfanumerická klávesnice mechanická
Interpretace EKG křivek
Detekce arytmií
Detekce odpadlých elektrod
Detekce kardiostimulátoru
Analýza EKG dle Glasgowké univerzity, aleternativně dle analýzy MARQUETTE
Součástí dodávky vozík pro manipulaci s přístrojem
Součástí dodávky, rameno pro kabeláž
6 | 130001 |  | stůl operační mobilní vč. pevné oper. desky |  | ks | 1 |  | 0
elektromechanický nebo elektrohydraulický operační stůl s mobilní podvozkovou základnou a s pevnou operační deskou
celenonerezová konstrukce celé podvozkové základny a rámu desek operačního stolu
vlastní konstrukce a veškeré kryty z vysokojakostní chrom-niklové nerez oceli
upraveno povrchovou úpravou elektronického leštění
po celé délce operačního stolu eurolišty
vícesegmentová pracovní plocha, min. 5i segmentová, nožní segmenty (L+P), středový, zádový a hlavový segment
celá pracovní deska rtg transparentní
polstrování operačního stolu antistatickými dílci, vícevrstvé sendvičové provedení s využitím viskoelastické pěny,
odnímatelné, se snadnou údržbou a hygienou
stabilní základna s možností přesunu pomocí pojezdových koleček
aretace stolu jedním pohybem
elektromotorické ovládání základních pohybů pracovní desky (zdvih, vyklápění Trendelenburg, antitrendelenburg a laterální vyklápění)
ovládání elektrických pohybů pomocí ručního ovladače
možnost uživatelem zaprogramovat polohy dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou (včetně nulové polohy)
pohony napájeny z bezúdržbových akumulátorů
záložní bateriový zdroj pro nouzový provoz
signalizace stavu akumulátorů
polohování segmentů mechanické
manuálně nastavitelný hlavový segment
základní polohování oper. stolu elektromotoricky:
výškové nastavení zdvihu operačního stolu v rozsahu min. 300 mm
nastavení pozice Trendelenburg/reverzní Trendelenburg min. -20°/+20°
polohování laterálního náklonu min. -15°/+15°
zádový segment -35°/+55°
nožní segment -90° +30°
požadované min. příslušenství k operačnímu stolu:
1x anesteziologický rám včetně upínací spony
vč. závěsu paže k anesteziolog. rámu
1x infuzní opěra ruky
1x fixační pás pro uchycení ruky pacienta (pár), včetně fixačních spon
1x fixační pás pro tělo pacienta nebo DK, včetně fixační spony
1x infuzní tyč, výškově nastavitelná, včetně upínací spony
2x stavitelná boční opěrka
1x opěrka pro nohy s uchycením na eurolištu
1x pojízdný stojan na příslušenství
1x stolek pod ruku operační s teleskopickou podpěrou
2 x polohovatelné opěrky nohou (Goepel Schaut) s poutacím pásem
1 x kroužek pod hlavu
7 | 131000 |  | přístroj anesteziologický vč. monitoru |  | ks | 1 |  | 0
Anesteziologický přístroj modulární konstrukce pro pacienty všech věkových skupin – novorozence (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí
Certifikovaný zdravotnický prostředek
Jednoduchý testovací režim s možností uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí
Vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu
Ukazatel využití dýchací směsi pro podávání anestézie Low-flow a Minimal-flow
Monitoring spotřeby anestetik a mediplynů v ml., respektive v litrech (včetně použitého množství anestetika)
Integrovaná pacientská jednotka nepřesahující půdorys pracovní desky
Průtokoměry plynů řízené a snímané elektronicky s mechanickým ovládáním
Připojení k centrálnímu rozvodu plynů (vzduch, O2) – pohon na vzduch. Možnost připojení k 10 l tlakovým lahvím umístěných na přístroji
Nastavitelný flowtriger – v rozsahu pro děti i dospělé
Možnost připojení jednocestných okruhů
02 průtokoměr – integrovaný i externí
Záložní zdroj napájení minimálně na 30 minut provozu
Integrované osvětlení pracovní plochy
Integrovaný odtah anesteziologických plynů
Průtokoměry umožňující přesné dávkování (směšování) plynů i při nízkých průtocích
Nastavení flow čerstvé směsi minimálně v rozsahu 0,2 - 15 l/min
Možné použití s Desflurane, Sevoflurane a Isoflurane (odpařovače nebudou součástí dodávky)
Možnost souběžného umístění 2 odpařovačů (sevofluran, desfluran) s ekologickým plněním (odpařovače nejsou předmětem dodávky)
Kontrola funkce a těsnosti systému vizuální systémem měchu ve válci
Hypoxická ochrana nastavení čerstvé směsi
Monitor plynové analýzy a ventilace
Dotyková, barevná obrazovka minimálně 15“, možnost obsluhy v ochranných jednorázových rukavicích
Uživatelský SW kompletně v českém jazyce
Zobrazení alespoň 3 křivek současně, zobrazení smyček
Analýza trendů
Monitoring plicní mechaniky
Plynová analýza
Analýza inspiria a expiria
Desflurane, Sevoflurane, Isoflurane, N2O, CO2, O2
MAC, MACage s možností přepočtu na věk pacienta
Paramagnetické měření O2
Kompletní příslušenství pro provoz
Ventilátor
Elektronicky řízený
Ventilační režimy pro objemově a tlakově řízenou ventilaci – min. VC, PC, SIMV + PS, PSV, CPAP, MAN/SPONT
Dechový objem(VT) nastavitelný minimálně v rozsahu 5 -1500 ml
Nastavitelná frekvence minimálně v rozsahu 4 - 100 dechů/min
Nastavení PEEP minimálně: 4–30 mbar s možností vypnutí funkce
Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu
Vyhřívání dýchacího okruhu ventilátoru
Pohon ventilátoru pneumatický s možností vizuální kontroly netěsností a zpětnou regulací dechového objemu.
Příslušenství
Integrovaná odsávačka z dolních cest dýchacích včetně příslušenství
Pacientský set
Systém odtahu přebytečných plynů včetně hadice pro připojení do odtahu na pracovišti
Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR)
Držák pro pacientský hadicový set
Držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví,
Otočné rameno pro monitor vitálních funkcí
Zásuvky pro drobný materiál
Pojízdný podvozek s antistatickými kolečky a centrální brzdou
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí s dotykovým barevným displejem alespoň 12", možnost obsluhy v ochranných jednorázových rukavicích
Monitor včetně přídavných modulů od stejného výrobce jako anesteziologický přístroj, nutná kompatibilita
Současné zobrazení min. 6 křivek
Trendy grafické i numerické - min. 168 hodin
Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv
Měřené parametry: EKG (3 svody), respirace, NIBP, SpO2, IBP 2x
Monitorace základních arytmií
Akumulátor na provoz s automatickým dobíjením ze sítě, minimálně 4 hodiny provozu z akumulátoru
Kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry
Přídavné moduly
Modul měření hloubky vědomí - využití stávajících modulů Entropy, GE Healthcare
Modul pro měření svalové relaxace. Měření hloubky svalové relaxace bude umožněno uživatelsky volitelnými metodami TOF (série čtyř impulzů), DBS (série dvou výbojů) a PTC (post-tetanic count). Měření mechanickým i elektrosenzorem. Využití stávajících modulů NMT, GE Healthcare
Kvantitativní měření analgezie v průběhu chir. výkonů, vyhodnocení indexu odezvy na chir. Podnět se zobrazením na display monitoru.
Kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry
8 | 131505 |  | systém ohřevu pacienta teplým vzduchem |  | ks | 3 |  | 0
Systém konvekčního ohřevu vzduchu k prevenci a léčbě hypotermie a zajištění tepelného komfortu pacienta
Přesná řídicí jednotka vhánějící ohřátý vzduch flexibilní hadicí o délce min. 2 metry do přikrývek umístěných na pacientovi nebo pod pacientem
Integrovaný displej se zobrazením informací min. o: nastavené teplotě, režimu průtoku vzduchu, provozních hodinách, alarmových chybových stavech
Min. 4 polohy nastavení teploty v rozsahu vysoká 43°C, střední 38°C, nízká 32°C a okolní teplota
Tichý provoz, provozní hlučnost max. 55 dB
Integrovaný systém pro uchycení přístroje jak na infuzní stojan, tak i na bočnici lůžka
Rukojeť pro snadné přenášení
Hmotnost max. 5,5 kg
Rozměry max: 30 cm x 22 cm x 22 cm
Vysoce účinný HEPA filtr 0,2 μm, životnost filtru min. 500 provozních hodin
Min. 2 pozice přepínání režimu nízkého a vysokého průtoku vzduchu
Akustický a optický alarm minimálně pro překročení nadměrné teploty
Ohřívací jednotka je kompatibilní s min. 18-ti typy přikrývek pro pediatrické i pro dospělé pacienty
Elektrické napájení 220–240 V, 50/60 Hz
Příslušenství:
-pojízdný stojan s bržděnými kolečky
-jednorázové celotělové podložky (min. 20 ks) minimální rozměr 210x100 cm
-jednorázové celotělové podložky pediatrické (min. 20 ks) orientační rozměr 160x80 cm
-náhradní filtr
9 | 133000 |  | přístroj elektrochirurgický |  | ks | 1 |  | 0
monopolární řezání do 400 wattů
monopolární koagulace do 200 wattů
bipolární řezání a koagulace do 120 wattů
Sledování kontaktu neutrální elektrody s pacientem
Typy proudů musí mít možnost výběru pomocí ručního nebo nožního spínače
Digitální a přehledné zobrazení hodnot výkonu ve wattech a uživatelských nastavení s audio-vizuální indikací (v případě rozšířeného komunikačního rozhraní musí přístroj komunikovat v českém jazyce, uveďte údaje zobrazované na displeji)
Snadné a komfortní ovládání pomocí jednoho ovládacího prvku na předním panelu
Ochrana proti defibrilačnímu výboji
Možnost práce na pacientovi, který má Pacemeaker
Součástí přístroje musí být dva nezávislé generátory
Rozhraní pro možnost připojení dalších systémů
Funkce Autostart i Autostop pro vybrané typy proudů při monopolární a bipolární koagulaci
Možnost přiřazení ovládání nožním spínačem jakémukoli bipolárnímu nebo monopolárnímu výstupu
Automatické rozpoznávání bipolárních nástrojů
Vysoká bezpečnost pacienta, operatéra a obsluhujícího personálu
Korekce chyb při chybném ovládání
Přesné řízení výkonu v oblasti nízkých hodnot jeho nastavení
Paměťové funkce pro možnost nastavení a uložení uživatelských programů (např. počet a typ módů činnosti, přednastavené programy, počet programů)
dodávka vč. příslušenství
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody
nožní spínač pro řez i koagulaci
1 ks kabelu k neutrální elektrodě
2 ks monopolární rukojeť resterilizovatelná s ovládáním a nožovou elektrodou
2 ks bipolární připojovací kabel
2 ks bipolární pinzeta přímá / bajonetová 17 cm, 0,6 mm – NonStick efekt
10 | 141110 |  | centrální monitorovací systém |  | syst. | 1 |  | 0
|  |  | Lůžkový monitor | 10 ks
barevný monitor vitálních funkcí s obrazovkou min. 12", medical grade
český SW
min. 6 zobrazených křivek různých parametrů současně
jednoduché intuitivní ovládání
sledované parametry: EKG(3 svodů), respirace, NIBP, SpO2
|  |  | přenositelný modul pro měření EtCO2 (využití i stávajících modulů na ARO) | 3 ks
trendy - grafické i numerické, min. posledních 168 hod.
možnost rozšíření o zabudovaný zapisovač
akumulátory pro provoz bez síťového napájení po dobu min. 4hod.
příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu
|  |  | Centrální monitor pro min. 10 monitorů | 1ks
český SW
možnost rozšíření až na 16 monitorů
obousměrná komunikace s připojenými monitory
možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta ( až 16 pacientů) v reálném čase
možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrále, tisk alarmů
Další vybavení
2x min. 27" plochý barevný displej
laserová tiskárna
jednotné příslušenství ( kabely, čidla, spotřební materiál) se všemi monitory v rámci zakázky
propojení přes webové rozhraní se stávajícími monitorovacími systémy GE Healthcare (ARO, Interní JIP, Neurologická JIP) pro sdílení dat a pro účely např. odborných konzílií v rámci nemocnice
Požadované příslušenství
jednotné příslušenství v rámci celé zakázky
kompletní SW a HW (včetně kabeláže, všech propojení, signalizace atd.) pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti
držáky monitorů v rámci celé zakázky
11 | 141122 |  | transportní monitor |  | ks | 1 |  | 0
Lůžkový monitor
barevný monitor vitálních funkcí s obrazovkou min. 10", medical grade
český SW
min. 6 zobrazených křivek různých parametrů současně
jednoduché intuitivní ovládání
sledované parametry: EKG(3 svodů), respirace, NIBP, SpO2, IBP
1 ks přenositelný modul pro měření EtCO2 (využití i stávajících modulů na ARO)
trendy - grafické i numerické, min. posledních 168 hod.
možnost rozšíření o zabudovaný zapisovač
akumulátory pro provoz bez síťového napájení po dobu min. 4hod.
příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu
12 | 143106 |  | ventilátor plicní pro děti a dospělé - transportní do prostředí MR |  | ks | 1 |  | 0
Přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacienta a také pro ventilaci během nemocničního transportu na vyšetřeni např. MR, CT, RTG, atd. Vyžadován přístroj kompatibilní s prostředím MR až do hodnoty min. 1,5 Tesla, nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu (vlastní integrovaná turbína)
-Ventilační režimy minimálně: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, spontánní ventilace s tlakovou podporou; NIV; Bi-Level, či ekvivalent; automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta
-Monitorace:
§ grafické zobrazení dechové křivky (flow, tlak, objem)
§ plicní mechanika - min. poddajnost, rezistence, AutoPEEP, P0.1, RSB
§ monitorace hodnot – min. dechový objem, minutová ventilace, tlak v dýchacích cestách, frekvence dechová, FiO2, atd.
Obecné požadavky na přístroj:
§ proudová nebulizace pro podávání léků synchronizována s inspiriem
§ ovládání přístroje přes dotykovou obrazovku o velikosti min. 8,4“ a otočným knoflíkem
§ apnea ventilace
§ možnost rozšíření systému o neonatální režim pro předčasně narozené děti s nastavitelným dechovým objemem již od 2 ml
-Ovládání: jednoduché a jednoznačné, přehledné; ovládání a komunikace v ČJ
-Alarmy: akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku
-Napájení: standardní síťové napájení 230 V / 50Hz + bateriový provoz na min. 8 hod provozu (interní baterie)
-Hmotnost: max 7kg přístroje vč. integrované baterie, bez stojanu
-Příslušenství:
§ pojízdný stojan vhodný do prostředí MR s bržděnými kolečky a jednoduše odnímatelným vlastním ventilátorem bez použití nástrojů;
§ pacientský okruh jednorázový vhodný pro ventilaci v prostředí MR o minimální délce 3m;
§ tlaková hadice pro přívod O2
-Technické parametry (minimální):
§ Dechová frekvence – minimální nastavitelný rozsah 1 - 80 dechů/min
§ Dechový objem - minimální nastavitelný rozsah 20 - 2000 ml
§ Koncentrace kyslíku – minimální plynule nastavitelný rozsah 21 - 100%
§ PEEP – minimální nastavitelný rozsah 0 - 35 cm H2O
§ Flow trigger nastavitelný - minimální rozsah 0,5 – 20 l/min
§ Stavitelný náběh tlaku
§ Citlivost expiračního triggeru – minimální rozsah 5-80%
§ Inspirační čas - minimální rozsah 0,1-12 s
§ Špičkový inspirační průtok – minimálně 260 l/min
13 | 143107 |  | defibrilátor, monitor, kardiostimulátor (dětská, dospělá pádla) |  | ks | 2 |  | 0
přenosný, kompaktní, lehký defibrilátor s hmotností do 7 kg včetně příslušenství (baterie, 1 role papíru, externích defibrilačních elektrod)
vybavenost: manuální defibrilace, monitoring pacienta, kardiostimulace (včetně příslušenství)
parametry: 12 svodové EKG, SpO2, NIBP, etCO2, včetně příslušenství
integrovaná dětská externí pádla v dospělých
velikost TFT displeje min. 8“ se zobrazením 4 křivek
software v ČJ
synchronizovaná kardioverze
při snímání křivky EKG možnost volby svodů, velikost křivky v rozsahu 0,25-4 cm/V
podání bifázického výboje v rozmezí 1- max. 200 J nastavitelná min. v 20 krocích
rychlé nabití do 6 sekund na maximální energetickou hodnotu přístroje
výdrž baterie: monitorovací režim EKG ≥ 180 min hodiny, defibrilační režim ≥ 100 výbojů při maximální energii výboje
indikace stavu nabití přímo na baterii nezávislé na zapnutí vlastního přístroje
trendy: min. 8 hodin s rozlišením 1 minuta
export dat do počítače přes USB
integrovaná termální tiskárna šíře min. 6cm s možností tisku křivek, trendů a přehledu událostí
Ochrana před prachem a vodou, min. IP 54
automatické kontroly připravenosti defibrilátoru, provozní test přístroje prováděný obsluhou max. 1 týdně
transportní brašna s postranními kapsami na uložení příslušenství
ovládání podání výboje jak z přístroje, tak z externích pádel
součástí dodávky je: příslušenství pro měření EKG, SpO2, NIBP, etCO2, odpojitelná defibrilační externí pádla pro dospělé s integrovanými dětskými pádly, 1ks multifunkčních nalepovacích elektrod, které jsou určeny pro dospělé i dětské pacienty (nad 10kg)
14 | 144100 |  | systém infuzní techniky vč. systému monitorace systému infuzní techniky |  | systém | 1 |  | 0
Dokovací stanice vč. infuzního stojanu – 6 ks
Pracovní stanice pro uchycení min. 8 přístrojů, pozice infuzních pump a lineárních dávkovačů v dokovací stanici musí být libovolně zaměnitelné
Snadné vyjmutí kteréhokoli přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici a možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici
Jeden napájecí kabel pro všechny připojené lineární dávkovače nebo infuzní pumpy v dokovací stanici
Zajištění přehledné vizuální identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti
Možnost připojení pracovních stanic do nemocniční sítě bez nutnosti dalších úprav pracovní stanice
Možnost vzdáleného monitoringu pro přenos informací o stavu a činnosti přístrojů umístěných ve stanici a zobrazení těchto informací v PC na monitoru oddělení v nemocniční síti LAN
Možnost dokoupení dávkovačů s funkci PCA a TIVA/TCI kompatibilní s dodávanou pracovní stanicí a dodanými přístroji
Možnost dokoupení dokovací stanice pro provoz minimálně 4 přístrojů v prostředí MRI, musí být kompatibilní s dodávanými pumpami a dávkovači
Kompatibilita s dodávanými lineárními dávkovači a infuzními pumpami
Infuzní pumpy – 15 ks
Přesnost dávkování ± 5 %; rychlost dávkování 0,1-1200 ml/hod.
Přehledný, dobře čitelný LCD displej, nastavitelný kontrast, minimální výška písma u názvu léku 4 mm
Nastavení parametrů infuze prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek)
Výpočet rychlosti dávky g, mg, μg, ng, U, meq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
Možnost zadání dávkování minimálně v režimech – objem + průtok, objem + čas, průtok + čas; terapeutické režimy plato, sekvenční, s rozběhem a doběhem
Možnost podání bolus – manuální i s přednastavením objemu; automatická redukce bolusového objemu po okluzi
Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku v rozmezí 75 až 750 mmhg, nastavitelný minimálně ve třech úrovních
Detekce vzduchových bublin v systému od velikosti 10 microl., možnost nastavení velikosti vzduchových bublin minimálně v 10 úrovních a více
Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze
Alarmové stavy v minimálním rozsahu: upozornění na vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitou a slabou baterii, vnitřní poruchu, okluzi nad i pod pumpou, odpojení od sítě, nastavitelný pre-alarm konce infuze, alarm konec infuze, konec pauzy; možnost nastavení úrovně hlasitosti alarmu
Možnost použití infuzní pumpy jak pro infuzní terapii, tak pro podání transfuze
Možnost použití bezpečnostních bezftalátových infuzních setů, transfuzních setů, setů pro podání parenterální výživy a stíněných setů pro podání světlocitlivých látek se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování na min. 72 hodin
Délka setu min. 250 cm; začleněné bezpečnostní prvky; sety – latex-free a DEHP-free
Při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy musí být automaticky zabráněno samovolnému toku tekutiny do pacienta.
Gumová ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje
Interní paměť přístroje na seznam až 250 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky, možnost nastavení překročitelných a nepřekročitelných limitů
Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu
Systém KVO v rozsahu 1–5 ml/hod
Noční režim s možností snížení jasu pumpy a deaktivace zvukových prvků ovládacích tlačítek
Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě
Životnost akumulátoru ≥8 h při rychlosti 25 ml/h; zobrazení zbývajícího času životnosti baterie dle aktuální rychlosti probíhající infuze
Možnost provozu bez přerušení infuze při transportu; možnost transportu 2-3 přístrojů vzájemně spojených dohromady
Hmotnost do 2,0 kg vč. baterie
Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice)
Ochrana komunikačních portů přístroje zabraňující vniknutí kapalin a nečistot do zařízení
Držák pro přenos a upínací svorka pro připojení na EURO lištu nebo infuzní stojan
Software v češtině
Možnost upgrade softwaru
Lineární dávkovače – 20 ks
Přesnost dávkování ± 2 %, rozsah dávkování 0,1-1200 ml/hod
Přehledný, dobře čitelný LCD displej, nastavitelný kontrast, minimální výška písma u názvu léku 4 mm
Nastavení parametrů dávkování prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek)
přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů min. 5, 10, 20, 50/60 ml
Výpočet rychlosti dávky g, mg, μg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
Bolusy – manuální i s přednastavením objemu
uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku v rozmezí 75 až 750 mmHg, nastavitelný minimálně ve třech úrovních
automatické snížení tlaku po okluzi – Anti-bolus systém
Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze
alarmové stavy v minimálním rozsahu: vybitá a slabá baterie, vnitřní porucha, okluze pod pumpou, odpojení od sítě, pre-alarm konce infuze, alarm po okluzi, konec infuze, konec pauzy
možnost nastavení úrovně hlasitosti alarmu
Interní paměť přístroje na seznam až 250 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů
Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu
Systém KVO v rozsahu 1–5 ml/hod
Noční režim s možností snížení jasu dávkovače a deaktivace zvukových prvků ovládacích tlačítek
Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě
životnost baterie ≥10 h při rychlosti 5 ml/h
Možnost provozu bez přerušení podávání při transportu; možnost transportu 2-3 přístrojů vzájemně spojených dohromady
Držák pro přenos a upínací svorka pro připojení na EURO lištu nebo infuzní stojan
Možnost použití přístroje bez přerušení infuzní terapie v prostředí MRI (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice)
Ochrana komunikačních portů přístroje zabraňující vniknutí kapalin a nečistot do zařízení
Hmotnost do 2,1 kg vč. baterie
Software v češtině
Možnost upgrade softwaru
Centrální monitorace pracoviště – 1ks SW licence pro 5 lůžek na 10 let
zobrazení stavu všech infuzních přístrojů na oddělení (stav – zap/vyp)
Zajištění identifikace alarmů (optické i akustické) s rozlišením závažnosti
Barevné rozlišení stavů: zelená – probíhající infuze, oranžová – pre-alarm, červená – alarm
Pohled oddělení, detailní pohled u lůžka, pohled prázdných nádob
Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, VTBI, podaný objem, zbývající objem, zbývající čas
Všechny funkce a ovládání v českém jazyce
PC + monitor min. 23“ s dotykovým ovládáním a příslušenstvím (myš, klávesnice apod.)
15 | 144310 |  | manžeta pro přetlakové infuze |  | ks | 4 |  | 0
přetlaková infuzní manžeta pro opakované použití
možnost opakovaného použití
kovový manometr (0-300 mmHg)
pryžový balonek s ventilem
100% polyamid bez latexu
snadné umístění infuzního roztoku
možnost sledovat zbývající obsah infuzního roztoku
objem 500 (2ks) a 1000 ml (2 ks)
16 | 145001 |  | ohřívač infuzí a krevních derivátů průtočný |  | ks | 4 |  | 0
-průtokový mikroprocesorem řízený elektrický ohřívač infuzních roztoků a krevních derivátů s nastavením teploty a alarmů
-nepřetržitý ohřev protékající infúze v infuzním setu / možnost užití kromě originálních i běžných infuzních setů
-přehledné zobrazení nastavené a aktuální teploty
-nastavení teploty ohřevu v min. rozmezí 37°C – 41°C
-rozsah nastavení teploty v krocích po max. 0,5 °C
-doba zahřívání k provozu do 2 minut
-alarm nízké a vysoké teploty
-odolnost proti stříkající vodě mi. IPX4
-připevnění přístroje na euro lištu i na infuzní stojan
-uzpůsobení přenosu (integrovaný držák nebo rukojeť apod.)
-ochrana před zásahem elektrickým proudem, stupeň BF, odolný defibrilaci
-provozní napětí v min. rozsahu 220-240 V, 50/60 Hz
-maximální hmotnost přístroje 2kg
-možnost instalace libovolných setů
17 | 146143 |  | odsávačka elektrická přenosná (sání do jednorázových vaků) |  | ks | 1 |  | 0
kompaktní přenosná odsávačka se sacím výkonem cca 30l/min
nastavitelný rozsah vakua: od -0,10 do -0,85 bar
hmotnost přístroje cca 2,5 kg
výdrž Li-ion baterie cca 45 minut sání
úložný box v přední části přístroje na náhradní sací okruh
možnost použití jednorázových odsávacích vaků o objemu 1 litr
přenosná brašna přes rameno
indikátory provozu přístroje, nabíjení a provozu na elektrickou síť 220V
Základní příslušenství (součástí balení):
Nabíječka baterie
Lahev 1000 ml (možno sterilizovat)
Silikonový okruh (možno sterilizovat)
Jednorázový katétr CH18
Jednorázový přerušovač sání (stop ventil)
18 | 146145 |  | odsávačka elektrická pojízdná (výkon min. 40l/min) |  | ks | 4 |  | 0
velmi tichý chod bez vibrací
minimálně dvojitá ochrana proti přesátí agregátu
manometr s barevným označením optimálního sání
regulátor vakua
sací výkon min. 40 lt/min
rozsah nastavení podtlaku 0-95 kPa
příkon do 110 VA
bezúdržbový sací agregát na principu vývěvy
madlo
konfigurace:
pojízdný stojan s brzděnými kolečky, držák 2 lt lahve s použitím jednorázových vaků, sací okruh jednorázový nebo na více použití, proplachovací nádoba včetně držáku, košík odkládací, držák zásobníku katetrů včetně samotného zásobníku, odkládací deska
záruka na sací agregát 6 let
19 | 147126 |  | ventilátor plicní pro děti a dospělé - transportní |  | ks | 3 |  | 0
Ventilační parametry
přístroj pro nemocniční i mimonemocniční transport, s certifikací jak pro transport ve vozech ZZS i letecké ZS dle EN 13718-1, a určený také pro dlouhodobou ventilaci dospělých a dětských pacientů na oddělení UP, JIP a ARO
- přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci)
- ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína
- dva vstupy pro připojení kyslíku: HPO – vysokotlaké připojení O2, a LPO – nízkotlaké připojení O2
Ventilační režimy minimálně:
§ CMV, SIMV, PCV, P-SIMV
§ ventilační režimy s garantovaným objemem
§ ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou
§ APRV spontánní ventilace s tlakovou podporou,
§ NIV neinvazivní ventilace
§ automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta
§ možnost rozšíření o režim HighFlow vysokoprůtokové kyslíkové terapie umožňující nastavení průtoku v min. rozsahu 2-100 l/min.
Monitorace:
§ na ovládací dotykové obrazovce o velikosti min. 8“
§ sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování min. 4 křivek v čase, min. 3 křivky současně
§ objem: jednotlivý a minutový objem
§ t¦ak: PEEP/CPAP, plateau, mean
§ čas: poměr l:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence
§ grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
§ monitorace plicní mechaniky - alespoň poddajnost, rezistence, automatické měření AutoPEEP, P0.1, RSB
§ akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval, koncentrace O2, vadná čidla
Obecné požadavky na přístroj:
§ připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2)
§ vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků
§ ovládání přístroje minimálně ze dvou míst - přes dotykovou obrazovku a otočným ovládacím knoflíkem
§ funkce standby
§ možnost doplnění o aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládáním přes dotykovou obrazovku ventilátoru
§ pojízdný podvozek pod ventilátor a držák okruhů; odnímatelný vlastní ventilátor bez použití nástrojů
§ procedury - min. podání 100% O2; odsávání
§ možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM…)
§ možnost rozšíření o měření ETCO2 - pro monitoraci volumetrického CO2, minutového CO2 na konci výdechu, s eliminací velikosti mrtvého prostoru a hodnocení tvaru slope CO2
§ Stupeň krytí min. IP-54
Ovládáni: jednoduché a jednoznačné, přehledné; ovládání a komunikace v ČJ
Napájení: standardní síťové napájení 230 V / 50 Hz + bateriový provoz po dobu min. 4 hod provozu na jednu integrovanou baterii
Hmotnost: max 7 kg přístroje vč. integrované baterie, pro snadný transport
Příslušenství: kompletní příslušenství k uvedení ventilátoru do provozu (min. tlakové hadice, O2 čidlo, exp. ventil, průtokové čidlo, vent. okruh, filtry,…)
Technické parametry minimální:
§ Dechová frekvence – nastavitelný minimální rozsah 1-80 dechů/min
§ Dechový objem – nastavitelný minimální rozsah 20-2000 ml
§ Koncentrace kyslíku – nastavitelný minimální rozsah 21-100%
§ PEEP - nastavitelný minimální rozsah 0-35 cm H20
§ Flow trigger – nastavitelný minimální rozsah 0,5-20 l/min.
§ Stavitelný náběh tlaku
§ Citlivost expiračního triggeru – nastavitelný minimální rozsah 5-80%
§ Inspirační čas - nastavitelný minimální rozsah 0,1-12 s
§ Špičkový inspirační průtok - min. 260 l/min.
20 | 147202 |  | vak resuscitační ruční pro děti (do 20 kg) |  | ks | 7 |  | 0
ambuvak k manuální resuscitaci novorozenců, kojenců a dětí s hmotností do 20 kg
adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou
objem vaku 300 ml
bezlatexový, robusní s dvojitým pláštěm zaručujícím tlakovou limitaci pro bezpečnost pacienta
s integrovaným držadlem pro rovnoměrnou kompresi
pacientský ventil
rezervoár O2
silikonová transparentní obličejová maska pro děti (3 ks)
21 | 147230 |  | vak resuscitační s rezervoárem |  | ks | 12 |  | 0
vak resuscitační s rezervoárem k manuální resuscitaci dospělých
možnost ventilace jednou osobou
adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou
s možností napojení na přívod kyslíku
objem vaku 1300 ml
autoklávovatelný při 134°C
bezlatexový, robusní s dvojitým pláštěm zaručujícím tlakovou limitaci pro bezpečnost pacienta
s integrovaným držadlem pro rovnoměrnou kompresi
pacientský ventil
otočný konektor
rezervoár O2 s objemem 1500 ml
možnost použití PEEP ventilu
silikonová transparentní maska s dofukovacím okrajem velikosti číslo 5, ¾, 2 a 6
22 | 147401 |  | zvlhčovač kyslíku |  | ks | 7 |  | 0
složení ze dvou částí průtokoměru a vlastního zvlhčovače
rozsah průtoku na průtokoměru 0-15 l/min
autoklávovatelný vlastní zvlhčovač
napojení přímo do centrálního rozvodu O2
napojení kyslíkové masky nebo nosních sond přímo na výstup z zvlhčovače
23 | 147602 |  | laryngoskop s led zdrojem vč. lžic |  | ks | 4 |  | 0
celokovová lžíce s vedením optického vlákna, optické vlákno vedeno uvnitř lžíce
s matovou povrchovou úpravou lžic
laryngoskopická rukojeť s žárovkou LED
součástí rukojeti dobíjecí akumulátor Li-ion
lžíce velikosti 2-5 typu McIntosh
vč. dobíjecí baterie a nabíječky pro laryngoskop
nabíjecí stanice pro dvě rukojeti s indikací nabití a zapojení do elektrické sítě
24 | 147605 |  | videolaryngoskop vč. stojanu |  | ks | 1 |  | 0
videolaryngoskop pro obtížnou intubaci
1x videolaryngoskopická titanová lžíce (vel.4)
1x videolaryngoskopická titanová lžíce (vel.3)
1x řídící a zobrazovací jednotka – monitor FullHD (minimálně 10 palců),2x vstup USB, 1x spojovací videokabel,
1 x rigidní zavaděč pro obtížnou intubaci
pojízdný masivní stojan s odkládacím prostorem a s ramenem pohyblivým ve třech osách
případně pevný ochranný kufřík, 1xUSB flash, síťový adaptér
lžíce videolaryngoskopu z titanu umožňující opakovanou, snadnou a účinnou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti
titanová lžíce laryngoskopu se zabudovanou kamerou a se zdroji světla LED, umožňující dokonalou vizualizací dýchacích cest
možnost připojení kompatibilních periferií - bronchoskopů, širokého spektrum jednorázových lžic, SpO2 čidla se zobrazením hodnot saturace na obrazovce
účinný systém proti možnosti zamlžení optiky během intubace
nízký profil lžíce (až na 10mm) umožňující obtížnou intubaci i v případech omezeného rozevření čelistí
externí napájecí adaptér – vlastní přístroj nevyžadující kontrolu na elektrickou bezpečnost
výstup HDMI umožňující online přenos signálu na externí monitory
on line přenos signálu na externím TFT barevném monitoru, možnost paralelního zobrazení signálu ze dvou zdrojů - např. bronchoskopu
nahrávání videa a audia a fotografií na vnitřní paměť minimálně 100GB, snadný přenos a archivace nahraných souborů
ochrana lžíce proti zatečení IPX8 pro její ochranu při dezinfekci
veškerá propojovací kabeláž nezbytná pro napájení, ochranné pospojování a spojení
25 | 221106 |  | POCT analyzátor - měření krevních plynů, minerálů, metabolitů včetně urey a kreatininu, hemoglobinu |  | ks | 1 |  | 0
- Kazetový plně automatizovaný analyzátor acidobazické rovnováhy
- Zadávání ID pacienta pomocí barcode štítků čtečkou
- Zadávání ID operátora (přihlášení jednotlivých operátorů + automatické odhlášení během neaktivity nebo nutnost načítání ID operátora pomocí čtečky při každém měření)
- Typ vzorku: plná krev
- Typ odběru: arteriální, venózní, kapilární
- Použitelné s odběrovým systémem SARSTEDT Blood Gas Monovette®, calcium-balanced lithium heparin, 2 ml (05.1147)
- Objem vzorku do 200 μL (ev. pro kapilární odběr do 50 μL pro základní parametry ABR)
- Spektrum metod:
o Krevní plyny (pH, pCO2, pO2)
o Elektrolyty (Na+, K+, Cl-, Ca2+)
o Metabolity (Glukóza, Laktát, Urea, Kreatinin)
o Cooximetrie (celkový hemoglobin (tHb), O2Hb, HHb, COHb, MetHb)
o Saturace SO2
o Ostatní odvozené parametry a výpočty parametrů vnitřního prostředí
- Doba analýzy do 90 sekund
- Detekce sraženin, přítomnosti vzduchových bublin, nesprávného odběru
- Automatické kontroly kvality vč. zablokování měření v případě nevyhovující kontroly kvality
- Automatické kalibrace vč. zablokování měření v případě nevyhovující kalibrace
- Bez nutnosti ručního promíchání vzorku obsluhou – automatické promíchání
- Automatická detekce stavu spotřebního materiálu (reagencie, senzory, odpad), hlídání exspirací, množství, apod.
- Tisk primárních výsledků
- Možnost zálohování dat na externí zařízení (USB port)
- Připojení a přenos výsledků včetně kontrol kvality do LIS/NIS
- Možnost dálkové správy pracovníků laboratoře a servisních techniků firmy
- UPS záložní zdroj
- Rozměry - stolní analyzátor do maximální velikosti 0,6 m3
- Garance zajištění servisních služeb a konzultací do 24 hodin
- Pravidelné provádění BTK prohlídek dodavatelem/výrobcem
- Dostupnost dodávek objednaného spotřebního materiálu do 1 týdne
- Dodávky spotřebního materiálu dopravci dle předepsaných skladovacích podmínek
- Garance BTK, servisních, konzultačních služeb a dodávek spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od zakoupení
- CE-IVD označení analyzátoru a dodávaného spotřebního materiálu v souladu s platnou legislativou
- Metodické postupy v souladu s doporučeními IFCC
- Prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné.
26 |  |  | lehátko transportní (stretcher) s váhami a elektrickým pohonem |  | ks | 6 |  | 0
· velmi stabilní a jednoduše čistitelný sloupový podvozek lůžka
· min. třídílná (zádový, stehenní a lýtkový díl) ložná plocha polohovatelná pomocí posilovacích pružin min. 2015 x 85 cm
· úhel nastavení zádového dílu min. 0 - 90°
· úhel nastavení stehenního dílu min. 0 - 40°
· úhel nastavení lýtkového dílu min. 0 – 25°
· hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 55 - 85 cm
· možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15°
· integrované sklopné plastové postranice s tlumeným spouštěním (soft-drop) nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění
· odjištění postranic celkem na čtyřech místech (v hlavové a nožní části)
· nožní čelo lůžka pro oporu nohou při polohování
· kolečka s centrálním ovládáním brzd pod hlavovým a nožním čelem i z obou podélných stran lůžka, prům. min. 200 mm,
· prostor na umístění tlakové lahve na podvozku lůžka
· univerzální držáky na drobné příslušenství ze strany lůžka
· lišta pod hlavovou částí lůžka
· ochranná kolečka v rozích lůžka
· nosnost minimálně 300 kg
· odnímatelná matrace výšky min. 13 cm ze studené PUR pěny a visco pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem
· min. dva integrované sklopné infuzní stojany v hlavové části
· lišty po obou stranách lůžka
· polička na monitor
· tlačná madla v hlavové části
· box na uložení osobních věcí pacienta
· vážící systém s přesností min. 0,5 kg, metrologicky ověřitelný a kalibrovatelný
· elektrický pohon lůžka umožňující transport (dvě rychlosti vpřed a jedna vzad) s dojezdem min. 7 km
· alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (alarm je aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka) prevence pádů
27 | 230002 | STAVBA - ZT | svítidlo operační 2-zdrojové (hlavní+satelit) stropní vč. ramene s náhledovým monitorem (PACS) |  | ks | 1 |  | 0
Požadavky na přístroj:
Stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na operačním sále
Technické podmínky RAMENO1:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Technické podmínky RAMENO2:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Technické podmínky RAMENO3:
Rameno pro TFT monitor
Kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel do 26“
Rameno musí umožnit instalaci monitorů třetích stran s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA
Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojeťmi operačních svítidel
Rameno musí splňovat požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci a maximální akční rádius odpovídající operačním svítidlům na dalších ramenech
Rameno musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla – samostatné rameno je nepřípustné
Obecné požadavky:
- zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů)
- rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla
- index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty
- plynulé nastavení průměru světelného pole
- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu
- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
- multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti
- bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
- minimální tepelné vyzařování
- ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 2 kusy pro svítidlo
- snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
- snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
- možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení
- elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
- napájení 230 V / 50 Hz
- automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin
- výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla
- zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla
- možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
- garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla
Požadavky na instalaci:
Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále.
Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků.
Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu.
V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele.
NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY
(kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.)
Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace.
Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.
28 | 232101 | STAVBA - ZT | svítidlo vyšetřovací stropní |  | ks | 8 |  | 0
Požadavky na přístroj:
Stropní vyšetřovací/zákrokové svítidlo s technologií LED pro použití na zákrokovém sále.
Technické podmínky:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx
Průměr světelného pole 170 mm
Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací
Pracovní rozsah osvětlení cca 900 – 1600 mm
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360°
Obecné požadavky na přístroj:
- rozsah teploty chromatičnosti: cca 4 300°K
- index podání barev Ra min. 99
- maximální redukce stínů
- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu
- ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla
- možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové)
- snadné čištění a desinfekce svítidel (použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu)
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230 V / 50 Hz
- nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg
Požadavky na instalaci:
Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků.
Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace.
Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.
29 | 361302 |  | stěna závěsná s držáky na obuv - drátěný program, nerez (kapacita min.10 párů bot) orientační rozměry 500//300/1400 mm |  | ks | 1 |  | 0
celonerezové provedení konstrukce z nerez oceli
stěna s policemi pro uložení sálové obuvi
stěna / mříž k zavěšení na zeď pomocí nerezových závěsů
součástí dodávky spojovací materiál/vruty na uchycení stěny ke zdi
provedení se cca 7 šikmými policemi z nerezové oceli
každá police umožňující uložení­ dvou párů sálové obuvi
30 | 376100 | STAVBA - ZT | panel hygienický nerezový vč. výlevky s oplachem, dávkovač dezinf. roztokůorientační rozměry 500/525/340/2100 mm |  | ks | 1 |  | 0
hygienický panel pro profesionální dezinfekci povrchů
kompaktní konstrukce z chromniklové oceli
panel s předinstalovaným systémem přívodu a odtoku vody
s dávkovačem dezinfekčního přípravku
mikroprocesorové řízení dávkovacího automatu
rozsah dávkování 0,25% - 3% roztok
displej se zobrazením hlášení dojití koncentrátu
skladování koncentrátu ve spodní skříňce
certifikace: atest BAM: BAM-DDE9; certifikát
TÜV: E8 01 01 42634 001; certifikát DVGW: DW-0402BL058
ve spodní skříňce výlevka s kruhovým oplachem
zásobní nádrž pro oplach výlevky integrovaná na panelu
31 | 376130 | STAVBA - ZT | vyplachovač a desinfikátor ložních mís-termická desinfekce kapacita 1 podl. mísa s víkem+1moč. láhev nebo 3 moč.láhve |  | ks | 1 |  | 0
mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí
kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí
6 programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní
samostatně stojící přístroj z nerezové oceli
s možností zavěšení na zeď
nerezová svařovaná mycí komora
během mycího a dezinfekčního cyklu el. blokované dveře
česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch
vlastní vyvíječ páry
možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000 nebo termické dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb.
vysoce výkonné čerpadlo pro tlakové mytí
labyrintová dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění
hlučnost do 55dB
možnost připojení na stávající rozvody médií
možnost zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob
32 | 392000 |  | lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní |  | ks | 5 |  | 0
· velmi stabilní a jednoduše čistitelný sloupový podvozek lůžka
· min. třídílná (zádový, stehenní a lýtkový díl) ložná plocha polohovatelná pomocí posilovacích pružin min. 2015 x 85 cm
· úhel nastavení zádového dílu min. 0 - 90°
· úhel nastavení stehenního dílu min. 0 - 40°
· úhel nastavení lýtkového dílu min. 0 – 25°
· hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 55 - 85 cm
· možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15°
· integrované sklopné plastové postranice s tlumeným spouštěním (soft-drop) nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění
· odjištění postranic celkem na čtyřech místech (v hlavové a nožní části)
· nožní čelo lůžka pro oporu nohou při polohování
· kolečka s centrálním ovládáním brzd pod hlavovým a nožním čelem i z obou podélných stran lůžka, prům. min. 200 mm,
· prostor na umístění tlakové lahve na podvozku lůžka
· univerzální držáky na drobné příslušenství ze strany lůžka
· lišta pod hlavovou částí lůžka
· ochranná kolečka v rozích lůžka
· nosnost minimálně 300 kg
· odnímatelná matrace výšky min. 13 cm ze studené PUR pěny a visco pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem
· min. dva integrované sklopné infuzní stojany v hlavové části
· lišty po obou stranách lůžka
· polička na monitor
· tlačná madla v hlavové části
· box na uložení osobních věcí pacienta
33 | 392629 |  | křeslo transportní na přepravu pacientů |  | ks | 6 |  | 0
stabilní kovová konstrukce
nosnost min. 180 kg
kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem
pohodlný čalouněný sedák
čalouněné opěradlo zad
čalounění i kovovou konstrukci vozíku možno dezinfikovat
manipulační madlo
oboustranně přístupný sedák
odklopná boční madla
pevná podpěra nohou přepravované osoby, bez nutnosti sklápění a odklápění při nástupu nebo výstupu
upínací popruh pacienta
infuzní držák zasunovací
odkládací košík pod sedákem
zadní kolečka pr. 300 mm s automatickou aretací
přední kolečka pr. 100 mm
musí být možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce
34 | 393401 |  | lehátko vyšetřovací 2-dílné, výškově zdvih., pojízdné orientační rozměry 2000/650/530-930 mm |  | ks | 4 |  | 0
lehátko stabilní konstrukce s elektricky nastavitelnou výškou stolu
2 segmentové
hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou
ústní otvor s krytem
elektricky nastavitelná výška v rozmezí min. 300 mm
ruční ovladač elektromotoru
konstrukce se zakrytováním spodního rámu a pohybového mechanismu lehátka
konstrukce omyvatelná, dezinfikovatelná
zátěž lehátka alespoň 180 kg
držák na hygienický papír
bržděná kolečka pr. 75 mm
možnost výběru barevného provedení konstrukce dle vzorníku RAL
možnost výběru barevného provedení čalounění / koženky s atestem pro zdravotnictví
35 | 395403 |  | sedačka otočná, výšk.zdvih., pojízdná |  | ks | 3 |  | 0
stabilní kovová konstrukce
s nosností min. 130 kg garantovanou výrobcem
s pohodlným vysokým sedákem Ø 400 mm
s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním
sedák - nosná část určena pro vysoké zatížení
čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlohodobou odolností proti slehnutí, vysoká min.7 cm, celočalouněná - čalounění koženka
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž
pogumovaná kolečka o pr. 50 mm
36 | 395420 |  | trojnožka |  | ks | 2 |  | 0
nerezová stabilní konstrukce
podstavec sedadla v nezatíženém stavu pojízdný na třech kolečkách
při zatížení sedadla podstavec jnepojízdný
plynulé nastavení­ výšky od cca 55 do cca 79 cm
nastavení výšky pomocí nožního pedálu
sedák z pružného polyuretanu
podélný sklon sedáku nastavitelný v rozsahu v rozsahu +- 5°
antistatické provedení
37 | 401010 |  | lůžko 4-dílné el. polohování, výšk.zdvih., pojízdné |  | ks | 7 |  | 0
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.)
vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm
bezpečná provozní zátěž minimálně 250kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů,
lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky
prodloužení lůžka minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi
kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů
plastové dělené nerestriktivní tj. cca 3/4-ní postranice s ergonomickým ovládáním
(polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem), možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů
plynulé svislé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí
a s přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)
pacientský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s LED svítilnou nebo LED osvětlením okolí lůžka
kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr minimálně 125 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků
vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka
systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství
zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu
automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení
(použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)
svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný - chrom/nerez
Pasivní antidekubitní matrace
jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3
na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru
s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace)
PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
potah velmi snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze dvou stran (180°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
nosnost min. 200kg
funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm
38 | 405001 |  | stolek odkladní /noční pojízdný orientační rozměry 480/500/810 mm |  | ks | 8 |  | 0
pojízdný, jednostranný stolek k lůžku, uzamykatelný
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku
odolná horní plocha se zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
korpus vyrobený z laminované dřevotřískové desky (18mm), lepený
ohranění ABS hranou o síle 2 mm
otvor s plastovou záslepkou v zádech stolku
zásuvky vybaveny výsuvy se zajištěním proti úplnému vysunutí
uvnitř zásuvek plastová (ABS) vyjímatelná vložka (RAL 2002)
horní část stolku nízká zásuvka
dolní část stolku vysoká zásuvka
velká zaoblená madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolku (rozteč 305 mm)
dvojitá kolečka s průměrem 50 mm, dvě brzditelná
ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku
vložená dvířka
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
39 | 405002 |  | stolek noční oboustranný s jídelní deskou pojízdný |  | ks | 2 |  | 0
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku, uzamykatelný
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 70-100cm,
s posilováním mechanickou či plynovou pružinou,
naklopitelná pro čtení i psaní
s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání
rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg
kolečka o průměru minimálně 75mm, s centrálním ručním ovládáním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka
provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách
stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
40 | 410010 |  | vozík nástrojový 2-podlažní orientační rozměry 770/580/780 mm |  | ks | 7 |  | 0
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli
horní plato s prolisem se zaoblenými rohy
rovnoměrná zatížitelnost nerezového plata min.50kg
antirezonanční výztuha
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
4x otočná kola pr. min.75 mm, z toho 2 s brzdou
kolečka s ochranou proti namotávání nití
antistatické provedení koleček
41 | 410030 |  | stolek instrumentační výšk.zdvih.,pojízdný orientační rozměry odkládací plochy 640/480 mm |  | ks | 2 |  | 0
stabilní konstrukce s nohou se třemi rameny
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně desky z nerez oceli
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami
otočná o 360° s aretací polohy
rovnoměrné zatížení desky min. 30kg
hydraulický systém zdvihu
antistatické nožní ovládání - zdvih min. 400 mm
antistatická kolečka o pr. min. 75 mm, brzděná
42 | 410052 |  | vozík pracovní (pracovní plocha, 3x zásuvka uzamyk., nástavba, přísl.) orientační rozměry 750/550/860 mm + nástavba |  | ks | 6 |  | 0
konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou
pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS), umístěnými v rozích plata
nosnost pracovní desky max. 20 kg
madla zásuvek, včetně tlačného, z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042, vsazená do plastových úchytek
1x ocelová zásuvka vel. S (výška 4,5 cm)
1x ocelová zásuvka vel. M (výška 12 cm)
1x ocelová zásuvka vel. XL (výška 36 cm)
plechová zásuvka s vypalovanou práškovou barvou šedá RAL7042
nosnost plechové zásuvky: max. 20 kg
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
čelo zásuvky je možno v různém barevném provedení viz vzorník
zásuvka osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
centrální zamykání zásuvek
4x kruhový plastový nárazník
4x kvalitní otočné zinkované kolo, d=10 cm, 2x brzda
celková nosnost vozíku max. 150 kg
Příslušenství:
příslušenství:
plastový vyjímatelný odpadkový koš
výškově stavitelný nerezový držák 200 ks rukavice
držák kontejneru na použité jehly
nerezová kapsa na dokumenty
nástavba
1x sada čtyř výklopných boxů
43 | 410060 |  | vozík s pořadačem na 11 složek zdravotní dokumentace (formát A4) orientační rozměry 750/550/1020 mm |  | ks | 1 |  | 0
konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou
pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS), umístěnými v rozích plata
nosnost pracovní desky 20 kg
vozík se třemi ocelovými zásuvkami
orientační rozměry:
1x ocelová zásuvka vel. M (výška cca 12 cm)
1x ocelová zásuvka vel. L (výška cca 20 cm)
1x ocelová zásuvka vel. XL s pořadačem (výška cca 37 cm)
ocelová zásuvka s pořadačem na 11 složek zdravotní dokumentace (formát A4)
vyjímatelné příčky, nosnost zásuvky 20 kg
zásuvka s vypalovanou práškovou barvou šedá RAL7042
nosnost plechové zásuvky: max. 20 kg
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
čelo zásuvky možno v různém barevném provedení dle vzorníku výrobce
zásuvka osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
ocelová zásuvka s dokumentací musí být osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem - určené pro větší zatížení
centrální zamykání zásuvek
madla zásuvek, včetně tlačného, z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042, vsazená do plastových úchytek
4x otočné kolo pr. 10 cm, 2x brzda, plastové nárazníky
44 | 410099 |  | vozík na čisté prádlo orientační rozměry 1200/550/1300 mm |  | ks | 1 |  | 0
konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava prášková barva
opláštění vozíku MDF deska
2-dvéřové provedení,max. úhel otevření 180 st.
dveře uzamykatelné
3x police, nosnost police 40 kg
1x sklopná podpěra vaku
kola o pr. min. 160 mm,z toho dvě s brzdou
plastové ochranné nárazníky
madla pro obsluhu ocel s práškovou barvou
45 | 413604 |  | vozík anesteziologický orientační rozměry 750/550/900 mm + nástavba |  | ks | 1 |  | 0
celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
horní pracovní deska nerez ocel s prolisem se zaoblenými rohy
nosnost pracovní desdky 20 kg
3x zásuvka (hl. orientačně 65 mm, 120 mm, 360 mm)
zásuvky s plastovým vyjímatelným košem z vysoce odolného plastu (ABS) s dotahem
snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)
zásuvky musí být prachutěsné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
musí být centrálně uzamykatelné
madla zásuvek z nerezové oceli
nosnost zásuvky 20 kg
pro dobrou manipulaci s vozíkem tlačné madlo na boku vozíku - nerezová ocel
4x otočná kola pr. 125 mm, dvě kola s brzdou, 4x pryžový nárazník
příslušenství:
nástavba 2-řadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 4+5
infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací
otvírák ampulí nerezový
zásobník na rukavice vč. držáku
držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet
plastový odpadní koš vč. držáku
46 | 413606 |  | vozík resuscitační orientační rozměry 750/550/900 mm+ nástavba |  | ks | 2 |  | 0
celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
horní pracovní deska nerez ocel s prolisem se zaoblenými rohy
nosnost pracovní desdky 20 kg
3x zásuvka (hl. orientačně 1x65mm, 1x12cm, 1x36cm)
zásuvky s plastovým vyjímatelným košem z vysoce odolného plastu (ABS) s dotahem
snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)
zásuvky musí být prachutěsné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
musí být centrálně uzamykatelné
madla zásuvek z nerezové oceli
nosnost zásuvky 20 kg
pro dobrou manipulaci s vozíkem tlačné madlo na boku vozíku - nerezová ocel
4x otočná kola pr. 125 mm, dvě kola s brzdou, 4x pryžový nárazník
příslušenství vozíku:
nástavba 2-řadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 5+5
otočná deska z nerez oceli s aretací se zajišťovacími pásy na defibrilátor
nosnost cca 10 kg
nerezový držák pro rukavice
infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací
nerezový sklopný stolek s prolisem
nerezový otvírač ampulí
nerezový toulec na odsávací katetry
držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet
plastový odpadní koš vč. držáku
otočná kolečka o pr. 125 mm, z toho dvě brzděná
kolečka s ochranou proti namotávání nití, antistatické provedení
ochranné rohové nárazníky z odolného PE plastu
47 | 414108 |  | stojan infúzní pojízdný nerez |  | ks | 5 |  | 0
celonerezové provedení
teleskopická tyč
nastavitelná výška v rozmezí 1100-1850 mm
pětiramenný podstavec - pojízdný
2x bržděná, 3x nebržděná kolečka, pr. 50 mm
antistatická kolečka
košík na infuze
48 | 415103 |  | váha osobní s výškoměrem |  | ks | 3 |  | 0
osobní váha pro vážení do min. 250 kg
váha musí být certifikovaná
velká stabilní vážicí platforma
čitelný LED displej
vážicí rozsah do 250 kg umožňující vážení dětí a zároveň i obézních pacientů
funkce: vážení, tárování, výpočet BMI, automatické vypnutí
integrovaný výškoměr
datové rozhraní RS232
napájení síťový adaptér 230 V
interní akumulátor
49 | 416301 |  | věšák nástěnný na rtg zástěry se skříňkou |  | ks | 1 |  | 0
nerezový věšák k připevnění na zeď
kapacita min. 5 ks rtg zástěr
5x ramínko nerezové
každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku
nosník možno sklopit ke zdi
konce ramínek vyhnuté nahoru, zabránění sjíždění zástěry z ramínka
délka ramínka - cca 57 cm, nosnost jednoho ramínka - 6 kg
skříňka otevřená nerezová - zavěšená nad věšákem rtg zástěr
orientační rozměry skříňky 750/300/320 mm mm
dodávka vč. instalačního materiálu
50 | 417330 |  | podložka pro přesun pacienta pro dospělé |  | ks | 2 |  | 0
podložka pro přesun pacienta z lůžka na lůžko v rovině s minmální námahou pro obsluhující presonál podložka z nezávadného materiálu, pevného, odolného proti protržení
podložka dezinfikovatelná
skládací provedení
orienatční rozměry 500x1600 mm
51 | 418212 |  | lůžko sprchovací nerez,el. zvedání, polstr.vana |  | ks | 1 |  | 0
plně mobilní sprchovací lůžko pro osobní hygienu imobilních pacientů
zvedací kapacita 200 kg
sloupový zdvih
výměnné dobíjecí baterie (2 ks) s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz
nabíječka baterií
integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka
sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm
pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy
ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt ošetřujícícho a pacienta
trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody
“flexi zona” se pružnými pásky ve střední části lůžka snižující tlak v oblasti boků
integrovaná madla, umožňující pacientovi podílet se na svém otáčení a polohování
integrovaný držák sprchy;
dělená odpadní hadice o průměru cca 40 mm (délka do 1000 mm)
měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahující kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu a zátku odpadu
měkký podhlavník
4 kolečka s průměrem 125 mm, všechna bržděná; 2 kolečka s aretací směru
funkce nouzového vypnutí
indikátor nízkého napětí baterie
výškový rozsah minimálně: 350 mm
celková šířka včetně postranic: 750 mm - 900 mm
celková délka minimálně 2000 mm, maximálně 2100 mm
52 | 419131 |  | křeslo klozetové a sprchové, pojízdné |  | ks | 1 |  | 0
pojízdné toaletní a sprchové křeslo
se zvýšenou nosností 170 kg
výška sedu cca 570 mm
s možností najetí nad toaletu
použité materiály výhradně vysoce kvalitní plast a nerez
4x kolečko pr. 125 mm
brzda pro celkové zajištění vozíku
polstrovaný sedák s hygienickým výřezem
pěnový odnímatelný kryt sedáku
sklopné loketní opěrky umožňující nasednutí a sesednutí i ze strany, nejen zepředu
zádová opěrka z duralu, doplněna měkčeným PU polstrováním
výškově nastavitelné nášlapné plochy stupátek
otočné opěrky nohou, možnost je odejmout
křeslo vč. 2 ks toaletní nádoby vč. vík
53 | 419301 |  | schůdky 2-stupňové nerez orientační rozměry 450/400/400 mm |  | ks | 2 |  | 0
konstrukce: nerez ocel AISI304
2-stupňový schůdek
nášlapné plochy opatřeny protiskluzovým profilovým plechem
antistatické provedení
54 | 419500 |  | držák na berle |  | ks | 1 |  | 0
pro pohodlné odkládání berlí nebo holí na stálých místech
pro průměr trubky cca 2-3 cm
nástěnné provedení
orientační rozměry držáku 220/55 mm
připevnění na lištu, základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany
orientační rozměry lišty š. cca 220 cm, v. cca 10 cm (pro cca 10 ks držáků)
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
55 | 420001 | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | linka pracovní vč. dřezu,chladničky na léky,lékárny uzamyk., trezoru,dolní+horní skříňky cca 3750 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek
A5-0.18 sestava uprostřed 420001
Technická specifikace
Konfigurace sestav
56 | 420002 | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | linka pracovní vč.dřezu, chladničky podst., dolní+horní skříňky cca 3150 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek
A5-0.18 sestava vlevo 420002
Technická specifikace
Konfigurace sestav
57 | 420003 | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | linka pracovní vč.chladničky na léky, dolní+horní skříňky, skříň policová uzamyk. na sterilní materiál cca 5250 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek
A5-0.40 sestava 420003
Technická specifikace
Konfigurace sestav
58 | 420004 | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | linka pracovní vč.dřezu, dolní + horní skříňky cca 1210 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek
A5-0.21 sestava 420004
Technická specifikace
Konfigurace sestav
59 | 442026 | STAVBA - ZT | linka pracovní pro sádrování - vč.dřezu, vč. jímky na sádru, dolní+horní skříňky cca 1800/600/900 mm + 1800/350/600 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
1x dolní skříňky pro dřez
1x vevařený lisovaný dřez cca 400/400/280 mm
1x dolní skříňka s integrovanou nerezovou jímkou na sádru
dveře zašupovací
1x dolní skříňka policová
1x přestavitelná police
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
deska pracovní se zadním límcem cca 1800 mm
skříňka horní policová s dvířky - celonerezová
1800/350/600 mm
1x přestavitelná police
60 | 445100 | STAVBA - ZT | linka pracovní vč.dřezu- dolní+horní skříňky, deska pracovní se zadním límcem, celonerez. Provedení cca 2000 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
dolní skříňka pro dřez
dřez lisovaný cca 600/400/280 mm
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
1x dolní skříňka policová
1x přestavitelná police
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
deska pracovní se zadním límcem cca 2000 mm
skříňky horní nástěnné policové s dvířky - celonerezové
cca 2000/350/600 mm
v každé skříňce 1x přestavitelná police
61 | 445102 | STAVBA - ZT | linka pracovní vč.dřezu, dolní+horní skříňky, prac.deska se zadním límcem, celoner.provedení cca 1900 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
dolní skříňka pro dřez
dřez lisovaný cca 600/400/280 mm
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
1x dolní skříňka policová
1x přestavitelná police
1x plná police v dolní části stolu (cca 10 - 150 mm od podlahy)
dveře zašupovací
deska pracovní se zadním límcem cca 1900 mm
skříňky horní nástěnné policové s dvířky - celonerezové
cca 1900/350/600 mm
v každé skříňce 1x přestavitelná police
62 | 446112 |  | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez 1000/350/600 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
63 | 446207 |  | skříň pro dezinf. prostředky, policová, uzamykatelná, nerezová 600/600/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
skříň pro dezinf. prostředky, policová, uzamykatelná, nerezová
4x police přestavitelná
64 | 446208 |  | skříň policová, uzamykatelná, nerezová 600/600/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
skříň pro dezinf. prostředky, policová, uzamykatelná, nerezová
5x police přestavitelná
65 | 446209 |  | skříň policová 2-dvéřová nerez, uzamykatelná 1000/600/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
skříň policová 2-dvéřová nerez, uzamykatelná
5x police přestavitelná
66 | 481001 |  | židle pracovní s područkami, pojízdná, otočná, výšk. zdvih., nosnost min. 130 kg |  | ks | 2 |  | 0
pracovní židle s nosností min. 130 kg garantovaná výrobcem :
s požadavkem velkého sedáku a velké opěrky zad :
polstrování s pěnovou výplní s vysokou odolností proti slehnutí :
čalounění - čalounická koženka, vhodná i do zdravotnických zařízení, :
snadná omyvatelnost, dezinfikovatelnost :
splňující základní ergonomické požadavky pro nastavování jejich rozměrů podle aktuálních potřeb sedícího :
synchronní mechanika :
nastavení výšky sezení plynovým pístem :
područky výškově stavitelné :
5ti ramenný kovový kříž :
67 | 491344 |  | regál kovový 5-polic (nosnost police cca 80 kg) 800/500/2000 mm |  | ks | 1 |  | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
68 | 491345 |  | regál kovový 5-polic (nosnost police cca 100 kg) 1000/500/2000 mm |  | ks | 5 |  | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
69 | 491454 |  | regál kovový 6-polic (nosnost police cca 100 kg) 800/600/2400 mm |  | ks | 1 |  | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
6x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
70 | 491455 |  | regál kovový 6-polic(nosnost police cca 100 kg) 1000/600/2400 mm |  | ks | 11 |  | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
71 | 492115 |  | nádoba na odpad |  | ks | 29 |  | 0
nádoba na odpad z ušlechtilé oceli
s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
víko otevírané nožním pedálem
objem min./max. 16 l/25 l
výška max. 470 mm
s použitím jednorázových sáčků na odpadky
72 | 495103 |  | vozík úklidový |  | ks | 2 |  | 0
stabilní kovová konstrukce
pojízdný podvozek s rukovětí
technologie MOP PRESS
výbava:
2x vědro
1x koš
1x vak o objemu 80l + víko
včetně úklidového nářadí(násada, držák, třáseň)
73 | 495301 |  | skříň pro úklidové potřeby, kovová, uzamykatelná cca 600/500/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
robustní svařovaná konstrukce z ocelového plechu
povrchově upravená práškovou barvou (standardně RAL 7035 šedá))
dvoukřídlé dveře s plnou stěnou
s větracími štěrbinami
zámek vč. 2 klíčů
v jedné polovině pevné police 4x
v druhé polovině tyč s posuvnými háky
spodní prostor rozšířen
sokl
74 | 495302 |  | skříň pro dezinf. prostředky, kovová, uzamykatelná cca 600/500/1800 mm |  | ks | 1 |  | 0
Příloha č. 2- Technické podmínky nerezového nábytku
celonerezové provedení
skříň musí být kovová, uzamykatelná
vhodná pro vlhké a mokré provozy
vhodná do hygienických prostor
dlouhodobá ochrana vůči korozi
odolná chemikáliím a kyselinám běžně používaných ve zdravotnických zařízeních
skříň 1-dvéřová, uzamykatelná
4x police výškově nastavitelná
nosnost police cca 80 kg
75 | 495547 |  | vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání |  | ks | 21 |  | 0
stabilní kovová konstrukce
pojízdný podvozek
1x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l
1x plastové víko
nášlapný systém
76 | 496125 |  | dávkovač mýdla kapacita 700 ml |  | ks | 12 |  | 0
dávkovač tekutého mýdla
objem dávkovače min. 700 ml
orientační rozměry 110/100/200 mm
dávkovač z odolného ABS plastu
doplňování z kanystru
průhled pro kontrolu naplnění
77 | 496126 |  | dávkovač mýdla senzorový |  | ks | 5 |  | 0
bezdotykový / senzorový dávkovač dezinfekce / mýdla
kapacita dávkovače cca 1000 ml
dávkovač plně automatický, senzorem řízený
dávkovač z odolného plastu
s průhledem pro přehled doplnění
doplňování z kanystru
součástí dodávky baterie
možnost připojení k el. síti - součástí dodávky dávkovače bude trafo v elektroinstalační krabici včetně jištění 230/6V, 10 W, 1,5 A, kabel s úhlovým konektorem délky 3m a elektroinstalační trubka dl. 3m
instalace na zeď
dodávka vč. uchycovacích dílů a návodu k použití
78 | 496127 |  | dávkovač dezinfekce senzorový kapacita 1000 ml |  | ks | 25 |  | 0
bezdotykový / senzorový dávkovač dezinfekce / mýdla
kapacita dávkovače cca 1000 ml
dávkovač plně automatický, senzorem řízený
dávkovač z odolného plastu
s průhledem pro přehled doplnění
doplňování z kanystru
součástí dodávky baterie
možnost připojení k el. síti - součástí dodávky dávkovače bude trafo v elektroinstalační krabici včetně jištění 230/6V, 10 W, 1,5 A, kabel s úhlovým konektorem délky 3m a elektroinstalační trubka dl. 3m
instalace na zeď
dodávka vč. uchycovacích dílů a návodu k použití
79 | 496337 |  | zásobník papírových ručníků |  | ks | 16 |  | 0
zásobník skládaných papírových ručníků
ABS plas
průhled pro kontrolu naplnění
uzamykatelný
náplň 400-600 ks papírových ručníků
orientační rozměry 265x110x340 mm
80 | 501000 |  | monitor diagnostický vč. grafické karty |  | ks | 2 |  | 0
Medicínská grafická karta
- Speciální medicínská grafická karta s odpovídajícím výkonem určená výrobcem monitoru pro připojení nabízeného diagnostického monitoru (tzn. grafická karta, která je určena pro konkrétní typ nabízeného diagnostického monitoru s možností napojení na náhledový monitor). Grafická karta musí podporovat DICOM zobrazení a kalibraci dle platných Národních radiologických standardů a MDR 2017/745.
● Výstupy grafické karty: minimálně 3x digitální konektor DP nebo mini-DP
● RAM: minimálně 2GB DDR5
● Záruka minimálně 60 měsíců
Diagnostický monitor
- Dle zákona č. 375/2022 Sb., platných Národních radiologických standardů a Evropského nařízení MDR 2017/745 musí diagnostický monitor splňovat specifikaci pro zdravotnický prostředek třídy rizika nejméně IIa.
- Požadovaná technologie LED IPS nebo OLED
- Rozlišení minimálně 4 Mpx, 2560 x 1600 pixelů s možností rozdělení na 2x 1280 x 1600 pixelů s obnovovací frekvencí minimálně 60 Hz.
- Úhlopříčka minimálně 30″
- Jednotné podání barev a rovnoměrný jas
- Kalibrovatelná svítivost minimálně 600 cd/m2 , maximální svítivost minimálně 1000 cd/m2
- Kontrast minimálně 2000:1
- Samočinná kalibrace jasu
- Nastavitelná kompenzace okolního osvětlení
- Integrované osvětlení pracovní plochy lékaře v monitoru s nastavitelnou intenzitou
- Dohledový a kalibrační SW s možností cloudového ukládání denních / měsíčních reportů o provedených zkouškách provozní stálosti / QA testech.
- Barevná paleta minimálně 30 bitů
- Pozorovací úhel ve vodorovném i svislém směru minimálně 178°
- Stojan monitoru musí umožňovat výškového nastavení, sklopení dopředu/dozadu a otáčení doprava/doleva minimálně o 20°
- Kompatibilní se standardem DICOM
- Vstupní grafické porty minimálně 2x DisplayPort, minimálně 1x USB 2.0
- Integrovaný snímač pro automatickou kalibraci, možnost vzdálené kalibrace Kancelářský (náhledový) pracovní monitor 1 ks
- Barevný LCD monitor sloužící pro NIS
- Úhlopříčka minimálně 24″
- Rozlišení minimálně 1920x1080 px
- Kontrast minimálně 1000:1
- Minimální svítivost 250 cd/m2
- Reproduktory
- LED podsvícení
- Pozorovací úhel minimálně 178°
- Výškově stavitelný
81 |  |  | diagnostická pracovní stanice |  | ks | 2 |  | 0
1 ks multimodalitní diagnostické pracovní stanice skládající se z:
· 1 ks řídicí pracovní stanice
· 1 ks záložní zdroj napájení
· 1 ks diagnostický monitor 6MP
· 1 ks pracovní monitor minimálně Full HD
· 1 ks speciální lékařská grafická karta do PC
- Multimodalitní diagnostická pracovní stanice musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. ZP a ZP IVD 375/2022 Sb., platných Národních radiologických standardů pro výpočetní tomografii, Národních radiologických standardů skiagrafie – dospělí, Národních radiologických standardů skiagrafie – děti i Evropského nařízení MDR 2017/745.
- Na zařízení musí být možno nainstalovat antivirový software, pracovní stanice nesmí být dodavatelem uzamčena.
Minimální technické požadavky:
Řídící pracovní stanice 1 ks
- Pracovní stanice s odpovídajícím výkonem pro níže popsaný diagnostický monitor a grafickou kartu
- Procesor: minimálně 6ti jádrový, podpora 64 bit, CPU benchmark minimálně 20 000 bodů dle www.cpubenchmark.net
- Chipset: korporátní verze chipsetu odpovídající nabízenému CPU, podpora USB 3.0
- Operační paměť: minimálně 2x 16GB moduly pro režim dual channel, dále minimálně 2 sloty volné pro další rozšíření na max. 64 GB
- Pevný disk: minimálně 1x 512GB SSD M.2 NVMe
- Optická mechanika: interní, čtení a vypalování CD/DVD, podpora -R/RW/+R/RW, SL/DL
- Interní sloty: minimálně 1x PCIe x16, 1x PCIe x4 (konektor x4)
- Síťová karta: 10/100/1000 Mbps, konektor RJ-45
- Zvuková karta: minimálně výstupy in a out vzadu
- USB 2.0 porty: minimálně 4x, z toho minimálně 1 vpředu
- USB 3.0 porty: minimálně 4x, z toho minimálně 1 vpředu
- Klávesnice: Podsvícená drátová multimediální USB
- Myš: Laserová drátová USB s ergonomickou podložkou
- Operační systém: Microsoft Windows 10 Professional 64bit CZ nebo Microsoft Windows 11 Professional 64bit CZ
- Rozměry šasi: minimálně Mini Tower, odhlučněný case s přídavným chlazením a odvodem tepla
- Napájecí zdroj: integrovaný v šasi, minimálně 400W, účinnost minimálně 85%, aktivní PFC
- Možnosti instalace klienta NIS/RIS a dalších aplikací
- Stanice nesmí být uzamčena pro případnou instalaci dalších SW nutných pro provoz zařízení v rámci IT infrastruktury a musí být možné jí připojit do doménové struktury.
- Záruka minimálně 36 měsíců
Záložní zdroj napájení 1 ks
- Záložní UPS 1000VA nebo vyšší
- 230V
- Záruka minimálně 24 měsíců
Medicínská grafická karta 1 ks
- Speciální medicínská grafická karta s odpovídajícím výkonem určená výrobcem monitoru pro připojení nabízeného diagnostického monitoru (tzn. grafická karta, která je určena pro konkrétní typ nabízeného diagnostického monitoru s možností napojení na náhledový monitor). Grafická karta musí podporovat DICOM zobrazení a kalibraci dle platných Národních radiologických standardů a MDR 2017/745.
· Výstupy grafické karty: minimálně 3x digitální konektor DP nebo mini-DP
· RAM: minimálně 4GB DDR5
· Záruka minimálně 60 měsíců
Diagnostický monitor 1 ks
- Dle zákona č. 375/2022 Sb., platných Národních radiologických standardů a Evropského nařízení MDR 2017/745 musí diagnostický monitor splňovat specifikaci pro zdravotnický prostředek třídy rizika nejméně IIa.
- Požadovaná technologie LED IPS nebo OLED
- Rozlišení minimálně 6 Mpx, 3280 x 2048 pixelů s možností rozdělení na 2x 1640 x 2048 pixelů
- Úhlopříčka minimálně 30″
- Jednotné podání barev a rovnoměrný jas
- Kalibrovatelná svítivost minimálně 600 cd/m2, maximální svítivost minimálně 1000 cd/m2
- Kontrast minimálně 2000:1
- Samočinná kalibrace jasu
- Nastavitelná kompenzace okolního osvětlení
- Integrované osvětlení pracovní plochy lékaře v monitoru s nastavitelnou intenzitou
- Dohledový a kalibrační SW s možností cloudového ukládání denních / měsíčních reportů o provedených Zkouškách provozní stálosti a QA testech.
- Barevná paleta minimálně 30 bitů
- Pozorovací úhel ve vodorovném i svislém směru minimálně 178°
- Ochranné antireflexní sklo panelu, variantně antireflexní vrstva
- Stojan monitoru musí umožňovat výškového nastavení, sklopení dopředu/dozadu a otáčení doprava/doleva minimálně o 20°
- Kompatibilní se standardem DICOM
- Vstupní grafické porty minimálně 2x DisplayPort, minimálně 1x USB 2.0
- Integrovaný snímač pro automatickou kalibraci, možnost vzdálené kalibrace
Kancelářský (náhledový) pracovní monitor 1 ks
- Barevný LCD monitor sloužící pro NIS
- Úhlopříčka minimálně 24″
- Rozlišení minimálně 1920x1080 px
- Kontrast minimálně 1000:1
- Minimální svítivost 250 cd/m2
- Reproduktory
- LED podsvícení
- Pozorovací úhel minimálně 178°
- Výškově stavitelný
Požadované příslušenství:
- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.
Nedílné podmínky při plnění zakázky:
a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů
b) instruktáž zdravotnického personálu uživatele (dle § 41 zákona o ZP a ZP IVD 375/2022 Sb)
c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu pro určeného pracovníka uživatele. Dodavatel předloží prokazatelný souhlas (certifikát) výrobce zboží k této činnosti (v originále i v ČJ s ověřeným překladem) a doloží registraci své osoby pro provádění instruktáží / servisu předmětného ZP u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL).
d) Dodavatel musí být oprávněnou a proškolenou osobou výrobcem zboží k provádění autorizovaných oprav a servisu dodaného ZP vč. provádění bezpečnostně-technických kontrol dodaného zboží (dále jen BTK). Dodavatel doloží tuto skutečnost registrací své společnosti jakožto osoby provádějící servis a distribuci obecných zdravotnických prostředků v ISZP SUKL s vyznačením předmětného ZP.
Dodavatel dále předloží certifikát výrobce ZP o oprávnění své společnosti k instalaci, údržbě, technické podpoře a provádění záručních i pozáručních servisních činností pro nabízené zboží s vyznačenou dobou vydání / platnosti (v originále i v ČJ s ověřeným překladem).
e) Dodavatel jakožto distributor obecných zdravotnických prostředků předloží potvrzení o registraci nabízeného produktu u SÚKL.
f) Dodavatel doloží uživatelský manuál k předmětnému ZP v ČJ včetně technické specifikace, ze které vyplývá splnění minimálních požadovaných technických parametrů.
g) Nabídková cena musí obsahovat provádění periodických BTK dle zákona o ZP a ZP IVD 375/2022 Sb a periodických ZPS dle platné legislativy a metodiky SÚJB po dobu záruky.
82 | 501118 |  | trezor na poplatky - nábytkový objem cca 20 l, orientační rozměry 35 × 25,5 × 30 cm |  | ks | 1 |  | 0
objem 20 l
k zabudování do skříně
masivní tělo s jednou stěnou a dvoustěnnými dvířky
elektronický číselný zámek s automaticky programovatelným generálním a uživatelským kódem
83 | 600001 |  | trouba mikrovlnná objem 20 l |  | ks | 2 |  | 0
mikrovlnná trouba s digitálním ovládáním
vnitřní objem 20 l
displej s funkcí zobrazování hodin
elektronické ovládání
automatické vypnutí trouby při otevření dvířek
časovač nastavitelný do 95 min
osvětlení vnitřního prostoru trouby
zvuková signalizace při nastavení a ukončení ohřevu
skleněný otočný talíř
84 | 600005 |  | konvice varná objem 1,7 l |  | ks | 2 |  | 0
objem: 1,7 l
příkon: 2200 W
automatický systém vypínání při dosažení bodu varu
dvojnásobný bezpečnostní systém (bezpečnostní pojistky při nebezpečí přehřátí nebo v případě chodu naprázdno)
skryté topné těleso pod rovným nerezovým dnem
středový konektor
vodoznak
světelná kontrolka pro signalizaci zapnutého stavu konvice
85 | 631005 |  | chladnička s cirkulací vzduchu, objem cca 130 l |  | ks | 5 |  | 0
výška pod pracovní desku
užitný objem cca 130 l
nucená cirkulace vzduchu
chladnička s výparníkem
automatické odmrazování
teplotní alarm: optický a akustický
vnitřní osvětlení
min. 3x vnitřní police
součástí dodávky metrologicky ověřitelný maximo-minimální teploměr pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
86 |  |  | držák lahví medicinálních plynů - velká lahev |  | ks | 1 |  | 0
pojízdný, na velkou lahev
87 |  |  | držák lahví medicinálních plynů - malá lahev |  | ks | 1 |  | 0
držák malých kyslíkových transportních lahví montovaný na zeď
počet lahví min 4 ks v držáku nebo min. 4 ks držáků samostatně montovaných na zeď
88 |  |  | fonendoskop |  | ks | 13 |  | 0
89 |  |  | diagnostická svítilna pro lékaře |  | ks | 5 |  | 0
90 |  |  | rozmrazovač krevní plazmy |  | ks | 1 |  | 0
snadné a rychlé rozmrazení plasmy
bezpečná a jednoduchá obsluha i pro nezkušený personál
přímo spustitelné funkce pro krev a plazmu
velký přehledný displej
šetrný provoz z hlediska nákladů i okolního prostředí
přístroj je vyroben výhradně z plastů, nepodléhá korozi
univerzální postupy pro krev a plazmu
zahřívání kmenových buněk
přístroj je určen pro nepřetržitý provoz
možnost instalace na pojízdný vozík bez ohřevu nebo s ohřevem
zabudovaný samočinný test
volitelné rozhraní pro výměnu dat
možnost připojení tiskárny a tisk protokolu
možnost připojení čtečky čárového kódu
91 | 100002 |  | Automatický tromboelastograf |  | ks | 1 |  | 0
Přístroj musí být viskoelastometrickým systémem k poskytování semikvantitativních a kvalitativních indikátorů koagulačního potenciálu krevního vzorku prostřednictvím záznamu kinetických změn ve vzorku plné citrátové krve během procesu aktivace koagulace, tvorby sraženiny a stability sraženiny nebo fibrinolýzy
-Přístroj musí diagnostikovat a monitorovat poruchy homeostázy
-Přístroj musí provést analýzu ze vzorku plné krve/citrátové krve
-Přístroj musí měřit v reálném čase minimálně koagulační čas (CT), kinetika tvorby koagula (CFT), úhel α, pevnost koagula (MCF), amplituda v čase (A(x)), maximální lýza (ML), čas lýzy (LT), index lýzy sraženiny v čase
-Přístroj musí být odolný vůči vibracím během měření
-Přístroj musí být připojen do systémů LIS/NIS, vč. komunikačního protokolu
-Přístroj musí mít funkci vzdáleného prohlížení jednoho nebo více záznamů a hodnot testů, historické výsledky a sledování z centralizované databáze
-Přístroj musí poskytnout výsledky do 10min z důvodu odlišení chirurgické a koagulační příčiny a včasném zahájení indikované léčby
-Přístroj musí umožňovat urychlení vyšetření přidáním tkáňového faktoru v případě pacientů s masivním krvácením
-Přístroj musí analyzovat funkci krevních destiček, tzv. "platelet mapping", pro ověření a hodnocení účinnosti antidestičkové terapie, obzvláště u pacientů operovaných při nevysazené duální protidestičkové terapii (jejíž účinnost je velmi variabilní)
-Přístroj musí být portabilní a musí být určen k bed-side použití. Bed-side použití musí být možné jak u lůžka pacienta, tak na operačním sále
-Ovládání přístroje pomocí dotykové zobrazovací obrazovky
-Součást dodávky je software, ve kterém lze vytvářet individuální reporty z naměřených výsledků a ukládat naměřené výsledky
-Součást dodávky je tiskárna a čtečka čárových kódů
Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek
Technická specifikace
Konfigurace sestav
Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů
Technická specifikace:
• Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci
• Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)
• Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)
• Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002
• Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou
• Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky
• Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z nerezové oceli sendvičového provedení, spodní část vepředu podlepená nerezovým plechem nebo z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) – dle popisu jednotlivých sestav
• Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.
• Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic, systém nerezových teleskopických výjezdů pro sterilizační kontejnery a jejich kombinaci
• Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav
• Sestavy na mytí endoskopů musejí mít speciální dřezy pro mytí flexibilních endoskopů v nataženém stavu, automatický kontinuální dávkovač dezinfekčního roztoku s ovládáním ve dvířkách spodní skříňky, odsávací digestoř s napojením na vzduchotechnické potrubí dané místnosti
• Část závěsných skříněk musí mít ve spodní části otvory pro odebírání několika typů rukavic, které jsou umístěné v zásobnicích této skříňky
• Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi, případně rovným zákrytem ke stropu)
• Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem v barvě korpusu)
• Systém sestav kotvený do zdi z důvodu stability při vysunutí teleskopických zásuvek
• Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.
Rozměry a konfigurace:
A5-0.21 sestava 420004
1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 500x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x spodní skříňka pod dřez, jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ……
1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 1210x600x40 mm
Vnitřní vybavení:
1 x dřez 400x400x200 mm
1 x spodní boční zákryt
1 x krycí lišta soklů
A5-0.18 sestava 420002
1 x spodní skříňka pod dřez, jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ……
1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 750x570x860 mm, barva RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x zásuvka o výšce 300 mm
3 x zásuvka o výšce 150 mm
1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm
1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem
2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 3260x650x40 mm
Vnitřní vybavení:
1 x dřez 400x400x200 mm
1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 3150mm
2 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x spodní boční zákryt
1 x vrchní boční zákryt
1 x horní šikmý zákryt
2 x krycí lišta soklů
A5-0.18 sestava 420001
1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x separátor odpadu – 2 nádoby
1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 800x570x860 mm, barva RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x zásuvka o výšce 300 mm
3 x zásuvka o výšce 150 mm
1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm
1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 2760x600x40 mm
Vnitřní vybavení:
1 x dřez 400x400x200 mm
1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2750mm
1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x trezor
1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
2 x horní šikmý zákryt
2 x krycí lišta soklů
1 x vysoký zadní zákryt
A5-0.40 sestava 420003
1 x spodní skříňka jednokřídlá, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm
1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 750x570x860 mm, barva RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x zásuvka o výšce 300 mm
3 x zásuvka o výšce 150 mm
1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 3150x650x40 mm
1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 3050 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm
Vnitřní vybavení:
1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením
3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL ……
Vnitřní vybavení:
4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm
3 x horní rovný zákryt
1 x horní boční zákryt
1 x spodní boční zákryt
3 x krycí lišta soklů
Pokud je rozdíl mezi popisem ve specifikaci speciálního zdravotnického nábytku či výkazu – výměru a výkresem, platí vždy výkres.
Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku
Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.
Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 (AISI 316L - CrNiMo17-12-2 ) Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:
(minimální tloušťka)
Dřezy, hluboké 1,5 mm
Odkapávací pulty 1,5 mm
Pracovní desky 1,5 mm
Horní police 1,5 mm
Police v podstavbách 1,0 mm
Korpusy skříněk 1,0 - 1,5 mm
Nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,5 mm
Vodící lišty 1,5 mm
Základny skříněk 1,0 mm
Deskové regály 1,25 mm
Dvířka 1,0 mm
Generelně: zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)
Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).
Desky pracovní stolové
Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L- CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.
Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.
U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům.
Desky pracovní dřezové
Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádius na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádius min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou místěnou na předním panelu stolu. (nepřípustné plastové provedení sifonu a ovládání)
Zásuvky nábytku
Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.
Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.
Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech (nepřípustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedeí min H1,( H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřípustné spáry v podestavbách skříňkových stolů) Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316l – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30 mm.Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.
Regály
Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jäckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.
Nástěnné police
Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.
Požadavky na dodavatele
Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001:2009.
Nabídka dodavatele celkem za Výše uvedená zařízení v požadovaném provedení bez DPH (přenos do formuláře nabídky) | [7 empty] | 0
V ……………….……….…… dne ……….….…………….
…………………………………………………………………………………..
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení
Poznámka: všechna žlutě označená pole musí být vyplněna
Note on D794: Herzán Jaromír: Budeme tedy k laryngoskopu ještě doplňovat nějaké jiné lžice? Pokud ano, kromě typu případně i jaké velikosti?