## Příloha č. 4 (specifikace)
Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění k doplnění účastníkem
Číslo položky | 1
Název položky | Videoprocesor
Počet (kusů, sad, kompletů) | 1 kus
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
Automatická regulace intenzity světla | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Nastavení velikosti zobrazení | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Elektronické zvětšení obrazu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Zvýraznění obrazu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Nastavení barevného odstínu a kontrastu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Nastavení pacientských dat | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Automatická identifikace používaného endoskopu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Archivace obrázků | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Záloha nastavení systému do paměti | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Podpora optických zobrazovacích metod musí umožňovat: režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení, zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur (např. možnost využít funkce úzkopásmového zobrazování nebo jiná vhodná metoda nabízená výrobcem), filtr nebo jiné vhodné a adekvátní řešení dané výrobcem; lepší zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva – vlásečnic a drobných cév (vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem); digitální zpracování signálu (obrazu), pro zdůraznění nepatrných barevných rozdílů, poskytující lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy (původně červené oblasti vypadají červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny); musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení min. 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti; musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Možnost připojení jednotky pro detekci a charakteristiku lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD), která není součástí nabídky | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
DICOM rozhraní: - musí být přímé připojení přes DICOM formát se zajištěním přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server bez dalšího HW příslušenství - implementace do stávajícího NIS systému - automatické odeslání obrázků do PACSu - možnost DICOM worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému) - odeslání fotodokumentace přes funkční tlačítko endoskopu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Číslo položky | 2
Název položky | Světelný zdroj (možnost integrovaného řešení s procesorem)
Počet (kusů, sad, kompletů) | 1 kus
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
Hlavní osvětlení pomocí min. 4 LED: fialová, modrá, zelená a červená | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Každá LED lampa je nezávisle řízena a tím lze zvýraznit jas každé lampy | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Barevnou kombinací LED osvětlení je možné zvýraznit a vidět povrch krevních vlásečnic | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Automatické řízení intenzity světla | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Integrovaná vzduchová pumpa se 4 režimy | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Připojení endoskopu do světelného zdroje přes jeden konektor | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Podpora optických zobrazovacích metod: - režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur (např. možnost využít funkce úzkopásmového zobrazování nebo jiná vhodná metoda nabízená výrobcem), filtr nebo jiné vhodné a adekvátní řešení dané výrobcem - digitální zpracování signálu (obrazu), pro zdůraznění nepatrných barevných rozdílů, poskytující lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy (původně červené oblasti vypadají červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny, kdy zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Číslo položky | 3
Název položky | Videogastroskop – Radiální
Počet (kusů, sad, kompletů) | 1 kus
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
Ultrasonografický videogastroskop elektronický radiální 360° | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Videogastroskop umožňuje ovládání základních funkcí z těla endoskopu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Plná kompatibilita s nabízeným endosonografickým procesorem a videoendoskopickým systémem | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Zobrazovací systém – barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (High DefinitionTV) (tzv. super CCD čip nebo adekvátní) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
UZV funkce: - zobrazovací módy – min. B mód, M mód, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler - metoda snímání – elektronická, radiální, směr snímání – kolmý na směr zavádění - frekvence 5 - 12 MHz, velikost pole – rozsah snímání 360° - vyšetřovací metoda – balónková | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Optický systém: - zorné pole min. 100° - pozorovací vzdálenost – min. rozsah 3,0 – 100,0 mm | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Optický systém: - směr pohledu, přímý pohled / šikmý (doplňte konkrétní hodnotu ve ° - předmětem hodnocení) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce max. 13,5 mm - zevní průměr tubusu max. 11,5 mm - pracovní délka min. 1250,0 mm | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Pracovní kanál – vnitřní průměr min. 2,2 mm (doplňte konkrétní hodnotu - nad rámec minimálního požadavku je předmětem hodnocení) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru min. 130° - dolů min. 90° - doprava/doleva min. 90°/90° | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Číslo položky | 4
Název položky | Videogastroskop – Lineární
Počet (kusů, sad, kompletů) | 2 kusy
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
Ultrasonografický elektronický lineární | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Plná kompatibilita s nabízeným endosonografickým procesorem a videoendoskopickým systémem | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Videogastroskop s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků, ovládání základních funkcí z těla endoskopu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Zobrazovací systém – barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (High DefinitionTV) (tzv. super CCD čip nebo adekvátní) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
UZV funkce: - zobrazovací módy – min. B mód, M mód, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler - metoda snímání – elektronická, lineární - směr snímání – paralelně se směrem zavádění - frekvence min. 5 - 12 MHz - velikost pole – rozsah snímání min. 150° | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Vyšetřovací metody: - balónková, přímá kontaktní - přímá kontaktní ve vodním prostředí | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Optický systém: - zorné pole min. 100° (doplňte konkrétní hodnotu - nad rámec minimálního požadavku je předmětem hodnocení) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Optický systém: - směr pohledu, šikmý pohled, min. 40° - pozorovací vzdálenost (hloubka pole) min. rozsah 3,0 – 100,0 mm | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce max. 14,6 mm - zevní průměr tubusu max. 12,6 mm - pracovní délka min. 1250,0 mm | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Pracovní kanál – vnitřní průměr min. 3,7 mm | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru/dolů min. 130°/ 90° - doprava/doleva min. 90° / 90° | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Číslo položky | 5
Název položky | Tester těsnosti
Počet (kusů, sad, kompletů) | 1 kus
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
Zařízení pro kontrolu těsnosti endoskopů dodaných v rámci této zakázky | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Číslo položky | 6
Název položky | Diagnostický ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy
Počet (kusů, sad, kompletů) | 1 kus
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
S komplexním programovým vybavením umožňujícím komfortní obsluhu pro gastroenterologické aplikace, vybavený elastografií | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Interaktivní dotykový ovládací monitor pro rychlé a uživatelsky snadné ovládání přístroje | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Konektory pro současné aktivní připojení min. 4 ultrazvukových sond | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Frekvenční rozsah přístroje 1 – 22 MHz | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Interní harddisk pro ukládání dat s kapacitou min. 500GB | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Triplexní režim u všech elektronický sond | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Výškově a stranově stavitelný digitální displej umístěný na pohyblivém rameni s min. 3 stupni volnosti o uhlopříčce min. 22“ | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Výškově a stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Pomocná barevná dotyková obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulaci s možností konfigurace dle požadavků uživatele | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Rozhraní DICOM 3.0 pro komunikaci s PACS se všemi běžnými službami (Store, Print, Worklist atd.) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Možnost měření v živém i zmrazeném obraze | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností posunu v horizontálním i vertikálním směru | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Možnost nastavení TGC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Automatická optimalizace dopplerovských parametrů | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Paměťová smyčka pro uložení min. 4 000 snímků s možností manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí, možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu, min. 30 s kontinuální záznam | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Možnost časového záznamu zobrazení na paměťové médium | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření používaných v obecné ultrazvukové diagnostice | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Komplexní programové vybavení pro kardiologické aplikace | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Komplexní programové vybavení pro vaskulární aplikace s možností definování vlastních výpočetních postupů | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D apod | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
SW pro automatické měření IMT | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
SW pro automatické měření indexu atenuace jaterní tkáně | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Možnost současného měření Shear-Wave a Strain elastografie a atenuace a následné zobrazení výsledků v jednom reportu umožňující diferenciální diagnostiku onemocnění jater | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy apod | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Ukládání RAW dat na interní disk | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Možnost připojení k endosonografickým přístrojům – lineárnímu a radiálnímu ultrazvukovému endoskopu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Napájení přístroje 230V/50Hz, včetně jištění proti přepětí v síti | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
2D zobrazení na harmonických frekvencích na všech sondách včetně pulzní substrakce a diferenciálního harmonického zobrazení | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Úhlové zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. Úhlové zobrazení aktivní i v režimech harmonickém, barevném mapování i v duplexním a triplexním režimu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Panoramatická zobrazení na všech sondách | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
M-mód, anatomický M-mód | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
PW pulzní dopplerovské zobrazení | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
HPRF pulzní dopplerovské zobrazení | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Výkonový (angio) doppler včetně možnosti rozlišení směru, pulzní inverzní harmonického zobrazení (PHI) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení (CFM) krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
TDI – tkáňové dopplerovské zobrazení | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase na všech sondách | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Zobrazení elasticity vyšetřované oblasti Strain (kvantifikace, histogram) a Shear-Wave | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Dokumentační zařízení:
Záznamové zařízení s vnitřním uložištěm a připojením do nemocničních systémů | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Alespoň 4x USB konektor pro připojení externích paměťových zařízení | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Sondy:
Konvexní multifrekvenční širokopásmová sonda pro abdominální vyšetření; úhel zobrazení min. 70°; frekvenční rozsah 1-6 MHz | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Konvexní multifrekvenční širokopásmová sonda pro abdominální vyšetření; úhel zobrazení min. 80°; frekvenční rozsah 4-8 MHz | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Lineární multifrekvenční širokopásmová sonda pro abdominální vyšetření; šířka min. 38 mm; frekvenční rozsah 2-12 MHz | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Přístroj musí být plně kompatibilní s nabízenými UZV endoskopy | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Číslo položky | 7
Název položky | Monitor
Počet (kusů, sad, kompletů) | 1 kus
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
Full HD medicínský monitor min. 27“ vyvinutý a kalibrovaný pro využití s nabízenými flexibilními endoskopy. Monitor musí zajistit barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
LED podsvícení | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
HDTV rozlišení obrazu 1920 x 1080 (Full HD) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Kontrast min. 1000:1 | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Pozorovací úhel 178° (horizontálně i vertikálně) | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Svítivost min. 300 cd/m2 | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Vstupy: DVI-D, HD-SDI, 1x RGB analogový, 1x RGB komponentní/analogový, 1x kompozitní video (BNC), 1x S Video | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Výstupy: 1x DVI-D , napájecí výstup DC 5V pro případné převodníky | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Uchycení na držák monitoru na dodávaném endoskopickém vozíku | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Číslo položky | 8
Název položky | Oplachová jednotka
Počet (kusů, sad, kompletů) | 1 kus
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
Pro provádění oplachu přes flexibilní endoskop | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Plynulá regulace průtoku oplachu | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Nádoba pro oplachovací roztok | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Nožní spínač | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Číslo položky | 9
Název položky | Odsávací jednotka
Počet (kusů, sad, kompletů) | 1 kus
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
Odsávací vakuové čerpadlo | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Vakuometr, mikrobiofiltr | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Autoklávovatelná odsávací lahev o objemu min. 2 l | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Nominální vakuum min. 85 kPa, Výkon min. 20 l/min | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Číslo položky | 10
Název položky | Endoskopický vozík
Počet (kusů, sad, kompletů) | 1 kus
Výrobce/značka/typové označení | [...doplní dodavatel...]
Parametr - požadavek zadavatele | Potvrzení parametru dodavatelem/uvedení hodnoty parametru nabízeného dodavatelem, popř. doplnění výrobce
Přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění všech výše uvedených přístrojů | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Požadováno vybavení izolačním transformátorem s přepěťovou ochranou el. zásuvek 230 V | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Požadováno vybavení kloubovým pohyblivým a nastavitelným držákem LCD monitoru | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Požadováno vybavení držákem dvou požadovaných endoskopů a manipulačními madly | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Centrální zapínání/ vypínání všech nainstalovaných zařízení | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]
Kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace | [ANO / NE, příp. hodnota ...doplní dodavatel...]