## Specifikace technologie
Technická specifikace LT - SPECIFIKACE LT
Přístrojové vybavení skiaskopicko-skiagrafického pracoviště RDG oddělení
Technická specifikace pro "Multifunkční skiaskopicko/skiagrafická sklopná stěna s C-ramenem, včetně příslušenství", technologie skiaskopu, příslušenství, zařizovací předměty, instalační příprava, stavební úpravy.
Stručná charakteristika Multifunkční skiaskopicko/skiagrafická sklopná stěna s C-ramenem, jako obměna na stávajicím skiaskopickém pracovišti původního přístroje - MultiDiagnost ELEVA FD-MX, který je mimo servisní podporu výrobce. Přístroj bude využíván pro poskytování diagnostických i terapeutických výkonů, a to zejména, standardní skiaskopické výkony, drenáže, punkce, ERCP a angiografie končetin, včetně PTA. Zakázka je včetně realizace dodávky příslušenství, instalačních příprav, stavebních úprav a dodávky zařizovacích předmětů.
Multifunkční skiaskopicko/skiagrafická sklopná stěna s C-ramenem
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje (doplní účastník podle nabízeného přístroje)
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | doložení TL | Nabídnutá* hodnota (doplní účastník)
Stativ s integrovaným C-ramenem a vyšetřovacím stolem
1 | sklápění stolu spolu s C-ramenem | min. +/-89°
C-rameno
2 | - ukotvení C-ramene podlahové | Základní požadavek
3 | - rotace C-ramena kolem vyšetřovacího stolu (LAO/RAO) | min. 131°
4 | - sklápění C-ramena (CRA/CAU) | min. +/-45°
5 | - motorické pohyby C-ramena | min. 12°/s
6 | - volba pozice rentgenky AP/PA | Základní požadavek
7 | - podélný motorický posun C-ramena v rozsahu | min. 160 cm
8 | - nezávislé motorické výškové nastavení C-ramena a vyšetřovacího stolu | Základní požadavek
9 | - změna SID , motorický posun digitálního plochého detektoru v rozsahu | min. 90cm - 120cm
10 | - motorická rotace digitálního plochého detektoru v rozsahu | min. 90°
11 | - antikolizní systém s duplicitním jištěním senzory na krytu clony a detektoru | Základní požadavek
Vyšetřovací stůl
12 | - levostranné uchycení stolu | Základní požadavek
13 | - motoricky posuvná deska vyšetřovacího stolu v podélném směru s přímým ovládáním | Základní požadavek
14 | - motoricky posuvná deska vyšetřovacího stolu v příčném směru s přímým ovládáním | Základní požadavek
15 | - polohovatelný odnímatelný podstavec pro nástup pacienta ve svislé poloze | Základní požadavek
16 | - celková zatížitelnost stolu včetně zatížení při resuscitaci (KPR) | min. 300 kg
17 | - povolená hmotnost pacienta | min. 200 kg
18 | automatické nastavení projekcí C-ramena, detektoru, hloubkových clon a vyšetřovacího stolu | min. 10 pozic
Rentgenka a kolimátor
19 | rentgenka se třemi ohnisky | Základní požadavek
20 | rozměr nejmenšího ohniska | max. 0,3 mm
21 | spirální ložisko anody pro zvýšení živostnosti rentgenky | Základní požadavek
22 | tepelná kapacita anody rentgenky | ≥ 3 MHU
23 | rychlost ochlazování anody rentgenky | ≥ 500 kHU/min
24 | skiaskopický výkon po dobu 20 minut | min. 3 kW
25 | obdélníkové clony a polopropustné filtry s možností rotace | Základní požadavek
26 | přídavná filtrace s volbou několika stupňů v rozsahu | min. 0,2 - 0,8 mm Cu ekvivalent
27 | DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky | Základní požadavek
Generátor
28 | vysokofrekvenční generátor řízený procesorem | Základní požadavek
29 | výkon generátoru | min. 80 kW
30 | rozsah volitelného výstupního proudu | min. 0.5mA-1000mA
31 | rozsah voliteleného výstupního napětí | min. 50 kV - 120kV
32 | rozsah volitelné expozice | min. 1 ms - 600 ms
33 | kontinuální výkon ve skiaskopickém režimu | min. 3 kW
Detekční systém
34 | dynamický plochý detektor "čtvercový, nebo obdélnikový" na bázi | CsI a amorfního - Si
35 | Integrovaná rozptylová mřížka | Základní požadavek
36 | aktivní plocha dynamického plochého detektoru | min. 40 cm x 30 cm
37 | obrazová matrice detektoru | min. 4 Mpx
38 | velikost obrazového bodu | max. 155 µm
39 | hloubka kontrastního rozlišení při digitálním zpracování | min. 16 bitů
40 | DQE "detekční kvantová ůčinnost" pro 0lp/cm | min. 75%
41 | možnost volby minimálně 4 formátů obrazového pole "FOV" | Základní požadavek
Akvizice, zpracování, zobrazení obrazů a ovládání
42 | maximální dosažitelná akviziční matrice pro skiaskopickou akvizici a plné FOV detektoru | min. 1900 x 1900 16 bit
43 | standardní akviziční matrice pro skiaskopickou akvizici a plné FOV detektoru | min. 1024 x 1024 16 bit
44 | nastavení skiaskopického i expozičního režimu manuálně i pomocí orgánových programů | min. 50 programů
45 | nastavení akviziční pozice pacienta pro vyšetření, pomocí grafického znázornění bez nutnosti záření | Základní požadavek
46 | automatické nastavení akviziční pozice pacienta (projekce přístroje) v závislosti na vybraném referenčním snímku | Základní požadavek
47 | nastavení a rotace clon pro akvizici pomocí grafického znázornění na LIH bez záření | Základní požadavek
48 | použití nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření zahrnující hardwarové a/nebo softwarové prvky, konkrétně u jednotlivých výrobců: Canon – Advanced Image Processing s technologií Super Noise Reduction Filter, Spot Fluoroscopy, DoseRite; GE – Blueprint; Philips – ClarityIQ; Siemens – CARE + CLEAR | Základní požadavek
49 | Digitální pulzní skiaskopický provoz s možností volby alespoň pěti frekvencí snímkování v rozsahu | min. 1 - 30 fps
50 | obrazová akvizice s možností volby nativního, i DSA provozu v reálném čase a volbou min. 4 frekvencí v rozsahu | min. 1 - 7,5 fps
51 | možnost funkce uchování posledního snímku LIH | Základní požadavek
52 | funkce manuálního i automatického „Pixel Shiftu“ | Základní požadavek
53 | roadmapping | Základní požadavek
54 | překrytí referenčního obrazu aktivním LIVE obrazem - "Overlay" | Základní požadavek
55 | vaskulární analýza pro angiografické výkony - QVA | Základní požadavek
56 | zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice a uložení sekvence do paměti , včetně možnosti exportu v DICOM formátu. Záznam sekvence s maximální snímkovací frekvencí 30 fps v delce | min. 30 s
57 | základní nástroje pro zpracování obrazu (automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, elektronický zoom, posun obrazu, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností apod.) | Základní požadavek
58 | záznamová kapacita obrazů v matrici 1k/12 bit na pevný disk | min. 25 000 snímků
59 | možnost exportu snímků přes USB port ve Windows kompatibilním formátu (JPEG, BMP, AVI) a DICOM formátu (včetně DICOM prohlížeče) | Základní požadavek
60 | ovládání všech funkcí C-ramena, hloubkových clon i stolu přímo od vyšetřovacího stolu | Základní požadavek
61 | nožní spínač pro ovládání skiaskopického i skiagrafického režimu ve vyšetřovně i ovladovně | Základní požadavek
62 | dvě samostatné ovládací konzole počítače s ovládáním všech funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice jak přímo od vyšetřovacího stolu, tak i z ovladovny | Základní požadavek
Zobrazovací jednotky
63 | Velkoformátový medicínský LCD barevný monitor ve vyšetřovně:
| - úhlopříčka | min. 55"
| - rozlišení | min. 8 MP
| - samostatné videovstupy | min. 8 vstupů
| - musí umožnit zobrazení minimálně následujících obrazových informací (video signálu) z modalit současně | LIVE,REF, vitální funkce, výstup z endoskopické věže, ultrazvuk, administrativní PC
| - bude umístěn na pojízdném stropním stativu s výškově nastavitelným a otočným ramenem, včetně možnosti otáčení monitoru kolem vertikální osy monitoru. | Základní požadavek
64 | Monitory v ovladovně, pro administraci a zobrazení LIVE a REF obrazu (účastník do nabídky zvolí pouze jednu z variant A, nebo B a pro tuto doplní parametry)
| monitor/y LCD v ovladovně | varianta A -1ks varianta B - 2ks
Varianta A)
| - úhlopříčka monitoru | min. 30"
| - rozlišení monitoru | min. 2560 x 1600
| - maximální jas monitoru | min. 400 cd/m2
| - více vstupů videosignálu pro zobrazení | min. 4 vstupy
| - musí být možno rozdělit obrazovku minimálně pro zobrazení | Administrace, LIVE, REF
Varianta B)
| - úhlopříčka platí pro každý monitor | min. 19"
| - rozlišení platí pro každý monitor | min. 1 280 x 1024
| - maximální jas každého z monitorů | min. 400 cd/m2
Propojení se systémy PACS/NIS
65 | DICOM Send; Store; Query/Retrieve; Modality Worklist; MPPS; Radiation Dose Structured Report | Základní požadavek
66 | přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN připojením kabelu RJ45 Ethernet | Základní požadavek
67 | zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS (Agfa Impax) | Základní požadavek
Příslušenství
68 | radiační ochrana ze strany obsluhy spodního a horního prostoru stolu z Pb gumy uchytitelná na lištu stolu (ekvivalent min. 0,5 mm Pb) | Základní požadavek
69 | opěrka ruky pacienta, | Základní požadavek
70 | držák infuzních lahví, | Základní požadavek
71 | polohovatelná odnímatelná lavička pro nástup pacienta ve svislé poloze, pro realizaci vyšetření pacientů ve stoje, | Základní požadavek
72 | držák nohou a ramenní opěrky pro zabezpečení pacienta při sklápění "pozice trendeleburg" | Základní požadavek
73 | Pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti, dle doporučení výrobce a SÚJB. | Základní požadavek
74 | dorozumívací akustické obousměrné zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – interkom, | Základní požadavek
75 | UPS pro krytí výpadku napájení, k zajištění funkce počítače a pohybů (nepožadujeme pokrytí funkce akvizice řetězcem RTG zářič - > detektor) | Základní požadavek
Angiografický injektor
76 | automatický, pístový, tlakový injektor kontrastní látky, synchronizovaný s AG zařízením, | Základní požadavek
| flexibilně pojízdný stojan s plnou integrací všech komponent injektoru, | Základní požadavek
| nejméně dvě kola musí mít blokovací brzdu pro zajištění stabilní polohy, | Základní požadavek
| ovládání pomocí dotykové grafické obrazovky, umístěné přímo na mobilním stojanu, | Základní požadavek
| ohřev kontrastní látky ve válci v průběhu procedůry, | Základní požadavek
| možnost vytváření a úprav uživatelských protokolů, jejich uložení do paměti injektoru a vyvolání k použití pro aplikaci kontrastní látky, | Základní požadavek
| možnost rozdělení do více fází, | Základní požadavek
| objem válce kontrastní látky, | 150 ml
| nastavitelný objem kontrastní látky a před volitelné množství jedné aplikační dávky, | --------------- |  | ---------------
| - v rozsahu, | min. 1 – 150 ml
| - s krokem přírustku, | 1 ml
| nastavitelná rychlost vstřiku, | --------------- |  | ---------------
| - v rozsahu, | min. 0,1 - 45 ml/s
| - s krokem přírustku, | 0,1 ml/s
| nastavitelný tlakový limit, | --------------- |  | ---------------
| - v rozsahu, | min. 100 - 1200 psi
| - s krokem přírustku, | 1 psi
Zařizovací předměty
77 | stanice lékaře pro prohlížení obrazové dokumentace
| pracovní stanice lékaře PC – s procesorem min. na úrovni jako je například "Intel® Core i7-14700", vnitřní paměť min. 16 GB, disková kapacita SSD min. 500 GB, profesionální grafická karta min. 2 x DisplayPort pro připojení diagnostických monitorů, min. 1 x LAN 10/100/1000 RJ 45, min. 1 x USB 2.0, min. 2 x USB 3.2 , zdroj min. 500W, operační systém Windows 11 Pro, možnost instalace SW zadavatele (NIS, PACS, MS Office atd.), USB - klávesnice, USB - myš. | Základní požadavek
| diagnostický prohlížeč pro modality, v rozsahu minimálně - skiaskopie, angio, skiagrafie, CT, MR, ultrazvuk | Základní požadavek
78 | diagnostický barevný monitor – pro prohlížení obrazové dokumentace
| - úhlopříčka | min. 30"
| - možnost rozdělení na dvě poloviny, každá se samostatným vstupem video signálu | Základní požadavek
| - rozlišení | min. 6 MP
| - samostatné videovstupy | min. 2x Display port
| - maximální jas | min. 400 cd/m2
| DICOM 3.0 připojení pro možnost práce s RTG obrazy ze skiaskopiského systému a PACS zadavatele | Základní požadavek
79 | EKG monitor
| - aktivní barevná TFTobrazovka o velikosti | min. 5,5"
| - vitální funkce – EKG/Resp, NIBP, 1x IBP, SpO2, Teplota | Základní požadavek
| - displej s možností zobrazení EKG, alarmy – dolní i horní mez u všech parametrů, | Základní požadavek
| - ovládání pomocí dotykové obrazovky, nebo „quicknob“ tlačítka (otoč a stlač) i dotykové klávesnice | Základní požadavek
| - možnost provozu na baterie | Základní požadavek
| - držák monitoru na stůl pacienta | Základní požadavek
| - videoo výstup formátu VGA, nebo DVI, nebo HDMI, nebo D-port, pro zobrazení na externím velkoplošném monitoru na monitorovém stativu ve vyšetřovně | Základní požadavek
80 | ochranný protiradiační štít lékaře (ekvivalent 0,5 mm Pb) na stropním otočném a výškově nastavitelném stativu ( s výřezem pro tělo pacienta a závěsem z Pb gumy), vykrývající vyšetřujícího ve všech obvyklých pozicích během vyšetření | Základní požadavek
81 | Skříňový systém, pro uložení příslušenství skiaskopické technologie, pomucek pro provádění předepsaných zkoušek na straně uživatele, materiálu a příslušenství určeného pro výkony RTG, materiálu a příslušenství určeného pro endoskopické výkony. | Základní požadavek
82 | Kamerový systém dohledu na vyšetřovaného pacienta v poloze ve stoje - kamera do vyšetřovny pro observaci pacienta při vyšetření stojícího pacienta v poloze stolu 90°, se zobrazením na monitoru v ovladovně, (kompletní dodávka - kamera, monitor min. 15", instalační materiál včetně kompletní instalace) | Základní požadavek
Požadavky na záruční a pozáruční zajištění u technologie
83 | plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech ( to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky ( doprava osob, transport dílů, ubytování atd.), | min. 24 měsíců
84 | plné pozáruční servisní zajištění přístroje bez výjimky na komponentech ( to znamená že plný servis je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním plného pozáručního servisu ( doprava osob, transport dílů, ubytování atd.). | min. 72 měsíců
Předinstalační příprava a stavební úpravy prostor skiaskopického pracoviště minimálně v rozsahu:
Požadavek č. | Stručná definice požadavku položky | Hodnota požadavku |  | Je součástí** nabídky (doplní účastník)
Předinstalační příprava - projektová dokumentace***
85 | Účastník o VZ zajistí kompletní inženýring pro realizaci všech předinstalačních a stavebních čínností. | Základní požadavek
86 | Vypracování technologického projektu s požadavky na činnosti nutné pro bezproblémové instalování přístroje a uvedení přístroje do rutinního provozu. | Základní požadavek
87 | Statické posouzení potřebných konstrukcí, pokud je takové posouzení potřebné k validaci navrhovaného řešení a bezpečnému provozu nabízené technologie a příslušenství. | Základní požadavek
Předinstalační příprava - deinstalace stávající technologie
88 | Provedení deinstalace stávajícího skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje s C-ramenem MultiDiagnost Eleva včetně ekologické likvidace a vydání protokolu o ekologické likvidaci | Základní požadavek
Předinstalační příprava - stavební činnost - viz též SPECIFIKACE SU
89 | Provedení všech stavebních úprav, které jsou potřebné k dosažení správné instalace, umístění, funkčností přístroje, funkčnosti příslušenství a funkčnosti skiaskopicko-skiagrafického pracoviště jako celku. Musí rovněž zahrnovat podle potřeby dodání včetně instalace, kabelových kanálů a kotvících komponentů které jsou potřebné pro správnou instalaci všech prvků nového přístroje a dodaného příslušenství. | Základní požadavek
90 | Bourací práce - svislé konstrukce, podlahové konstrukce, stropní konstrukce vřetně ocelových konstrukcí. | Základní požadavek
91 | Výměna hlavních vstupních dveří do skiaskopické vyšetřovny, pro bezpečný přístup s pacientem na nemocničním lůžku . Osazení nových Pb dveří s lineárním posuvem, včetně elektrického pohonu lineárního posuvu pro otevírání a zavírání, včetně ovládací elektroniky a koncových ovládacích prvků. Dveře musí mít odpovídající ochranný stínící ekvivalent Pb dle parametrů radiačních křivek nabízené technologie skiaskopického systému, (současná ochrana vstupních dveří 3,2 mm Pb). Požadovaná šířka dveří 1400mm. | Základní požadavek
92 | Ostatní, současné vstupní dveře do místnosti skiaskopické vyšetřovny budou opetřeny novým nátěrem. | Základní požadavek
93 | Všechny nové stavební konstrukce, musí splňovat požadavky, kladené na ochranu zdraví před ionizujícím zářením, a musí mit odpovídající stupeň stímění podle parametrů radiačních křivek nabízené skiaskopické technologie. (Současná ochrana všech vstupních dveří do vyšetřovny 3,2 mm Pb, svislé konstrukce 30 mm barytová omítka) | Základní požadavek
94 | Nové podlahové konstrukce včetně, podlahových kanálů pro novou technologii skiaskopie, zakrytování kanálů, vyrovnání podlahy. | Základní požadavek
95 | Dodání a instalace, případné přezbrojení elektrického rozvaděče pro připojení nové technologie skiaskopického systému. | Základní požadavek
96 | Kabelové rozvody silové elektřiny a ovládacíh kabelů, určených pro novou technologii skiaskopického systému. | Základní požadavek
97 | Stropní konstrukce pro uchycení prvků nové technologie skiaskopického systému a příslušenství. (Při realizaci nutno brát na zřetel, že se jedná o budovu s konstrukčním řešením vytápění umístěném ve stropní části místností). | Základní požadavek
98 | Nové stropní konstrukce včetně osvětlení v prostoru skiaskopické vyšetřovny ( pro osvětlení užít svítidla LED teplá bílá ) včetně konečné povrchové úpravy, nové LED osvětlení bude realizováno i v místnosti ovladovny. (Při realizaci podhledem, nutno brát na zřetel, že se jedná o budovu s konstrukčním řešením vytápění umístěném ve stropní části místností). | Základní požadavek
99 | Rozvody elektřiny včetně koncových elementů ( zásuvky, vypínače podružné rozvaděče…. ), Současný, hlavní přívodní kabel pro technologii skiaskopu, je 4x50 AYKY. Dodavatel technologie, může tento kabel využít, pokud vyhovuje připojovacím podmínkám výrobce a platným normám. Pokud stávající kabel nevyhovuje, dodavatel technologie musí tento kabel nahradit kabelem vyhovujícím pro instalaci technologie skiaskopu, a to včetně instalačních činností s tím souvisejících, revize a dovybavení rozvaděče v hlavní rozvodně. Předpokládaná délka kabelu je cca 150 m. Vše musí být nedílnou součástí nabídky. | Základní požadavek
100 | Přeložení rozvodů vody a odpadů podle potřeb pro provoz nové technologie skiaskopického systému, pokud takové požadavky ze strany nové technologie nastanou. | Základní požadavek
101 | Dodání, instalece a uvedení do provozu chladící techniky pro zajištění provozu jednotlivých částí nové technologie, zejména - přístroj, vyšetřovna a technická místnost. | Základní požadavek
102 | Finální podlahové konstrukce - položení antistatické podlahové krytiny dle požadavků na takováto RTG pracoviště. | Základní požadavek
103 | Finální povrchové úpravy všech svislých konstrukcí výmalbou dle platných předpisů pro takovéto pracoviště. | Základní požadavek
104 | Plná záruka na dodávky v rámci instalační přípravy a provedených stavebních činností. | min. 24 měsíců
* U každé položky ve sloubci "Nabídnutá hodnota (doplní 'častník)" - 'častník vyplní nabízenou hodnotu, nebo doplní výraz "Ano" čimž potvrzuje, že požadavek zadavtele nabídka účastníka v plném rozsahu splňuje. Pokud účastník u některého ze základních požadavků uvede "Ne", bude jeho nabídka vyloučena pro nesplnění základních technických požadavků zadavatele, stejně tak, pokud nebudou naplněny číselné požadavky, bude taková nabídka vyloučena.
** U každé položky ve sloupci "Je součástí nabídky (doplní 'častník)" - účastník doplní výraz "Ano" čimž potvrzuje, že požadavek zadavatele nabídka účastníka obsahuje a v plném rozsahu splňuje. Pokud účastník u některého ze základních požadavků uvede "Ne", bude jeho nabídka vyloučena pro nesplnění základních požadavků zadavatele.
*** Projektová dokumentace současného stavu, tvoří přílohu ZD, soubor půdorysu ve formátu pdf a soubor půdorysu ve formátu dwg.
Účasrtník v nabídce uvede podrobnou specifikaci "TL" (popis) přístroje a všech součástí předložené nabídky v čekém jazyce.
Takto označené parametry budou doloženy v podrobné specifikaci (popis), která bude nedílnou součástí nabídky. Uchazeč v této buňce uvede číslo stránky kde je tento paramatr v podrobné specifikaci (popisu) vyznačen a je možno dohledat.
Prohlašuji, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem, které jsou uvedeny v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje a nabízený přístroj tyto v plném rozsahu naplňuje.
Datum:
Zaúčastníka : (čitelně jméno a přijmení)
podpis