## Technická spec.
Elektrochirurgická jednotka
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 1 ks
Základní vlastnosti
Kombinovaný generátor s monopolární, bipolární a pokročilou bipolární technologií pro centrální operační sály
Možnost současného připojení min. 2 monopolárních a 2 bipolárních nástrojů, popřípadě 2 monopolárních, 1 bipolárního a 1 nástroje pro pokročilou bipolární technologii (celkem min. 4 nástroje) | 4
Možnost připojení nástrojů pro laparoskopické i laparotomické zákroky
Kontrolní systém požadovaného efektu na tkáň
Funkce pro trvalé a spolehlivé zatavení cév kardiovaskulárního systému, lymfatického systému a tkání do průměru 7 mm včetně
Maximální výkon u pokročilé bipolární technologie min. 350W s průběžnou zpětnovazebnou regulací (automatická úprava výstupního výkonu s ohledem na typ tkáně pro aplikaci optimálního množství energie) | 350 W
Autodetekce bipolárního nástroje s automatickým nastavením doporučených parametrů pro daný nástroj
Paměť pro uložení uživatelských nastavení
Teplota branží nástrojů při pokročilé bipolární koagulaci nepřesáhne nepřesáhne 68 °C po jedné a 90 °C po několikanásobné aktivaci
Výkon generátoru pro monopolární řez min. 300 W | 300 W
Výkon generátoru pro monopolární koagulaci min. 120 W | 120 W
Základní monopolární módy: řez čistý, řez smíšený, koagulace soft, koagulace fulgurace, koagulace sprej
Možnost bezkontaktní i kontaktní simultánní koagulace 2 nástroji
Možnost měnit monopolární nastavení generátoru přímo z operačního pole
Speciální monopolární mód umožňující dynamickou změnu efektu (kombinace hemostáze a disekce)
Bipolární módy : min. 3 režimy koagulace a 2 režimy řezu
Výkon generátoru pro bipolární řez min. 350 W | 350 W
Výkon generátoru pro bipolární koagulaci min. 150 W | 150 W
Funkce autostart pro aktivaci bipolární energie bez použití nožního pedálu
Rozhraní pro připojení nožních pedálů na zadním panelu přístroje
Součástí dodávky dvojitý nožní spínač pro monopolární režim a nožní spínač pro bipolární režim
Mód pro bipolární resekci ve fyziologickém roztoku
Monopolární režim, bipolární režim a pokročilou bipolární technologii lze používat současně, bez nutnosti přepínání generátoru
Sledování kvality kontaktu neutrální elektrody s pacientem, optický i zvukový alarm v případě problému. V případě poklesu kvality kontaktu pod bezpečnou mez se musí automaticky přerušit aplikace energie z generátoru (eliminace rizika popálení pacienta v místě přiložení zpětné elektrody).
Ovládání pomocí dotykové obrazovky rozdělené do přehledných logických sekcí (například podle módů, podle nástrojových portů atd.)
Ovládání i kompletní software přístroje v českém jazyce, bezplatná aktualizace softwaru po celou dobu životnosti přístroje zdarma
Zvukové a optické alarmové hlášení, zobrazení chybových hlášení na obrazovce spolu s návrhem řešení
Přesné řízení výkonu v oblasti nízkých hodnot jeho nastavení
Rozhraní pro připojení k systému odsávání kouře
Rozhraní pro možnost připojení argonové jednotky
Automatický systém testování i během provozu
Minimalizace ulpívání a zuhelnatění tkáně, šíření tepla do přilehlých oblastí max. 1-2 mm
Kontrola chyby na výstupu, SW kontrola doby aktivace
Generátor musí mít dostupné nástroje pro pokročilou bipolární koagulaci umožňující samostatné zatavení nebo jen samostatnou studenou disekci tkáně nožem
Dostupnost laparoskopických nástrojů pro pokročilou bipolární koagulaci minimálně ve standardním rozměru 5 mm i 10 mm
Pro otevřené chirurgické výkony dostupnost nástrojů o průměru 5 mm, 10 mm, 12 mm pro pokročilou bipolární koagulaci
Váha přístroje max. 10 kg
Příslušenství – nástroje
Přístrojový vozík
Nožní spínač pro monopolární a bipolární pálení
Připojovací kabel pro jednorázové neutrální elektrody
Neutrální pacientské elektrody min. 50 ks | 50
Resterilizovatelné rukojeti aktivních elektrod 5 ks
Pro řízenou bipolární koagulaci pro otevřené výkony: možnost použití nástroje s bilaterálním otevíráním branží, minimální délkou čelistí 36 mm a integrovaným nožem, délka řezu minimálně 34 mm, obdélníkový dřík o délce 18 cm, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovlákna proti ulpívání tkáně, rotace čelistí nástroje 180st., aktivace ruční nebo pomocí pedálu.
Pro pokročilou bipolární koagulaci: 5 mm nástroj s rovnými zaoblenými branžemi, bilaterálním otevíráním branží 14,5 mm, minimální délkou čelistí 19,5 mm, integrovaným mechanickým nožem, délkou řezu 17,8 mm, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, možnost rotace čelistí nástroje minimálně v rozmezí do 180 st., 3 délky dříku nástroje pro otevřené nebo laparoskopické operace, aktivace ruční nebo pomocí pedálu
Pro pokročilou bipolární koagulaci: 5 mm nástroj se zahnutými branžemi, pevná a pohyblivá branže délky 20 mm, integrovaným mechanickým nožem, délkou řezu 18 mm, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, možnost rotace čelistí nástroje minimálně v rozmezí do 270 st., 3 délky dříku nástroje pro otevřené nebo laparoskopické operace, ruční ovládání v jednom kroku
5 mm laparoskopický nástroj s kombinací pokročilé bipolární energie (vessel sealing) a přesné monopolární disekce (zatahovací háček) v jednom nástroji, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, možnost rotace čelistí nástroje minimálně v rozmezí do 270 st., 2 délky dříku nástroje, ruční ovládání v jednom kroku
3 mm jemný nástroj, délka dříku 12 cm, zahnuté branže, nástroj umožňuje funkci zatavení tepen, žil a lymfatických cév až do průměru 3 mm a u svazků tkání (tonsilektomie)
Pro pokročilou bipolární koagulaci pro otevřené výkony: nástroj o délce 21 cm, délka branží 20,6 mm, tenké zahnuté branže, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, ruční ovládání v jednom kroku
Zatavovací/dělicí nástroj se zahnutými velkými čelistmi – nástroj s pokročilou bipolární technologií
Disektor - nástroj s pokročilou bipolární technologií
Torakální tavicí - dělicí nástroj koagulace v jednom kroku, povrchová úprava z nanomateriálu - nástroj s pokročilou bipolární technologií 23 cm
Torakální tavicí - dělicí nástroj koagulace v jednom kroku, povrchová úprava z nanomateriálu - nástroj s pokročilou bipolární technologií 37 cm
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".