Technická specifikace ORL endoskopické věže

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Účastníkem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

Monitor – 1ks

- Atestovaný MDE

- Úhlopříčka min. 30“

- Rozlišení min. FULL HD 1920 x 1080

- Zobrazovací úhel min. 178°

- Vstupy min.:  1x SDI

- Výstupy min.:  1x SDI

- Zavěšení na polohovatelném rameni přístrojového vozíku

Kamerová jednotka – 1 ks

- Rozlišení ve FULL HD

- Možnost vkládání pacientských dat

- Možnost ukládání foto, video

- Interní paměť min. 50 GB

- Možnost ukládání na USB externí disk

- 2 kamerové vstupy pro multioborové využití

- Výstupy min. 2x DVI

- Min. 4x USB konektor

- Možnost rotace obrazu o 180°

- Funkce zmrazení obrazu

- Funkce Anti-moire filtru pro flexibilní fibroskopy

- Možnost připojení více typů kamerových hlav, flexibilních video-endoskopů, video-laryngoskopických lžíc pro intubaci

- Ovládání pomocí klávesnice, myši a také tlačítky kamerové hlavy

- Součástí silikonová klávesnice s touchpadem, USB disk min. 32 GB

- Možnosti nastavení vyvážení bílé min. na čelním panelu

FULL HD Kamerová hlava – 1 ks

- 1-čipový CMOS systém

- Rozlišení min. 1920 x 1080

- integrovaný upínací mechanismus pro optiky

- mechanické nastavení ostření

- min. 3 ovládací tlačítka z toho minimálně 2 programovatelná pro ovládání funkcí kamerové jednotky

- možnost naprogramovat min. 2 funkce na každé programovatelné tlačítko

- neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy

- hmotnost kamerové hlavy max. 140 g

- ohnisková vzdálenost f = 16 mm

- Pořízení a ukládání obrázků a video-sekvencí pomocí tlačítek kamerové hlavy

- Kamerová hlava povlékatelná sterilním návlekem

Zdroj světla – 1 ks

- LED bez-laserová technologie

- Barevná teplota 6 500°K

- automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

- kompatibilita se světelnými kabely, které jsou součástí instrumentária

- životnost 30 000 hodin

- Nastavení intenzity osvětlení pomocí tlačítek na čelním panelu

- Stand-by mód

- Součástí 2x světlovodný kabel, průměr do 3,5 mm, pracovní délka 230 cm, autoklávovatelný

ORL shaver/vrtací jednotka – 1 ks

- ORL jednotka ovládaná prostřednictvím dotykového displeje v českém jazyce

- 2 motorové vstupy s automatickou detekcí připojeného motoru a spuštění přednastaveného programu

- Možnost připojení shaver rukojeti, vysokorychlostního mikromotoru

- Součástí dvou-pedálový nožní spínač

Oplachová pumpa pro shaver/vratcí systém – 1 ks

- Samostatná jednotka s dotykovým ovládacím barevným displejem v českém jazyce

- Přímé propojení s ORL shaver/vrtací jednotkou pro automatickou aktivaci irigace

- Multioborové využití oplachové pumpy

- Možnost instalace různých typů softwaru pro různé obory (artroskopie, chirurgie, hysteroskopie, urologie, orl, spinální chirurgie). Požadován bude software pro irigaci pro ORL shaver systém

- Lze použít i jako odsávací pumpu

- Součástí dodávky min. 10 ks jednorázových setů pro irigaci

Shaver handpiece – 2 ks

- Oscilační rychlost v rozsahu minimálně 0 - 10 000 osc./min.

- Rychlost otáček v rozsahu minimálně 0 - 35 000 ot/min.

- Tužkové držení s možností rozšíření o příslušenství k pistolovému držení

- Vzduchem chlazený

- Rovný odsávací kanál

- Plně autoklávovatelný do 134°C včetně kabelu

- Nastavení polohy pracovní části shaverové frézy v rozsahu 360° kolem své osy

- Uchycení pracovního nože rychlospojkou

- Možnost dodání jednorázových i resterilizovatelných fréz

Součástí dodávky

- 1x Rovná shaver fréza na měkké tkáně na opakované použití, délka 12 cm, s průměrem pracovní části 4 mm, integrovaná irigace, vroubkovaný břit a obdélníkové řezné okénko, autoklávovatelná

- 1x Zahnutá shaver fréza na měkké tkáně na opakované použití, délka 12 cm, s průměrem pracovní části 4 mm, integrovaná irigace, dvojitý vroubkovaný břit, zahnutá 65°, obdélníkové řezné okénko, autoklávovatelná

- 1x Sterilizační koš pro umístění veškerého příslušenství k shaver/vrtacímu systému

- Adaptéry pro čištění

Vysokorychlostní mikromotor s nástavci

- Vysokorychlostní mikromotor s otáčkami až 80 000 ot./min.

- Váha mikromotoru max. 120 g

- Točivý moment mikromotoru 45 mNm

- 1x nástavec 70 mm, lomený s integrovanou irigací a možnost nastavení frézy ve 3 délkách pro širší možnosti použití a lepší viditelnost

- 1x nástavec 125 mm, lomený, včetně irigace distálního konce

Oplachová pumpa pro endoskopickou endonazální chirurgii – 1 ks

- samostatná jednotka s dotykovým ovládacím barevným displejem

- multioborové využití

- možnost instalace různých typů softwaru pro různé obory (artroskopie, chirurgie, hysteroskopie, urologie, orl, spinální chirurgie). Požadován bude ORL software navržený pro kontinuální čištění optiky v průběhu výkonu pomocí sacího/oplachového tubusu, který je pro tento účel navržen.

- lze použít i jako odsávací pumpu

- ovládání jednotky v českém jazyce

- nastavitelný průtok v rozmezí 50 – 130 ml/min

- Součástí dodávky 10 ks jednorázových setů

- Součástí dodávky bude nožní spínač pro aktivaci čištění optiky

- Kompatibilní s požadovanou shaver jednotkou

Požadované příslušenství:

- 1x sací/oplachový tubus pro kontinuální čištění distálního konce optiky v průběhu výkonu

  - pro rigidní optiky s úhlem pohledu 30°, pracovní délky 18 cm

  - Nutná kompatibilita se stávajícími rigidními endoskopy Karl Storz

  - Resterilizovatelný

- 1x sací/oplachový tubus pro kontinuální čištění distálního konce optiky v průběhu výkonu

  - pro rigidní optiky s úhlem pohledu 70°, pracovní délky 18 cm

  - Nutná kompatibilita se stávajícími rigidními endoskopy Karl Storz

  - Resterilizovatelný

Přístrojový vozík – 1 ks

- 1x polohovatelné rameno pro monitor

- Police pro umístění všech požadovaných přístrojů

- Izolovaný transformátor s centrálním vypínačem

- 4 bržděná kolečka

- Šuplík pro drobné příslušenství

Rigidní optika – 1 ks

- Rigidní optika s úhlem pohledu 30°

- Pracovní délka 18 cm

- Průměr 4 mm

- Autoklávovatelná

- Kompatibilní s požadovaným sacím/oplachovým tubusem pro čištění distálního konce optiky

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 24 měsíců 				………………………………..

v rámci záruky 2 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 							………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 			………………………………..

Frekvence provádění BTK 					………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….	Podpis: ………………………