Veřejná zakázka malého rozsahu

s názvem:

„Nákup mycího a dezinfekčního automatu“

Položková a technická specifikace zboží

Jednotlivé prvky předmětu veřejné zakázky (předmětu koupě) jsou specifikovány obecně pomocí minimálních technických parametrů. Dodavatel při zpracování nabídky musí při oceňování konkrétních výrobků vycházet z konkrétních výrobků a materiálů, které vyhovují technickým parametrům stanoveným ve SPECIFIKACI.

Pokud SPECIFIKACE obsahuje prvky nebo technická řešení, která podléhají užitným vzorům (patenty, vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky) ve smyslu ustanovení § 89 odstavec (5) písmeno b) Zákona, zadavatel z důvodů zamezení omezování hospodářské soutěže připouští použití i jiných prvků nebo technických řešení (tj. jiných obdobných řešení), než jsou řešení chráněná užitným vzorem. Obdobné řešení navržené účastníkem musí být uživatelsky přívětivé, tj. takové, které neomezí uživatele a podstatně neovlivní budoucí provoz a provozní náklady.

Specifikace předmětu dodávky mycího dezinfekčního automatu:

- jednodveřový mycí a dezinfekční automat s ohřevem elektro, max. příkon 9,3 kW,

- max. vnější rozměry přístroje (vxšxh): 835(včetně nerezového víka),600x600 mm,

- vnější opláštění nerez,

- dopředu výklopné celonerezové dveře,

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické,

- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.),

- bezespárový svařovaný mycí prostor s hladkými švy,

- zakrytá topná tělesa,

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu,

- více komponentový filtrační systém mycí lázně,

- mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny,

- kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen,

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací,

- během mycího cyklu elektricky blokované dveře,

- automatické dovírání a uzamykání dveří,

- automatické otevření dvířek po skončení programu,

- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě min. 128 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm nebo min. 196 pipet až do výšky 450 mm nebo min. 1600 zkumavek,

- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min.,

- nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby,

- elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 14 zákl. programů),

- možnost dokumentování procesů volitelně pomocí software (s modulem Ethernet) nebo USB řešení/tiskárna (s modulem RS232),

- 2 vestavěné dávkovače pro tekutou chemii,

- možnost připojení externího dávkovacího čerpadla pro tekutou chemii,

-      1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii,

- integrované výtlačné čerpadlo na DEMI vodu,

- vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem,

- vestavěný změkčovač vody,

- násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích,

- modulární koncepce vnitřního košového vybavení,

Příslušenství:

-     spodní koš se dvěma přípojkami modulů pro uložení až dvou injektorových modulů nebo

nástavců, automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají,

- horní koš/lafeta, zepředu otevřený, pro uložení nástavců, výškově nastavitelný, nejvhodnější výška osazení 160 mm, vestavěné ostřikovací rameno,

- 2 x nerez nástavec pro uložení širokohrdlého skla, min. v 120, š 220, hl 430 mm vč. 2 vík,

- segmentový koš na zkumavky do 12 x 165 mm, lze používat v dolním koši, vč. víka,

- 2 x injektorový modul pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců min. 18 x injektorová tryska s plastovou podpěrou (9 x 90 mm a 9 x 185 mm),

- součástí dodávky musí být i min. 5l balení mycí a neutralizační chemie.

Specifikace předmětu dodávky a minimální technické požadavky na úpravnu vody pro napájení mycího automatu a přímý odběr DEMI vody pro laboratorní účely:

- výkon zařízení minimálně 9 litrů za hodinu,

- 3 stupňová 10“ předfiltrace s použitím kombinovaného mechanického filtru s aktivmím uhlím,

- provedení housingů jednotlivých filtrů – 3 části (hlava, nádoba, převlečená matice),

- přístroj musí obsahovat vodoměr pro sledování spotřeby vody a intervalu výměn jednotlivých stupňů,

- 2 ks manometrů pro snímání pracovních tlaků (vstup na předfiltraci, výstup na RO modul),

- digitální konduktometr s měřícím rozsahem 0,00 – 19,99 µS/cm a 20,00 – 199,9 µS/cm,

- deionizační kolona pro dočištění, minimální objem náplně 7 litrů (náplň Amberlite MB20 z důvodu centrální regenerace všech náplní, rozměr: Ø 159 mm x v 530 mm,

- rozměr RO jednotky max.: š 395 x h 170 x v 590 mm (omezeno prostorovými možnostmi),

- zásobní nádrž vyrobená z PP desek o tloušťce 15 mm a o rozměru š 600 x h 250 x v 700 mm, využitelný čistý objem 50 lit. + propojení s řídící mikroprocesorovou řídící jednotkou,

- automatický provoz – mikroprocesorové řízení napouštění zásobní nádrže, zobrazení stavu činnosti RO stanice na ovládacím panelu, včetně vstupního uzavíracího elektroventilu.

Minimální technické požadavky na dodávku technologie pro tlakový rozvod:

- rozvod demivody v celoplastovém provedení d 20 včetně kotvícího materiálu,

- celoplastový nebo nerezový odběrový kohout d 20 ukončen vnějším závitem ¾“,

- součástí dodávky musí být kompletní instalační materiál vhodný pro rozvod demivody (bez použití kovových nebo pokovených částí).

Ostatní požadavky na dodávku úpravny vody pro laboratorní účely a technologie tlakového rozvodu:

- zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů, v dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku poslední aktuální,

- nabízené zařízení musí být certifikované dle ČSN ISO 3696, jakost vody pro analytické účely pro 2 st. jakosti vody, platný certifikát je nutné doložit společně s nabídkou,

- garantovaná životnost zařízení minimálně 15 let,

- zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje,

- uvedení rozpisu a hodnoty spotřebního materiálu nutného k provozu zařízení na jeden měsíc provozu (předpoklad spotřeby demivody 100 l/den, 20 pracovních dnů).