## Technická spec.
DNS 41 - Geriatrická lůžka (Domov Božice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
Geriatrické lůžko - 3 ks
(uveďte nabízený typ)
Požadavky na jednotlivé části systému
Základní technické požadavky
Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | ANO | ANO/NE
Vnější rozměr lůžka | maximálně 245 x 110 cm | … x … cm
Rozměr ložné plochy | minimálně 220 x 100 cm | … x … cm
Zdvih lůžka pomocí elektromotoru | minimálně v rozsahu 30 - 80 cm | … - … cm
Třídílná ložná plocha z ocelových sítí pro snadnou údržbu | ANO | ANO/NE
Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR) | ANO | ANO/NE
Čela lůžka robustní s ocelovým rámem a dřevěnou výpní ve volitelném dekoru | ANO | ANO/NE
Průběžné dřevěné postranice jednoduše odnímatelné bez použití nářadí | ANO | ANO/NE
Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu | ANO | ANO/NE
Bezpečná pracovní zátěž | min. 250 kg | ...kg
Ochrana elektromotorů proti přetížení | ANO | ANO/NE
Hrazda + hrazdička | ANO | ANO/NE
Pasivní antidekubitní matrace - 3 ks
Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví | ANO | ANO/NE
Matrace musí být vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | ANO | ANO/NE
Matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech | ANO | ANO/NE
Jádro min. 3 zóny vyrobeno kombinací studené HR pěny a 4G visco pěny hustoty min. 70 kg/m³ a spodní podkladová pěna o hustotě min. 50 kg/m³ | Hustota è | … kg/m³ … kg/m³
Matrace vyrobena v souladu MDR | ANO | ANO/NE
Nehořlavost pěn min. CRIB 5 | ANO | ANO/NE
S pratelným (95°C), voděodolným potahem | ANO | ANO/NE
Potah ze svařovaných nebo podlepených spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná, paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu | ANO | ANO/NE
Rozměr matrace 220 x 100 cm (+- 3 cm) , rozměr matrace musí odpovídat rozměru ložné plochy dodávaného lůžka | 220 x 100 cm (+- 3 cm) | … x … cm
Nehořlavost potahu min. CRIB 5 | ANO | ANO/NE
Zip je umístěn minimálně na třech sousedních stranách | ANO | ANO/NE
Výška matrace | min. 14 cm | … cm
Nosnost matrace | min. 250 kg | … kg
POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)