## Technická spec.
Endoskopická věž
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min. Hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 1 ks
Videoendoskopický procesor s LED zdrojem světla
zobrazovací systém CMOS čip s rozlišením min. HDTV nebo HD nebo technologie CCD | HDTV/HD/CCD
procesor a světelná jednotka můžou být buďto jedno zařízení, nebo dvě samostatná zařízení
automatická regulace intenzity světla
nastavení velikosti zobrazení
digitální zoom min. 2x | 2x
možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu
nastavení pacientských dat
identifikace používaného endoskopu
funkce na zvýraznění struktury a obrysy tvarů
úzkopásmové zobrazení nebo virtuální chromoendoskopie
ovládání jasu v min. 10 krocích | 10
schopnost zachovávat jas ve světlých oblastech obrazu a korigovat jas ve tmavých oblastech
zmrazení obrazu
dotykový displej v ČJ/piktogramy/AJ a klávesnice
možnost výměny endoskopu bez vypínání procesoru
individuální nastavení pro jednotlivé uživatele
zobrazení údajů na monitoru nebo LCD dotykovém displeji (informace o pacientovi včetně modelu endoskopu, přiřazených funkčních kláves, atd.)
Archivace: (lze řešit i externím medicínským zařízením)
◦ Integrovaná archivace videa a fota v HD kvalitě
◦ USB vstupy
◦ DICOM rozhraní
LED zdroj světla:
◦ Může být součástí jiného komponentu sestavy
◦ Hlavní osvětlení pomocí min. 4 LED diod nebo min. 2 diody přímo na distálním konci endoskopu
◦ Životnost min. 10 000 provozních hodin | 10 000 hod.
◦ Zapínání automaticky nebo manuálně
◦ Funkce prosvětlování a vysoké intenzity světla
One-touch konektor
Vyvážení bílé
Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení min. ve 4 krocích | 4
Záloha nastavení systému do paměti
Možnost připojení jednotky umožňující detekci polypů v trávicím traktu na bázi umělé inteligence
Videokolonoskop (4 ks)
HD kvalita zobrazení
CMOS čip nebo CCD čip
Odstupňovaná nebo nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu
One-touch konektor
optický systém:
◦ zorné pole min. 140° | 140°
◦ směr pohledu přímý
◦ hloubka ostrosti: 3 -100 mm, systém automatického zaostřování v každé úrovni, bez nutnosti přepínání tlačítka, nebo manuální ostření ve dvou modech (normální v hloubce pole 5-100 mm, přiblížený v hloubce pole 2-6 mm)
zaváděcí tubus:
◦ zevní průměr distálního konce max. 13,2 mm
◦ zevní průměr tubusu max. 13,2 mm
◦ pracovní délka min. 1 680 mm | 1 680 mm
pracovní kanál – požadován vnitřní průměr max. 3,8 mm
přídavný oplachový kanál
ohybová část – min. rozsah angulace nahoru/dolů 180°/180°, doprava/doleva 160°/160°
kompatibilita plně s nabízeným videosystémem
tester těsnosti endoskopů
Elektrochirurgický přístroj
výkon min. 120 W | 120 W
automatická detekce připojení nástroje
kontrola funkčnosti neutrální elektrody
self-test při spuštění
ovládání nožním spínačem
displej
Monopolární módy:
◦ řezání (min. čistý řež, pulsní pomalý, pulsní rychlý) nastavitelný ve více intenzitách
◦ koagulace (min. jemná koagulace, silná koagulace) nastavitelná ve více intenzitách
Bipolární módy:
◦ koagulace nastavitelná ve více intenzitách
Součástí dodávky:
◦ Dvojpedálový nožní spínač, kabel
◦ Kabel k jednorázové neutrální elektrodě
◦ Monopolární kabel
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".