## AKRPTonometr
Plně automatizovaný auto-kerato-refrakto-pachy-tonometr (4 v jednom )
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Multifunkční přístroj 4 v 1 kombinující refraktometr,keratometr,tonometr a pachymetr. S možností zachytit všechna měření v jednom testu eliminuje nutnost pohybu pacientů.
Rozsah měření :
REFRAKTOMETRIE
Sférická refrakční mohutnost -25D až +22D | od-25D do +22D
Rozlišení zobrazované hodnoty | 0,12D nebo 0.25D
Astigmatická refrakční mohutnost 0D plus/mínus 10D | 0D plus/mínus 10D
Rozlišení zobrazované hodnoty | 0,12D nebo 0.25D
Směr astigmatické osy 0° až 180° s rozlišením 1° nebo 5° kde sférická refrakční mohutnost + astigmatická refrakční mohutnost +22D, nebo sférická refrakční mohutnost + astigmatická refrakční muhutnost -25D | ANO
Dioptrické mohutnosti jsou uvedeny s refrakční vlnovou délkou λd = 587.56nm | 587,56nm
KERATOMETRIE
Měřitelný minimální průměr zornice | 2mm
Rozsah měření PD 20 až 85mm s rozlišením zobrazené hodnoty 1mm | 20 až 85mm, 1mm
Měřící rozsah poloměru zakřivení rohovky | 5 až 10mm, rozlišení 0,01mm
měřící rozsah refrakční síly rohovky 67,5D až 33,75D s rozlišením 0,12D nebo 0,25D ( kde refrakční síla ruhovky=1,3375 ) | ANO
Směr hlavního meridiánu rohovky 0° až 180° s rozlišením 1° nebo 5° | 0° až 180°, 1° nebo 5°
ROHOVKA
průměr 2 až 14 mm s rozlišením 0,25mm | 2,00 až 14,00mm, 0,25mm
NITOOČNÍ TLAK
rozsah | 7 až 60mmHg
rozlišení zobrazované hodnoty | 1mmHg
rozlišení průměrné hodnoty | 1mmHg nebo 0,1mmHg
TLOUŠŤKA ROHOVKY
rozsah | 0,400mm až 0,730mm
Rozlišení zobrazované hodnoty | 0,001mm
DOPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACE
Nativní podpora DICOM | ANO
Možnost exportu výsledků ve formátu JOIA XML do sdílené síťové složky | ANO
Worklist modalita součástí přístroje bez nutnosti dodatečných zařízení | ANO
Otočný displej 360° | ANO
Napětí zdroje | 100 až 240 V AC
Frekvence | 50až 60 Hz
Příkon | max 100 VA
Rozměr - šířka | 330 až 430 mm
Rozměr - hloubka | 560 až 660 mm
Rozměr - výška | 500 až 770 mm
Hmotnost | max 30kg
Rozhraní LAN | ANO
Součástí dodávky je napojení na PACS HARMONY | ANO
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".