## ak. matrace s kompresorem
DNS 46 - Matrace a stolky (Domov Božice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Aktivní matrace s kompresorem - 5 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
| Typ matrace: aktivní antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
1. | Nosnost min. 160 kg | …. Kg
2. | Rozměry matrace šířka 86-90 cm x délka 200 cm | … cm x … cm
3. | Výška matrace maximálně 15 cm | … cm
4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | ANO/NE
5. | 2 celový systém | ANO/NE
6. | Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta nebo varianta manuální tlačítko na zvětšení tlaku | ANO/NE
7. | Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu | ANO/NE
8. | Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR - bezpečnostní systém s pojistkou proti nechtěnému vypuštění | ANO/NE
9. | Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě | ANO/NE
10. | Matrace se samouzavíratelnými ventily s možností odpojení jednotlivých cel matrace v místě požadovaného nulového tlaku | ANO/NE
Potah
11. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | ANO/NE
12. | Horní potah: Obousměrně elastický PU povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální | ANO/NE
13. | Spodní potah: Nylon se 4 upevňovacími popruhy a minimálně 2 popruhy | ANO/NE
Kompresor
14. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby | ANO/NE
15. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | ANO/NE
16. | Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | ANO/NE
17. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | ANO/NE
18. | Možnost manuálního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | ANO/NE
19. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací | ANO/NE
20. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | ANO/NE

## ak. matrace s kompres. baristic
DNS 46 - Matrace a stolky (Domov Božice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Aktivní matrace s kompresorem baristická - 1 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
| Typ matrace: aktivní antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
1. | Nosnost min. 240 kg | …. kg
2. | Rozměry matrace: šířka 100 cm x délka 200 cm | … cm x … cm
3. | Výška matrace maximálně 20 cm | … cm x … cm
4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | ANO/NE
5. | 2 celový systém | ANO/NE
6. | Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta nebo varianta manuální tlačítko na zvětšení tlaku | ANO/NE
7. | Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu | ANO/NE
8. | Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR - bezpečnostní systém s pojistkou proti nechtěnému vypuštění | ANO/NE
9. | Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě | ANO/NE
10. | Matrace se samouzavíratelnými ventily s možností odpojení jednotlivých cel matrace v místě požadovaného nulového tlaku | ANO/NE
Potah
11. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | ANO/NE
12. | Horní potah: Obousměrně elastický PU povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální | ANO/NE
13. | Spodní potah: Nylon se 4 upevňovacími popruhy a minimálně 2 popruhy | ANO/NE
Kompresor
14. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby | ANO/NE
15. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | ANO/NE
16. | Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | ANO/NE
17. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | ANO/NE
18. | Možnost manuálního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | ANO/NE
19. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací | ANO/NE
20. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | ANO/NE

## Jídelní stolek s plyno pružinou
DNS 46 - Matrace a stolky (Domov Božice)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Jídelní stolek s plyno pružinou - 16 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
Větší jídelní stolek pro klienty, kteří nemohou opustit lůžko
2. | Rozměry ŠxV (cm) 87 x 73, tolerance +/- 2 cm | … cm x … cm
3. | výškové nastavení jídelní desky 103 cm x 42 cm (tolerance +/- 2 cm) plynule plyno pružinou | … cm x … cm
4. | materiál jídelní desky foukaný plast - typ do zdravotnictví (v rohu jídelní desky kovová galerie | ANO/NE
5. | stabilní konstrukce, jídelní deska pevná | ANO/NE
6. | kolečka o průměru min. 50 mm, min. dvě kolečka brzditelná | … mm, … kusů
7. | výška podvozku 11,3 cm, tolerance +/- 2 cm | … cm
8. | Možnost barevného provedení povrchu jídelní desky v barevných dekorech | ANO/NE