## Refrakční systém
Kompaktní multifunkční refrakční systém kombinující binokulární autorefraktometry/keratometry,optotyp a foropter
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Objektivní měření kerato-refraktometr:
Sférický rozsah měření | -25D až +22D (krok min 0,12D)
Cylindrický rozsah měření | -10D až +10D (krok min 0,12D)
Osa cylindru | 1° až 180° (krok min 1°)
Rozsah zakřivení rohovky | 5mm až 10mm (krok min 0,01mm)
Refrakční síla | 67,5D až 33,75D (krok min 0,12D)
Minimální šířka pupily | 2mm
Rozsah PD | 50mm až 80mm (krok min 0,5mm)
Subjektivní měření foropter+ optotyp
Síla sféry | -18D ≤ Sférický ekvivalent ≤ +18D
Síla cylindru | -8D ≤ Síla cylindru ≤ 0D
Osa cylindru | 1° až 180° (krok min 1°)
Horizontální prizma | -15 až +15◿ (krok min 0,1)
Vertikální prizma | -2,5 až +2,6◿ (krok min 0,1)
Čtecí vzdálenost | nastavitelná pro vzdálený/blízký bod 25cm až 6,096m
VA rozsah | 0,05 až 1,6 decimální
Optotypy | VA, korekce sférická, korekce astigmatismu, binokulární
Ostatní
Termotiskárna | ANO
Datový výstup pomocí RJ45 | JOIA standard
DICOM interface | ANO
Nativní podpora DICOM | ANO
odesílání obrazové dokumentace do PACS | ANO
Worklist modalita součástí přístroje bez nutnosti dodatečných zařízení | ANO
Součástí dodávky je napojení na PACS HARMONY | ANO
Automaticky naváděný režim | ANO
Manuální režim (Autorefraktometr, foropter, optotyp) | ANO
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".