## Hybridní matrace
DNS 48 - Matrace (Kyjov)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu plnění
Hybridní matrace
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min. hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Hybridní antidekubitní matrace ( 21 ks matrací a 6 ks kompresorů)
Hybridní antidekubitní adaptabilní systém matrace pro použití v režimu pasivním a v režimu aktivním po připojení k čerpadlu, jeden povrch pro dva režimy | ANO | ANO/NE
Systém hybridní matrace je určen k prevenci dekubitů | ANO | ANO/NE
Matrace s automatickým přizpůsobením se rozložení hmotnosti a tvaru těla pacienta | ANO | ANO/NE
Matrace uložená přímo na platformě - ložné ploše lůžka | ANO | ANO/NE
Možnost připojení a odpojení kompresoru | ANO | ANO/NE
Matrace složená ze vzduchových cel s funkcí reaktivního přerozdělení tlaku | min.12 cel | .. cel
Matrace ze dvou druhů pěn - spodní vrstva z polyuretanové pěny, vrchní vrstva z viskoelastické pěny | ANO | ANO/NE
Cely pod hlavou statické v režimu střídavého tlaku | min.2 cely | .. cel
Aktivní systém se střídáním dvou cel pro pravidelné snižování tlaku | 1 z 2 | …
Patní zóna se sklonem min. 5° nebo patní zóna s min.čtyřmi celami | min. 3 cely | … cely
Potah se svařovanými švy a úchyty pro snížení rizika vniknutí tekutiny do matrace | ANO | ANO/NE
Potah matrace snímatelný, pratelný, paropropustný, 4 směrně roztažitelný | ANO | ANO/NE
Zip matrace 360° s vodotěsnou klopou zabraňující vnikání tekutiny a nečistot | ANO | ANO/NE
Obvod matrace z pevného pěnového materiálu pro zpevnění a dodatečnou oporu | ANO | ANO/NE
Úchyty min.2 na každé delší straně matrace pro transport a manipulaci | ANO | ANO/NE
Nosnost matrace | min.250 kg | … kg
Hmotnost matrace | max.18 kg | … kg
Životnost matrace | min.5 let | … let
Výška matrace | 15 až 20 cm | … cm
Rozměry matrací :
9 ks (8 ks INT JIP, 1 ks INT1)
šířka matrace v rozmezí 85 až 87 cm nejlépe 86 cm | 85 až 87 cm | … cm
délka matrace v rozmezí 198 až 200 cm | 198 až 200 cm | … cm
12 ks (8 ks INT JIP,2 ks INT1,2 ks CHIR 3B)
šířka matrace v rozmezí 80 až 82 cm, nejlépe 81 cm | 80 až 82 cm | … cm
délka matrace v rozmezí 198 až 200 cm | 198 až 200 cm | … cm
Kompresory:
6 ks ( 4 INT JIP, 1 INT1, 1 CHIR 3B ) | ANO | ANO/NE
Kompresor se střídavým tlakem s využitím vakuové technologie vyfukování a nafukování cel | ANO | ANO/NE
Tichý chod bez vibrací | max.20 dBA | … dBA
Zámek tlačítek s funkcí automatického uzamčení | ANO | ANO/NE
Kontrolka alarmu signalizující poruchu systému, výpadek napájení | ANO | ANO/NE
Doba cyklu alternujícího režimu 10 minut | ANO | ANO/NE
Krytí | min. IP22 | … IP22
Hmotnost | max.5 kg | … kg
Příslušenství :
ke každé velikosti matrace náhradní vrchní potah matrace | ANO | ANO/NE
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".