## Orto sál
Elektrokoagulační přístroje
Příloha č. 01 - Technická specifikace
Ortopedický sál
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Elektrochirurgická jednotka, programovatelná, řízená mikroprocesorem | Ano
Přístroj musí mít minimálně 2 monopolární zásuvky a minimálně 2 bipolární zásuvky. | Ano Uveďte: počet zdířek (min. 2 monopolární a min.1 bipolární zdířky)
Monopolární maximální VF výkon minimálně 400 W | Uveďte výkon:
Bipolární maximální VF výkon minimálně 300 W | Uveďte výkon:
Barevný dotykový displej min. 7"pro nastavení parametrů řezu, koagulace, výběru programů a funkčních režimů | Uveďte velikost displeje
Ovládání v českém jazyce, další jazyky výhodou | Ano
Provedení autotestu (tzv. self test) po zapnutí přístroje i v pravidelných intervalech během provozu. V případě poruch a chybného použití zastavení výkonu s indikací stavu zvukovým a vizuálním signálem. Uložení chybových hlášek v paměti přístroje. | Ano
Akustická a optická signalizace chybových hlášek | Ano
Paměť přístroje pro uložení minimálně 90 programů pro nastavení hodnot koagulace a řezu včetně přednastavených programů. Možnost textové identifikace programu uživatelem | Ano
Akustická a optická signalizace aktivace generátoru | Ano
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem. U bipolárního režimu autostartem/autostopem | Ano
Automatická kontrola a regulace všech proudů při operačním výkonu podle vlastností tkání se zastavením výkonu při poruše | Ano
Automatická kontrola připojení dělené neutrální elektrody se zobrazením buď na displeji nebo u zásuvky pro neutrální elektrodu. Hlídíní neutrální elektrody min. ve třech úrovních | Ano
Přístroj musí umožňovat nastavení více módů koagulace a řezu Požadované typy řezu a koagulace: - v monopolárním řezu nastavení min. 4 typů efektů včetně řezu, směsného řezu a pulzního režimu - v monopolární koagulaci nastavení min. 4 typů efektů včetně mikrokoagulace, sprejové koagulace a pulzního režimu - v bipolárním řezu nastavení min. 2 typů efektů včetně řezu pod kapalinou - v bipolárním koagulaci nastavení min. 2 typů efektů včetně systému Autostart/autostop a koagulace velkých cév | Uveďte módy a počty jejich efektů ( min. požadované počty )
Přístroj musí umožňovat režim bipolární koagulace velkých cév o průměru až 7mm | Uveďte průměr cév
Riziková třída ZP | Uveďte třídu: I, IIa, IIb
Rozměry přístroje ( V x Š x H ) | Uveďte rozměry
Hmotnost přístroje | Uveďte hmotnost
příslušenství:
dvojitý pedál pro monopolární a bipolární režimy, s přepínačem režimů | 1ks
Bipolární pinzeta NON-STICK ( nelepivé koncovky ) | 2ks
napájecí kabel | 1ks
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

## ORL sál
Elektrokoagulační přístroje
Příloha č. 01 - Technická specifikace
ORL sál
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Elektrochirurgická jednotka, programovatelná, řízená mikroprocesorem | Ano
Přístroj musí mít minimálně 2 monopolární zásuvky a minimálně 1 bipolární zásuvky. | Ano Uveďte: počet zdířek (min. 2 monopolární a min.1 bipolární zdířky)
Monopolární maximální VF výkon minimálně 200 W | Uveďte výkon:
Bipolární maximální VF výkon minimálně 140 W | Uveďte výkon:
Dotykový displej nebo fóliová klávesnice ( tlačítka ) pro nastavení parametrů řezu, koagulace, výběru programů a funkčních režimů | Uveťe typ ovládání
Provedení autotestu (tzv. self test) po zapnutí přístroje i v pravidelných intervalech během provozu. V případě poruch a chybného použití zastavení výkonu s indikací stavu zvukovým a vizuálním signálem. Uložení chybových hlášek v paměti přístroje. | Ano
Akustická a optická signalizace chybových hlášek | Ano
Paměť přístroje pro uložení minimálně 10 programů pro nastavení hodnot koagulace a řezu | Ano
Akustická a optická signalizace aktivace generátoru | Ano
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem. U bipolárního režimu autostartem/autostopem | Ano
Automatická kontrola a regulace všech proudů při operačním výkonu podle vlastností tkání se zastavením výkonu při poruše | Ano
Automatická kontrola připojení dělené neutrální elektrody se zobrazením buď na displeji nebo u zásuvky pro neutrální elektrodu | Ano
Přístroj musí umožňovat nastavení více módů koagulace a řezu. Požadované typy řezu a koagulace: - v monopolárním řezu nastavení min. 3 typů efektů včetně řezu a směsného řezu - v monopolární koagulaci nastavení min. 3 typů efektů včetně mikrokoagulace - v bipolárním koagulaci nastavení min. 2 typů efektů včetně systému Autostart/autostop | Uveďte módy a počty jejich efektů ( min. požadované počty )
Riziková třída ZP | Uveďte třídu: I, IIa, IIb
Rozměry přístroje ( V x Š x H ) | Uveďte rozměry
Hmotnost přístroje | Uveďte hmotnost
příslušenství:
dvojitý pedál pro monopolární a bipolární režimy | 1ks
kabel pro připojení neutrální elektrody | 1ks
duální neutrální elektroda pro jednorázové použití | 100ks
ruční držák monopolárních elektrod s tlačítky na ovládání/spuštění řezu a koagulace, resterilizovatelný nim. 100x s kabelem délky min.3m | 3ks
Monopolární elektrody: - elektroda délka 6-7cm, nůž - 2ks - elektroda délka 6-7cm, kulička průměr 2,5mm - 2ks - elektroda délka 6-7cm, kulička průměr 4mm - 2ks - elektroda délka 6-7cm, kulička průměr 6mm - 2ks - elektroda délka 10-11cm, kulička průměr 2,5mm - 2ks - elektroda délka 10-11cm, kulička průměr 4mm - 3ks - elektroda délka 10-11cm, kulička průměr 6mm - 1ks - elektroda délka 13-14cm, jehla - 1ks - elektroda délka 13-14cm, smyčka 10mm - 1ks | 16ks
Prodloužení monopolárních elektrod délky min. 12cm | 1ks
Kabel k bipolárním pinzetám, délky min.3m | 2ks
Bipolární pinzeta NON-STICK ( nelepivé koncovky ): - bip.pinzeta rovná délka 15-16cm, rovné špičky 0,5-0,7mm - 1ks - bip.pinzeta rovná délka 15-16cm, zahnuté špičky 0,5-0,7mm - 1ks - bip.pinzeta BAYONET délka 19-20cm, rovné špičky 1mm - 1ks - bip.pinzeta BAYONET délka 19-20cm, zahnuté špičky " UP" 1mm - 2ks | 5ks
Vozík, min. 2 police, pojízdný - vybaven min. 4 ks koleček z toho min. 2ks koleček vybaveny brzdou | 1ks
napájecí kabel | 1ks
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

## ORL amb
Elektrokoagulační přístroje
Příloha č. 01 - Technická specifikace
ORL ambulance
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Elektrochirurgická jednotka, řízená mikroprocesorem | Ano
Přístroj musí mít minimálně 2 zásuvky - monopolární a bipolární režim | Ano Uveďte: počet zdířek (min. 2 monopolární a min.1 bipolární zdířky)
Monopolární maximální VF výkon minimálně 140 W | Uveďte výkon:
Bipolární maximální VF výkon minimálně 100 W | Uveďte výkon:
Dotykový displej nebo fóliová klávesnice ( tlačítka ) pro nastavení parametrů řezu, koagulace a funkčních režimů | Uveďte typ ovládání
Provedení autotestu (tzv. self test) po zapnutí přístroje i v pravidelných intervalech během provozu. V případě poruch a chybného použití zastavení výkonu s indikací stavu zvukovým a vizuálním signálem. | Ano
Akustická a optická signalizace chybových hlášek | Ano
Akustická a optická signalizace aktivace generátoru | Ano
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem | Ano
Automatická kontrola a regulace všech proudů při operačním výkonu podle vlastností tkání se zastavením výkonu při poruše | Ano
Automatická kontrola připojení dělené neutrální elektrody se zobrazením buď na displeji nebo u zásuvky pro neutrální elektrodu | Ano
Přístroj musí umožňovat nastavení více módů koagulace a řezu včetně pulzních režimů s možností nastavení délky pulzu. Požadované typy řezu a koagulace: čistý řez, smíšený řez, pulzní smíšený řez, koagulace, pulzní koagulace s nastavením délky pulzu, mikrokoakulace, bipolární koagulace | Uveďte módy a počty jejich efektů ( min. požadované počty )
Riziková třída ZP | Uveďte třídu: I, IIa, IIb
Maximální rozměry přístroje ( V x Š x H ): 25 x 25 x 15 cm | Uveďte rozměry
Hmotnost přístroje | Uveďte hmotnost
příslušenství:
pedál pro monopolární a bipolární režimy | 1ks
neutrální elektroda ocelová/pryžová, s kabelem min 2,5m | 1ks
ruční držák monopolárních elektrod s tlačítky na ovládání/spuštění řezu a koagulace, resterilizovatelný nim. 100x s kabelem délky min.3m | 1ks
Monopolární elektrody: - elektroda délka 6-7cm, kulička průměr 4mm - 2ks - elektroda délka 6-7cm, kulička průměr 6mm - 2ks - elektroda délka 10-11cm, kulička průměr 2,5mm - 1ks | 5ks
Kabel k bipolárním pinzetám, délky min.3m | 1ks
Bipolární pinzeta NON-STICK ( nelepivé koncovky ): - bip.pinzeta rovná délka 19-20cm, rovné špičky 1mm - 1ks - bip.pinzeta rovná délka 19-20cm, zahnuté špičky 1mm - 1ks | 2ks
napájecí kabel | 1ks
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

## ARO
Elektrokoagulační přístroje
Příloha č. 01 - Technická specifikace
ARO
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Elektrochirurgická jednotka, řízená mikroprocesorem | Ano
Přístroj musí mít minimálně 2 zásuvky - monopolární a bipolární režim | Ano Uveďte: počet zdířek (min. 2 monopolární a min.1 bipolární zdířky)
Monopolární maximální VF výkon minimálně 160 W | Uveďte výkon:
Bipolární maximální VF výkon minimálně 100 W | Uveďte výkon:
Dotykový displej nebo fóliová klávesnice ( tlačítka ) pro nastavení parametrů řezu, koagulace a funkčních režimů | Uveďte typ ovládání
Provedení autotestu (tzv. self test) po zapnutí přístroje i v pravidelných intervalech během provozu. V případě poruch a chybného použití zastavení výkonu s indikací stavu zvukovým a vizuálním signálem. | Ano
Akustická a optická signalizace chybových hlášek | Ano
Akustická a optická signalizace aktivace generátoru | Ano
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem | Ano
Automatická kontrola a regulace všech proudů při operačním výkonu podle vlastností tkání se zastavením výkonu při poruše | Ano
Automatická kontrola připojení dělené neutrální elektrody se zobrazením buď na displeji nebo u zásuvky pro neutrální elektrodu | Ano
Přístroj musí umožňovat nastavení více módů koagulace a řezu včetně pulzních režimů s možností nastavení délky pulzu. Požadované typy řezu a koagulace: čistý řez, smíšený řez, pulzní smíšený řez, koagulace, pulzní koagulace s nastavením délky pulzu, mikrokoakulace, bipolární koagulace | Uveďte módy a počty jejich efektů ( min. požadované počty )
Riziková třída ZP | Uveďte třídu: I, IIa, IIb
Maximální rozměry přístroje ( V x Š x H ): 25 x 25 x 15 cm | Uveďte rozměry
Hmotnost přístroje | Uveďte hmotnost
příslušenství:
dvojitý pedál pro monopolární a bipolární režimy | 1ks
neutrální elektroda ocelová/pryžová, s kabelem min 2,5m | 1ks
ruční držák monopolárních elektrod s tlačítky na ovládání/spuštění řezu a koagulace, resterilizovatelný nim. 100x s kabelem délky min.3m | 1ks
Monopolární elektrody: - elektroda délka 6-7cm, kulička průměr 4mm - 2ks - elektroda délka 6-7cm, kulička průměr 6mm - 2ks | 4ks
Kabel k bipolárním pinzetám, délky min.3m | 1ks
Bipolární pinzeta NON-STICK ( nelepivé koncovky ): - bip.pinzeta rovná délka 19-20cm, rovné špičky 1mm - 1ks | 1ks
napájecí kabel | 1ks
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

## Oční sál
Elektrokoagulační přístroje
Příloha č. 01 - Technická specifikace
Oční sál
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Elektrochirurgická jednotka, řízená mikroprocesorem | Ano
Přístroj musí mít minimálně 2 zásuvky - monopolární a bipolární režim | Ano Uveďte: počet zdířek (min. 2 monopolární a min.1 bipolární zdířky)
Monopolární maximální VF výkon minimálně 140 W | Uveďte výkon:
Bipolární maximální VF výkon minimálně 100 W | Uveďte výkon:
Dotykový displej nebo fóliová klávesnice ( tlačítka ) pro nastavení parametrů řezu, koagulace a funkčních režimů | Uveďte typ ovládání
Provedení autotestu (tzv. self test) po zapnutí přístroje i v pravidelných intervalech během provozu. V případě poruch a chybného použití zastavení výkonu s indikací stavu zvukovým a vizuálním signálem. | Ano
Akustická a optická signalizace chybových hlášek | Ano
Akustická a optická signalizace aktivace generátoru | Ano
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem | Ano
Automatická kontrola a regulace všech proudů při operačním výkonu podle vlastností tkání se zastavením výkonu při poruše | Ano
Automatická kontrola připojení dělené neutrální elektrody se zobrazením buď na displeji nebo u zásuvky pro neutrální elektrodu | Ano
Přístroj musí umožňovat nastavení více módů koagulace a řezu včetně pulzních režimů s možností nastavení délky pulzu. Požadované typy řezu a koagulace: čistý řez, smíšený řez, pulzní smíšený řez, koagulace, pulzní koagulace s nastavením délky pulzu, mikrokoakulace, bipolární koagulace | Uveďte módy a počty jejich efektů ( min. požadované počty )
Riziková třída ZP | Uveďte třídu: I, IIa, IIb
Maximální rozměry přístroje ( V x Š x H ): 25 x 25 x 15 cm | Uveďte rozměry
Hmotnost přístroje | Uveďte hmotnost
příslušenství:
pedál pro monopolární a bipolární režimy | 1ks
neutrální elektroda ocelová/pryžová, s kabelem min 2,5m | 1ks
ruční držák monopolárních elektrod s tlačítky na ovládání/spuštění řezu a koagulace, resterilizovatelný nim. 100x s kabelem délky min.3m | 1ks
Monopolární elektrody: - elektroda délka 6-7cm, jehla | 1ks
Kabel k bipolárním pinzetám, délky min.3m | 2ks
Bipolární pinzeta NON-STICK ( nelepivé koncovky ): - bip.pinzeta rovná délka 15-16 cm, rovné špičky 0,5-0,7 mm | 1ks
napájecí kabel | 1ks
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".