## El. lůžko s nízkou LP
DNS 52 - Lůžka a matrace (DS Plaveč)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu plnění
Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou - 3 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Vnější rozměry max. 205 x 100 (+-4cm) | … cm x … cm
2. | Ložná plocha pro matrace 87 - 90 x 200 (+-4cm) | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg
| Ložná plocha | …
4. | 4 dílná ložná plocha z kovových lamel | ANO/NE
5. | Zádový díl, dlouhý minimálně 80 cm | ANO/NE, … cm
6. | Výškové nastavení 25 – 80cm | ANO/NE
7. | Nastavení opěradla 70° +/- 5° | ANO/NE
8. | Nastavení lýtkové části – ručně | ANO/NE
9. | Rám lůžka je vybaven 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování | ANO/NE
10. | Autoregrese celkem min. 16 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve u zádového a stehenního dílu | ANO/NE, … cm
11. | Příprava lůžka na možnost prodloužení o 20 cm | ANO/NE
Postranice
12. | Typ: průběžné postranice | ANO/NE
13. | 3 výškové pozice postranic a možnost šikmého naklopení postranic | ANO/NE
14. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 38 cm nad ložnou plochou | ANO/NE, … cm
Čela lůžka
15. | Vlastnosti: pevná - zaoblená, lamino, přírodní světlé dřevo | ANO/NE
Podvozek
16. | Podjezdnost podvozku pro zvedáky minimálně 15 cm | ANO/NE
17. | Průměr koleček min. 100 mm | ANO/NE, … mm
18. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | ANO/NE
19. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | ANO/NE
20. | Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy (při výpadku proudu) | ANO/NE
Ovladač lůžka
21. | Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu s rezidentním a ošetřovatelským režimem. | ANO/NE
22. | Nastavení výšky, zádového dílu, stehenního dílu, dvojitá automatická poloha autokontura | ANO/NE
23. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo, Trendelemburg, Folwlerova poloha“ | ANO/NE
Další parametry
24. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou | ANO/NE
25. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům | ANO/NE
26. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | ANO/NE
27. | Dekor dle výběru organizace | ANO/NE
28. | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE

## Antidekubitní matrace
DNS 52 - Lůžka a matrace (DS Plaveč)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu plnění
Antidekubitní matrace - 10 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
3. | min. dvouvrstvá matrace s profilovým zámkem, nelepená, s vysoce elastickou pěnou, s vyztuženými okraji 10 cm | ANO/NE
4. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální studené pěny 5 cm o hustotě min. 50 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny 9 cm s vysokou nosností o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
6. | trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a lepší manipulací s matrací | ANO/NE
7. | Šířka okrajové zóny min. 10 cm
Potah
8. | Extra silný PU potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stálý potah se základními údaji na líci potahu matrace. Potah nesmí obsahovat latex | ANO/NE
9. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | ANO/NE
10. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji | ANO/NE
11. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | ANO/NE
12. | Snímatelnost - snadno snímatelný a pratelný | ANO/NE
13. | Pružný ve všech směrech | ANO/NE
14. | Zip min. na 2 stranách matrace | ANO/NE
15. | Spoje šité s ochranou zipu, zabraňující průsaku nečistot do jádra | ANO/NE
16. | Potah opatřen manipulačními popruhy | ANO/NE
Rozměr
17. | Šířka a délka matrace 86,5 x 200 cm | … cm x … cm
18. | Výška matrace min. 14 cm | … cm
19. | Záruka 24 měsíců | … měsíců