## Videobronchoskopická věž
Videofibrobronchoskop
Příloha č. 01 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
1. Videobronchoskop 1ks
Kompatibilita: se stávající technologií VIDEOPROCESOREM CV-190 Olympus | ANO
vybaven systémem rotace zaváděcího tubusu pro snadnější manipulaci při výkonu | ANO
poskytuje celoplošný obraz s rozlišením HDTV | ANO
Optický systém
· snímací úhel 120° | 120°
· směr pohledu přímý | ANO
· hloubka ostrosti 3-100 mm | 3-100mm
· min. pozorovací vzdálenost 3 mm | 3mm
· snímací prvek CCD v rozlišení HDTV | ANO
Zaváděcí tubus
· průměr distálního konce max. 5,9 mm | 5,9mm
· průměr zaváděcího tubusu min. 6,0 mm | 6,0mm
· průměr pracovního kanálu min. 3,0 mm | 3,0mm
· pracovní délka 600 mm | 600mm
· ohyby nahoru/dolů 180°/ 130° | 180°/130°
· rotace tubusu doleva/doprava 120° | 120°
Konektor – plně vodotěsný pro přímé propojení do napájecího zdroje, bez dalších propojovacích kabelů | ANO
Veškeré další příslušenství potřebné pro provoz bronchoskopu | ANO
2. Medicínský monitor 1ks
Medicínský monitor pro využití s endoskopickými systémy (certifikace MD) | ANO
Úhlopříčka max.24" Full HD displej, poměrem stran 16:9 | 24", 16:9
Funkci Backlight Output Stabilization | ANO
Barevná hloubka 16,7 mil. barev (RGB 8-bit) | 16,7 mil
Video vstupy pro připojení výše uvedené nabízené techniky a výstup | ANO
Pozorovací úhly 178° H / 178° V | 178° H/178° V
Ochranné sklo , antireflexní a proti otisknům | ANO
Hmotnost max 8 kg | ANO
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".