## část A
příloha 2
PUMPA INFUZNÍ
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku
Výrobce
Parametr | hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | * Možnost ověření v nabídce
1. Základní parametry
požadováný počet | 8 ks
zdravotnický prostředek | [uveďte třídu ZP]
u zdravotních prostředků rizikové třídy IIa, IIb, III a třídy D u diagnostiky in vitro požadujeme označení UDI kódem. Prostředek musí být opatřen kódem UDI a zároveň musí být kód UDI součástí technické dokumentace prostředku. | ANO
Rychlost dávkování od 0,1 ml do 1200 ml/hod. | (0,1 - 1200) ml/hod
krok 0,1 ml/hod | 0,1 ml / hod
nastavitelný objem 0,1 – 9999 ml, v rozsahu 0,1-999,9 ml v přírůstcích po 0,1 ml, od 1000–9999 ml v přírůstcích po 1 ml | ANO
přepočet rychlosti dávkovacího nastavení zadaný objem a čas | ANO
nastavení limitu času 1 min – 99 h 59 min | (1 min - 99 h 59 min)
jednotky dávkování léků g, mg, μg, ng, mmol, IU | ANO
přesnost dávkování ± 5 % | ± 5 %
technická přesnost ± 1 % | ± 1 %
rychlost bolusu 0,1 – 1 200 ml/h | (0,1 - 1200) ml/hod
objem bolusu 0,1 – 999 ml | (0,1 - 999) ml
KVO režim v rozsahu max. (0,1 – 10 ml/h) | max. (0,1 - 10) ml/hod
zobrazení historie 1 000 záznamů | ≥ 1000
podávaných léčiv 256 předvoleb | ≥ 256
kompatibilní s infuzními sety různých výrobců | ANO
zřetelně viditelný LCD display | ANO
integrovaný detektor vzduchu možnost načítání bublin | ANO
tlakový limit 10–120 kPa | (10 - 120) kPa
tlakové senzory | ANO
funkce automatické redukce tlaku v setu po alarmu okluze | ANO
alarm optický i akustický výrazná alarmová světla na přístroji | ANO
typy alarmů: okluze, vzduchové bublinky, žádné a příliš mnoho kapek, konec infuze, slabá baterie, konec bateriové infuze, nutná údržba atd. | [uveďte typy]
možnost zamknutí klávesnice proti neoprávněné manipulaci | ANO
síťové napájení 230 V / 50 Hz | 230 v / 50Hz
provoz na baterii min. 6 h při 25 ml/h | ≥ 6 hodin
požadavek na servisní podporu včetně náhradních dílů na minimálně 5 let | ANO
Ochrana proti vniknutí kapalin IPX1 dle EN 60529 | ANO
Požadované příslušenství ke každé injekkční pumpě
kombinovaná svorka pro upevnění, vhodná pro stojanové a lištové systémy | ANO
kapkový detektor – nastavitelný, transportní režim | ANO
Ostatní požadavky
označení CE | ANO
servisní podpora a náhradní díly po dobu min. 5 let po ukončení záruky | ≥ 5 let
zdravotnický prostředek | [uveďte třídu ZP]
u zdravotních prostředků rizikové třídy IIa, IIb, III a třídy D u diagnostiky in vitro požadujeme označení UDI kódem. Prostředek musí být opatřen kódem UDI a zároveň musí být kód UDI součástí technické dokumentace prostředku. | ANO
takto označená pole vyplní uchazeč
* dodavatel vyplní dokument a číslo stránky k ověření splnění parametru
razítko a podpis

## část B
příloha 2
DÁVKOVAČ INJEKČNÍ TYP 1
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku
Výrobce
Parametr | hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | * Možnost ověření v nabídce
1. Základní parametry
požadovaný počet | 8 ks
průtok od 0,1 ml do 1200 ml/hod | (0,1 - 1200) ml/hod
přesnost dávkování ± 2% | ± 2%
použití stříkaček od 5 ml do 50/60 ml | ANO
rozpoznání velikosti stříkačky | ANO
kompatibilní s injekčními sety různých výrobců | ANO
možnost proplachu setu před spuštěním infuze | ANO
bolus až 1200 ml dle velikosti stříkačky | ANO
režimy dávkování možnosti objemu za času, hmotnostní dávkování (μg/kg/min, mg/kg/h) nebo režim knihovny léčiv | ANO
omezení podaného objemu | ANO
možnost nastavení rychlosti bolusu před jeho podáním | ANO
podání manuálního bolusu bez nutnosti vyjmout stříkačku z dávkovače | ANO
načtení podaného objemu manuálním bolusem do celkového podaného objemu | ANO
udržování průchodnosti linky režim KVO | ANO
zobrazení požadovaných informací a provozních hlášení na jednom displeji | ANO
grafický, přehledný barevný dotykový LCD displej velikost písma léku alespoň 4 mm. Barevné označení léků není nutností. | ANO
paměť událostí | [uveďte počet]
možnost zobrazení názvu podávaného léku | ANO
upozornění – blízký konec infuze | ANO
uživatelské nastavování hranice okluzního tlaku | ANO
grafické zobrazení hodnoty okluzního tlaku | ANO
indikace alarmů akusticky, vizuálně | ANO
typy alarmu: vyčerpaný limit objemu, dokončení dávky, nízká kapacita baterie, okluze, chyby, atd. | [uveďte typy]
možnost pozastavení, | ANO
uživatelské rozhraní v českém jazyce | ANO
použití na infuzní stojan, euro lištu nebo zapojení do sestavy (jednoduchá, rychlá univerzální manipulace, snadný přenos pro obsluhu) | ANO
možnost zvolit manuální, poloautomatické nebo automatické ovládání přístroje (založení stříkačky) zadavatel bude akceptovat řešení, které umožní alespoň jeden z uvedených způsobů založení stříkačky nebo jakékoliv jejich kombinace | ANO
akustické a vizuální upozornění při přechodu – provoz na baterie | ANO
síťový a bateriový provoz | ANO
vestavěný záložní zdroj alespoň na 6 hodiny provozu | ≥ 6 hodin
indikace doby provozu z vestavěného akumulátoru | ANO
rychlá příprava k použití | ANO
snadná povrchová desinfekce | ANO
stupeň krytí alespoň IP33 | [uveďte stupeň krytí]
Ochrana proti vniknutí kapalin IPX1 dle EN 60529 | ANO
Ostatní požadavky |  | Poznámka dodavatele | * Možnost ověření v nabídce
označení CE | ANO
servisní podpora a náhradní díly po dobu min. 5 let po ukončení záruky | ≥ 5 let
zdravotnický prostředek | [uveďte třídu ZP]
u zdravotních prostředků rizikové třídy IIa, IIb, III a třídy D u diagnostiky in vitro požadujeme označení UDI kódem. Prostředek musí být opatřen kódem UDI a zároveň musí být kód UDI součástí technické dokumentace prostředku. | ANO
takto označená pole vyplní uchazeč
* dodavatel vyplní dokument a číslo stránky k ověření splnění parametru
razítko a podpis

## část C
příloha 2
DÁVKOVAČ INJEKČNÍ TYP 2
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku
Výrobce
Parametr | hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | * Možnost ověření v nabídce
1. Základní parametry
požadovaný počet | 2 ks
průtok od 0,1 ml do 1200 ml/hod | ANO
přesnost dávkování ± 2% | ± 2%
rozpoznání velikosti stříkačky | ANO
kompatibilita pro stříkačky 20 a 50 ml, 3-dílné stříkačky s nástavcem LL, šroubovací uzávěr výrobce B. Braun Medical | ANO
možnost proplachu setu před spuštěním infuze | ANO
bolus až 1200 ml dle velikosti stříkačky | ANO
režimy dávkování možnosti objemu za času, hmotnostní dávkování (μg/kg/min, mg/kg/h) nebo režim knihovny léčiv | ANO
omezení podaného objemu | ANO
možnost nastavení rychlosti bolusu před jeho podáním | ANO
podání manuálního bolusu bez nutnosti vyjmout stříkačku z dávkovače | ANO
načtení podaného objemu manuálním bolusem do celkového podaného objemu | ANO
udržování průchodnosti linky režim KVO | ANO
zobrazení požadovaných informací a provozních hlášení na jednom displeji | ANO
grafický, přehledný barevný dotykový LCD displej velikost písma léku alespoň 4 mm. Barevné označení léků není nutností. | ANO
paměť událostí | ANO
možnost zobrazení názvu podávaného léku | ANO
upozornění – blízký konec infuze | ANO
uživatelské nastavování hranice okluzního tlaku | ANO
grafické zobrazení hodnoty okluzního tlaku | ANO
indikace alarmů akusticky, vizuálně | ANO
typy alarmu: vyčerpaný limit objemu, dokončení dávky, nízká kapacita baterie, okluze, chyby, atd. | [uveďte typy]
možnost pozastavení, | ANO
uživatelské rozhraní v českém jazyce | ANO
použití na infuzní stojan, euro lištu nebo zapojení do sestavy (jednoduchá, rychlá univerzální manipulace, snadný přenos pro obsluhu) | ANO
možnost zvolit manuální, poloautomatické nebo automatické ovládání přístroje (založení stříkačky) zadavatel bude akceptovat řešení, které umožní alespoň jeden z uvedených způsobů založení stříkačky nebo jakékoliv jejich kombinace | ANO
akustické a vizuální upozornění při přechodu – provoz na baterie | ANO
síťový a bateriový provoz | ANO
vestavěný záložní zdroj alespoň na 6 hodiny provozu | ≥ 6 hodin
indikace doby provozu z vestavěného akumulátoru | ANO
rychlá příprava k použití | ANO
snadná povrchová desinfekce | ANO
stupeň krytí alespoň IP33 | ≥ IP 33
Ochrana proti vniknutí kapalin IPX1 dle EN 60529 | IPX1
Ostatní požadavky |  | Poznámka dodavatele | * Možnost ověření v nabídce
označení CE | ANO
servisní podpora a náhradní díly po dobu min. 5 let po ukončení záruky | ≥ 5 let
zdravotnický prostředek | [uveďte třídu ZP]
u zdravotních prostředků rizikové třídy IIa, IIb, III a třídy D u diagnostiky in vitro požadujeme označení UDI kódem. Prostředek musí být opatřen kódem UDI a zároveň musí být kód UDI součástí technické dokumentace prostředku. | ANO
takto označená pole vyplní uchazeč
* dodavatel vyplní dokument a číslo stránky k ověření splnění parametru
razítko a podpis