## robotické vertik. lehátko
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Robotické vertikalizační lehátko
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
Vertikalizační lehátko s integtrovaným robotickým krokovým mechanismem (stavěcí stůl s robotickým pohybem dolních končetin (cyklický pohyb) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
SW nastavení rozsahu pohybu odděleně pro pravou a levou končetinu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Elektronické nastavení podle délky dolní končetiny v rozsahu min. 69 - 104 cm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Nastavení zátěže dolních končetin v rozsahu min. 0 - 50 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Nezávislé nastavení rozsahu pohybu obou dolních končetin v rozsahu min. 0 - 45° | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Měření zatížení dolních končetin | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Nastavitelné nášlapné plochy pro různé postavení chodidel | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Kontrola pohybů v reálném čase | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Frekvence pohybu nastavitelná v rozsahu min. cca 8 - 80 kroků za minutu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Napájení 230 V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Vertikalizace v plynulém režimu 0 - 90 ° | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Robotický pohyb nohou (cyklický pohyb DK) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Frekvence kroků min 10 - 70 kroků /min | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Nastavitelná šířka kroku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Nastavitelné opěrky nohou | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Ovládání pomocí dotykové obrazovky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Rozměry (d x š x v) min. 220 x 80 x 230 | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Opěrky rukou a hlavy | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Kolečka s centrální brzdou | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dotyková obrazovka min 15" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Tlačítko STOP pro nouzové zastavení chodu přístroje | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Váha pacienta do váhy max 130 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE