## List1
Příloha č.1a materiálu k bodu č. programu
Hybridní zobrazovací systém SPECT/CT
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr |  | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Základní požadavky na hybridní SPECT/CT zařízení
Hybridní scintilační gama kamera se dvěma plně digitálními detektory (1ADC/1 PMT) a s integrovaným plně diagnostickým CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro popořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace a diagnostických CT obrazů, zejména pro kardiologii a onkologii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické a intervalové ("gated") scintigrafie, celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie SPECT a CT obrazů. Napojení na nemocniční PACS a NIS.Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ zařízení. Zařízení musí být plněn zejména v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“). | ANO
Doprava na místo určení, instalace, uvedení do provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu a zaškolení obsluhy. | ANO
Základní požadavky na SPECT/CT gantry
integrované gantry SPECT/CT | ANO
otvor gantry minimálně 700 mm | ANO
maximální vzdálenost mezi detektory s kolimátory minimálně 700 mm | ANO
přístroj musí umožnit scintigrafické vyšetření ležícího a sedícího (popř. stojícího) | ANO
proměnný úhel nastavení detektorů: pro SPECT akvizici 90° a 180°, pro planární akvizici navíc 0° horizontálně (vyšetření ležícího pacienta) a 180° vertikálně alespoň jedním detektorem zevně orientovaným (vyšetření sedícího pacienta) | ANO
volitelná výška detektorů ve vertikálně poloze | ANO
systém pro automatické konturování těla při celotělovém vyšetření a SPECT včetně uživatelského nastavení vzdálenosti v průběhu vyšetření | ANO
antikolizní systém (snímače na detektorech) | ANO
persistentní monitor na gantry pro polohování pacienta | ANO
integrovaný ovladač gantry a akvizice (kromě samostatné akviziční konzole) | ANO
Plně automatická denní, týdenní a měsíční kontrola kvality bez zásahu obsluhy | ANO/NE*
Základní požadavky na vyšetřovací lůžko
maximální nosnost | ≥ 220 kg
dolní poloha vyšetřovacího lůžka | pod 60 cm
atenuace vyšetřovacího lůžka pro | max. 10%
délka celotělového scanu | ≥ 200 cm
automatický pohyb lůžka v horizontálním i vertikálním směru | ANO
fixační pomůcky pro pacienta pro vyšetření SPECT mozku, fixace rukou pro SPECT hrudníku, pro celotělová vyšetření | ANO
plně do gantry nebo pacientského stolu integrovaný zásobník na 2 sady kolimátorů | ANO/ NE*
plně automatická výměna kolimátorů bez nutnosti odsunutí pacientského stolu | ANO/ NE*
Základní požadavky na detektory SPECT
plně digitální detektor - 1 ADC/PMT | ANO
scintilační Nal (TI) krystal, rozměr zorného pole | min.53x38,5 cm
digitální korekce linearity a homogenity v reálném čase | ANO
charakteristika dle NEMA NUI-2001: | ANO
vnitřní prostorové rozlišení
FWHM, CFOV | <= 3,9 mm
FWHM, UFOV | <= 3,9 mm
FWTM, CFOV | <=7,6 mm
FWTM, UFOV | <=7,8 mm
prostorové rozlišení s LEHR kolimátorem: FWHM | <= 7,5 mm
vnitřní homogenita
CFOV, diferenciální | <= 2,5 %
UFOV, diferenciální | <=2,7 %
Vnitřní energie rozlišení FWHM při 99mTc | <=9,9 %
vnitřní linearita
CFOV, diferenciální | <= 0,2 mm
CFOV, absolutní | <= 0,5 mm
UFOV, diferenciální | <= 0,2 mm
UFOV, absolutní | <= 0,7 mm
maximální prostorové rozlišení SPECT s LEHR kolimátorem
FWHM <=7,5 | ANO
Základní požadavky na kolimátory
1 pár kolimátorů LEHR | ANO
1 pár kolimátorů MEGP | ANO
SW a HW prostředky za účelem snížení dávky a zkrácení doby kardiologických vyšetření | ANO/NE*
Základní požadavky na EKG trigger
EKG zařízení pro gateované kardiologické studie | ANO
displej pro sledování EKG křivky | ANO
automatická detekce vlny R pro synchronizaci akvizice | ANO
Základní požadavky na CT
transmisní korekce atenuace, obrazová fúze a lokalizace | ANO
diagnostické FOV | min. 50 cm
nejmenší tloušťka řezu | <=1 mm
rekonstrukční matice | 512 x 512 pixel
Technologie (filtr pro separaci energií za účelem snížení dávky (např. Sn filtr) | ANO/NE*
CT iteraktivní rekonstrukce na RAW datech | ANO
SW pro redukci kovových artefaktů | ANO
minimálně 32 fyzických řad detektorů | ANO/NE*
současná podélná a úhlová modulace (4D) proudu rentgenky v reálném čase (optimalizace dávky při akvizici dat) | ANO/NE*
Tlakový injektor i.v. kontrastu pro CT
injektor kontrastní látky na pojízdném stojanu | ANO
trojhlavové provedení pro aplikaci k.l. a NaCl z originálních balení | ANO
ovládací jednotka s displejem umístěná v ovladovně | ANO
rozsah aplikace objemu kontrastní látky | min. 1-200ml
rozsah aplikace objemu fyziologického roztoku | min.1-200ml
rozsah nastavení rychlosti průtoku kontrastní látky | min.0,1-10ml/s
nastavitelný tlakový limit | až 200 psi
programovatelné protokoly podle typu vyšetření | ANO
Základní požadavky na akviziční konzoli
LCD monitor s vysokým rozlišením a úhlopříčkou | min. 19"
Software pro zlepšení obrazu SPECT interaktivní rekonstrukce tomografických dat NM | ANO
SW umožňující rekonstrukci CT, 3D, SPECT a fúzi obrazů, MPR rekonstrukci | ANO
kompletní SW nástroje pro kontrolu kvality | ANO
systém umožňující zobrazení kostí ve vysokém rozlišení HD s využitím zónové mapy: indexování každého voxelu v mu-mapě s typem tkáně, po kterém následuje metoda vyhlazování (smoothng method), která kombinuje diskrétně prahové hodnoty pro 6 různých základních tříd: vzduch, tuková tkáň, měkká tkáň, kortikální kost, spongiózní kost, kov pro 3 současné uživatele | ANO/NE*
možnost plánovat pacienty k vyšetření načtením dat z NIS a odeslat hotové vyšetření do vyhodnocovací stanice - tj. DICOM worklist, DICOM store a send | ANO
Celkový počet aktuálních uživatelů 3/ akvizice a vyhodnococvací stanice/ 2 licence + PC pro vzdállený přístp hodnocení studií. | ANO
Základní požadavky na vyhodnocovací stanice
dodání nového nebo rozšíření stávajícího vyhodnocovacího systému symbia.net tak, aby splňoval následující požadavky:
vyhodnocovací systém na bázi server-klient, možnost hodnocení studií z libovolného samostatného PC napojeného do PC sítě; HW pro 4 vyhodnocovací dvojmonitorové pracovní stanice s vysokou rozlišovací shopností, 2 ks diagnostických barevných monitorů a 2 ks barevných LCD monitorů s vysokým rozlišením min. 20" | ANO
kompletní programová sada pro hodnocení planárních studií pro 4 současné uživatele | ANO
kompletní programová sada pro hodocení tomograficých studií pro 4 současné uživatele | ANO
kompletní programová sada pro hodnocení celotělových studií pro 4 současné uživatele | ANO
kompletní programová sada pro kvantifikaci scintigrafických studií pro 4 současné uživatele | ANO
specializovaný kardiologický software pro hodnocení perúzních vyšetření srdce, synchronizovancých vyšetření srdce a kvantifikaci vyšetření, normálové databáze TI, Tc studií včetně transmisní korekce atenuace, kalciové skóre (např.4D-MSPECT) pro 1 současné uživatele | ANO
programové vybavení pro vyhodnocování striatálních studií (kvantifikace Datscanu s normálovou databází) pro 2 současné uživatele | ANO
programové vybavení pro fúze obrazů SPECT/CT | ANO
Všeobecná rekonstrukce (rekonstrukční aktivita TOMO)
Možnost zpracování až 5 sérií současně | ANO
Podpora většího počtu izotopů (6 na sérii) | ANO
Standardní tomografická a dynamická tomografická rekonstrukce | ANO
Eliptické 3D maskování | ANO
Rekonstrukce Filtered Backprojection, OSEM 2D nebo 3D (doplněk) | ANO
3D rekonstrukční zvětšení | ANO
Rekonstrukce ve zkušebním režimu | ANO
Interaktivní filtrační nástroj | ANO
Interaktivní práce s maskou / centrování | ANO
Funkce pro zajištění kvality (Quality Control)
Požadovaná automatická nebo poloautomatická kontrola kvality přístroje | ANO
Fúzování obrazů
Automatické nastavování na základě velikosti pixelů | ANO
Operace posouvání a otáčení objemu | ANO
Manuální interaktivní manipulace s objemem | ANO
Manuální zadávání požadovaných parametrů posunutí a otáčení | ANO
Volitelné úhly pro pozorování | ANO
Volba velikosti výstupní matice (64, 128 nebo 256) | ANO
Technika srovnání polohy pomocí charakteristických bodů | ANO
3D změna orientace
Změna orientace rekonstruované série o libovolný úhel | ANO
Možnost zpracování až 4 sérií současně | ANO
Jednu sérii je možné zpracovat tak, aby vznikly 3 různé série, každá v jiné rovině | ANO
Zpracování orientované na určitý orgán
Kardiologické planární hradlované vyšetření krevního řečiště
protokoly pro vyhodnocování kardiologických studií 4DM | ANO
Analýza EF levé a pravé komory | ANO
Analýza regionální EF | ANO
Automatická filtrace obrazů | ANO
Automatické nebo manuální určování ROI | ANO
Vytváření funkčních obrazů | ANO
Analýza křivek | ANO
Analýza rychlosti plnění a vyprazdňování | ANO
Analýza srdečních zkratů
Automatické vytváření kompozitu | ANO
Funkce pro vyhlazování křivek a jejich aproximaci | ANO
Výpočet integrálu pro pacienta a křivky zkratu | ANO
Qp/Qs zkratu pomocí plošné metody | ANO
Qp/Qs zkratu pomocí výškové metody | ANO
Analýza plic | ANO
Celková nebo segmentovaná analýza | ANO
Kvantitativní vyhodnocení perfuze | ANO
Porovnání pravé a levé plíce | ANO
Výpočet geometrického středu | ANO
Zpracování jedné plíce | ANO
Analýza štítné žlázy
Automatické nebo manuální určování ROI | ANO
Výpočty nárůstu (Uptake), frekvence impulzů (countrate), plochy a objemu | ANO
Zpracování jednoho laloku | ANO
6- a 24- hodinový nárůst | ANO
Analýza ledvin
Automatické nebo manuální určování ROI | ANO
GFR | ANO
ERPF | ANO
MAG3 bez vzorku krve | ANO
Porovnání kaptoprilu | ANO
Analýza křivek | ANO
Poměr pravá/levá ledvina | ANO
Analýza gastrického vyprazdňování
Automatické nebo manuální určování ROI | ANO
Podpora vyšetření se dvěma izotopy / dvěma energetickými okny | ANO
Výpočet geometrického středu | ANO
Rutiny pro křivkovou aproximaci | ANO
Zpracování tekuté/tuhé stravy | ANO
Výpočty vyprazdňování | ANO
Vyšetření jater a žlučníku
Automatické nebo manuální určování ROI | ANO
Výpočty EF | ANO
Podporovány dynamické i statické metody | ANO
Uživatelsky definovaný interval pro zpracování EF | ANO
Analýza mozku
Výpočty ROI a analýza poměrů | ANO
program pro zpracování SPECT vyšetření perfuze mozku včetně semikvantitativní segmentární analýzy perfuze mozkové kůry a analýza zobrazení dopaminových receptorů (DaTSCAN) | ANO
Manipulace s obrazy
Filtr pro série | ANO
Aritmetické operace se sériemi | ANO
Reformátování sérií | ANO
ROI a křivky v sériích | ANO
Funkčně anatomické zobrazování pro nukleární onkologii – kvantitativní hodnocení tumorů včetně jejich vývoje, topografie lézí atd. | ANO
Kompletní SW pro zpracování a vyhodnocování nálezů kvantitativně | ANO
Dále požadováno
možnost tvorby vlastních zpracovatelských protokolů | ANO
plnohodnotný SW pro zpracování diagnostické CT studie | ANO
SW pro 3D zobrazení SPECT, SPECT/CT, CT | ANO
SW pro rekonstrukci obrazů zahrnující korekci na zeslabení, rozptyl a vliv kolimátoru | ANO
SW rozšířeného SPECT rekonstrukčního algoritmu, který zvyšuje obrazovou kvalitu nebo umožní při stávající obrazové kvalitě zkrátit čas akvizice | ANO
pro obecný SPECT, SPECT kostí
možnost korekce na radioaktivní přeměnu při SPECT a dynamických vyšetřeních | ANO
podpora exportu a importu obrazových a pacientských dat podle následujících standardů DICOM 3 v aktuální verzi: store, send, query/retriever, print, worklist a dále části DICOM potřebné pro zápis vyšetření na CD/DVD a uložení v centrální nemocničním PACS, podpora exportu obrazů v běžných grafických formátech(TIFF, JPEG, AVI,…), nezbytná je možnost anonymizace studie před exportem | ANO
Přenos pacientských studií ve formátu standardu DICOM: na PACS | ANO
Možnost archivace studií | ANO
SW pro registraci a fúzi obrazů SPECT a MR či CT jiného přístroje | ANO
zapisovací mechanika CD/DVD pro účely archivace a přenosu dat, zápis ve formátu standardu DICOM včetně prohlížejícího SW | ANO
tisk výsledných sestav z vyhodnocovacího zařízení na barevné tiskárně | ANO
Další požadovaná zařízení
signalizace probíhajícího CT snímání na vstupech do vyšetřovny s automatickým | ANO
emergency STOP tlačítka ve vyšetřovně a u akviziční konzole | ANO
Intercom | ANO
bar phantom pro kontrolu a kalibraci linearity | ANO
fantomy nezbytné pro rutinní kontrolu kvality CT | ANO
Záložní zdroj UPS s dostatečnou kapacitou pro dokončení vyšetření a bezpečné vypnutí systému, minimální doba provozu na UPS 10 minut | ANO
Základní požadavky na PACS:
propojení do stávajícího systému PACS v nemocnici Kyjov | ANO
DICOM 3,0 s možnistí DICOM Send, DICOM Store, DICOM Q/R, DICOM Worklist | ANO
zajištění archivace dat z části nukleárně medicínské v rámci oddělení, přenos a archivace dat na média CD/DVD | ANO
barevná tiskárna pro tisk archivací | ANO
Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: osazení externí kamery pro celkový dohled/náhled na pacienta se samostatným displejem | ANO
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
* Tato hodnota je hodnocena v rámci kritéria 2 Vybrané technické/kvalitativní parametry. 3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO/NE*, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená, že přístroj danou vlastností nebo funlcí nedisponuje a v rámci bodového hodnocení bude nabídce přiděleno 0 bodů. Nesplnění požadované vlastnosti přístoje neznamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
5. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".