## Lůžko s laterálním náklonem
DNS 55 - Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín) II
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Lůžko s laterálním náklonem - 20 ks
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
|  | Základní parametry | Parametry nabídky
| 1. | Lůžko s laterálním náklonem do boční strany | ANO/NE
| 2. | Rozměry ložné plochy (matrace 200 cm x 90 cm)(+-2 cm) | … cm x … cm
| 3. | Vnější rozměry max. 215 cm x 103 cm (+-5 cm) | … cm x … cm
| 4. | Nosnost lůžka min. 260 kg | … kg
| 5. | Barva lůžka: RAL 1015 unicolor, povrch lůžka: HPL s matným povrchem nebo se strukturou (jemná pomerančová kůže), kovové prvky v barvě RAL 9006 | ANO/NE, povrch lůžka …
Ložná plocha
| 6. | Kovová ložná plocha čtyřdílná | ANO/NE
| 7. | Konstrukce ložné plochy lůžka zajistí eliminaci střižných sil při polohování | ANO/NE
| 8. | Trendelemburk / Antitrendelemburk min 12° | ANO/NE, …°
| 9. | Prodloužení lůžka o min. 20 cm bez použití nářadí | … cm
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
| 10. | Minimální zdvih 44 cm, maximální nastavení výšky ložné plochy 95 cm nad podlahou (bez matrace) tolerance +- 2 cm | … cm x … cm
Postranice
| 11. | Dělené postranice bez středového sloupku s aretací proti nechtěnému spuštění | ANO/NE
Čela lůžka
| 12. | Pevná s madlem | ANO/NE
Podvozek
| 13. | Kolečka 4 ks s centrální brzdou, průměr min. 150 mm | … ks, … mm
| 14. | Možnost nastavení brzdového pedálu pro aretaci jednoho kolečka pro jednodušší manipulaci a jízdu | ANO/NE
| 15. | Minimální podjezdnost podvozku ve standardní poloze 12,4 cm | ANO/NE
Ovladač lůžka
| 16. | Sesterský hlavní ovladač: označen piktogramy jednotlivých poloh (polohy ložné plochy, laterální náklon, TR/ATR, kardiacké křeslo, CPR, mobilizační poloha | ANO/NE
| 17. | Ruční ovladač lůžka s háčkem na pověšení: základní funkce pro používání pacientem/klientem + osvětlení LED diody nahrazující baterku | ANO/NE
| 18. | Nožní ovladač na laterální náklon s ochranným rámem: umožňující polohování bočního náklonu + automatická poloha CPR | ANO/NE
Další parametry
| 19. | Laterální náklon maximálně 20° | ANO/NE
| 20. | Rukojeť se samonavijecí hrazdou, s minimální nosností 75 kg | ANO/NE, … kg
| 21. | Univerzální držáky pro umístění drobného příslušenství (močová láhev apod.) | ANO/NE
| 22. | Podsvícení lůžka se snímačem pohybu - k podvozku | ANO/NE

## Lůžko s nízkou LP
DNS 55 - Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín) II
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Lůžko s nízkou ložnou plochou - 100 ks
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka:
|  | Základní parametry | Parametry nabídky
| 1. | Vnější rozměry max. 208 x 103 (+- 4 cm) | … cm x … cm
| 2. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 90 (+- 4 cm) | … cm x … cm
| 3. | Nosnost lůžka min. 220 kg | …kg
| 4. | Barva lůžka: RAL 1015 unicolor, povrch lůžka: HPL s matným povrchem nebo se strukturou (jemná pomerančová kůže), kovové prvky v barvě RAL 9006 | ANO/NE, povrch lůžka …
|  | Ložná plocha | …
| 5. | Pevný kovový rám s kovovými lamelami nebo s demontovatelnou ložnou plochou bez nástroje | ANO/NE, provedení rámu …
| 6. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | ANO/NE
| 7. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 70 cm | ANO/NE, … cm
| 8. | Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | ANO/NE
| 9. | Autoregrese celkem min. 8 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve u zádového dílu | ANO/NE, … cm
| 10. | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy s podjezdností podvozku minimálně 15 cm | ANO/NE, … cm
| 11. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od 28 cm | ANO/NE, od … cm
| 12. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | … cm
| 13. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez použití nářadí | ANO/NE, … cm
Postranice
| 14. | Typ: dělené, teleskopické postranice s hliníkovými profily, horní část s madlem v dekoru lůžka | ANO/NE
| 15. | Postranice odnímatelné bez pomocí nářadí, dělené, bez středového sloupku | …
| 16. | min 6 různých pozic postranic | … pozic
| 17. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | ANO/NE, … cm
Čela lůžka
| 18. | Vlastnosti: pevná, jednoduše demontovatelná bez použití nářadí | ANO/NE
| 19. | Madla z dřevěného masivu | ANO/NE
Podvozek
| 20. | Počet pojezdových koleček: 4 | ANO/NE
| 21. | Průměr koleček min. 125 mm | … mm
| 22. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části, lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | ANO/NE
| 23. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | ANO/NE
Ovladač lůžka
| 24. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení | ANO/NE
| 25. | Možnost přednastavit libovolnou výstupní výšku pomocí ovladače | ANO/NE
| 26. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy | ANO/NE
| 27. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | ANO/NE
| 28. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo a Fowlerova poloha“ | ANO/NE
| 29. | Zámek ovladače kombinací dvou tlačítek | ANO/NE
|  | Další parametry | …
| 30. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | ANO/NE
| 31. | Podsvícení lůžka | ANO/NE
| 32. | Led lampa se zasunutím do otvoru na hrazdu napojená přímo na lůžko | ANO/NE
| 33. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou, s minimální nosností 75 kg | ANO/NE

## Bariatrické lůžko + matr
DNS 55 - Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín) II
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Bariatrické lůžko - 2 ks
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
|  | Základní parametry | Parametry nabídky
| 1. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 100 (-4cm) | … cm x … cm
| 2. | Vnější rozměry max. 210 x 112 (+-4cm) | … cm x … cm
| 3. | Lůžko musí umožňovat úpravu šířky ložné plochy min. o 10 cm | ANO/NE
| 4. | Nosnost lůžka min. 260 kg | …kg
| 5. | Barva lůžka: RAL 1015 unicolor, povrch lůžka: HPL s matným povrchem nebo se strukturou (jemná pomerančová kůže), kovové prvky v barvě RAL 9006 | ANO/NE, povrch lůžka …
|  | Ložná plocha | …
| 6. | Rám: lakovaný rám s demontovatelnou ložnou plochou bez nástroje | ANO/NE
| 7. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | ANO/NE
| 8. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80cm | ANO/NE, … cm
| 9. | Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | ANO/NE
| 10. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu | ANO/NE
| 11. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od. 30 cm | … cm
| 12. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 82 cm | … cm
| 13. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez použití nářadí | ANO/NE, … cm
Postranice
| 14. | Typ: dělené postranice s hliníkovými profily, horní část v dekoru lůžka | ANO/NE
| 15. | Postranice odnímatelné bez pomocí nářadí, dělené, bez středového sloupku | ANO/NE
| 16. | min. 6 různách pozic postranic | … pozic
| 17. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | ANO/NE, … cm
Čela lůžka
| 18. | Madla z dřevěného masivu, rovné provedení | ANO/NE
| 19. | možnost vyjmutí celých čel (bez použití nářadí) z důvodu přístupu k hlavě a nohou bez omezení | ANO/NE
Podvozek
| 20. | Počet pojezdových koleček: 4 | ANO/NE
| 21. | Průměr koleček min. 125 mm | … mm
| 22. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části. Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | ANO/NE
| 23. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | ANO/NE
Ovladač lůžka
| 24. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení | ANO/NE
| 25. | Možnost přednastavit libovolnou výstupní výšku pomocí ovladače | ANO/NE
| 26. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy | ANO/NE
| 27. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | ANO/NE
| 28. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo a Fowlerova poloha“ | ANO/NE
| 29. | Zámek ovladače kombinací dvou tlačítek | ANO/NE
|  | Další parametry | …
| 30. | Rukojeť s hrazdou s vysokou zátěží | ANO/NE
| 31. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | ANO/NE
| 32. | Dekor dle výběru pověřujícího zadavatele | ANO/NE
| 33. | Led lampa se zasunutím do otvoru na hrazdu napojená přímo na lůžko | ANO/NE
| 34. | Podsvícení lůžka se senzorem pohybu | ANO/NE
Pasivní matrace na bariatrické lůžko - 2 ks
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
|  | Základní parametry | Parametry nabídky
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů. Výška matrace maximálně 16 cm | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … výška matrace: …
| 2. | Nosnost min. 250 kg | … kg
Jádro
| 3. | Složené z více elastických pěn pro ideální prevenci proti dekubitům | ANO/NE
| 4. | Matrace zónovaná do min. 5 anatomických zón | … anatomických zón
| 5. | Horní vrstva matrace z pěny o hustotě min. 80 kg/m³ a odporem proti stlačení max. 2,8 kPa | Materiál: …, hustota … kg/m³, odpor … kPa
| 6. | Spodní vrstva matrace z pěny o hustotě min. 30 kg/m³ a odporem proti stlačení min 3,5 kPa | Materiál: …, hustota … kg/m³, odpor … kPa
| 7. | Zesílená okrajová vrstva z polyuretanové pěny s nehořlavou úpravou min. 45 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
| 8. | Šířka okrajové zóny min. 5 cm na obou delších strnách | ANO/NE, ... cm
| 9. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | ANO/NE
| 10. | Jádro matrace musí být obaleno separačním úpletem/trikotem pro zajištění snadného pohybu potahu po jádru matrace | ANO/NE
Potah
| 11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu | ANO/NE
| 12. | Potah pratelný na 95°C | ANO/NE
| 13. | Snadno snímatelný potah se zipem na minimálně 2 sousedících stranách. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám. Potah s lepenými a svařovanými spoji | ANO/NE
| 14. | 4 směrně roztažný pružný pro snížení střižných sil | ANO/NE
| 15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | ANO/NE
| 16. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) - cedulka i na matraci | ANO/NE
Rozměr
| 17. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy počtu dodaných lůžek. | ANO/NE

## Ošetřovatelské lůžko
DNS 55 - Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín) II
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Ošetřovatelské lůžko - 1 ks
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
|  | Základní parametry | Parametry nabídky
| 1. | Vnější rozměry 200 cm x 80 cm (+- 3 cm) | … cm x … cm
| 2. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg
| 3. | min. dvoudílná ložná plocha | … dílná
| 4. | Kovová kontrukce podnože | …
| 5. | Veškeré kovové prvky lůžka v barvě RAL 9006 | …
| 6. | Elektrický zdvih ložné plochy min. v rozmezí 45 - 90 cm | … - … cm
| 7. | Elektricky polohovatelný min. jeden díl ložné plochy | …
| 8. | Snadno odjímatelné opěrky na ruce (bez použití nástrojů) | …
| 9. | Polstrování lůžka v bílé barvě | …
| 10. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
| 11. | Materiál potahu odolný proti vnějším tekutinám (desinfekci, krvi, močovině) | …
| 12. | Počet pojezdových koleček: 4 | … ks
| 13. | Centrální brždění v nožní oblasti
| 14. | Průměr koleček min. 150 mm | … mm
| 15. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | …

## Pasivní matrace
DNS 55 - Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín) II
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům - 120 ks
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
|  | Základní parametry | Parametry nabídky
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů. Výška matrace 14 cm - 16 cm | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … Výška matrace … cm
| 2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
| 3. | Složené z více elastických pěn pro ideální prevenci proti dekubitům | ANO/NE
| 4. | Matrace zónovaná do min. 5 anatomických zón | … anatomických zón
| 5. | Horní vrstva matrace z pěny o hustotě min. 80 kg/m³ a odporem proti stlačení max. 2,8 kPa | Materiál: …, hustota … kg/m³, odpor … kPa
| 6. | Spodní vrstva matrace z pěny o hustotě min. 30 kg/m³ a odporem proti stlačení min 3,5 kPa | Materiál: …, hustota … kg/m³, odpor … kPa
| 7. | Zesílená okrajová vrstva z polyuretanové pěny s nehořlavou úpravou min. 45 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
| 8. | Šířka okrajové zóny min. 5 cm na obou delších stranách | ANO/NE, ... cm
| 9. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | ANO/NE
| 10. | Jádro matrace musí být obaleno separačním úpletem/trikotem pro zajištění snadného pohybu potahu po jádru matrace | ANO/NE
Potah
| 11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu | ANO/NE
| 12. | Potah pratelný na 95°C | ANO/NE
| 13. | Snadno snímatelný potah se zipem na minimálně 2 sousedících stranách. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám. Potah s lepenými a svařovanými spoji | ANO/NE
| 14. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ANO/NE
| 15. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky | ANO/NE
| 16. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) - cedulka i na matraci | ANO/NE
Rozměr
| 17. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek. | ANO/NE

## Aktivní matrace s kompresorem
DNS 55 - Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín) II
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Aktivní matrace s kompresorem - 10 ks
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
|  | Základní parametry | Parametry nabídky
|  | Typ matrace: aktivní antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
| 1. | Nosnost min. 180 kg | … kg
| 2. | Rozměry matrace šířka 85-90 cm x délka max. 200 cm | … cm x … cm
| 3. | Výška matrace maximálně 20 cm | … cm
| 4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | ANO/NE
| 5. | 2 celový systém | ANO/NE
| 8. | Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta nebo varianta manuální tlačítko na zvětšení tlaku | ANO/NE
| 9. | Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu | ANO/NE
| 10. | Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR - bezpečnostní systém s pojistkou proti nechtěnému vypuštění | ANO/NE
| 11. | Funkce transportní mód - statický tlak po min. 8 hodin bez použití elektrické sítě | ANO/NE, … hodin
| 12. | Matrace se samouzavíratelnými ventily s možností odpojení jednotlivých cel matrace v místě požadovaného nulového tlaku | ANO/NE
Potah
| 13. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | ANO/NE
| 14. | Horní potah: Obousměrně elastický povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální | ANO/NE
| 15. | Spodní potah: upevňovací popruhy s možností fixace k ložné ploše lůžka | ANO/NE
| 16. | Zip na potazích překrytý ochranným záhybem proti tekutinám | ANO/NE
Kompresor
| 17. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby | ANO/NE
| 18. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | ANO/NE
| 19. | Bezpečnostní automatické zamčení funkcí | ANO/NE
| 20. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | ANO/NE
| 21. | Možnost manuláního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | ANO/NE
| 22. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací | ANO/NE
| 23. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | ANO/NE

## Stolek s jídelní deskou
DNS 55 - Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín) II
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Pacientský stolek s jídelní deskou - 122 ks
|  | Požadavky zadavatele |  | Nabídka: typ …
|  | Základní parametry |  | Parametry nabídky
| 1. | Neporézní materiál stolku |  | ANO/NE
| 2. | Jednostranně přístupný |  | ANO/NE
| 3. | Držák na ručníky na boční straně stolku |  | ANO/NE
| 4. | Jídelní deska otočná kolem své osy, plynule výškově nastavitelná (min. v rozsahu 78-112 cm) s posilovací pružinou a automatickou aretací. |  | ANO/NE, … - … cm
| 5. | Jídelní deska s možností umístění na obě boční strany stolku |  | ANO/NE
| 6. | Zatížení jidelní desky min. 20 kg |  | … kg
| 7. | rozměr (tolerance ± 3 cm) | výška 90 | … cm
| 8. |  | šířka 62 | … cm
| 9. |  | hloubka 47 | … cm
| 10. | Spodní kontejner s tichým dojezdem, bez zámku s držákem |  | ANO/NE
| 11. | Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (výška niky min. 20 cm) |  | ANO/NE, … cm
| 12. | Horní zásuvka s tichým dojezdem, uzamykatelná |  | ANO/NE
| 13. | Vyjímatelná plastová vložka odolná vůči dezinfekcí |  | ANO/NE
| 14. | Horní deska s přesahem, s kovovými úchyty pro lepší manipulaci a hygienu |  | ANO/NE
Korpus
| 15. | Barva stolku: RAL 1015 unicolor, povrch stolku: odolný a odlehčený HPL v kombinaci s kovovým rámem v barvě RAL 9006, povrchová úprava odpovídající nabízeným lůžkům (matný povrch /se strukturou - jemná pomerančová kůže) |  | ANO/NE, povrch stolku …
| 16. | Jídelní deska na hliníkové noze, která se dá libovolně přemísťovat na obě boční strany jednoduše bez použití nástroje |  | ANO/NE
| 17. | Povrch celého stolku dezinfikovatelný běžnými prostředky |  | ANO/NE
Podvozek
| 18. | Čtyři kolečka, minimálně dvě brzditelná |  | ANO/NE
| 19. | Průměr koleček minimálně 50 mm |  | … mm

## Stolek jídelní sklopný
DNS 55 - Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín) II
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Pacientský stolek jídelní sklopný - 12 ks
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
|  | Základní parametry | Parametry nabídky
Stolek - základní parametry
| 1. | Neporézní matriál HPL | ANO/NE
| 2. | Vnější rozměr jídelního stolku 92 x 45 (+- 3 cm) | … cm x … cm
| 3. | Nosnost jídelní desky min. 15 kg | … kg
| 4. | Úhel naklápění od 0° do 48° | ANO/NE
| 5. | Nastavení výšky JD 69 - 104 cm, tolerance (+- 3 cm) | … - … cm
| 6. | Barva stolku: RAL 1015 unicolor, povrch stolku: odolný a odlehčený HPL v kombinaci s kovovým rámem v barvě RAL 9006, povrchová úprava odpovídající nabízeným lůžkům (matný povrch / se strukturou - jemná pomerančová kůže) | ANO/NE, povrch stolku …
| 8. | Povrch celého stolku dezinfikovatelný běžnými prostředky | ANO/NE
Stolek - podvozek
| 10. | Rám stolku ve tvaru U, vysoká stabilita a mobilita | ANO/NE
| 11. | Průměr koleček minimálně 50 mm | … mm