## dynamický chodník
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Robotická zařízení pro rehabilitaci dolních končetin pro Sanatorium Pálava – část 1: Dynamický chodník s integrovanými senzory pro analýzu chůze
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastník:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění přístroje - číslo místnosti | 1L19
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a zpětnou vazbou | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost analyzovat stabilní chůzi a parametry kroku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
plocha pásu min 50x150 cm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rychlost pohybu pásu min. 0 až 15 km/hod | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
plynulý rozjezd pásu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
zpětná rotace pásu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelný sklon pásu min. 0-25% | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
kalibrované silové senzory zabudované v plošině pásu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
plocha se senzory min. 110x45 cm, min. 3400 senzorů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
max. váha pacienta 200 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
bezpenostní STOP tlačítko na ovládacím panelu chodníku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
řídící PC, velkoplošná obrazovka umístěná před pacientem, je součástí dodávky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
SW pro analýzu chůze se všemi časoprostorovými parametry ( délka kroku, stojná fáze, švihová fáze, rotace chodidla) a tenzometrickými hodnotami po celém obsahu chodidla (tlak a síla) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
obrazovka se zpětnovazební realitou s reálným zobrazením tlakových hodnot chodidel v průběhu terapie | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
interaktivní nácvik chůze ve virtuálním prostředí | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
projekce stop na pás pro korekci krokového cyklu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost nastavení velikosti překážek a jejich umístění | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
různé úrovně obtížnosti prostředí | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
databáze pacientů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost přednastavení tréninků | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pomůcka pro upnutí pacienta do odlehčovacího systému v různých velikostech | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
odlehčovací systém včetně úvazku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
madla podél celého pásu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nájezdová rampa pro nájezd pacienta s vozíkem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním řádem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE