## robotika chůze
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Robotická zařízení pro rehabilitaci dolních končetin pro Sanatorium Pálava – část 4: Robotické zařízení end-efektového typu
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění přístroje - patro, číslo místnosti | 1L19
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
robotický end-efektor pro lokomoční terapii | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
napájení 230 V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
max. váha pacienta alespoň 180 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
délka kroku v rozmezí min. 25 - 60 cm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
maximální počet kroků za minutu alespoň 80 | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
motivační zpětnovazebná realita na dotykové obrazovce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
hlášení pokroku pacienta v průběhu terapie
odnímatelný pánevní modul pro odlehčení pánve zespodu pro pacienty s dostatečnou kontrolou držení těla | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dva samostatné pohony se schopností sledovat symetrii v oblasti dolních končetin
odnímatelný modul pro odlehčení pánve pro odlehčení těžších pacientů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
odlehčovací konstrukce s horním odlehčovacím popruhem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nezávislé nastavitelné moduly pro podporu zad (trupu) a pánve s možností nastavení ve všech směrech - dopředu, dozadu, nahoru, dolů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
specifický trénink chůze se zaměřením na počáteční kontakt, stojnou fázi a švihovou fázi | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
výškově nastavitelné rukojeti během terapie | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
snadný transport pacienta z invalidního vozíku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
1 terapeut k přípravě 1 pacienta | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
bezpečnostní STOP tlačítko | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
virtuální prostředí s vizuální zpětnou vazbou | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
odlehčení pacienta 0-100% | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pacientská databáze | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
ovládání přes dotykovou obrazovku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
závěsné úvazky vel. S,M,L, XL | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
3 módy chůze - aktivní, pasivní, asistivní | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Indikátor průběhu terapie - lze sledovat přenos hmotnosti, zatížení DK | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
SW umožňuje terapeutický režim chůze z reálného života - překonávání překážek, standardní chůze | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním řádem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE