## mobilizace DK
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Robotická zařízení pro rehabilitaci dolních končetin pro Sanatorium Pálava – část 6: Přístroj pro včasnou rehabilitaci a mobilizaci dolních končetin
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Dodavatel ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění přístroje - číslo místnosti | 1L19
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
Přístroj pro roboticky asistovanou terapii dolních končetin pro lokomoční terapii a vertikalizaci | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Cílená pohybová terapie dolních končetin pro mobilizaci a následnou vertikalizaci za využití počítačové zpětné vazby | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Terapeutické módy: cyklický pohyb (rotoped), stepper, leg press, trénink kotníku a zvedání chodidla | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Nastavitelná multifunkční sedačka s variabilními pozicemi, umožňuje terapii v sedě, ve stoje nebo v leže | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Možnost terapie v pro každou končetinu zvlášť nebo dohromady | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Detekce asymetrie pro hemiplegické pacienty | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Přístroj umožňuje pasivní nebo aktivní mód terapie | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Výškově nastavitelná madla pro horní končetiny | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Max. hmotnost pacienta 150 kg | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
SW s řadou funkcí i interaktivními terapeutickými hrami | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Pacientská databáze | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v soulaldu s Desinfekčním plánem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE