## rehabilitace HK
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Příloha č. 1 zadávacích podmínek/Příloha č. 1 kupní smlouvy pro část 2
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKYY:
Robotická zařízení pro rehabilitaci horní končetiny pro Sanatorium Pálava – část 2: Robotický systém pro rehabilitaci horní končetiny
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní, a.s.
Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva a Mgr. Petr Kyzlink, místopředseda představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
ÚČASTNÍK VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Název účastníka:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
Účastník ke každému parametru doplní konkrétní údaj nabízeného zboží, případně ano či ne, zda nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele.
Požadovaný počet kusů | 1 ks
Umístění - číslo místnosti | 1L 38
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
senzomotorická rukavice podporující kloubní hybnost | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
velikost rukavic XS až XL | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rukavice pro pravou i levou ruku | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
velikost ortéz XS až XL | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pro rehabilitaci prstů a ruky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost modulárního nastavení velikosti rukavice, kombinace různých ortéz, rukavic a náprstků jednotlivých prstů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pasivní mód - rukavice mobilizuje klouby prstů bez aktivní účasti pacienta | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
bilaterální mód | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
aktivně asistovaný mód | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
terapeutem vedený mód | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
možnost přesného nastavení rozsahu pohybu pro každý prst | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rukavice ponechávají volnou dlaň pro možnost práce s reálnými předměty | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dynamická podpora paže | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rozměr pracovní plochy stolu min. 160x90 cm | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
stůl elektronicky výškově nastavitelý | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
vhodné pro pacienty na vozíku i v sedě | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pacientská databáze pro nastavení individuálních tréninků | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
funkční hry zaměřené na úchopové funkce | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
odlehčení paže | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
audiovizuální zpětná vazba | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
simulovaná 3D animace ruky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
databáze pacientů pro nastavení individuálních plánů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
napájení 230V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
součástí je i monitor | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
PC na stole s elektronicky nastavitelnou výškou, klávesnice, myš | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v souladu s Desinfekčním řádem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE