#### Příloha č. 5a Výzvy k podání nabídek

#### -

#### Předložení vzorků

#### Předložení a Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Jaselská 205/25, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci splnění zadávacích podmínek předložil vzorky výrobků určených k dodání. Zadavatel na základě vyzkoušení vzorků ověří splnění požadavků na technickou specifikaci předmětu plnění.

- Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky tyto vzorky jednorázových sterilních injekčních jehel:

| pořad. číslo | Barva jehly | průměr x délka v mm (tolerance délky ± 10 %) | ks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | šedá | 0,40 x 19 | 30 |
|  | oranžová | 0,50 x 16 | 30 |
|  | oranžová | 0,50 x 25 | 30 |
|  | modrá | 0,60 x 25 | 30 |
|  | černá | 0,70 x 30 (32) | 30 |
|  | černá | 0,70 x 38 (40) | 30 |
|  | zelená | 0,80 x 25 | 30 |
|  | zelená | 0,80 x 40 (38) | 30 |
|  | žlutá | 0,90 x 40 (38) | 30 |
|  | růžová | 1,2 x 40 (38) | 30 |

- Vzorky budou nové, nepoužívané, sterilní.

- Vzorky budou předloženy zadavateli:

- mimo jeho elektronickou nabídku,

- fyzicky, v uzavřené a označené krabici,

- na adresu: CEJIZA, s.r.o., Jaselská 205/25, Veveří, 602 00 Brno,

- nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek,

- na náklady a riziko dodavatele.

O termínu předložení vzorků prosím informujte min. 2 pracovní dny předem kontaktní osobu:

Mgr. Terezu Němcovou, tel: +420 725 364 532, e-mail: nemcova@cejiza.cz

Krabice se vzorky budou označeny takto (vzor označení)

Název výběrového řízení: Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2026-2027

Část výběrového řízení: Část 1 – Injekční jehly

Dodavatel (název): …………………

IČO: …………………

Obsahuje tyto vzorky: ………………

- Dodavatel je povinen zajistit, aby jednotlivé vzorky (tj. jednotlivé sterilně balené kusy zdravotnických prostředků) nebyly opatřeny jakýmkoli označením, z něhož by bylo možné přímo nebo nepřímo identifikovat dodavatele, obchodní název, ochrannou známku nebo jiný identifikátor účastníka výběrového řízení. Označení účastníka výběrového řízení je přípustné výhradně na vnějším obalu zásilky nebo souhrnném balení vzorků, nikoli na jednotlivých testovaných kusech. Zadavatel je oprávněn po převzetí vzorků opatřit jednotlivé vzorky anonymním identifikačním označením za účelem jejich objektivního posouzení a testování. Testování vzorků proběhne bez znalosti identity dodavatele ze strany hodnotitelů a uživatelů. Předložení vzorků v rozporu s tímto ustanovením může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

- Dodavatel předloží vzorky výhradně v množství požadovaném zadavatelem. Předloží-li dodavatel vzorky ve vyšším množství, než je zadavatelem požadováno, je zadavatel oprávněn pro účely posouzení a testování použít pouze požadovaný počet vzorků. Ostatní nadlimitní vzorky je dodavatel povinen na základě výzvy zadavatele vyzvednout na vlastní náklady do 10 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy. Zadavatel není povinen zajišťovat likvidaci, odstranění ani jiné nakládání s nadlimitními vzorky a jejich ponechání u zadavatele po uplynutí lhůty nezakládá přechod vlastnického práva ani odpovědnosti za tyto vzorky na zadavatele.

- Posouzení vzorků proběhne bez účasti dodavatele na vybraných pracovištích pověřujících zadavatelů týmem expertních uživatelů pověřených k testování. Posouzení vzorků bude probíhat v provozu a bude trvat kontinuálně až 10 dnů, přičemž výsledek bude zaznamenán v protokolu, v němž bude každému účastníkovi přidělen anonymní identifikátor, pod kterým budou vzorky posuzovány.

- Posuzovány budou tyto vlastnosti:

- optická kontrola, zda je jehla zda je tenkostěnná a vyrobena z nerezavějící oceli;

- optická kontrola, zda je hlavička jehly z transparentně zbarveného materiálu;

- optická kontrola barevného označení jehel dle evropského standardu;

- optická kontrola jehly, zda je balena jednotlivě, zda je obal z jedné strany z průsvitné fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem;

- praktická kontrola snadného vyjmutí jehly z obalu;

- praktická kontrola povrchu jehly, zda je hladký, bez ostrých výstupků;

- praktická kontrola odolnosti proti deformaci a nalomení;

- praktická kontrola, funkční integrity hrotu při běžném použití.

- Na základě provedeného testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Vzorek, který nesplní požadované parametry, bude považován za nevyhovující. Nesplnění parametrů nebo nedoložení některého ze shora uvedených vzorků představuje nesplnění zadávacích podmínek.