## el. stimulace HK
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Přístroj pro bezdrátovou elektrickou stimulaci horní končetiny
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva a Mgr. Petr Kyzlink, místopředseda představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK
Požadovaný počet kusů | 1 ks
umístění - patro, číslo místnosti | 1 NP , 1L 38
Název výrobku (či označení modelu a výrobce) | účastník vyplní údaj
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
přístroj pro bezdrátovou elektrickou stimulaci horní končetiny | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pomůcka umožňuje otevírání a zavírání dlaně, úchop a stisk prsty | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
systém umožňuje stimulovat segmenty v oblasti zápěstí a prstů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přístroj pracuje s impulzy o různě nastavitelné šířce pulzů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná frekvence pulzu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná délka trvání jednoho elektrického impulzu min. 150 - 300 µs | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná intenzita pulzu v rozsahu min. 0-60 mA | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
velkoplošná elektroda obsahuje min. 32 katod a 8 anod | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dotykový systém pro ovládání jednotlivých manžet s klinickým SW | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přístroj pomáhá při otevírání/zavírání dlaně, úchopu či stisku ruky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
databáze pacientů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
databáze s možností volby různých terapeuticko-léčebných programů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nabíjecí adaptér | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
předpokládaná doba výdrže na jedno nabití jeden den | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
universální manžeta na horní končetinu v provedení levá a pravá, pro každé provedení min. ve dvou velikostech S/M, M/L | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v souladu s Desinfekčním řádem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE

## el. stimulace DK
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Přístroj pro bezdrátovou elektrickou stimulaci dolní končetiny
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce: MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva a Mgr. Petr Kyzlink, místopředseda představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK
Požadovaný počet kusů | 1 ks
umístění - patro, číslo místnosti | 1 NP , 1L 38
Název výrobku (či označení modelu a výrobce) | účastník vyplní údaj
Požadavek/parametr | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
bezdrátový přístroj pro elektrickou stimulaci dolní končetiny | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
systém umožňuje stimulovat segmenty v oblasti lýtka a stehna | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přístroj pracuje s bifázickými impulzy o různě nastavitelné šířce pulzů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná frekvence pulzu v rozsahu min. 2 - 40Hz | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná délka trvání jednoho elektrického impulzu min. 150 - 300 µs | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná intenzita pulzu v rozsahu min. 0-60 mA | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
víceplošná elektroda obsahuje min. 16 katod a 4 anody | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
dotykový systém pro ovládání | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
manžeta se zapínáním, univerzální pro pravou a levou končetinu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
pohybový senzor | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
databáze pacientů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
databáze s možností volby různých terapeuticko-léčebných programů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nabíjecí adaptér | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
předpokládaná doba výdrže na jeno nabití jeden den | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v souladu s Desinfekčním řádem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE