## Definice LU+CTsim
Technická specifikace
Obnova přístrojového vybavení pracoviště lineárního urychlovače
Soubor přístrojového vybavení Radioterapeutického oddělení Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, pro zajištění efektivního procesu přípravy pacienta, včetně přípravy na CT simulátoru, přípravy ozařovacích plánů včetně jejich ověření i dozimetrie a ozařování pacienta.
Položka A) - specifikace pro "Lineární urychlovač, včetně příslušenství, obměna stávající technologie", technologie LU, příslušenství, plánovací systém, konturovací systém, verifikační systém, dozimetrie, technologická projektová dokumentace, instalační příprava, stavební úpravy.
Stručná charakteristika Zařízení nejvyšší kvalitativní třídy pro využívání nejmodernějších metod v radioterapii v souladu s významem komplexního onkologického centra. S využitím pro kompletní radiační onkologii včetně podpůrné a paliativní terapie. Dodávka je včetně realizace dodávky příslušenství, instalačních příprav, nezbytných podpůrných technologií, stavebních úprav.
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje (doplní účastník podle nabízeného přístroje)
Země původu nabízeného přístroje
Ůčastník zadávacího řízení jako dodavatel má původ v Čínské lidové republice |  |  | ANO |  | NE
Dodávka nabízeného přístroje má původ v Čínské lidové republice |  |  | ANO |  | NE
Ůčastník zadávacího řízení jako dodavatel bude plnit dodávku přístroje prostřednictvím poddodavatele, který má původ v Čínské lidové republice |  |  | ANO |  | NE
A: Požadované parametry Lineárního urycholovače
Parametr č. |  | Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Nabídnutá hodnota (doplní účastník)* | Je součástí nabídky (doplní účastník)** | TL | hodnocený parametr / váha
Požadavky na svazky záření
A | 1 | svazky s použitím homogenizačního filtru FF (flattening filter) o nominálních energiích záření (dle BJR 11) | 6 MV a 10 MV
A | 2 | svazek bez použití homogenizačního filtru FFF (Flattening Filter-Free) o nominální energi záření | 6 MV
A | 3 | nominální dávkový příkon fotonových svazků nastavitelný v rozsahu | min. 100 až 500 MU/min v izocentru
A | 4 | alespoň tři energie elektronového záření o nominálních hodnotách v intervalu | 6 až 15 MeV
A | 5 | konfigurace včetně standardních elektronových tubusů čtvercového tvaru
A | 6 | - o velikostech v rozsahu, | 6 cm x 6 cm až 25 cm x 25 cm,
A | 7 | - standardní vložky pro uvedená pole, | mandatorní požadavek
A | 8 | - prázdné vložky pro přípravu individuálních tvarů pole. | mandatorní požadavek
A | 9 | nominální dávkový příkon elektronových svazků nastavitelný v rozsahu | min. 100 až 600 MU/min v izocentru
A | 10 | maximální velikost ozařovacího pole | min. 40 cm x 40 cm v izocentru
Požadovaný minimální rozsah technik pro radioterapii
A | 11 | technika vysokoenergetického brzdného záření typu FF | energie 6 MV a 10MV
A | 12 | technika vysokoenergetického brzdného záření typu FFF | energie 6 MV
A | 13 | technika ozáření vysokoenergetickými elektrony | mandatorní požadavek
A | 14 | technika 3D konformní radioterapii pomocí svazků brzdného záření včetně funkce tvarování polí mnohalamelovým kolimačním systémem "MLC (Multileaf collimator)" | mandatorní požadavek
A | 15 | technika IGRT (Image Guided Radiation Therapy) | mandatorní požadavek
A | 16 | technika SGRT (Surface Guided Radiation Therapy) | mandatorní požadavek
A | 17 | technika IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) s využitím IGRT | mandatorní požadavek
A | 18 | technika VMAT (Volumentric Modulated Arc Therapy) s využitím IGRT | mandatorní požadavek
A | 19 | technika Respiratory Gating včetně vizuální navigace pacienta | mandatorní požadavek
Filtrace a kolimace
A | 20 | integrované motorizované klíny (rozsah 0°až 60°) a rozšířené dynamické klíny nebo sada kódovaných klínových filtrů (pevné klínové filtry 15°, 30°, 45°, 60°) a rozšířené dynamické klíny | mandatorní požadavek
A | 21 | MLC (Multi Leaf Collimator) | mandatorní požadavek
A | 22 | - maximální velikost pole, | 40 cm x 40 cm v izocentru,
A | 23 | - minimální velikost pole, | 0,5 cm x 0,5 cm v izocentru
A | 24 | - počet lamel, | min. 120
A | 25 | - počet párů lamel, | min. 60
A | 26 | - v rovině izocentra, ve střední části MLC po délce 20 cm šířka lamel, | max. 5 mm
A | 27 | - pro ostatní lamely je max. šířka lamel do 10 mm | max. 10 mm / mandatorní požadavek |  |  |  | 1%
|  | Poznámka k hodnocenému parametru: Maximální šířka lamel 10 mm je podmínkou zadavatele, kterou musí účastník splnit (nesplnění vede k vyloučení). Pokud účastník nabídne šířku lamel 10 mm, nebude v hodnocení parametru nijak zvýhodněn, tedy při hodnocení v tomto subkritériu získá 0 bodů. Pokud účastník nabídne max. šířku lamel ≤ 5 mm, bude v hodnocení parametru zvýhodněn, tedy při hodnocení v tomto subkritériu získá 100 bodů, neboť tato šířka lamel umožňuje lepší šetření okolních orgánů v celém rozsahu ozařovaného pole. | hodnocený parametr
A | 28 | - přesah lamel přes centrální osu, | min.15 cm
A | 29 | - reprodukovatelnost polohy lamely, | < 0,5 mm
A | 30 | - přesnost polohy lamely, | < 1 mm
A | 31 | - rotace kolimátoru, | min. o 350°
A | 32 | - musí umožňovat ozáření plně asymetrickými poli | mandatorní požadavek
A | 33 | - blokování LU při nesprávném nastavení polohy lamel | mandatorní požadavek
A | 34 | - možnost ozařování v dynamickém módu, | mandatorní požadavek
A | 35 | - dynamické sledování lamel MLC pevnými clonami při technice VMAT, | mandatorní požadavek
A | 36 | - statická i rotační terapie pro dynamický MLC. | mandatorní požadavek
A | 37 | - automatické nastavení podle verifikačního systému | mandatorní požadavek
Počítačový systém, ovládací a řídící systémy
A | 38 | integrovaná konzole pro řízení lineárního urychlovače včetně standardního vybavení ovladovny | mandatorní požadavek
A | 39 | barevný monitor pro zobrazení parametrů nastavení lineárního urychlovače | min. 20“
A | 40 | aplikační SW: klinický mód, mód ranní kontroly, mód pro práci s obrazem, fyzikální a servisní mód s uživatelskou kalibrací dávky pro všechny svazky na 100 MU/1 Gy ±0,01 Gy v referenčních podmínkách | mandatorní požadavek
A | 41 | automatické nastavení parametrů urychlovače na základě informací z verifikačního systému a následné automatické sekvencování polí a plně automatické provedení ozáření. | mandatorní požadavek
A | 42 | ukládání veškerých obrazových dat do jednotné databáze verifikačního systému | mandatorní požadavek
A | 43 | provedení posunů ozařovacího stolu vzdáleně z ovladovny po vyhodnocení posunů zobrazovacím systémem a jejich automatickému on-line přenosu (bez nutnosti exportu a importu) po síti do databáze verifikačního systému a do ovládací konzole LU. | mandatorní požadavek
A | 44 | integrace urychlovače do verifikačního a plánovacího systému. | mandatorní požadavek
A | 45 | Konfigurace verifikačního a plánovacího systému pro všechny požadované ozařovací techniky a svazky lineárního urychlovače, s možností uživatelsky tato dozimetrická data prohlížet a měnit. | mandatorní požadavek
A | 46 | Dodání všech potřebných licencí pro všechny požadované ozařovací a zobrazovací modality. | mandatorní požadavek
A | 47 | Systém pro jednoznačnou identifikaci pacienta | mandatorní požadavek
A | 48 | Transparentní pacientská deska stolu - s minimálním zeslabujícím účinkem pro fotonové záření pro ozařování z úhlů ramena 0 až 360° | mandatorní požadavek
A | 49 | Nosnost stolu | min. 200kg
A | 50 | Laterální robotizovaný pohybový rozsah stolu | min. +- 24cm
A | 51 | Longitudální robotizovaný pohybový rozsah stolu | min. 100 cm
A | 52 | Minimální výška stolu nad zemí | max. 80 cm
A | 53 | Pacientská deska, musí mít indexaci pro fixační pomůcky (kompatibilní s CT simulátorem) | mandatorní požadavek
A | 54 | Plná integrace korekcí posunů, stolu v softwaru pro kV IGRT LU | mandatorní požadavek
A | 55 | Automatická i ruční repozice stolu v závislosti na poloze pacienta podle IGRT | mandatorní požadavek
A | 56 | Ovládání stolu jak z ozařovny, tak z ovladovny | mandatorní požadavek
A | 57 | Ovladače stolu po obou stranách stolu | mandatorní požadavek
A | 58 | Funkce automatického přenosu naplánovaného posunu izocentra z TPS do softwaru LU | mandatorní požadavek
A | 59 | Nouzové sjetí stolu při výpadku el. napájení | mandatorní požadavek
A | 60 | Stůl vhodný pro IMRT, VMAT, IGRT, SGRT | mandatorní požadavek
Požadavky na IGRT - digitální zobrazovací systém: MV a kV zobrazovací systém včetně CBCT
Základní
A | 61 | 3D polohovatelnost detektorů - účastník parametr nabízí (ANO = 100 bodů), účastník parametr nenabízí (NE = 0 bodů) | hodnocený parametr |  |  |  | 1%
A | 62 | automatické nastavení polohy detektoru - účastník parametr nabízí (ANO = 100 bodů), účastník parametr nenabízí (NE = 0 bodů) | hodnocený parametr |  |  |  | 1%
A | 63 | nastavení polohy detektorů a rentgenky jak z ozařovny, tak z ovladovny - účastník parametr nabízí (ANO = 100 bodů), účastník parametr nenabízí (NE = 0 bodů) | hodnocený parametr |  |  |  | 1%
A | 64 | CBCT (Cone Beam Computed Tomography), kalibrace v HU jednotkách. | mandatorní požadavek
Pro oblast kV
A | 65 | Systém pevně integrovaný v LU
A | 66 | Detektor na bázi amorfního křemíku s rozlišením | min. 1024x1024 pixelů
A | 67 | Velikost snímací plochy detektoru | min. 40x40cm
A | 68 | Možnost snímat pole o velikosti | min. 26x26 cm v rovině izocentra
A | 69 | Systém pro 2D kV-kV IGRT se softwarem pro online i offline porovnání referenčních a nasnímaných obrazů, musí umožňovat vyhodnocení odchylek | mandatorní požadavek
A | 70 | Systém pro kV CBCT zobrazení (musí umožňovat 4D zobrazení) se softwarem pro online i offline automatické i ruční porovnání referenčních a nasnímaných obrazů, musí umožňovat vyhodnocení odchylek | mandatorní požadavek
A | 71 | Automatická repozice stolu z ovladovny podle zjištěných odchylek | mandatorní požadavek
A | 72 | Antikolizní systém | mandatorní požadavek
A | 73 | Rychlé vytvoření CBCT pomocí částečného kyvu | mandatorní požadavek
A | 74 | Kompatibilita se systémem pro kontrolu dýchání pacienta – akvizice CBCT při zadrženém dechu a pozastavení akvizice CBCT při volném dýchání | mandatorní požadavek
A | 75 | Software pro provádění QA testů LU pomocí kV zobrazovacího systému, zejména polohy radiačního izocentra | mandatorní požadavek
Pro oblast MV
A | 76 | Systém pevně integrovaný v LU | mandatorní požadavek
A | 77 | Detektor na bázi amorfního křemíku s rozlišením | min. 1024x1024 pixelů
A | 78 | Velikost snímací plochy detektoru | min. 40x40cm
A | 79 | Možnost snímat pole o velikosti | min. 26x26 cm v rovině izocentra
A | 80 | Snímkování do dávkového příkonu | min. 5Gy/min
A | 81 | Systém pro 2D MV-MV IGRT se softwarem pro online i offline porovnání referenčních a nasnímaných obrazů, musí umožňovat vyhodnocení odchylek | mandatorní požadavek
A | 82 | Systém pro 2D kV-MV IGRT se softwarem pro online i offline porovnání referenčních a nasnímaných obrazů, musí umožňovat vyhodnocení odchylek | mandatorní požadavek
A | 83 | Portálová dozimetrie pomocí MV zobrazovacího systému pro pre-treatment verifikace ozařovacích plánů (včetně kalibrace, zajištění přenosu dávkové distribuce z plánovacího systému, software pro vyhodnocení shody s plánem), systém musí být schopný verifikovat a vyhodnotit pacientský plán o rozměrech radiačního pole min. 40 cm x 26 cm | mandatorní požadavek
A | 84 | Komunikace s verifikačním systémem | mandatorní požadavek
A | 85 | Jednoduché i sekvenční snímání obrazu | mandatorní požadavek
A | 86 | Antikolizní systém | mandatorní požadavek
A | 87 | Software pro provádění QA testů LU pomocí MV portálového systému, zejména polohy radiačního izocentra | mandatorní požadavek
Požadavky na SGRT
A | 88 | 2 sady systému ( pro lineární urychlovač a CT simulátor ) | mandatorní požadavek
A | 89 | Systém využívající 3 kusů 3D kamer k přesnému sledování pohybu pacienta v reálném čase | mandatorní požadavek
A | 90 | Model pro porovnání aktuální polohy pacienta na lineárním urychlovači s polohou při plánovacím CT a provedením korekce pozice stolu | mandatorní požadavek
A | 91 | Automatické přerušení ozařování v případě překročení povolené tolerance | mandatorní požadavek
Plánovací systém
A | 92 | Požadujeme serverové řešení plánovacího systému v nejaktuálnější HW i SW verzi s modely všech instalovaných fotonových i elektronových svazků, splňující parametry a konfigurace: | mandatorní požadavek
A | 93 | efektivní systém zálohování dat | mandatorní požadavek
A | 94 | - ***3 nezávislé klientské stanice plánovacího systému HW + Windows 11 pro, včetně přístupových licencí uživatele | mandatorní požadavek
A | 95 | - řešení pro remote desktop přístup s využitím pro zpracování dat GPU procesoru | mandatorní požadavek
A | 96 | - Plánování FF, FFF svazky brzdného záření IMRT a IMAT/VMAT techniky - musí umožňovat současný výpočet dávkové distribuce i optimalizaci ozařovacího plánu | mandatorní požadavek
A | 97 | - Pro svazky brzdného záření výpočetní Monte Carlo algoritmus, případně algoritmus založený na řešení lineární Boltzmanovy transportní rovnice minimálně na úrovni přesnosti metody Monte Carlo | mandatorní požadavek
A | 98 | - Kompatibilita s verifikačním systémem | mandatorní požadavek
A | 99 | - Analýza plánu, DVH, tvorba knihovny plánů, sumace plánů, korekce zeslabení stolu, porovnání více plánů včetně DVH, tvorba a export DRR, BEV, export a import plánovacího systému ve formátu DICOM | mandatorní požadavek
A | 100 | Možnost fůzování sad obrazů z různých modalit minimálně DR, CT, MR, PET/CT, PET/MR | mandatorní požadavek
A | 101 | Dodání tzv. zlatých dat (golden dat) a vytvoření výpočetních modelů všech instalovaných fotonových svazků a jejich energií dostupných na LU a jejich import do plánovacího systému vhodných pro všechny požadované techniky ozáření. | mandatorní požadavek
Systém pro konturování CT studií s možností vzdáleného přístupu kompatibilní s plánovacím systémem splňující následující podmínky:
A | 102 | Požadujeme serverové řešení konturovacího systému v nejaktuálnější HW i SW verzi, splňující parametry a konfigurace: | mandatorní požadavek
A | 103 | - ***3 nezávislé klientské stanice konturovacího systému HW + Windows 11 pro, včetně přístupových licencí uživatele | mandatorní požadavek
A | 104 | - Konturování s využitím umělé inteligence (AI) pro co největší rozsah anatomických struktur | mandatorní požadavek
A | 105 | - Multikriteriální optimalizaci pro nalezení optimální dávkové distribuce | mandatorní požadavek
Verifikační systém
A | 106 | Požadujeme serverové řešení pro verifikační systém v nejaktuálnější HW i SW verzi, splňující parametry a konfigurace: | mandatorní požadavek
A | 107 | - ***4 nezávislé klientské stanice verifikačního systému HW + Windows 11 pro, včetně přístupových licencí uživatele | mandatorní požadavek
A | 108 | - Statistické výstupy dat | mandatorní požadavek
A | 109 | - Počet dodaných stanic s přístupem do verifikačního systému 3ks | mandatorní požadavek
A | 110 | - Verifikační systém musí obsluhovat všechny dodané součásti LU | mandatorní požadavek
A | 111 | - Automatické nastavování ozařovacích parametrů, systém musí umožňovat jejich manuální zadávání | mandatorní požadavek
A | 112 | - Ověřování provozních parametrů LU a jejich archivace | mandatorní požadavek
A | 113 | - Kompatibilita se všemi technikami ozáření dostupnými na LU | mandatorní požadavek
A | 114 | - Online komunikace s LU, musí umožňovat zápis nedozářeného počtu MU pacienta, resp. pozdějšího pokračování v ozáření | mandatorní požadavek
A | 115 | - Spřažení s TPS (Treatment Planning System) | mandatorní požadavek
A | 116 | - Jednoznačná identifikace uživatele při editaci dat, zpětně dostupná identifikace uživatele u konkrétních změn | mandatorní požadavek
A | 117 | - Kompatibilita s DICOM standardem plánovacího systému | mandatorní požadavek
Dozimetrie
3D automatický vodní fantom
A | 118 | možnost krokového i kontinuálního módu měření | mandatorní požadavek
A | 119 | vodní reservoár musí být pevnou součástí vodního fantomu | mandatorní požadavek
A | 120 | Minimální velikost skenovaného pole | min. 50x50 cm v rovině isocentra
A | 121 | hloubka skenování | min. 40 cm
A | 122 | přesnost polohování detektorů | min. +/- 0,1 mm
A | 123 | držáky na ionizační komory (dále IK) | mandatorní požadavek
A | 124 | ovládání pohybů a posunu detektoru a nastavení limitů pohybz, zevnitř ozařovny pomocí ručního ovladače s obrazovou informací polohy detektoru | mandatorní požadavek
A | 125 | automatické nastavení rovnoběžnosti pohybu detektoru s vodní hladinou (musí umožňovat manuální nastavení polohy fantomu vůči laserům a světelnému poli) | mandatorní požadavek
A | 126 | automatické nastavení detektoru do referenční polohy | mandatorní požadavek
A | 127 | automatické nastavení vodního fantomu v hlavní refernční poloze LU vzhledem k radiačnímu poli | mandatorní požadavek
A | 128 | manuální doladění polohy fantomu ( po automatickém nastavení vzhledem k radiačnímu poli) vzhledem k polohám definovaných světelným polem LU a laserovými zaměřovacími svazky | mandatorní požadavek
A | 129 | Vodní fantom musí být vybaven senzory měření teploty vody a tlaku vzduchu + senzor hladiny vody pro kontrolu stálosti výšky vodní hladiny a TPR měření | mandatorní požadavek
A | 130 | Definice šablon lineárních urychlovačů, svazků, geometrie měření, bodů měření, rychlostí a směrů měření | mandatorní požadavek
A | 131 | Měření absolutní dozimetrie s databázi vybraných detektorů dle protokolu TRS398, IEC60731 | mandatorní požadavek
A | 132 | Automatické vyhodnocení naměřených FF a FFF svazků brzdného záření a svazků elektronového záření dle uživatelsky přednastavitelných protokolů | mandatorní požadavek
A | 133 | Dvoukanálový elektrometr, který musí být integrovanou součástí vodního fantomu (tj. bez nutnosti dodatečného propojení s vodním fantomem) | mandatorní požadavek
A | 134 | - rozsah měřených proudů | min. od 2pA do 500 nA
A | 135 | - nastavení napětí | min. od 0 do +/- 400V
A | 136 | TPR měření | mandatorní požadavek
A | 137 | Software řízení vodního fantomu | mandatorní požadavek
A | 138 | přednastavená databáze detektorů/Iki s volbou poadovaných parametrů měření, | mandatorní požadavek
A | 139 | uložení dodaných detektorů/IK do knihovny detektorů | mandatorní požadavek
A | 140 | modul pro náběr a formátování dat do plánovacího systému | mandatorní požadavek
A | 141 | Součástí musí být nezbytná kabeláž | mandatorní požadavek
Nezávislý systém pro verifikaci pacientských plánů
A | 142 | 4D dozimetrické zařízení musí pokrývat svými detektory oblast | min. 26 cm x 26 cm
A | 143 | Možnost vyhodnocovat QA parametry urychlovače jako velikost pole, symetrie, homogenita, sklon FFF profilu apod. | mandatorní požadavek
A | 144 | Typ detektorů - ionizační komory | mandatorní požadavek
A | 145 | počet detektorů minimálně 1400 se středy sousedních detektorů vzdálenými od sebe maximálně 7,5 mm | mandatorní požadavek
A | 146 | 4D dozimetrické zařízení s příslušenstvím a SW musí umožňovat měření ze všech úhlů hlavice při spřažení rotace fantomu s rotací hlavice | mandatorní požadavek
A | 147 | Možnosti výpočtů dávkového nebo fluenčního rozložení pro dozimetrický systém v dodaném plánovacím systému a jeho import do softwaru dozimetrického zařízení | mandatorní požadavek
A | 148 | SW bude využívt pro vyhodnocení odchylek vypočtené a změřené dávkové distribuce 2D gamma analýzu pro IMRT techniky a 3D gamma analýzu pro IMAT techniky | mandatorní požadavek
A | 149 | SW musí umožnit porovnání DVH z TPS a rekonstruovaného DVH na základě naměřených dat a vložených CT řezů a zakreslených struktur | mandatorní požadavek
A | 150 | Zařízení musí provádět rekonstrukci DVH pouze na základě naměřených dat a pacientského CT se zakreslenými strukturami nezávisle na TPS | mandatorní požadavek
A | 151 | součástí dodávky musí být pojízdný mechanismus pro převážení fantomu a jeho umístění na ozařovací stůl | mandatorní požadavek
Referenční elektrometr pro absolutní dozimetrii
A | 152 | vybaven barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou | min. 5"
A | 153 | Referenční univerzální elektrometr který musí splňovat normy IEC 60731, 61674, 60846 a 62467-1 | mandatorní požadavek
A | 154 | měřené veličiny
A | 155 | - elektrický náboj v rozsahu | min. od 4 pC do 9 C
A | 156 | rozlišení pro měření elektrického náboje | min. 10 fC
A | 157 | elektrický proud v rozsahu | min. od 400 fA do 2,5 uA
A | 158 | rozlišení pro měření elektrického proudu | min. 1 fA
A | 159 | Nelinearita odezvy | max. +/- 0,25%
A | 160 | nastavení napětí | min od 0 do +/- 400V v kroku 1V
A | 161 | integrované LAN a WLAN rozhraní s protokolem TCP/IP, pro umožnění dálkové ovládání | mandatorní požadavek
A | 162 | zobrazení měřených hodnot integrálně nebo jako okamžitý příkon | mandatorní požadavek
A | 163 | možnost volby mezi elektrickými a radiologickými jednotkami | mandatorní požadavek
A | 164 | automatické spuštění měření na základě detekce přítomnosti záření | mandatorní požadavek
A | 165 | knihovna používaných ionizačních komor | mandatorní požadavek
A | 166 | integrovaná čtečka QR kódů pro rychlou identifikaci připojeného detektoru | mandatorní požadavek
A | 167 | plná kompatibilita s dodanými sondami/IK | mandatorní požadavek
IK typu ROOS
A | 168 | plná kompatibilita s dodaným elektrometrem | mandatorní požadavek
A | 169 | vodotěsná | mandatorní požadavek
A | 170 | objem dutiny 0,35 cm³ | mandatorní požadavek
IK typu Farmer
A | 171 | plná kompatibilita s dodaným elektrometrem | mandatorní požadavek
A | 172 | která je uvedena v doporučení TRS 398 | mandatorní požadavek
A | 173 | vodotěsná grafit | mandatorní požadavek
A | 174 | Al (ne typ grafit/grafit) | mandatorní požadavek
A | 175 | build Up návlek pro Co-60 | mandatorní požadavek
Součástí musí být dvě ionizační komory typu Semiflex
A | 176 | objem dutiny 0,07 cm³ | mandatorní požadavek
Mikrodiamantový detektor pro malá pole
A | 177 | plná kompatibilita s dodaným elektrometrem | mandatorní požadavek
A | 178 | vodotěsný detektor na bázi diamantu | mandatorní požadavek
A | 179 | pro měření svazků brzdného a elektronového záření v rozsahu polí | min. od 0,4x0,4cm do 40x40 cm v rovině izocentra
A | 180 | ozsah měřitelných dávkových příkonů | min. 0,5-20Gy/min
2D plošný detektor pro kontrolu stability radiačních parametrů LU
A | 181 | Typ detektorů - ionizační komory | mandatorní požadavek
A | 182 | Počet detektorů | ≥ 500 ks
A | 183 | Rozměry pole pokrytého detektory (při SAD = 100 cm) | ≥ 25 cm x 25 cm v izocentru
A | 184 | Rozmístění detektorů na obou hlavních osách a diagonálách s rozestupy mezi středy detektorů | ≤ 3 mm
A | 185 | Rozsah měření dávek | min. od 0,2 do 100 Gy
A | 186 | Kompatibilni s " externím 4D dozimetrickým zařízením", umožňující použít detektor pro měřeni z různých úhlů gantry | mandatorní požadavek
A | 187 | relativní kalibrace pole detektoru | mandatorní požadavek
A | 188 | Vyhodnocení měření profilů absorbovaných dávek dle protokolů IEC 60976 | mandatorní požadavek
A | 189 | Včetně zařízení pro kontrolu shody okraje světelného a radiačního pole | mandatorní požadavek
A | 190 | Včetně zařízení pro kontrolu energetické stability svazku | mandatorní požadavek
Fantom pro kontrolu kV a MV zobrazení
A | 191 | Symetrický modulární fantom z voděekvivalentního materiálu se značením pro kontrolu posunů ozařovacího stolu na stěnách fantomu, současné umístění rentgenkontrastních značek na povrchu fantomu pro verifikaci nastavení pozice | mandatorní požadavek
A | 192 | Kontrolu vyrovnání systému a izocentra pomocí jediné vložky | mandatorní požadavek
A | 193 | Tkáňově ekvivalentní kostní struktury pro lepší viditelnost na kV a MV snímcích | mandatorní požadavek
A | 194 | Automatizovaná analýza snímků EPID pomocí volitelného softwaru | mandatorní požadavek
Fantom pro kalibraci CT křivky na el.hustotu
A | 195 | Fantom musí obsahovat insert pro kalibraci HU (Hounsfieldových jednotek) na ED (elektronovou hustotu) různých densit od nízkých (plíce), po střední (tuk, svaly, hustá kost), až vysokých (titan a ocel) | mandatorní požadavek
Dozimetrický notebook dodávka 2ks včetně odpovídajícího rozsahu SW pro požadovaný rozsah dozimetrie
A | 196 | Procesor min. i7 nebo ekvivalent | mandatorní požadavek
A | 197 | RAM | min. 16 GB
A | 198 | Úhlopříčka barevného displeje | větší než 15"
A | 199 | Integrovaná numerická klávesnice | mandatorní požadavek
A | 200 | Operační systém Windows 11 Pro | mandatorní požadavek
A | 201 | Brašna pro uložení a transport | mandatorní požadavek
Systém pro nezávislé ověření výpočtu dávky terapeutického plánu včetně portálové in vivo dozimetrie
SW pro nezávislou kontrolu pac. plánů a portálovou in-vivo dozimetrii
A | 202 | Modulární SW běžící na samostatném serveru s možností spuštění ve webovém prohlížeči na jakémkoliv počítači v síti | mandatorní požadavek
A | 203 | Výpočetní server musí být součástí dodávky | mandatorní požadavek
A | 204 | Beam model pro dodávaný lineární urychlovač na základě golden beam dat | mandatorní požadavek
A | 205 | SW musí obsahovat modul pro nezávislou kontrolu pacientských plánů v celém 3D objemu za pomocí nezávislého výpočtu metodou MonteCarlo a algoritmu SciMoCa | mandatorní požadavek
A | 206 | Výsledky budou automaticky spočítány a vyhodnoceny na základě uživatelsky definovaných kritérií pomocí 3D gamma analýzy a porovnání DVH | mandatorní požadavek
A | 207 | SW musí obsahovat modul pro preklinické a in-vivo ověření správného doručení pacientského plánu | mandatorní požadavek
A | 208 | Kombinuje bezfantomovou předléčebnou a in vivo EPID dozimetrii v plně automatizovaném řešení, které umožňuje skutečnou 3D rekonstrukci dávky pacienta v anatomii pacienta pro všechna místa léčby | mandatorní požadavek
A | 209 | SW pro 3D rekonstrukci dávky využívá pouze získaný obraz EPID a anatomii pacienta z CT vyšetření | mandatorní požadavek
A | 210 | SW porovnává rekonstruovanou dávku EPID přímo s plánovanou dávkou pacienta a umožňuje 3D gama srovnání i výpočet DVH pro předléčebnou i in vivo dozimetrii | mandatorní požadavek
A | 211 | Pro výpočet a rekonstrukci dávky z EPID je použita metoda přímě zpětné projekce | mandatorní požadavek
A | 212 | Automatické posílání upozornění na předdefinované mailové adresy, pokud kontrolní výpočet pro některého pacienta nesplní tolerance | mandatorní požadavek
Ostatní požadavky v rámci plnění dodávky dozimetrie
A | 213 | pevná kabeláž mezi ovladovnou a ozařovnou pro dodávané dozimetrické vybavení | mandatorní požadavek
A | 214 | Pomůcka pro kontrolu základních geometrických parametrů ozařovače (Iso Align) | mandatorní požadavek
A | 215 | Barometr a teploměr s ponornou sondou digitální | mandatorní požadavek
Ostatní příslušenství a požadavky
A | 216 | Laserový zaměřovací systém – dva křížové boční lasery, jeden liniový laser pro vymezení sagitální roviny | mandatorní požadavek
A | 217 | audiovizuální řetězec pro monitorování pacienta v průběhu ozařování 2 kamery, obousměrné audio z ovladovny, zobrazení na monitoru v ovladovně | mandatorní požadavek
A | 218 | uzavřený chladicí systém s možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řádu | mandatorní požadavek
A | 219 | 2 sady (1x LU, 1x CT simulátor) fixačních pomůcek | mandatorní požadavek
A | 220 | 2 sady (1x LU, 1x CT simulátor) systému pro kontrolu dýchání během ozáření a simulace pacienta s automatickým přerušením svazku – tj. bez nutnosti zásahu obsluhy, včetně ozáření při zadrženém dechu (např. v hlubokém nádechu), sledování hloubky nádechu. Zobrazení dýchací křivky v ovladovně LU a v zorném poli pacienta. | mandatorní požadavek
Další požadavky
A | 221 | Výpočet stínění ozařoven z hlediska nově instalovaných LU včetně protokolu, dle platné legislativy a její případné úpravy | mandatorní požadavek
A | 222 | Návrh a provedení úprav stínících dveří do ozařoven v případě nutnosti jejich dostínění | mandatorní požadavek
A | 223 | Návrh a provedení stavebních úprav nutných k instalaci a bezpečného provozu všech instalovaných systémů jako celku odpovídající projektu a dané platné legislativy v době instalace . | mandatorní požadavek
A | 224 | uzavřený chladicí systém s možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řádu. Návrh a dodání chladiče lineárního urychlovače s kapacitou chladícího výkonu k zajištění plné funkčnosti systému dle požadavků specifikace LU v předložené nabídce. Návrh umístění chladícího systému v rámci prostorového uspořádání instalace. | mandatorní požadavek
A | 225 | Demontáž stávajícího zařízení včetně odborné likvidace dle platné legislativy daných prvků, včetně vydání protokolu o likvidaci | mandatorní požadavek
A | 226 | nabídka musí zahrnovat všechny potřebné komponenty, které jsou nutné k uvedení zařízení do provozu a k provozu tohoto zařízení | mandatorní požadavek
A | 227 | instalace, uvedení do trvalého provozu, odborné zaškolení personálu nemocnice k užívání zdravotnického prostředku, předání všech legislativou požadovaných certifikátů a protokolů o provedených zkoužkách v místě instalace. | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční servis
A | 228 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech (to znamená že záruční servis je včetně všech součástí systému bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky ( dopravu osob, transport dílů, ubytování atd.)
|  | Požadovaná délka záručního servisu v měsících | mandatorní požadavek | min. 24
Požadavky na pozáruční servis
A | 229 | Plné pozáruční servisní zajištění přístroje bez výjimky na komponentech (to znamená že plný servis je včetně všech součástí systému bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním plného pozáručního servisu ( doprava osob, transport dílů, ubytování atd.)
|  | Požadovaná délka pozáručního servisu v měsících | mandatorní požadavek | doba neurčitá
Položka B) - specifikace pro "CT simulátor, včetně příslušenství obměna RTG simulátoru", technologie CT simulátoru, příslušenství, technologická projektová dokumentace, instalační příprava, stavební úpravy.
Stručná charakteristika Zařízení nejvyšší kvalitativní třídy pro plánování a využívání nejmodernějších metod radioterapie, a to v souladu se zásadami moderních postupů komplexní radiační onkologie, provádění lokalizace cílového objemu, získání CT řezů pro plánování ozařovacího plánu. Dodávka je včetně realizace dodávky příslušenství, instalačních příprav, nezbytných podpůrných technologií, stavebních úprav.
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje (doplní účastník podle nabízeného přístroje)
Země původu nabízeného přístroje
Ůčastník zadávacího řízení jako dodavatel má původ v Čínské lidové republice |  |  | ANO |  | NE
Dodávka nabízeného přístroje má původ v Čínské lidové republice |  |  | ANO |  | NE
Ůčastník zadávacího řízení jako dodavatel bude plnit dodávku přístroje prostřednictvím poddodavatele, který má původ v Čínské lidové republice |  |  | ANO |  | NE
B: Požadované parametry CT simulátoru
Parametr č. |  | Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Nabídnutá hodnota (doplní účastník)* | Je součástí nabídky (doplní účastník)** | TL | hodnocený parametr / váha
Gantry
B | 1 |  | min. 850 mm
B | 2 | Polohovací laser pro vyšetření CT | mandatorní požadavek
Detekční systém
B | 3 | Počet skutečných detektorových řad akvizičních elementů tvořících akviziční pole v ose Z | min. 64 řad elementů
B | 4 | Maximální počet současně získaných řezů na jednu rotaci 360° | min.128 řezů
B | 5 | Šířka vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) | max. 0,625 mm
B | 6 | Celková maximální akviziční šířka detektorového pole v izocentru v ose Z při akvizici řezů se submilimetrovou tloušťkou. | min. 38 mm / mandatorní požadavek |  |  |  | 1%
|  | Poznámka k hodnocenému parametru: Celková maximální akviziční šířka detektorového pole v izocentru v ose Z při akvizici řezů se submilimetrovou tloušťkou min. 38 mm je podmínkou zadavatele, kterou musí účastník splnit (nesplnění vede k vyloučení). Pokud účastník nabídne hodnotu parametru min. 38 mm, nebude v hodnocení parametru nijak zvýhodněn, tedy při hodnocení v tomto subkritériu získá 0 bodů. Pokud účastník nabídne hodnotu parametru ≥ 40 mm, bude v hodnocení parametru zvýhodněn, tedy při hodnocení v tomto subkritériu získá 100 bodů, neboť zatímco submilimetrová tloušťka řezu je již standardem, větší akviziční šířka umožní skenovat požadovaný objem za kratší dobu, což také vede ke snížení radiační zátěže. | hodnocený parametr
Rentgenka
B | 7 | Tepelná kapacita anody rentgenky - skutečná (neuvádět hodnoty přepočtené na chladící výkon, využití iterativních metod, geometrii ….. ) | min. 7 MHU
Generátor
B | 8 | Výkon generátoru (nominální, neuvádět přepočty na efektivní či jiné hodnoty) | min. 70 kW
Pacientský stůl
B | 9 | Maximální nosnost pacientského stolu pro skenování | min. 300 kg
B | 10 | Maximální skenovací rozsah stolu v ose Z pro spirální akvizici | min. 1 600 mm
B | 11 | Možnost manuálního vysunutí stolu s pacientem v urgentním případě | mandatorní požadavek
B | 12 | Deska stolu musí být kompatibilnís s RT deskou ozařovače včetně indexace | mandatorní požadavek
Akviziční parametry
B | 13 | Maximální diagnostické axiální FOV | min.600 mm
B | 14 | Maximální axiální FOV pro účely plánování RT | min.850 mm
B | 15 | Nejkratší dosažitelný čas rotace 360° pro helikální skenování | max. 0,4 sec
B | 16 | Rozsah volitelného napětí rentgenky pro skenování | min. 70kV - 140 kV
B | 17 | Maximální volitelná hodnota proudu rentgenky pro skenování | min. 600 mA
Parametry zobrazení
B | 18 | Obrazová rekonstrukční matrice. | min. 512 pix x 512 pix / mandatorní požadavek |  |  |  | 1%
|  | Poznámka k hodnocenému parametru: Obrazová rekonstrukční matrice min. 512 pix x 512 pix je podmínkou zadavatele, kterou musí účastník splnit (nesplnění vede k vyloučení). Pokud účastník nabídne hodnotu parametru min. 512 pix x 512 pix, nebude v hodnocení parametru nijak zvýhodněn, tedy při hodnocení v tomto subkritériu získá 0 bodů. Pokud účastník nabídne hodnotu parametru ≥ 1024 pix x 1024 pix, bude v hodnocení parametru zvýhodněn, tedy při hodnocení v tomto subkritériu získá 100 bodů, neboť vyšší rekonstrukční matrice umožňuje lepší zobrazení jemných struktur s vyšším prostorovým rozlišením (větší rekonstrukční matrice snižuje velikost pixelu při shodném FOV) | hodnocený parametr
B | 19 | Maximální dosažitelné isotropní rozlišení | min. 0,35 mm
B | 20 | Maximální dosažitelné vysokokontrastní rozlišení @ 0 % MTF | min. 15 Lp/cm / mandatorní požadavek |  |  |  | 1%
|  | Poznámka k hodnocenému parametru: Maximální dosažitelné vysokokontrastní rozlišení @ 0 % MTF min. 15 Lp/cm je podmínkou zadavatele, kterou musí účastník splnit (nesplnění vede k vyloučení). Pokud účastník nabídne hodnotu parametru min. 15 Lp/cm, nebude v hodnocení parametru nijak zvýhodněn, tedy při hodnocení v tomto subkritériu získá 0 bodů. Pokud účastník nabídne hodnotu parametru ≥ 20 Lp/cm, bude v hodnocení parametru zvýhodněn, tedy při hodnocení v tomto subkritériu získá 100 bodů, neboť vyšší vysokokontrastní rozlišení umožní lépe zobrazit ostré detaily a hrany, důležité pro hodnocení struktur s vysokým kontrastem (souvisí i s rekonstrukční matricí) | hodnocený parametr
Akviziční a rekonstrukční konzole
B | 21 | Minimálně 1 ks barevný monitor | min. 19"
B | 22 | Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat (jako. AIDR3D ENHANCED, SAFIRE, ASIR-V, iDOSE4D) | mandatorní požadavek
B | 23 | Rekonstrukční postup pro odstranění metalických artefaktů ( jako MAR, SEMAR,iMAR, O-MAR ) | mandatorní požadavek
B | 24 | Program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) | mandatorní požadavek
B | 25 | Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů | mandatorní požadavek
B | 26 | 3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování ( CARE Dose4D; 3D mA Modulation; SUREExposure 3D …) | mandatorní požadavek
B | 27 | Orgánová modulace mA v průběhu skenování ( jako X-CARE; ODM; OEM, …) | mandatorní požadavek
B | 28 | Automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta ( jako SURE kV, CARE kV, kV Assist,…) - účastník parametr nabízí (ANO = 100 bodů), účastník parametr nenabízí (NE = 0 bodů) | hodnocený parametr |  |  |  | 1%
B | 29 | Rekonstrukční prostředky pro přímé získání obrazů elektronové hustoty při libovolném nastavení kV akvizice, kdy kV byly nastaveny při skenu pacienta podle jeho tělesné konstituce. Musí se jednat o postup, který nepožaduje ke konverzi na elekrtonovou hustotu kalibrační křivky pro hodnotu kV použitých při akvizici, a při akvizici musí být možnost využití libovolné hodnoty kV podle konstituce pacienta, bez omezení na konkrétní hodnotu kV, která nemusí odpovídat tělesné konstituci pacienta - účastník parametr nabízí (ANO = 100 bodů), účastník parametr nenabízí (NE = 0 bodů) | hodnocený parametr |  |  |  | 1%
B | 30 | minimální požadavek na DICOM - Import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, DICOM Structured Dose Report. Propojení do systému PACS je předmětem zakázky | mandatorní požadavek
B | 31 | Datový přenos z CT simulátoru do konturovacího/plánovacího/verifikačního systému, pro on line přenos dat komunikačním protokolem DICOM. | mandatorní požadavek
B | 32 | Zálohování akviziční stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 10 minut | mandatorní požadavek
Ostatní požadavky
B | 33 | Pomucky a prvky pro polohování pacienta při CT vyšetření, včetně fixačních pomucek ( minimálně v rozsahu: matrace pro pacientský stůl, podložka rukou, fixační pásy různých šířek a délek, držák hlavy, pěnové podložky a klíny, držák infuzních lahví, klínová podložka pro nohy) | mandatorní požadavek
B | 34 | Fantomy, jejich držáky a ostatní pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti doporučených výrobcem | mandatorní požadavek
B | 35 | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, v českém jazyce | mandatorní požadavek
Laserový systém pro přesné plánování a umístění pacienta při procedůrách značení a během CT simulace (virtuální simulace) za účelem dosažení reprodukovatelného umístění pacienta při terapii na ozařovacím systému.
B | 36 | Laserový systém pro plánování a simulaci Požadavky na systém laserů Barva laserů: zelená | mandatorní požadavek
B | 37 | Prostorová konfigurace - 3 tubusy s lasery > dva pohyblivé lasery pro coronalní průmět linie paprsku > jeden pohyblivý laser pro sagittalní průmět linie paprsku > fixní laser pro transversalní průmět linie paprku | mandatorní požadavek
B | 38 | - rozsah pohybu pohybujících se laserů minimálně 400 mm | mandatorní požadavek
B | 39 | - přesnost pozicování ±0,1 mm | mandatorní požadavek
B | 40 | - rychlost posuvu laserů 200 mm/s | mandatorní požadavek
B | 41 | Předpokládané instalace laserů: - tubusy integrované na gantry simulačního CT výhodou - účastník parametr nabízí (ANO = 100 bodů), účastník parametr nenabízí (NE = 0 bodů) | hodnocený parametr |  |  |  | 1%
B | 42 | Prostředky pro ovládání a nastavování laserového simulačního systému - v ovladovně přímo z akvizičního systému výhodou pro hodnocení - účastník parametr nabízí (ANO = 100 bodů), účastník parametr nenabízí (NE = 0 bodů) - ve vyšetřovně dálkovým ovladačem nebo tabletem | hodnocený parametr ovládání z ovladovny |  |  |  | 1%
Automatický tlakový injektor pro CT simulátor
B | 43 | - injektor kontrastní látky na pojízdném podstavci | mandatorní požadavek
B | 44 | - trojpístové/trojhlavé provedení s možností použití souběžně dvě různé kontrastní látky a fyziologický roztok v originálních obalech bez nutnosti výměny systémového spotřebního materiálu po dobu minimálně 24 hodin | mandatorní požadavek
B | 45 | - ovládací jednotka s displejem umístěná v ovladovně | mandatorní požadavek
B | 46 | - rozsah aplikace objemu kontrastní látky | min. 1 – 200 ml
B | 47 | - rozsah aplikace objemu fyziologického roztoku | min. 1 – 200 ml
B | 48 | - rozsah nastavení rychlosti průtoku kontrastní látky | min. 0,1 – 10 ml/s
B | 49 | - nastavitelný tlakový limit | min. 300 psi
B | 50 | - programovatelné protokoly podle typu vyšetření (anatomických struktur), včetně možnosti nastavit protokol se současnou aplikací kontrastní látky a fyziologického roztoku v různých poměrech | mandatorní požadavek
Další požadavky
B | 51 | Výpočet stínění prostor simulátoru, dle platné legislativy | mandatorní požadavek
B | 52 | Návrh a provedení úprav stínění konstrukcí v případě nutnosti jejich dostínění | mandatorní požadavek
B | 53 | Návrh a provedení stavebních úprav nutných k instalaci a bezpečného provozu všech instalovaných systémů jako celku odpovídající projektu a dané platné legislativy v době instalace . | mandatorní požadavek
B | 54 | Demontáž stávajícího zařízení včetně odborné likvidace dle platné legislativy daných prvků, včetně vydání protokolu o likvidaci | mandatorní požadavek
B | 55 | nabídka musí zahrnovat všechny potřebné komponenty, které jsou nutné k uvedení zařízení do provozu a k provozu tohoto zařízení | mandatorní požadavek
B | 56 | instalace, uvedení do trvalého provozu, odborné zaškolení personálu nemocnice k užívání zdravotnického prostředku, předání všech legislativou požadovaných certifikátů a protokolů o provedených zkoužkách v místě instalace. | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční servis
B | 57 | Plná záruka na přístroj, bez výjimky na komponentech ( to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky ( dopravu osob, transport dílů, ubytování atd.)
|  | Požadovaná délka záručního servisu v měsících | mandatorní požadavek | min. 24
Požadavky na pozáruční servis
B | 58 | Plné pozáruční servisní zajištění na přístroj, bez výjimky na komponentech ( to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky ( dopravu osob, transport dílů, ubytování atd.)
|  | Požadovaná délka pozáručního servisu v měsících | mandatorní požadavek | doba neurčitá
* U každé položky ve sloubci "Nabídnutá hodnota (doplní účastník)" - účastník vyplní nabízenou hodnotu, nebo doplní výraz "Ano" čimž potvrzuje, že požadavek zadavtele nabídka účastníka v plném rozsahu splňuje. Pokud účastník u některého ze základních požadavků uvede "Ne", bude jeho nabídka vyloučena pro nesplnění základních technických požadavků zadavatele, stejně tak, pokud nebudou naplněny číselné požadavky, bude taková nabídka vyloučena.
** U každé položky ve sloupci "Je součástí nabídky (doplní účastník)" - účastník doplní výraz "Ano" čimž potvrzuje, že požadavek zadavatele nabídka účastníka obsahuje a rovněž v plném rozsahu splňuje. Pokud účastník u některého ze základních požadavků uvede "Ne", bude jeho nabídka vyloučena pro nesplnění základních požadavků zadavatele. Uchazeč v této buňce rovněž uvede číslo stránky kde je tento paramatr v podrobné specifikaci (popisu) vyznačen a je možno jej dohledat.
*** Požadavky na pracovní stanice klienta
pracovní stanice "PC" lékaře, fyzika – s procesorem min. na úrovni jako je například "Intel® Core i7-14700", vnitřní paměť min. 16 GB, disková kapacita SSD min. 500 GB, profesionální grafická karta min. 2x DisplayPort pro hlavní pracovní monitor, + 1x port "DP nebo HDMI nebo DVI" pro administrativní monitor, min. 1 x LAN 10/100/1000 RJ 45, min. 1 x USB 2.0, min. 2 x USB 3.2 , zdroj min. 500W, operační systém Windows 11 Pro, možnost instalace SW zadavatele (NIS, PACS, MS Office atd.), USB - klávesnice, USB - myš.
Hlavní pracovní barevný monitor – určen pro zobrazení při zpracování konturace, plánování, verifikaci a práci s obrazovou dokumentací
- úhlopříčka min. 30"
- poměr stran 16:9
- možnost rozdělení na dvě poloviny, každá se samostatným vstupem video signálu
- rozlišení min. 6 MP
- samostatné videovstupy min. 2x Display port
- maximální jas min. 400 cd/m2
- maximální kalibrovatelný jas min. 400 cd/m2
- podpora DICOM křivky zobrazení
- podpora DICOM kalibrace
- podpora kontroly kvality zobrazení "QA"
Projektová dokumentace současného stavu, tvoří přílohu ZD, datový soubor půdorysu ve formátu pdf.
Účasrtník v nabídce uvede podrobnou specifikaci "TL" (popis) přístroje a všech součástí předložené nabídky v čekém jazyce. Uchazeč rovněž předloží originální produktová data výrobce, a to pouze pro Lineární urychlovač a CT simulátor, tyto budou v anglickém jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě jakýchkoliv pochybností, vyžádat od uchazeče originální produktová data výrobce i k ostatním položkám nabídky, a tento má za povinnost, tyto předložit ve stanovené lhůtě zadavatelem.
Prohlašuji, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem, které jsou uvedeny v produktových datech výrobce k nabízeným typům přístrojů a nabízené přístroje tyto v plném rozsahu naplňují.
Účastník v nabídce uvede podrobnou specifikaci "TL" (popis) přístroje a všech součástí předložené nabídky v čekém jazyce. Uchazeč rovněž předloží originální produktová data v českém jazyce.
Takto ozančené buňky vyplňuje účastník zadávacího řízení
Takto označené buňky označují parametry, které jsou předmětem hodnocení
Datum:
Za účastníka : (čitelně jméno a přijmení, podpis)