## Dětské
Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku
Parametr | minimální / maximální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | * Možnost ověření v nabídce
Základní parametry |  |  |  | NABÍDKOVÁ CENA
• stacionární ultrazvukový systém, maximálně mobilní, kompaktní | ANO |  |  | POLOŽKA | NABÍDKOVÁ CENA ÚČASTNÍKA V KČ BEZ DPH |  | ZADAVATELEM POŽADOVANÝ POČET | CENA PRO ÚČELY HODNOCENÍ
• dynamický rozsah min. 275 dB | min. 275 bB
• frekvenční rozsah min. 1,7 – 20 MHz | ≤ 1,7 až ≥20 MHz |  |  | NABÍDKOVÁ CENA ZA DODÁVKU ULTRAZVUKOVÉHO PŘÍSTROJE DLE SPECIFIKACE |  |  | 1 | 0
• snímková frekvence min. 1789 Hz | ≥ 1789 Hz
• zobrazitelná hloubka min. 50 cm | ≥ 50 cm |  |  | CENA ZA 1 ROK POZÁRUČNÍHO SERVISU** |  |  | 10 | 0
• start vypnutého systému do plné funkce max. 120 s | ≤ 120 s
• start ze Sleep (Standby) módu max. 25 s | ≤ 25 s |  |  | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA: |  | 0
• barevný LED HD monitor min. 23,8“ umístěný na všesměrovém rameni | ANO, ≥ 23,8"
• barevný dotykový ovládací panel min. 15,6“ | ANO, ≥ 15,6"
• programovatelný dotykový ovládací panel, nastavitelný pro snazší a přehlednější obsluhu | ANO
• integrovaný pevný HDD typu SSD s kapacitou min. 512 GB | ANO, ≥ 512 GB
• digitální grafický výstup HDMI | ANO |  |  | **provádění PBTK (periodických bezpečnostně technických kontrol) a veškerých dalších výrobcem předepsaných povinných kontrol, revizí, prohlídek, kalibrací, validací a dalších obdobných úkonů stanovených výrobcem pro provoz a údržbu Předmětu koupě
• min. 4 aktivní bezpinové porty pro připojení ultrazvukových sond | ≥ 4 porty
• integrovaný ohřívač ultrazvukového gelu s možností nastavení min. 2 úrovní ohřevu gelu | ANO, ≥ 2 úrovně ohřevu
• samostatně výškově a otočně nastavitelná klávesnice ovládací konzole přístroje | ANO
• možnost nahrávky zvukového záznamu – komentáře k uloženým snímkům | ANO
• ethernetový konektor a možnost Wi-Fi | ANO
• digitální dotyková alfanumerická klávesnice umístěná na 15,6“ dotykovém monitor | ANO
• snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku) | ANO
• digitální nastavení TGC křivky pomocí min. 10 ovladačů s možným uložením do paměti | ANO, ≥ 10 ovladačů
• šířka konzole s přístrojem menší než 60 cm | ≤ 60 cm
• hmotnost max. 75 kg | ≤ 75 kg
Požadované režimy zobrazení
Aktivní ultrazvukové módy: B-mód, M-mód, barevný M-mód, směrový barevný Doppler, výkonový Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku, PW - pulzní Doppler | ANO
B-Steer na lineárních sondách | ANO
• trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | ANO
• integrovaný didaktický obsah, referenční snímky, anatomické ilustrace a animace pro oblasti: sonografie břicha a cév gynekologie a porodnictví, kardiologie | ANO
• kontinuální automatická optimalizace B-obrazu a spektrálního i barevného Dopplera | ANO
• redukce ultrazvukového šumu, v min. 7 úrovních | ANO, ≥ 7 úrovní
• kompaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) v min. 4 úrovních | ANO, ≥ 4 úrovně
Požadavky na archivaci
• přímý export obrázků a smyček na USB, min. 5x USB port | ANO, ≥ 5 portů
• možnost uložit do systému poznámky a zobrazit je na monitoru během vyšetření ve formě pdf nebo jpeg souboru | ANO
• připojení k datové síti a sdílení snímků přes DICOM do PACSu | ANO
• uložení snímků a smyček ve formátu „hrubých dat“ – kompletní informace z vyšetření dostupné pro dodatečné zpracování obrazu – možnost upravování uložených snímků a smyček | ANO
Požadavky na úpravu zobrazení a měření
Software pro měření délek, ploch, objemů a rychlostí zobrazovaných struktur | ANO
• automatizované měření objemu močového měchýře – automatické nakládání kaliperů | ANO
• automatizované měření min.: BPD HC, AC a FL – automatické nakládání kaliperů | ANO
• software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech | ANO
• kompletní měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa | ANO
Požadované sondy
lineární multifrekvenční širokopásmová sonda
sonda typu single crystal - monokrystalová technologie sondy | ANO
min. 4 programovatelná tlačítka na těle sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků | ANO, ≥ 4 tlačítka
frekvenční rozsah min. 5,0 – 20,0 MHz | ≤ 5,0 až ≥20 MHz
šířka aktivního pole min. 38 mm, | ≥ 38 mm
počet krystalů – min. 256 | ≥ 256
vyznačené navigační značky středu sondy a osy sondy | ANO
fázová multifrekvenční kardiologická sonda
frekvenční rozsah min. 3,0 – 7,0 MHz | ≤ 3,0 až ≥7,0 MHz
šířka sektoru min. 120° | ≥ 120°
mikrokonvexní multifrekvenční sonda
frekvenční rozsah min. 4,2 – 10,0 MHz | ≤ 4,2 až ≥10 MHz
šířka sektoru min. 130° | ≥ 130°
Požadavky na možnost rozšířením v budoucnu
• možné rozšíření o funkci pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné vlastnosti funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly (dostupné rozšíření) | ANO
• možné rozšíření o vysoce citlivé nedopplerovské zobrazení krevního toku, které není závislé na poloze sondy a směru toku(dostupné rozšíření) | ANO
• možnost rozšíření o výsuvné řešení alfanumerické klávesnice (dostupné rozšíření) | ANO
• možné rozšíření o EKG modul pro systém, max. 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, natavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu (dostupné rozšíření) | ANO
• možné rozšíření o práci z integrované originální baterie na min. 20 minut kontinuálního provozu (dostupné rozšíření) | ANO
• možné rozšíření o Strain Elastografii, dostupná na lineárních sondách (dostupné rozšíření) | ANO
• možné rozšíření o 3D zobrazení na lineárních sondách (dostupné rozšíření) | ANO
• možné rozšíření o lineární vysokofrekvenční sonda, typ „hokejka“ pro snadné provádění intervencí, frekvenční rozsah min. 7 – 18,0 MHz, šířka aktivního pole max. 25,5 mm, vyznačené navigační značky středu sondy a osy sondy, počet krystalů – min. 168 | ANO
Ostatní požadavky | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | * Možnost ověření v nabídce
integrovaný český návod k použití v systému | ANO
bezpečné uchycení a umístění zapojených sond (úložný prostor, resp. integrovaný držák pro všechny sondy chránící sondy před poškozením) | ANO
označení CE | ANO
* takto označená pole vyplní dodavatel, dodavatel uvede dokument a číslo stránky k ověření parametru
razítko a podpis dodavatele