## List1
„Nákup 2 ks sanitních vozidel pro Nemocnici Znojmo 2026“
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SANITNÍ VOZIDLA
Požadavek |  | hodnota požadovaná zadvatelem | hodnota nabízená uchazečem
Informace o Sanitním vozidle
Model - typové/výrobní označení:
Výrobce:
Sanitní vozidlo | Sanitní vozidlo
1. | kategorie vozidla: M1, podle vyhláčky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | ANO
2. | emisní norma min. EURO 6 | ANO
3. | spotřeba paliva pro kombinovaný provoz maximálně ve výši dle přílohy č. 2, tabulka III. nařízení vlády č. 173/2016 Sb. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel | ANO
4. | sanitní vozidlo je určeno pro dopravu raněných, nemocných a rodiček podle ČSN EN 1789 v platném znění | ANO
5. | bude provedeno jako typ s uzavřenou skříňovou karosérií podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění | ANO
6. | bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb. O požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby (vybavení uvedené v bodech 2.3. - 2.18. včetně není předmětem této zakázky) | ANO
7. | motor vznětový s přeplňováním | ANO
8. | objem motoru | min. 1900 cm3
9. | výkon motoru | min. 110 kW
10. | dlouhý rozvor | min. 3.400 mm
11. | výška střechy standardní | ANO
12. | barva bílá | ANO
13. | dvousedadlo spolujezdce v kabině řidiče | ANO
14. | parkovací asistent (minimálně signalizace vzadu) | ANO
15. | originální radiopřijímač s integrovanou funkcí handsfree (přes bluetooth) | ANO
16. | multifunkční ukazatel - palubní počítač | ANO
17. | odkládací přihrádka v kabině | ANO
18. | elektrická sklopná vyhřívaná zrcátka | ANO
19. | pevná přepážka s posuvným oknem | ANO
20. | pravé posuvné boční dveře s otevíracím oknem | ANO
21. | zadní výklopné dveře prosklené | ANO
22. | prosklený nákladový prostor | ANO
23. | celková šířka vozu | max. 2.300 mm
24. | celková výška vozu včetně majáků | max. 2.280 mm
25. | největší technicky přípustná hmotnost vozidla | min.3.000kg /max.3.500 kg
26. | klimatizace v kabině a po celém ambulantním prostoru, regulace u řidiče | ANO
27. | 4 ks náhradních kompletních plechových kol se zimními pneumatikami | ANO
28. | plnohodnotné rezervní kolo | ANO
29. | nádrž paliva | min. 70 l
30. | záruční servis vozidla v okrese Znojmo | ANO
Vybavení sanitní zástavby
31. | počet míst 4+1 v ambulantním prostoru (požadujeme dvě sedačky před lehátkem za dělící přepážkou, přičemž prostor mezi hranou sedáku a mezistěnou musí být minimálně 30 cm), třetí sedačka před infarktovým křeslem, infarktové křeslo a nosítka s odnímatelným podvozkem), sedačky s loketními opěrkami | ANO
32. | uspořádání sedadel po směru jízdy (včetně integrovaných opěrek hlavy, tříbodových samonavíjecích pásů a loketní opěrky). Sedačky musí být schváleny dle ČSN EN 1789 | ANO
33. | pojízdná skládací nosítka s odnímatelným podvozkem (dle ČSN EN 1789), výškově polohovatelná (minimálně 7 poloh), přední kola otočná, nosnost min. 200 kg, nosítka i úchycení nosítek musí být kompatibilní s transportní technikou používanou u zadavatele např. se značkou Medirol | ANO
34. | nosítko vybavené zádržným systémem pro dospělé a zádržným systémem pro děti | ANO
35. | uchycení nosítek dle ČSN EN 1789, stůl pod nosítka s úložným prostorem přístupným z boku a zezadu | ANO
36. | infarktové křeslo nepolohovatelné s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, vybavené čtyřbodovým pásem a nájezdovou rampou, včetně uchycení do podlahy vozu dle ČSN EN 1789, nosnost křesla min. 250 kg, kompatibilní s transportní technikou používanou u zadavatele např. se značkou Medirol | ANO
37. | druhý úložný prostor pro zdravotnický materiál (uzamykatelná skříňka na levém podběhu) | ANO
38. | skříňová zástavba nízká, použité materiály omyvatelné a desinfikovatelné, spoje zatmelené proti zatečení, rovněž desinfikovatelné | ANO
39. | výstražné světelné zařízení modré barvy v podobě nízkoprofilové LED rampy včetně sirény a 100 W reproduktoru (reproduktor musí být součástí rampy) | ANO
40. | výstražné světelné zařízení bude doplněno jedním LED majákem vzadu a dvěma LED světly v mřížce přední masky | ANO
41. | Ovládání výstražného zvukového a světelného zařízení samostatným panelem | ANO
42. | nezávislé teplovzdušné topení s montáží v ambulantním prostoru | ANO
43. | světlá výška ambulantního prostoru | min. 1370 mm
44. | obložení vnitřního prostoru pro pacienty desinfikovatelným materiálem (stěn, stropu a zadních podběhů) | ANO
45. | protiskluzová podlaha (desinfikovatelná) | ANO
46. | tepelná a hluková izolace vnitřního prostoru, utěsnění přepážky ambulantního prostoru | ANO
47. | nástupní schůdek výklopný, nerezový, v základní poloze v rovině s podlahou | ANO
48. | držák infuze pro lahve i PE sáčky umístěný nad nosítky | ANO
49. | stropní osvětlení ambulantního prostoru LED pásy s ovládáním u řidiče | ANO
50. | osvětlení prostoru za vozidlem ve výplni zadních výklopných dveří | ANO
51. | pomocné osvětlení ambulantního prostoru se spínačem v bočních a zadních dveřích | ANO
52. | přenosná LED svítilna (možnost napájení ze zásuvky 12V/230V) | ANO
53. | zvuková signalizace do kabiny řidiče, ovládaná z prostoru pro pacienty (v dosahu ležícího pacienta) | ANO
54. | světelná signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru u řidiče | ANO
55. | zásuvka 12 V v prostoru pro pacienty - 2 ks | ANO
56. | úchyt pro kyslíkovou láhev 2l - 1 ks | ANO
57. | držák hasícího přístroje - 1ks | ANO
58. | držák odpadní nádoby - 1 ks | ANO
59. | aretace bočních otevřených dveří | ANO
60. | nástupní madlo po obou stranách bočních dveří a na přepážce proti dvousedadlu | ANO
61. | stropní madlo pro sedící osoby umístěné v ose nosítek | ANO
62. | střešní ventilátor ovládaný z prostoru řidiče | ANO
63. | zmatnění oken ambulantního prostoru fólií (atestovanou) | ANO
64. | polepy vozidla (výstražný reflexní červený pruh po obvodu vozidla, 4 ks znaků života, označení provozovatele a nápis "Zdravotnická dopravní služba" v černé barvě a stejné předepsané velikosti na předních dveřích, 3 ks symbol telefonu s číslem, výstražný symbol tlakové láhve a AED) | ANO
doplní uchazeč
Účastníci tuto tabulku převezmou do své nabídky a v morých buňkách doplní nabízené parametry jimi dodávaného zařízení (doplní se tam, kde to vyplývá z požadavku přímo konkrétní hodnotu, anebo informaci ANO/NE).