## List1
Plicní ventilátor
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje |  |  |  |  | Výrobce
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr |  | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost | * Možnost ověření v nabídce
Základníé požadavky
1 | Přístroj nejvyšší třídy pro invazivní a neinvazivní umělou plicní ventilaci (UPV) |  | ano |  | mandatorní požadavek
2 | Umožňuje dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci pacientů všech věkových kategorií od 3 kg tělesné hmotnosti |  | ano |  | mandatorní požadavek
3 | Ventilační režimy: | objemově řízená ventilace: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, možnost volby průběhu průtoku vč. automatického řízení dle plicní mechaniky | ano |  | mandatorní požadavek
4 |  | tlakově řízená ventilace: PC-CMV, PC-SIMV, PC-AC, PC-BIPAP či adekvátní, PC-APRV | ano |  | mandatorní požadavek
5 |  | spontánní ventilace: SPN-CPAP/PS, SPN-CPAP | ano |  | mandatorní požadavek
6 | Aplikace nastaveného dechového objemu (VT) spolu s nezbytným minimálním tlakem při všech mandatorních deších. |  | ano |  | mandatorní požadavek
7 | Neinvazivní ventilace jako samostatný mód, dostupný pro všechny ventilační režimy objemově a tlakově řízené s ochranou při odpojení masky, tolerancí vysokých netěsností a automatickou kompenzací,včetně tlakové podpory a grafické interpretace. |  | ano |  | mandatorní požadavek
8 | Odvykací režim pro pacienty na NIV díky zvýšené variabilitě spontánního dýchaní pomocí variabilnítlakové podpory a proporcionální tlakové podpory |  | ano |  | mandatorní požadavek
9 | Odvykací režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory dle plicní mechaniky |  | ano |  | mandatorní požadavek
10 | Automatické přepínaní mezi řízenou a podpůrnou ventilací v závislostí na dechovém úsilí pacienta |  | ano |  | mandatorní požadavek
11 | Plně automatizovaný odvykací režim na základě klinického protokolu: | Úprava (snížení/zvýšení) tlakové podpory se zpětnovazební kontrolou min. VT, f, etCO2 | ano |  | mandatorní požadavek
12 |  | Diagnostika a automatický protokol s terapeutickým opatřením dle typu ventilace pacienta a její trend | ano |  | mandatorní požadavek
13 |  | Automatický test schopnosti spontánního dýchaní – zpětnovazebně postupným odvykáním na minimum | ano |  | mandatorní požadavek
14 |  | upozornění na možné odpojení pacienta | ano |  | mandatorní požadavek
15 | Apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity |  | ano |  | mandatorní požadavek
16 | Ventilační režim terapie vysokým průtokem dýchací směsi, monitorování tlaku a průtoku na straně přístroje |  | ano |  | mandatorní požadavek
17 | kontrola tlaku v manžetě ET |  | ano
18 | Nastavení PEEP alespoň 0-50 cm H2O |  | min. 0 až 50 cm H2O |  | mandatorní požadavek
19 | Nastavení inspiračního tlaku alespoň 5-90 cm H2O |  | min.5 až 90 cm H2O |  | mandatorní požadavek
20 | Nastavení dechového objemu alespoň 20 -2 000 ml |  | min. 20 -2 000 ml |  | mandatorní požadavek
21 | Nastavení dechová frekvence min. 5-120 dechů/min |  | min. 5-120 dechů/min |  | mandatorní požadavek
22 | Plynulé nastavení FiO2: 21-100 % |  | min. FiO2: 21-100 % |  | mandatorní požadavek
23 | Nastavení citlivosti flowtriggeru alespoň 0,5-15 l/min |  | min. 0,5-15 l/min |  | mandatorní požadavek
24 | Nastavení náběhu tlaku a ukončení inspiračního cyklu podle průtoku, exspirační trigger alespoň 5-60 % |  | min. 5-60 % |  | mandatorní požadavek
25 | Funkce automatické optimalizace parametru pro ukončení výdechu při dosažení určitě procentuální hodnoty špičkového exspiračního průtoku |  | ano |  | mandatorní požadavek
26 | Odpojitelný barevný širokoúhlý dotykový display o uhlopříčce min. 18“. |  | ano, úhlopříčka min. 18" |  | mandatorní požadavek
27 | Dotykové ovládání v kombinaci s ovládáním hardwarovým otočným voličem |  | ano |  | mandatorní požadavek
28 | Konfigurovatelné uživatelské rozhraní s možností uživatelského nastavení vlastní obrazovky a vlastního pořadí monitorovaných parametrů. |  | ano |  | mandatorní požadavek
29 | V každém zobrazení min. 4 real-time křivky současně (Paw, flow, objem, CO2) |  | ano |  | mandatorní požadavek
30 | Možnost zobrazení: 2 křivky se 2 smyčkami současně, smyčky vč. referenční smyčky, trendy (tlak, flow, objem…) |  | ano |  | mandatorní požadavek
31 | Monitorace hodnot: PAW, Pplat, Peak, Peep, Pmean, CPAP, Pmin, f a fspont, VT a VTspont, MV a MV spont. |  | ano |  | mandatorní požadavek
32 | Monitorace plicní mechaniky Cdyn, Cstat, R, P0.1, TC, Pdrive, RSB, AutoPEEP vč. Vtrap, manévr pro měření infekčních bodů minimálně s následujícími funkcemi: | Vykreslení statické P/V křivky inspirační i exspirační se zaměřením statické compliance | ano |  | mandatorní požadavek
33 |  | Nastavění alespoň startovacího maximálního tlaku | ano |  | mandatorní požadavek
34 | Zobrazení parametrů a trendů relevantních pro recruitment manévr plic (PEEP, EIP, VT, Cdyn) |  | ano |  | mandatorní požadavek
35 | Grafické zobrazení a interpretace plicní mechaniky a kalibrací na konkrétního pacienta. Grafické zobrazení plic s dynamickou změnou R a C, včetně reference. Zobrazení poměru mandatorního dýchání vůči dýchaní spontánnímu. |  | ano |  | mandatorní požadavek
36 | Grafické odlišení řízeného a spontánního průtoku, grafické znázornění spontánní aktivity pacienta |  | ano |  | mandatorní požadavek
37 | Automatická kompenzace endotracheální a tracheostomické rourky a nastavením velikosti rourky a procentuální míry kompenzace kanyly s možností deaktivovaní, včetně kontinuálního zobrazení vypočítaného tracheálního tlaku |  | ano |  | mandatorní požadavek
38 | Musí umožňovat spontánní dýchání kdykoliv, v každém ventilačním režimu |  | ano |  | mandatorní požadavek
39 | Manuální spouštění dechů a „inspirační a expirační hold“ |  | ano |  | mandatorní požadavek
40 | Integrovaná mikronebulizace léků synchronizovaná s inspiriem |  | ano |  | mandatorní požadavek
41 | Možnost rozšíření pro vizualizaci regionální distribuce ventilace v reálném čase pomocí elektroimpedanční tomografické metody včetně monitorace transpulmonálního tlaku. |  | ano |  | mandatorní požadavek
42 | Kontrola brachiální obstrukce |  | ano |  | mandatorní požadavek
43 | Kontrola skutečného objemu VT, automatická kompenzace dýchacího okruhů |  | ano |  | mandatorní požadavek
44 | Akustické a optické alarmy: | 3 skupiny optických alarmů dle stupně priority | ano |  | mandatorní požadavek
45 |  | akustické alarmy odlišeny ve více úrovních dle priorit a rizika | ano |  | mandatorní požadavek
46 |  | optický alarm viditelný ze všech stran – 360° viditelnost bez točení/manipulace s obrazovkou | ano |  | mandatorní požadavek
47 | Plně automatická kalibrace všech senzorů, výměna flowsenzoru včetně kalibrace možná bez rozpojení okruhu i během ventilace |  | ano |  | mandatorní požadavek
48 | Možnost volby aktivního zvlhčení nebo HME filtru |  | ano |  | mandatorní požadavek
49 | Parametrické měření koncentrace kyslíku FiO2 |  | ano |  | mandatorní požadavek
50 | Integrovaná kapnometrie metodou mainstream – měření hodnot: etCO, VCO2, Vds, VTCO2, monitorace hodnot přenositelným senzorem mezi jednotlivými ventilátory |  | ano |  | mandatorní požadavek
51 | Možnost exportu dat (alarmy a trendy) na paměťová média. |  | ano |  | mandatorní požadavek
52 | Záznam grafických a numerických trendů po dobu min. 7 dní, záznam historie alarmů, knihovna záznamů změn nastavení ventilátoru a vlastního nastavení |  | ano |  | mandatorní požadavek
53 | Ovládaní, alarmy a SW kompletně v českém jazyce |  | ano |  | mandatorní požadavek
54 | Funkce | Standby (pohotovostní režim) | ano |  | mandatorní požadavek
55 |  | tlačítko pro pořízení snímku obrazovky s uložením na USB | ano |  | mandatorní požadavek
56 |  | automatické přepínaní mezi denním a nočním režimem | ano |  | mandatorní požadavek
57 | Návod na použití dostupný přímo na ventilátoru |  | ano |  | mandatorní požadavek
58 | Otevřená koncepce přístroje pro další hardwarová softwarová rozšiřování |  | ano |  | mandatorní požadavek
59 | Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (kyslík, vzduch) – tlaková hadice součástí dodávky |  | ano |  | mandatorní požadavek
60 | Vyjímatelný inspirační a expirační ventil |  | ano |  | mandatorní požadavek
61 | Možnost použití vyhřívaného exspiračního bakteriálního filtru na min. 7 dní. |  | ano |  | mandatorní požadavek
62 | Podvozek pro přístroj |  | ano |  | mandatorní požadavek
63 | Rameno pro podporu ventilačních hadic |  | ano |  | mandatorní požadavek
64 | Komunikační porty (USB, RS232, RJ45) |  | ano |  | mandatorní požadavek
65 | Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | ano |  | mandatorní požadavek
66 | Možnost rozšíření o aktivní zvlhčování včetně možnosti HFNO: | zvlhčovač se servorežimem | ano |  | mandatorní požadavek
67 |  | automatické i manuální nastavení | ano |  | mandatorní požadavek
68 |  | nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních | ano |  | mandatorní požadavek
69 |  | vyhřívaní inspirační i expirační větve | ano |  | mandatorní požadavek
70 |  | monitorace množství vody ve zvlhčovači | ano |  | mandatorní požadavek
71 |  | manuální nastavění teploty dýchacího plynu minimálně od 28 °C do 40 °C | min. 28 °C do 40 °C |  | mandatorní požadavek
72 |  | držák zvlhčovače | ano |  | mandatorní požadavek
vyplní uchazeč
* dodavatel vyplní dokument a číslo stránky k ověření splnění parametru
podpis uchazeče