## List1
Anesteziologický přístroj nejvyšší řady, včetně monitoru vitálních funkcí
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje |  |  |  |  | Výrobce
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr |  | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost | * Možnost ověření v nabídce
Základníé požadavky
1 | • Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí. |  | ano |  | mandatorní požadavek
2 | • Integrované osvětlení pracovní plochy |  |  |  | mandatorní požadavek
3 | • Pojízdný podvozek s brzdou, zásuvky na příslušenství |  | ano |  | mandatorní požadavek
4 | Ventilační režimy: |  | ano |  | mandatorní požadavek
5 | • Dotykový barevný displej ventilátoru min. 15“ |  | min. 15“ |  | mandatorní požadavek
6 | • Zobrazení min. 4 křivek současně, zobrazení smyček, analýza trendů, monitoring plicní mechaniky |  | min. 4 křivky |  | mandatorní požadavek
7 | • Elektronický plně automatický směšovač čerstvé směsi s hypoxickou ochranou, rozsah nastavení flow čerstvé směsi min od 0,2 do 14 L/min |  | min od 0,2 do 14 L/min |  | mandatorní požadavek
8 | • ukazatel využití čerstvé směsi, záznam spotřeby anestetik a medicinálních plynů s online zobrazením |  | ano |  | mandatorní požadavek
9 | • odpařovač Sevofluran, možnost pozice pro min. tři odpařovače |  | min. 3 odpařovače |  | mandatorní požadavek
10 | • zobrazení a záznam nastavení odpařovače na displeji ventilátoru, zobrazení typu odpařovače (anestetikum) a úroveň jeho naplnění- online zobrazení |  | ano |  | mandatorní požadavek
11 | • řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta dle hodnot koncentrace O2 a et koncentrace aplikovaného anestetika na základě 20 minutové predikce |  | ano |  | mandatorní požadavek
12 | • Predikce spotřeby kyslíku na základě spotřeby pacienta |  | ano |  | mandatorní požadavek
13 | • Predikce koncentrace anestetika s možností řízení dle et koncentrace O2 |  | ano |  | mandatorní požadavek
14 | • Plynová analýza inspiria i expiria, Iso, Sevo, Des, N2O, O2, CO2 |  | ano |  | mandatorní požadavek
15 | • automatická identifikace anestetika, MAC, MACage, xMAC |  | ano |  | mandatorní požadavek
16 | • automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu ventilátoru |  | ano |  | mandatorní požadavek
17 | • elektronicky řízený, elektricky poháněný ventilátor, nezávislý na přívodu plynů |  | ano |  | mandatorní požadavek
18 | • režimy : | MAN/SPONT | ano |  | mandatorní požadavek
19 |  | , PC-CMV | ano |  | mandatorní požadavek
20 |  | PC-BIPAP | ano |  | mandatorní požadavek
21 |  | ,PC-BIPAP/PS a AF | ano |  | mandatorní požadavek
22 |  | PC-APRV | ano |  | mandatorní požadavek
23 |  | CPAP/PS | ano |  | mandatorní požadavek
24 |  | VC-CMV | ano |  | mandatorní požadavek
25 |  | VC-CMV/AF | ano |  | mandatorní požadavek
26 |  | VC-SIMV/AF | ano |  | mandatorní požadavek
27 |  | CPAP | ano |  | mandatorní požadavek
28 | • VT min od 20 do 2000 ml |  | min od 20 do 2000 ml |  | mandatorní požadavek
29 | • frekvence min od 3 – 100 dechů/min |  | min. od 3 do 100 dechů/min |  | mandatorní požadavek
30 | • PEEP min od 0 do 35 mbar |  | min od 0 do 35 mbar |  | mandatorní požadavek
31 | • kompenzace úniků a poddajnosti okruhu |  | ano |  | mandatorní požadavek
32 | • nízký objem systému pro rychlou reakci na změnu nastavení čerstvé směs |  | ano |  | mandatorní požadavek
33 | • vyhřívaný ventilátor pro eliminaci kondenzace uvnitř ventilátoru a v pac. okruhu, automatizovaná procedura čištění přístroje od kondenzátu s možností nastavení délky vysoušení |  | ano |  | mandatorní požadavek
34 | • Plně automatický test přístroje vč. automatického zapnutí přístroje dle nastaveného času |  | ano |  | mandatorní požadavek
35 | • Test přístroje bez nutnosti interakce personálu |  | ano |  | mandatorní požadavek
36 | • Elektronické vedení záznamu |  | ano |  | mandatorní požadavek
37 | • Ukazatel využití čerstvé směsi vč. spotřeby plynů a anestetika |  | ano |  | mandatorní požadavek
38 | • Jednorázový absorbér CO2, možnost výměny i za provozu |  | ano |  | mandatorní požadavek
39 | • V urgentních případech možnost ventilace i při kompletně vypnutém/porouchaném přístroji vč. podání inhalačního anestetika |  | ano |  | mandatorní požadavek
40 | • Příslušenství | o integrovaná odsávačka bronchů vč. příslušenství | ano |  | mandatorní požadavek
41 |  | o systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice pro připojení do odtahu na pracovišti AGSS | ano |  | mandatorní požadavek
42 |  | o tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR) | ano |  | mandatorní požadavek
43 | • Export/Import konfigurace systému |  | ano |  | mandatorní požadavek
44 | • Kompletní příslušenství nutné k provozu anesteziologického přístroje |  | ano |  | mandatorní požadavek
Modul pro měření hloubky nervosvalové blokády kvantitativní metodou včetně potřebného příslušenství a spotřebního materiálu pro první použití
45 | • Přístroj pro měření neuro-svalové relaxace během anestezie vč. 3D senzoru |  | ano |  | mandatorní požadavek
46 | • Barevný disple |  | ano |  | mandatorní požadavek
47 | provoz na baterie i 230V |  | ano |  | mandatorní požadavek
48 | • Trojdimenzní akcelerometr |  | ano |  | mandatorní požadavek
49 | • Elektrická stimulace konstantní a monofazická |  | ano |  | mandatorní požadavek
50 | • Senzor na opakované použití pro děti i dospělé |  | ano |  | mandatorní požadavek
51 | • Váha cca 320g (± 10%) |  | 320g ± 10% |  | mandatorní požadavek
52 | • Stimulace: | ETOF | ano |  | mandatorní požadavek
53 |  | AUTO TOF | ano |  | mandatorní požadavek
54 |  | TET | ano |  | mandatorní požadavek
55 |  | DBS | ano |  | mandatorní požadavek
56 |  | PTC | ano |  | mandatorní požadavek
57 |  | TWITCH | ano |  | mandatorní požadavek
Monitor vitálních funkcí | Akustické a optické alarmy: | 3 skupiny optických alarmů dle stupně priority | ano |  | mandatorní požadavek
58 | • Pro novorozence, dětí a dospělé, |  | ano |  | mandatorní požadavek
59 | • Stejného výrobce jako anest. Přístroj |  | ano |  | mandatorní požadavek
60 | instalovaný na rameni |  | ano |  | mandatorní požadavek
61 | • Barevný dotykový displej | min. 15“ | min. 15“ |  | mandatorní požadavek
62 |  | zobrazení až 13 křivek | min. 13 křivek |  | mandatorní požadavek
63 | • Akustické a optické alarmy všech měřených parametrů |  | ano |  | mandatorní požadavek
64 | • Tlačítka rychlé volby pro nejčastěji používané parametry |  | ano |  | mandatorní požadavek
65 | • Možnost transportu |  | ano |  | mandatorní požadavek
66 | • 3-5 svodové EKG |  | ano |  | mandatorní požadavek
67 | HR |  | ano |  | mandatorní požadavek
68 | respirace |  | ano |  | mandatorní požadavek
69 | NIBP |  | ano |  | mandatorní požadavek
70 | SpO2 |  | ano |  | mandatorní požadavek
71 | teplota. |  | ano |  | mandatorní požadavek
72 | • Monitorování EKG (3 kanály s analýzou ST úseku a základních arytmií), |  | ano |  | mandatorní požadavek
73 | • Monitorování SpO2 vč. pletysmografické křivky s automatickým nastavením citlivosti |  | ano |  | mandatorní požadavek
74 | • Monitorování neinvazivního krevního tlaku NBP |  | ano |  | mandatorní požadavek
75 | • Fyziologické kalkulace, lékové kalkulace, grafické a tabulární trendy 240 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 30 sec. |  | ano |  | mandatorní požadavek
76 | • Uživatelsky konfigurovatelná obrazovka |  | ano |  | mandatorní požadavek
77 | Současné zobrazení křivek i trendů na obrazovce |  | ano |  | mandatorní požadavek
78 | Alarmy | • 3 úrovně alarmů | ano |  | mandatorní požadavek
79 |  | zvukově a barevně odlišné | ano |  | mandatorní požadavek
80 |  | snadné nebo automatické nastavení | ano |  | mandatorní požadavek
81 |  | eliminace falešných alarmů | ano |  | mandatorní požadavek
82 | • Volba barvy pro zobrazení jednotlivých parametrů |  | ano |  | mandatorní požadavek
83 | • Akumulátor na provoz s automatickým dobíjením ze sítě, provoz na baterii min 240 min. |  | min 240 min. |  | mandatorní požadavek
84 | • Odolnost proti defibrilačnímu výboji |  | ano |  | mandatorní požadavek
85 | Obsluha a návod monitoru v českém jazyce |  | ano |  | mandatorní požadavek
86 | • Pohotovostní režim STANDBY |  | ano |  | mandatorní požadavek
87 | Uložení vlastní konfigurace monitoru |  | ano |  | mandatorní požadavek
88 | • Kompletní příslušenství pro monitorované parametry pro děti i dospělé |  | ano |  | mandatorní požadavek
89 | • Uživatelsky konfigurovatelná obrazovka |  | ano |  | mandatorní požadavek
90 | Uložení vlastní konfigurace monitoru |  | ano |  | mandatorní požadavek
91 | • Současné zobrazení křivek a trendů |  | ano |  | mandatorní požadavek
92 | • Automatický test včetně kalibrace všech senzorů |  | ano |  | mandatorní požadavek
93 | • CGS (Glasgow Come Scale) - pro použití u pacientů v kómatu objektivně zobrazující úroveň vědomí pacienta. |  | ano |  | mandatorní požadavek
94 | • MEWS ( Modified Early Warning Score)- Skóre určení včasného varování pomocí měřených hodnot vitálních funkcí. |  | ano |  | mandatorní požadavek
vyplní uchazeč
* dodavatel vyplní dokument a číslo stránky k ověření splnění parametru
podpis uchazeče