## List1
Příloha č. 2 zadávacích podmínek - Technická specifikace anesteziologického přístroje včetně příslušenství
Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace anesteziologického přístroje včetně příslušenství
Formulář musí být ve sloupcích"Absolutní požadavek splněn - ANO - NE vyplňte" a " Hodnota parametru/údaj vyplňte"vyplněn, jinak by zadavatel posoudil nabídku jako nesplňující podmínky zadání.
|  |  | Specifikace požadavků zadavatele |  |  |  | Splnění požadavků zadavatele obsažené v nabídce uchazeče (vyplní uchazeč)
č.položky | Absolutní požadavek | název | požadovaný (hodnocený) parametr |  | jednotka | Požadované min. - max hodnoty požadavků zadavatele | Požadavek splněn ANO - NE vyplňte | Hodnota parametru / údaj vyplňte
Anesteziologický přístroj včetně příslušenství
Minimální technické parametry - požadované vlastnosti:
1 | A | Nový anesteziologický (narkotizační) přístroj modulární konstrukce v pojízdném provedení, s možností závěsu, obsahující ventilátor, anesteziologický monitor, oprařovače inhalačních anestetik, pacientské okruhy. | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Obecné požadavky:
2 | A | Modulární konstrukce | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
3 | A | Pojízdné provedení s možností závěsu | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
5 | A | Využitelný pro všechny věkové skupiny | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
6 | A | Připojení k centrálnímu rozvodu plynů - vzduch, N2O, O2 | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
7 | A | Zálohové připojení k tlakovým lahvím umístěným na přístroji | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
8 | A | Elektronické průtokoměry pro O2, N2O a vzduch | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
10 | A | Schopnost vedení anestézie Low-flow a minimal Low-flow anestézii, nemožnost podání hypoxické směsi (se systémem zamezení vzniku hypoxické směsi) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
11 | A | Odvádění přebytečných plynů z pacienského dýchacího systému (např. možnost použití alternativně jednocestného okruhu s odsáváním přebytečných plynů do odpadu) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
12 | A | Možný návrat změřeného vzorku plynu do pacientského okruhu | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Požadavky na ventilační okruh:
13 | A | Vyroben z hmoty odolné absorpci anestetika bez kontaminace. | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
14 | A | Nemožnost při rozpojení vlivem konstrukce nasání okolního vzduchu a změnu nastavené koncentrace plynů. | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
15 | A | Musí umožňovat napojení širokého spektra používaných hadic pacientského okruhu, bez nutnosti použití originálního příslušenství. | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
16 | A | Musí být vybaven bezpečným integrovaným automatickým systémem odtahu přebytečných plynů obsahujícím rezervoár. | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
17 | A | Přístroj musí být vybaven přípojkou na jednocestný okruh pro ventilaci maskou a portem dalšího vývodu kyslíku pro nosní kanylu (např. dodatečný vývod kyslíku pro spontánní ventilaci maskou / nosní kanylou) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Ventilátor:
18 | A | Barevný grafický LCD display velikosti minimálně 15" LCD. | xx |  | palce (") | minimálně 15" | doplní uchazeč | doplní uchazeč
19 | A | Možnost uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí. | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
20 | A | Jednoduchý testovací režim. | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
21 | A | Možnost vizuální kontroly netěsností při neinvazivních ventilacích (systém měchu ve válci) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
22 | A | Dechový objem Tv od min. 5 ml měřeného objemu | xx |  | ml | min 5 ml | doplní uchazeč | doplní uchazeč
23 | A | Inversní poměr I:E 2:1 až 1:8 | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
24 | A | Dechová frekvence min. 4 - max 100 dechů / min | xx |  | počet dechů / minuta | min 4, max 100 dechů / min | doplní uchazeč | doplní uchazeč
25 | A | Říditelný PEEP (např. elektronicky) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
26 | A | Požadované základní režimy: min. IMV, PCV, SIMV, PSV, CPAP | minimálně IMV, PCV, SIMV, PSV, CPAP |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
27 | A | Jednoduché přepnutí ruční a řízené či spontánní ventilace | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
28 | A | Pokročilá kompenzace příkonu čerstvých plynů a kompliance ventilačního okruhu v celém rozsahu nastavení | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
29 | A | Požadován záložní zdroj pro pohon ventilátorů min. na 30 minut | minimálně na 30 minut |  | minuta | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
30 | A | Součástí pacientská spirometrie | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Další požadavky:
31 | A | Plynová analýza pro inspirační a expirační hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s měřením O2 (např. paramagnetickým nebo jiným vhodným principem) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
32 | A | Měření spotřeby FiO2 - EtO2 | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
33 | A | Obslužný software hodnotící minimální alveolární koncentraci MAC (pro dosažení daného stupně anestézie) a BAL (balanci mezi poskytnutou a vydechovanou směsí ventilačních plynů) - modul napojený přímo do anesteziologického přístroje, nebo adekvátní dle výrobce systému | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Anesteziologický monitor (minimální rozsah parametrů):
34 | A | Musí být součástí dodávky narkotizačního přístroje od stejného výrobce | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
35 | A | Modulární monitor | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
36 | A | Barevná zobrazovací jednotka LCD min. velikosti 15" | xx |  | xx | minimálně 15" | doplní uchazeč | doplní uchazeč
37 | A | Multiparametrický modul (ke každému monitoru) - pro měření vitálních funkcí (3-5 svodové EKG, měřené parametry: základní aritmie, HR, respirace, ST analýza, NIBP, SpO2, 1 x teplota, 2 x IBP) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
38 | A | Kompatibilita s monitory vitálních funkcí na ARO JIP, CCM Datex-Ohmeda (zaměnitelnost modulů, stejný spotřební materiál, ovládání, servis) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
39 | A | Měření relaxace (1 ks přenositelný modul použitelný i u stávajícího anesteziologického přístroje na gynekologickém sále (JULIAN) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
40 | A | Měření hloubky vědomí (1 ks přenositelný modul použitelný i u stávajícího anesteziologického přístroje na gynekologickém sále (JULIAN) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
41 | A | Číselné vyjádření analgezie v průběhu chirurgických výkonů | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Odpařovače inhalačních anestetik
42 | A | Mechanické řízení intenzity odpařování s nastavením cílových hodnot | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
43 | A | Kazetové zásobníky na izofluran a sevofluran | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Příslušenství a doplňky, požadavky uživatele
44 | A | Nutné příslušenství pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti (kompletní SW a HW včetně kabeláže, všech propojení, čidel, senzorů, spojek, tlakových hadic, okruhů, ventilů, pump, klíčů pro jednotlivé aplikace, spotřebního materiálu a reagencií na uvedení do standardního provozu) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
45 | A | V rozsahu požadovaných klinických aplikací medicínského účelu (diagnostického a terapeutického využití) | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
46 | A | Dvě zásuvky na materiál a příslušenství | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
47 | A | Držák na dvě záložní 10 l tlakové láhve s plyny | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
48 | A | Připojení na centrální rozvod plynů | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
49 | A | Minimálně čtyři elektrické zásuvky 220 V | xx |  | xx | minimálně 4 zásuvky | doplní uchazeč | doplní uchazeč
50 | A | Nízké provozní náklady při vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - minimalflow z uzavřeném pacientském okruhu. | xx |  | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony. |  |  |  | doplní uchazeč (Uveďte obchodní,typové a výkonové označení nabízeného zařízení):
|  |  |  | Datum: |  | doplní uchazeč
doplní uchazeč
Razítko, jméno a podpis Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, nebo za uchazeče
Poznámka:
Na číselné parametry, se vztahuje tolerance +/- 10%.
Všechna pole označená "doplní uchazeč" musí uchazeč doplnit dle jeho nabídky, jiná pole nelze měnit nebo doplňovat.