Část č. 3 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Technické podmínky dodávky a souvisejících služeb

V souladu s ustanovením § 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky a související služby jednotlivých samostatných částí, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na dodávky a související služby stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10 %. Uchazečem nabídnuté parametry dodávek a souvisejících služeb musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na předvedení nabízených přístrojů navržených uchazečem k zapůjčení to před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a to nejpozději do deseti pracovních dnů od zaslání požadavku zadavatele na kontaktní elektronickou adresu uvedenou uchazečem v krycím listu nabídky.

Nesplnění podmínek a lhůt stanovených v zadávacích podmínkách předmětné zakázky může být důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Neprokázání uchazečem nabízených parametrů uvedených v nabídce při předvedení nabízených přístrojů k zápůjčce před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Technické podmínky pro dodávky reagencií (platné pro samostatnou část č. 1 i č. 2)

| č. p. | Absolutní požadavek zadavatele „A“ | Uchazeč uvede, zda požadovaný parametr nabízené zařízení splní či nikoliv (ANO-NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodávané reagencie musí být přepravovány do místa plnění předmětné zakázky vozidly, které zabezpečuji dodržení skladovacích podmínek po dobu přepravy. |  |
| 2 | K první dodávce reagencií a všech pomocných roztoků doloží dodavatel bezpečnostní listy na předmětné zboží podle zákona č.350/2011 Sb. v platném znění, a to v písemné i elektronické podobě s revizí ne starší než dva roky. |  |
| 3 | Veškeré dodávané reagencie musí mít označení CE značku a být v souladu s platnou legislativou. |  |
| 4 | Pro veškeré dodávané reagencie musí být nepřetržitě dostupné návody k použití v českém jazyce. |  |
| 5 | Pro veškeré dodávané reagencie musí být nepřetržitě dostupné doklady o návaznosti a nejistotách kalibrátorů. |  |
| 6 | Veškeré dodávané reagencie musí být určeny jejich výrobcem pro zpracování na analyzátorech navrhovaných uchazečem k zápůjčce. |  |
| 7 | Uchazeč musí být výrobcem dodávaných reagencií nebo musí mít od výrobce pověření k výhradnímu zastupování a distribuci nabízeného zboží. |  |

Technické podmínky pro plnění předmětné zakázky samostatná část č. 1

| č. p. | Absolutní požadavek zadavatele „A“ | Limitní požadavek zadavatele | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uchazeč uvede, zda požadovaný parametr nabízené zařízení splní či nikoliv (ANO-NE) |
| 1 | Zadavatel požaduje minimálně dva nové biochemické analyzátory nejnovějšího vývojového typu, propojené s jedním imunochemickým analyzátorem (zadavatel neumožňuje nabídnout demo či repasované přístroje). Analyzátory jsou určeny pro zpracování metod uvedených v části č. 5.1 zadávacích podmínek. | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 2 | Uchazeč musí být výrobcem, nebo od výrobce pověřen k výhradnímu zastupování a distribuci nabízených analyzátorů |  |  |
| 3 | SW biochemických analyzátorů musí být jednotný s připojeným imunochemickým analyzátorem. Sestava propojených analyzátorů musí být ovládána z jedné pozice. | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 4 | Imunochemický analyzátor musí pracovat na principu- imunoanalýza (chemiluminiscence) pro stanovení mokrou cestou bez radioizotopové detekce |  |  |
| 5 | Minimální rychlost fotometrických testů/hod pro každý zapůjčený biochemický analyzátor | 600 fotometrických testů/hod |  |
| 6 | Minimální rychlost imunochemického analyzátoru | 150imunochemických testů/hod. |  |
| 7 | Minimální rychlost ISE testů/hod pro každý zapůjčený biochemický analyzátor (nepřímá potenciometrie v séru a moči) | 600 ISE testů/hod |  |
| 8 | Objem vzorku pro stanovení jednoho parametru na každém biochemickém analyzátoru nesmí být větší než 20µl |  |  |
| 9 | Objem vzorku pro stanovení jednoho parametru na imunochemickém analyzátoru nesmí být větší než 50µl |  |  |
| 10 | Biochemické analyzátory požadujeme jako uzavřený systém, minimální počet otevřených kanálů pro každý zapůjčený biochemický analyzátor | minimálně 10 otevřených kanálů |  |
| 11 | Celkový počet aktivních metod na palubě – (dvoureagenčních – mimo ISE) pro každý zapůjčený biochemický analyzátor | minimálně 60 aktivních metod |  |
| 12 | Analyzátory musí být vybaveny funkcí - Přednostní zpracování statimových vzorků | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 13 | Celkový minimální počet metod na palubě imunochemického analyzátoru | 25 metod |  |
| 14 | Analyzátory musí být vybaveny funkcí - Identifikace vzorků čárovým kódem | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 15 | Zpracování statimových imunochemických metod - troponin, myoglobin a HCG nesmí trvat i s případným ředěním déle než 30 minut. |  |  |
| 16 | Současné zpracování různých typů primárních a sekundárních vzorků (zkumavky různých výrobců) | minimálně těchto výrobců: SARSTEDT, DISPOLAB |  |
| 17 | Všechny dodávané metody musí respektovat doporučení IFCC | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 18 | Biochemické analyzátory musí být vybaveny funkcí - Automatické ředění vzorků | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 19 | Každý zapůjčený biochemický i imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí- Detekce sraženiny ve vzorku |  |  |
| 20 | Každý zapůjčený biochemický i imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí - Rerun (bez jakékoliv manuální operace) a reflexní analýzy | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 21 | Každý biochemický analyzátor musí být vybaven funkcí - Provádění současně více kalibrací z multikalibrátoru z jedné pozice | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 22 | Každý biochemický analyzátor musí být vybaven funkcí - Automatické ředění kalibrátorů | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 23 | Každý biochemický analyzátor musí být vybaveny funkcí - Měření sérových indexů (hemolýza, chylozita, ikterita) | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 24 | Každý biochemický i imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí - Vzdálené správy (rychlé řešení aplikačních a servisních problémů do 10 minut od nahlášení) | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 25 | Dodavatel garantuje servisní zásah na místě do 6 hodin od nahlášení závady | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 26 | Součástí dodávky musí být podrobný (nezkrácený) manuál k obsluze všech zapůjčených analyzátorů v českém jazyce. | xxxxxxxxxxxxx |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky uchazečem a to tak, že uchazeč uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE) absolutní požadavky zadavatele popřípadě uvede požadované údaje.

Datum: 	…………………………………….

Razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče: 		……………………………………………………………

Technické podmínky pro plnění předmětné zakázky samostatná část č. 2

| č. p. | Absolutní požadavek zadavatele „A“ | Limitní požadavek zadavatele | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadavatel požaduje minimálně dva nové vzájemně zastupitelné imunochemické analyzátory s integrovaným podavačem vzorků a jednotným řídícím softwarem , přičemž jeden bude používán jako hlavní a druhý jako záložní. Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu zapůjčených analyzátorů, tj. identickou technologii vyšetřování, používání stejných reagencií a spotřebního materiálu. Zadavatel neumožňuje nabídnout demo či repasované přístroje). Analyzátory jsou určeny pro zpracování metod uvedených v části č. 5.2 zadávacích podmínek. | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 2. | Uchazeč musí být výrobcem, nebo od výrobce pověřen k výhradnímu zastupování a distribuci nabízených analyzátorů. |  |  |
| 3. | Imunochemické analyzátory musí pracovat na principu- imunoanalýza ( přímá chemiluminiscence) pro stanovení mokrou cestou bez radioizotopové detekce | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 4. | Minimální rychlost hlavního analyzátoru | 190 testů/hod |  |
| 5. | Minimální rychlost záložního analyzátoru | 90 testů/hod |  |
| 6. | Celkový minimální počet metod na palubě hlavního analyzátoru | 25 metod |  |
| 7. | Celkový minimální počet metod na palubě záložního analyzátoru | 20 metod |  |
| 8. | Všechny používané reagencie musí být „ready to use“ tj. bez nutnosti přípravy před použitím. |  |  |
| 9. | Analyzátory musí být vybaveny funkcí – Přednostní zpracování statimových vzorků |  |  |
| 10. | Požadovaný čas odezvy je do 30 minut od vložení vzorku do analyzátoru. |  |  |
| 11. | Analyzátor musí mít řídící software , včetně varovných hlášek v českém jazyce |  |  |
| 12. | Každý zapůjčený imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí – Identifikace vzorků čárovým kódem | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 13. | Každý zapůjčený imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí – Automatické ředění vzorků | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 14. | Každý zapůjčený imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí- Detekce sraženiny ve vzorku |  |  |
| 15. | Současné zpracování různých typů primárních a sekundárních vzorků (zkumavky různých výrobců) | Minimálně těchto výrobců: SARSTEDT, DISPOLAB |  |
| 16. | Stanovení všech požadovaných testů z jedné, primárně vložené zkumavky – tj. bez nutnosti následné alikvotace |  |  |
| 17. | Používané stojánky musí být identické pro vzorky (rutinní, statimové), kontroly i kalibrátory. |  |  |
| 18. | Analyzátory musí být vybaveny funkcí – Rerun a reflexní analýzy | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 19. | Analyzátory musí být vybaveny funkcí – Vzdálená správa (rychlé řešení aplikačních a servisních problémů do 10 minut od nahlášení) | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 20. | Dodavatel garantuje servisní zásah na místě do 6 hodin od nahlášení závady | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 21. | Součástí dodávky musí být podrobný (nezkrácený) manuál k obsluze obou analyzátorů v českém jazyce |  |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky uchazečem a to tak, že uchazeč uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE) absolutní požadavky zadavatele popřípadě uvede požadované údaje.

Datum: 	…………………………………….

Razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče: 		……………………………………………………………

Množství a spektrum předpokládaných kontrol za jeden kalendářní rok – které je nutné započítat do nabídkové ceny:

|  | Počet kontrol za jeden rok pro laboratoř L1 samostatná část č. 1 předmětu zakázky 1 Albumin 1500 2 ALT 1500 3 Amyláza 1500 4 Antithrombin III 200 5 Apolipoprotein B 1000 6 ASLO 1000 7 AST 1500 8 Bilirubin celk. 1500 9 Bilirubin přímý 1500 10 Bílkovina celk. sérum 1500 11 Bílkovina moč, liquor 800 12 C 3 složka komplementu 1000 13 C 4 složka komplementu 1000 14 CRP 1500 15 Draslík 1500 16 Fosfatáza alkalická ALP 1500 17 Fosfor anorganický 1500 18 Gamaglutamyltransferáza GGT 1500 19 Glukóza HK 1500 20 Hořčík 1500 21 Chloridy 1500 22 Cholesterol 1500 23 Cholesterol HDL 1000 24 Imunoglobulin A 1000 25 Imunoglobulin G 1000 26 Imunoglobulin M 1000 27 Kreatinin enzymaticky 1500 28 Kreatinkináza CK 1500 29 Kyselina močová 1500 30 Laktát 1500 31 Laktátdehydrogenáza LD 1500 32 Lipáza 1500 33 Albumin v moči 400 34 Prealbumin 1500 35 Revmatoidní faktor RF 400 36 Sodík 1500 37 Transferin 1000 38 Triacyglyceroly 1500 39 Urea 1500 40 Vápník 1500 41 Železo 1500 42 C-peptid 250 43 CA 72-4 250 44 Cyfra 21-1 250 45 Ferritin 250 46 HBsAg 500 47 Choriogonadotropin HCG 500 48 Myoglobin 500 49 Imunoglobulin E 250 50 NSE 250 51 Parathormon (1-84) 250 52 Progesteron 250 53 Prokalcitonin 250 54 Prolaktin 250 55 Testosteron 250 56 Troponin T hs 500 57 Tyreoglobulin 250 58 Vitamín D 100 59 anti-TSH receptor (TRAK) 100 |
| --- | --- |

Počet kontrol za jeden rok pro laboratoř L2

samostatná část č. 2 předmětu zakázky

| 1 | Alfa-1- fetoprotein | 250 |
| --- | --- | --- |
| 2 | anti TG | 250 |
| 3 | anti TPO | 250 |
| 4 | Carbamazepin | 250 |
| 5 | Kys. Valproová | 250 |
| 6 | Phenytoin | 250 |
| 7 | CA 125 | 250 |
| 8 | CA 19-9 | 250 |
| 9 | CA 15-3 | 250 |
| 10 | Digoxin | 250 |
| 11 | Estradiol | 250 |
| 12 | Folát | 250 |
| 13 | Folitropin - FSH | 250 |
| 14 | Homocystein | 250 |
| 15 | Karcinoembryonální antigen CEA | 250 |
| 16 | Kortisol | 250 |
| 17 | Lutotropin LH | 250 |
| 18 | Prostatický spec. antigen PSA | 250 |
| 19 | Prostatický spec.antigen PSAvolný | 250 |
| 20 | SCC | 250 |
| 21 | Trijodtyronin volný FT3 | 250 |
| 22 | Tyreotropin TSH | 250 |
| 23 | Tyroxin celkový TT4 | 250 |
| 24 | Tyroxin volný FT4 | 250 |
| 25 | Vitamín B12 akt. | 250 |