Část č. 3 Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry přístroje

V souladu s ustanovením § 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky přístroje, který je předmětem veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Podrobná technická specifikace přístroje

Anesteziologický přístroj pro anesteziologicko-resuscitační oddělení – 3 ks

Přístroj musí splňovat následující minimální technické parametry - požadované vlastnosti:

Základní požadavky:

| Nabízený anesteziologický přístroj musí splňovat minimálně tyto parametry: |  | Splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Nový anesteziologický (narkotizační) přístroj modulární konstrukce v pojízdném provedení, s možností závěsu, obsahující ventilátor, anesteziologický monitor, odpařovače inhalačních anestetik, pacientské okruhy. |  |  |
| Obecné požadavky: | Modulární konstrukce |  |
|  | Pojízdné provedení s možností závěsu |  |
|  | Využitelný pro všechny věkové skupiny |  |
|  | Připojení k centrálnímu rozvodu plynů - vzduch, N2O, O2 |  |
|  | Zálohové připojení k tlakovým lahvím umístěným na přístroji |  |
|  | Elektronické zobrazení průtokoměrů pro O2, N2O a vzduch |  |
|  | Schopnost vedení anestézie Low-flow a minimalLow-flow anestézii, nemožnost podání hypoxické směsi (se systémem zamezení vzniku hypoxické směsi) |  |
|  | Odvádění přebytečných plynů z pacientského dýchacího systému (např. možnost použití alternativně jednocestného okruhu s odsáváním přebytečných plynů do odpadu) |  |
|  | Možný návrat změřeného vzorku plynu do pacientského okruhu |  |
| Požadavky na ventilační okruh: | Vyroben z hmoty odolné absorpci anestetika bez kontaminace. |  |
|  | Musí umožňovat napojení širokého spektra používaných hadic pacientského okruhu, bez nutnosti použití originálního příslušenství. |  |
|  | Musí být vybaven bezpečným integrovaným automatickým systémem odtahu přebytečných plynů obsahujícím rezervoár. |  |
|  | Přístroj musí být vybaven přípojkou na jednocestný okruh pro ventilaci maskou a portem dalšího vývodu kyslíku pro nosní kanylu (např. dodatečný vývod kyslíku pro spontánní ventilaci maskou / nosní kanylou) |  |
| Ventilátor: | Barevný grafický dotykový LCD display velikosti minimálně 15" LCD. |  |
|  | Možnost uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí. |  |
|  | Jednoduchý testovací režim. |  |
|  | Možnost vizuální kontroly netěsností při neinvazivních ventilacích (systém měchu ve válci). |  |
|  | Dechový objem Tv od min. 5 ml měřeného objemu. |  |
|  | Inversní poměr I:E 2:1 až 1:8. |  |
|  | Dechová frekvence min. 4 - max. 100 dechů / minutu |  |
|  | Říditelný PEEP (např. elektronicky). |  |
|  | Požadované základní režimy: min. IMV, PCV, SIMV, PSV, CPAP. |  |
|  | Jednoduché přepnutí ruční a řízené či spontánní ventilace. |  |
|  | Pokročilá kompenzace příkonu čerstvých plynů a kompliance ventilačního okruhu v celém rozsahu nastavení. |  |
|  | Požadován záložní zdroj pro pohon ventilátorů min. na 30 minut. |  |
|  | Součástí pacientská spirometrie. |  |
| Další požadavky: | Plynová analýza pro inspirační a expirační hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s měřením O2 (např. paramagnetickým nebo jiným vhodným principem) |  |
|  | Obslužný software hodnotící minimální alveolární koncentraci MAC (pro dosažení daného stupně anestézie) a BAL (balanci mezi poskytnutou a vydechovanou směsí ventilačních plynů) - modul napojený přímo do anesteziologického přístroje, nebo adekvátní dle výrobce systému |  |
| Anesteziologický monitor (minimální rozsah parametrů): | Musí být součástí dodávky narkotizačního přístroje od stejného výrobce |  |
|  | Modulární monitor |  |
|  | Barevná zobrazovací jednotka LCD min. velikosti 15" |  |
|  | Multiparametrický modul (ke každému monitoru) - pro měření vitálních funkcí (3-5 svodové EKG, měřené parametry: základní aritmie, HR, respirace, ST analýza, NIBP, SpO2, 1 x teplota, 2 x IBP) |  |
|  | Kompatibilita s monitory vitálních funkcí na ARO JIP, CCM Datex-Ohmeda (zaměnitelnost modulů, stejný spotřební materiál, ovládání, servis) |  |
|  | Měření relaxace (1 ks přenositelný modul použitelný i u stávajícího anesteziologického přístroje na gynekologickém sále) modul nebude součástí nabídky - možnost využití modulu stávajícího |  |
|  | Měření hloubky vědomí (1 ks přenositelný modul použitelný i u stávajícího anesteziologického přístroje na gynekologickém sále) modul nebude součástí nabídky - možnost využití modulu stávajícího |  |
|  | Číselné vyjádření analgezie v průběhu chirurgických výkonů |  |

| Odpařovače inhalačních anestetik | Mechanické řízení intenzity odpařování s nastavením cílových hodnot |  |
| --- | --- | --- |
|  | Odpařovač anestetik sevofluran |  |
| Příslušenství a doplňky, požadavky uživatele | Nutné příslušenství pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti (kompletní SW a HW včetně kabeláže, všech propojení, čidel, senzorů, spojek, tlakových hadic, okruhů, ventilů, pump, klíčů pro jednotlivé aplikace, spotřebního materiálu a reagencií na uvedení do standardního provozu) |  |
|  | V rozsahu požadovaných klinických aplikací medicínského účelu (diagnostického a terapeutického využití) |  |
|  | Dvě zásuvky na materiál a příslušenství |  |
|  | Držák na dvě záložní 10 l tlakové láhve s plyny |  |
|  | Připojení na centrální rozvod plynů |  |
|  | Minimálně čtyři elektrické zásuvky 220 V |  |
|  | Nízké provozní náklady při vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - minimal flow v uzavřeném pacientském okruhu |  |

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Uchazeč ve své nabídce předá technický popis a vyobrazení přístroje. Popis musí být originální v českém jazyce, nebo musí být přiložen překlad.

Žlutě označená pole doplní uchazeč

Konec: 	Část č. 3 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístroje