Část č. 3 Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry přístroje

V souladu s ustanovením § 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky přístroje, který je předmětem veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Podrobná technická specifikace přístroje

C rameno pro radiodiagnostické oddělení 	– 1ks			Vyplní uchazeč

| Nabízený C rtg přístroj musí splňovat minimálně tyto parametry: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlastní přístroj: | Pojízdný RTG přístroj s C-ramenem a monitorovým vozíkem se dvěma monitory, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu, pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie, ortopedie, chirurgie a urologie. |  |  |
|  | Snadný transport přístroje na jiné pracoviště a transport výtahem. Přístroj musí být vybaven brzdami, umožňující aretování přístroje v požadované poloze. |  |  |
|  | Ovládání spuštění expozice pomocí nožního spínače a pomocí ručního dálkového ovládání. |  |  |
|  | Napájení 230 V/50 Hz. |  |  |
| Nastavení a rozměry C- ramene: | Vzdálenost ohnisko – detektor (SID) min. 95 cm. |  |  |
|  | Hloubka oblouku C-ramena 66 cm. |  |  |
|  | Volný prostor min. 76 cm. |  |  |
|  | Motorický vertikální pohyb min. 40 cm. |  |  |
|  | Horizontální pohyb min. 20 cm. |  |  |
|  | Orbitální pohyb v rozsahu 120°, 30° overscan. |  |  |
|  | Boční vyklonění (Wig-Wag) min. +/- 10°. |  |  |
|  | Rotace C-ramene min. +/- 210°. |  |  |
| Generátor: | Vysokofrekvenční mikroprocesorem řízený generátor. |  |  |
|  | Maximální výkon min. 2 kW. |  |  |
|  | Nastavitelný pulzní skiaskopický režim min. v rozsahu: min. 38 – 110 kV, 0,2 – 8 mA a s počtem pulzů/sekundu 1, 2, 4, 8. |  |  |
| Rentgenka: | 2 ohniska, malé ohnisko max. 0,6 mm. |  |  |
|  | Tepelná kapacita anody min. 42 000 HU. |  |  |
| Zesilovač RTG obrazu: | Velikost vstupního pole min. 9“, 2 x zoom |  |  |
|  | Snímací CCD kamera s vysokým rozlišením min. 1024 x 1024 pixelů / 12 bit. |  |  |
|  | Digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu a rozlišením min. 1024x1024 pixelů v celém obrazovém řetězci. |  |  |
|  | Laserový zaměřovač ze strany zesilovače obrazu. |  |  |
| Ovládání: | 2 x dotykový LCD displej s uživatelským ovládacím rozhraním a anotací pacienta, včetně náhledu „živého“ snímku, umístěný na obou bočních stranách přístroje. |  |  |
| Monitorový vozík: | 2 x ČB medicínský monitor |  |  |
|  | Velikost úhlopříčky min. 18“. |  |  |
|  | Rozlišení min. 1024 x 1280 pixelů. |  |  |
|  | LIH – paměť posledního snímku. |  |  |
|  | Postprocesingové funkce: zoom, zvýraznění hran, negace snímku, úprava jasu a kontrastu, otáčení snímku. |  |  |
| Kolimátor: | Irisový a obdélníkový kolimátor. |  |  |
|  | Nastavení clon bez záření v rozsahu 360°. |  |  |
| Programové vybavení: | Orgánové předvolby, alespoň 4 možnosti. |  |  |
|  | Funkce skiaskopického režimu pro snížení dávky (režim poloviční dávky). |  |  |
| Měření dávky: | Měření dopadové dávky. |  |  |
| Archivace: | Funkční DICOM: Storage, Print, Worklist, RDSR, MPPS |  |  |
|  | USB výstup |  |  |
|  | CD/DVD jednotka |  |  |
|  | Kapacita paměti min. 10 000 snímků v plném rozlišení. |  |  |

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony.

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis nabízeného přístroje:

Uchazeč předloží ve své nabídce k nabízenému přístroji technický list a vyobrazení přístroje. Popis musí být originální v českém jazyce, nebo musí být přiložen překlad.

Konec: 	Část č. 3 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístroje