Specifikace laboratorní digestoře do laboratoře chemie

Digestoř má certifikát o shodě s požadavky normy ČSN EN 14175, ČSN EN 12464, ČSN ISO 12100, ČSN ISO 11202 a má certifikát CE dle směrnice 2006/95/ES a 2004/108/ES.

Vnější rozměry digestoře (šířka x hloubka x výška) budou 1500 x 930 x 2500 mm s odchylkou nejvýše plus 100 mm případně mínus 50 mm. Vnitřní rozměry pracovního prostoru (šířka x hloubka x výška) 1370 x 810 x 1275 mm s přípustnou odchylkou analogicky jako vnější rozměry. Jiné odchylky nutno konzultovat se zadavatelem.

Nosná část digestoře bude z kovových profilů takové dimenze, aby byla zajištěna dostatečná pevnost a stabilita digestoře. Povrchová úprava těchto profilů bude provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. Ocelová konstrukce bude opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Přední bezpečnostní okno dělené, dvoudílné, manuálně výsuvné vertikálně. Maximální výška digestoře s otevřeným oknem je 2500 mm - okno nevyčnívá z korpusu digestoře.

Detailnější popis pracovní desky je uveden dále pod položkou 2.

Uvnitř digestoře

- minimálně 2 x plynový vývod opatřený laboratorním ventilem (položka 4)

- minimálně 2 zásuvky 230 V (s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44)

- 1 vývod vody s napojením na destilační aparaturu (položka 3)

- 1 vývod vody s napojením na vývěvu (položka 3)

- osvětlení (vypínač vně případně uvnitř)

Součástí digestoře je spínač odtahu digestoře. Pracovní prostor je odsáván pomocí komínu průměru 250 mm, který je součástí digestoře.

Pod pracovní deskou bude úložný prostor, který bude tvořen dvoukřídlou úložnou skříňkou se dvěma nastavitelnými dělícími policemi.

Barva všech povrchů bílá RAL 9010 resp. krémová RAL 9001.

Cenová nabídka, která bude součástí smlouvy, musí obsahovat dále veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponent obsahujících připojované prvky (zásuvky elektro, vodovodní baterie, ventily a vývody zemního plynu). Součástí ceny musí být montáž a dodávka potřebného instalačního materiálu, dále připojení na přípojné místo do vzdálenosti pěti metrů.

Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, zemní plyn), je součástí ceny dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení.

Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

Nabídka uchazeče musí obsahovat upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratoři před realizací v rámci převzetí staveniště, zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách od projektové dokumentace přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Dále musí být součástí dodávky veškeré požadované materiálové atesty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům.

| položka 2: | Pracovní deska - dlažba |
| --- | --- |

Popis:	PD DL-600

Povrch pracovní desky digestoře musí být z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky (případně na jiném podkladu obdobných vlastností), opatřené na přední hraně nalepenou bílou plastovou narážecí hranou se zvýšeným okrajem chránícím obsluhu před potřísněním v případě rozlití chemikálií. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti). Deska bude uložena na profilových výztuhách.

Součástí pracovní desky je porcelánová nebo polypropylenová odpadní vanička s vyjímatelným sítkem umístěná v přední části desky, o rozměru přibližně 300x120/150 mm, napojená na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu.

Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

| položka 3: | Ventil laboratorní do digestoře – voda studená |
| --- | --- |

Popis:	VSN 1

Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

| položka 4: | Ventil laboratorní do digestoře – zemní plyn |
| --- | --- |

Popis:	ZPN 1

Ventil pro zemní plyn musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898