0

10045 – Intenzivní lůžko pro ARO s laterálním náklonem vč. matrace

6 ks + 2 ks s integrovaným vážícím systémem

Elektrické lůžko výškově stavitelné včetně pasivních antidekubitních matrací

- Lůžko sloupové konstrukce pro intenzivní péči

- Polohování zdvihu a jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů (zádový, pánevní, stehenní a lýtkový)

- Čtyřdílná ložná plocha se synchronizovaným pohybem jednotlivých částí

- Výšková stavitelnost v rozsahu 50cm (lépe nižší hranice) – 85cm (lépe vyšší)

- Vnější rozměry lůžka bez prodloužení 100x225 cm, tolerance  ± 10cm

- Bezpečné pracovní zatížení min. 220 kg

- Možnost prodloužení lůžka o min 15 cm

- Trendelenburg/ Anti Trendelenburg poloha min. ± 14°, motoricky

- Laterální náklon ložné plochy min. ± 15°, motoricky

- Zádový díl vhodný pro rentgenová vyšetření s držákem kazety

- Dvoudílné sklápěcí postranice s integrovanými ovladači pro personál a pacienta

- Ovládací panel pro personál s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí

- 4 kolečka s centrálním ovládáním brzd, min. ø150mm,. se signalizací nezabrzděného lůžka.

- Nožní ovladače pro výškové nastavení

- Možnost rychlého spuštění do CPR a Trendelenburgovy polohy

- Vestavěná záložní baterie s indikací vybití, možnost nočního tlumeného podsvícení

- Příslušenství:

  - Infuzní stojan výškově stavitelný, hrazda s navíjecí rukojetí, držák na dokumentaci

  - Držák sáčků nebo drobného příslušenství

- Preventivní oboustranná matrace vhodná pro středně rizikové pacienty a pacienty s poškozením tkáně I. stupně.

U 2 ks lůžek je požadován integrovaný vážící systém

10048 - Aktivní antidekubitní matrace rozměry dle lůžka výška min. 250mm 4 ks

- Pro velmi vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně

- Možnost volby mezi statickým a dynamickým režimem

- Možnost transportu pacienta bez kompresoru

- Elektronický systém kontroly funkcí systému

- Samostatně uspořádané cely

- Střídání tlaku v celách k ochraně proti proležení

- Možnost rychlého vypuštění CPR

- Možnost ručního nastavení tlaku v celách

- Jednoduché nastavení váhy pacienta

- Nosnost minimálně 150kg

- Alarm v případě výpadku napájení

- Protialergický povlak snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný

11001 – Stolek pojízdný s madlem a zásuvkami

Pojízdný stolek z nerezových profilů a v horní části opatřen madlem. Odkládací plochy tvoří horní lisované nerezové plato. Dolní část stolku rozdělena na 2 části – zásuvková a volnou spodní lisované nerezové plato. Možnost uchycení infuzního stojanu a drobného NR příslušenství (např. malá odpadková nádobka). Stolek je opatřen 4 kolečky ø 125mm, dvě s brzdou.

Rozměry: cca  d-900 x š-500 x v-800 mm.

34710 – zářivka baktericidní pojízdná

- pro sterilizaci vzduchu, tekutin a povrchu předmětů UV zářením

- životnost zářiče +- 8000 hodin

- napájení 230 V, 50 Hz

- krytí IP 20

77110 – Negatoskop nástěnný

- Negatoskop vodotěsný, odolný proti kapalným desinfekčním prostředkům

- Nástěnný typ. Konstrukce ze smaltovaného ocelového plechu

- Snadné uchycení filmů

- Zářivkové studené světlo, bez regulace jasu1270/130/480

- Velikost cca 1270/130/480 mm

80015 – Chladnička elektr. kompresorová obs. 175 l 590/600/860 mm

80018 – Chladnička elektr. kompresorová 275 l, prosklená 590/600/1300 mm

80030 – Chladnička na léky kompresorová 300 l

321992 – Monitory vitálních funkcí pro 3 lůžka

Modulární lůžkový monitor

- modulární monitor vybavený dotykovou barevnou LCD obrazovkou min.15” s min. SVGA rozlišením

- zobrazení minimálně 12 křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje,

- jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce,

- monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru,

- trendy tabulkové i grafické pro min. 72 hodin včetně tisku na standardní (laserové) tiskárně,

- úplná analýza arytmií, vč. A-fib

- analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase,

- alarmy – min. 4 typy se vzájemným audiovizuálním rozlišením,

- automatické nastavení alarmových limit zvoleného pacienta,

- přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí modulu (transport/překlad), s vlastní baterií

- přenos dat na centrální monitor, obousměrná komunikace, ovládání monitorů vč. nastavování

- komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů, měřené údaje

- integrovaný upevňovací mechanismus monitoru na polici,

- integrované napájení v monitoru,

- možnost měření: až 4 IBP včetně ICP, CO2 (duální mainstream/sidestream), kontinuální srdeční výdej (PiCCO), ScvO2/SvO2, EEG, BIS,energetický výdej z O2/CO2 plynů

Požadované parametry na všech monitorech (moduly):

- EKG – monitorované 3-žílovým kabelem, možnost využití 6-žílového kabelu i 12svodového kabelu EKG

- respirace impedanční metodou,

- NIBP s režimy manuálního a automatického měření

- Teplota kožní i rektální

- SpO2

- 3x IBP + srdeční výdej C.O. termodilučně

- Další požadované moduly použitelné u všech monitorů:

1x modul CO2 včetně čidla, sidestream

Základní příslušenství pro všechny požadované parametry nutné pro zahájení provozu.

Centrální monitor 1ks:

- 2x min. 19“ plochý barevný dotykový displej,

- Zajištění proti výpadku napájení – UPS,

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory,

- Zobrazení všech dat z lůžkového monitoru,

- Tisk na laserové tiskárně i z připojených monitorů,

- Ukládání a prohlížení trendů (tabulkové i grafické) min. 72 hodin,

- Ukládání a prohlížení úplných  křivek min. 72 hodin,

- Ukládání a prohlížení zachycených alarmů včetně křivek,

- Záznam 12 svodového EKG s tiskem,

- Kompletní analýza arytmií,

- Možnost rozšíření až na současné připojení a sledování 16 pacientů,

- Analýza ST úseku.

321993 – Monitory vitálních funkcí pro 5 lůžek

Modulární lůžkový monitor

- modulární monitor vybavený dotykovou barevnou LCD obrazovkou min.15” s min. SVGA rozlišením

- zobrazení minimálně 12 křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje,

- jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce,

- monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru,

- trendy tabulkové i grafické pro min. 72 hodin včetně tisku na standardní (laserové) tiskárně,

- úplná analýza arytmií, vč. A-fib

- analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase,

- alarmy – min. 4 typy se vzájemným audiovizuálním rozlišením,

- automatické nastavení alarmových limit zvoleného pacienta,

- přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí modulu (transport/překlad), s vlastní baterií

- přenos dat na centrální monitor, obousměrná komunikace, ovládání monitorů vč. nastavování

- komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů, měřených údajů

- integrovaný upevňovací mechanismus monitoru na polici,

- integrované napájení v monitoru,

- možnost měření: až 4 IBP včetně ICP, CO2 (duální mainstream/sidestream), kontinuální srdeční výdej (PiCCO), ScvO2/SvO2, EEG, BIS,energetický výdej z O2/CO2 plynů

Požadované parametry na všech monitorech (moduly):

- EKG – monitorované 3-žílovým kabelem, možnost využití 6-žílového kabelu i 12svodového kabelu EKG

- respirace impedanční metodou,

- NIBP s režimy manuálního a automatického měření

- Teplota kožní i rektální

- SpO2

- 3x IBP + srdeční výdej C.O. termodilučně

Další požadované moduly použitelné u všech monitorů:

2x modul CO2 včetně čidla, sidestream

Základní příslušenství pro všechny požadované parametry nutné pro zahájení provozu.

Centrální monitor 1ks:

- 2x min. 19“ plochý barevný dotykový displej,

- Zajištění proti výpadku napájení – UPS,

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory,

- Zobrazení všech dat z lůžkového monitoru,

- Tisk na laserové tiskárně i z připojených monitorů,

- Ukládání a prohlížení trendů (tabulkové i grafické) min. 72 hodin,

- Ukládání a prohlížení úplných  křivek min. 72 hodin,

- Ukládání a prohlížení zachycených alarmů včetně křivek,

- Záznam 12 svodového EKG s tiskem,

- Kompletní analýza arytmií,

- Možnost rozšíření až na současné připojení a sledování 16 pacientů,

- Analýza ST úseku.

321995 – Monitor vitálních funkcí

Modulární lůžkový monitor

- modulární monitor vybavený dotykovou barevnou LCD obrazovkou min.15” s min. SVGA rozlišením

- zobrazení minimálně 12 křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje,

- jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce,

- monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru,

- trendy tabulkové i grafické pro min. 72 hodin včetně tisku na standardní (laserové) tiskárně,

- úplná analýza arytmií, vč. A-fib

- analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase,

- alarmy – min. 4 typy se vzájemným audiovizuálním rozlišením,

- automatické nastavení alarmových limit zvoleného pacienta,

- přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí modulu (transport/překlad), s vlastní baterií

- přenos dat na centrální monitor, obousměrná komunikace, ovládání monitorů vč. nastavování

- komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů, měřených údajů

- integrovaný upevňovací mechanismus monitoru na polici,

- integrované napájení v monitoru, bateriový provoz

- možnost měření: až 4 IBP včetně ICP, CO, CO2 (duální mainstream/sidestream), kontinuální srdeční výdej (PiCCO), ScvO2/SvO2, EEG, BIS, energetický výdej z O2/CO2 plynů

Požadované parametry na všech monitorech (moduly):

- EKG – monitorované 3-žílovým kabelem, možnost využití 6-žílového kabelu i 12svodového kabelu EKG

- respirace impedanční metodou,

- NIBP s režimy manuálního a automatického měření

- Teplota kožní i rektální

- SpO2,

- 3x IBP.

- CO termodilucí, 2x pro celou JIP

- 10ti svodový kabel, 2x pro celou JIP

Další požadované moduly použitelné u všech monitorů:

4x modul CO2 včetně čidla, sidestream

Základní příslušenství pro všechny požadované parametry nutné pro zahájení provozu.

Centrální monitor 1ks:

- 2x min. 19“ plochý barevný dotykový displej,

- Zajištění proti výpadku napájení – UPS,

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory,

- Zobrazení všech dat z lůžkového monitoru,

- Tisk na laserové tiskárně i z připojených monitorů,

- Ukládání a prohlížení trendů (tabulkové i grafické) min. 72 hodin,

- Ukládání a prohlížení úplných  křivek min. 72 hodin,

- Ukládání a prohlížení zachycených alarmů včetně křivek,

- Záznam 12 svodového EKG s tiskem,

- Kompletní analýza arytmií,

- Možnost rozšíření až na současné připojení a sledování 16 pacientů,

- Analýza ST úseku.

321998 – Transportní monitor vitálních funkcí

- SpO2, NiBP, EKG, CO2, Resp., teplota, 2xiBP

- Velikost obrazovky min. 10“, alespoň 6 křivek

- Možnost použití pro transport pacienta, odpojení multiparametroveho modulu bez manipulace s kabely při trasportu

- Záložní zdroj na min. 120 min.

- Snadná manipulace a údržba

- Ovládání v českém jazyce

322036 - Glukometr

- Malý přenosný

- Možnost uložení měření včetně data a času

- Sada testovacích proužků

322121 – Tepelný zvhčovač, nebulizátor

- možnost napájení O2 nebo AIR

- součástí průtokoměr 0-15 L/min

- možnost upevnění na tyč, eurolištu nebo svislou desku

- teplota polydisperzního aerosolu 28-36°C ( 0,5-10 mikronů)

- objem nádoby 0,5L

- možnost autoklávování

- maska

322123 – Souprava laryngoskopů

- zahnutá lžíce s matovou povrchovou úpravou

- vlákno vedeno uvnitř lžíce

- možnost autoklávovat

- rukojeť

- akumulátor

- lžíce 3 velikosti

- nabíjecí jednotka

- pouzdro na sadu laryngoskopů

322196 – Vysokofrekvenční ventilátor

Vysokofrekvenční elektronicky řízený tryskový ventilátor s možností přepínání frekvence ventilace od konvenčních frekvencí až po vysokofrekvenční.

Požadované parametry:

- přepínatelná/volitelná frekvence 20 - 180 cyklů/min

- přepínatelný poměr dob inspiria/expiria 1:2, 1:1, 2:1

- insuflační tlak 0-600 kPa

- monitorování insuflačního tlaku v multitryskovém generátoru

- možnost ventilace celého spektra pacientů

- automatická funkce snižování nežádoucího AUTOPEEPu

- nízká hmotnost max. do 5kg

- napájení ze sítě nebo z výměnných baterií (min. kapacita baterií 8 hodin)

- akustický i vizuální alarm při překročení max. tlakového limitu

- akustický i vizuální alarm  napájení

- minimální sada multitryskových generátorů o světlostech resp. průměrech 3,4,5,6,7,8,9,10, autoklávovatelný svazek insuflačních katetrů

- snadná a intuitivní obsluha  a údržba přístroje

- přívod 02 z centrálního rozvodu nebo tlakových lahví

- elektrická bezpečnost

- integrovaný držák

322197 – Ventilátor transportní

- objemově konstantní, transportní ventilátor pro pacienty s dechovým objemem nad 100 ml

- Ventilační režimy – VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, NIV, PS

- Plynule nastavitelnou hodnotu PEEP přímo na ovládacím panelu přístroje

- Nastavení koncentrace O2 – možnost 100% nebo 40%

- Provoz na baterii cca 4 hod

- Možnost zavěšení na lůžko

- Monitorace ventilačních parametrů – MV, frekvence, poměr I:E, flow, Ppeak, Pmean, Peep, Vt exp

- Alarmová hlášení optická i akustická všech sledovaných parametrů (nízký Paw, vysoký Paw, netěsnosti okruhu, chybné nastavení parametrů, přívod elektrické energie a plynu apod.)

- Zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě

- Alarmová hlášení řazena podle jejich významu a akusticky signalizována

- Jednoduchá údržba a čištění

- Ovládání a popisy v českém jazyce

322199 – Oxymetr pulzní

Pulzní oxymetr pro neinvazivní monitorování funkční arteriální kyslíkové saturace a tepové frekvence u pacientů všech věkových kategorií. Digitální technologie zpracování signálu.

322203 – Dýchací vak - ambuvak

Vak umožňující ventilaci jednou osobou, adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou s možností napojení na přívod kyslíku. Vybavení:

- Pacientský ventil

- Otočný konektor

- Silikonová maska nejméně 3 velikosti

- Rezervoár O2

322205 – Plicní servoventilátor

- Moderní servoventilátor pro ventilaci od 3 kg

- Přehledné a uživatelské ovládání pomocí dotykové obrazovky vel. 15“

- Široké spektrum ventilačních režimů

- Neinvazivní ventilace s patentovanou technologií kompenzace úniků

- Grafické zobrazení křivek a smyček, trendů

- Měření plicní mechaniky

- Rozdělení alarmových funkcí do skupin s prioritním rozlišením pro bezpečný průběh ventilace

- Možnost monitorace CO2

- Záložní zdroj – baterie

- Mikronebulizace synchronizovaná s inspiriem

- Možnost softwarového rozšíření

- Možnost propojení s monitory vitálních funkcí pacienta

- Ovládání v českém jazyce

322210 – Resuscitační set , ambuvak, kysl. láhev, maska

Neautoklávovatelný gumový resuscitační vak o objemu cca 1600 ml , resuscitační masky velikosti 2 a 4. Napojení na kyslíkovou láhev, napojovací hadička

322211 – Pneumatická bandáž dolních končetin

K rehabilitaci dolních končetin při léčbě poúrazových stavů – pneumatická bandáž pro hlezenní kloub, kyčelní ortéza, pooperační kolenní dlaha

322223 – Chlazení pro řízenou hypotermii

Mikroprocesorem řízený hyper-hypotermický vodní systém určený pro kontrolované řízení teploty pacienta. Včetně matrace, pokrývky hlavy a vesty. Možnost programování gradientů teploty.

322236 – Ohřívač infuzí

- Přístroj pro ohřev krve a infuzí

- Systém pro ohřev infuzních roztoků a krve při transfuzi jako prevence proti hypotermii

- Možnost nastavení a udržení teploty minimálně 38° C, nastavení po 0,5°C

- Automatické vypnutí při přehřátí

- Akustický alarm vysoké a nízké teploty

- Možnost uchycení na euro lištu nebo infuzní stojan

- Jednoduché a intuitivní ovládání

- Snadná manipulace při aplikaci spotřebního materiálu.

322240 – Kardiostimulátor externí

Jednodutinový pro dočasnou stimulaci srdce. Možnost stimulace vysokou frekvencí, univerzální. Základní požadavky:

Režimy DVI,DDD,DOO,VDD.

- možnost nastavení stim. amplitudy v intervalu 0,1-10V.

- možnost nastavení citlivosti pro snímání signálu z elektrod.

- možnost nastavení detekce potenciálu P vlny a R vlny.

- možnost nastavení intervalu AV.

322250 – Infuzní set pro lůžko dávkovače a pumpy

Dokovací stanice pro 2 infuzní pumpy a 4 lineární dávkovače

- IDMS/PDMS - Interface

- otevřený protokol pro komunikaci a přenos dat do nemocniční datové sítě ( ethernet, WiFi) nebo centrálního monitoringu přístrojů v rámci nemocniční sítě LAN

Infuzní pumpa volumetrická

Moderní infuzní pumpa pro podávání léků, výživových roztoků, transfuzí v oblasti pediatrie, neonatologie, intenzivní medicíny, gynekologie včetně všech lůžkových nemocničních oddělení a ambulancí

- Přehledná a jednoduchá obsluha

- LCD displej pro všechny klinické informace

- Interní knihovna pro min. 80 léků

- Automatická kontrola důležitých klinických parametrů po zapnutí

- rychlost infuze v min. rozsahu 0.1 – 999ml/h, nastavitelná v krocích po 0.1/h ml

- Celkový objem infuze v min. rozsahu 0,1 – 9999.9 ml

- Ochrana před samovolným spuštěním infuze

- Tlakový alarm nastavitelný v min. rozsahu 0-999 mbar

- Automatické odbourání bolusu po okluzi

- Manuální a programovatelné podání bolusu

- Rychlost podání bolusu volitelná v rozsahu min. do 1200 ml/h

- Detekce bublin - nastavitelný limit objemu bublin a sumarizace malých bublin v čase

- Detekce bublin i v neprůhledných infuzních setech

- Nastavitelné KVO (Keep Vein Open)

- Hlášení alarmů - vizuálně a akusticky

- IR rozhraní

- Integrovaný držák

- Hmotnost max. 2,6 kg

- Akumulátorový provoz min. 5h

- Možnost použití v kombinaci s lineárními dávkovači v dokovací stanici

Lineární dávkovač

Moderní lineární dávkovač pro podávání vysoko účinných léků a roztoků v oblasti pediatrie, neonatologie, intenzivní medicíny, anestézie, gynekologie včetně všech lůžkových nemocničních oddělení a ambulancí

- Bezpečnostní dvířka pro ochranu stříkačky

- Přehledná a jednoduchá obsluha

- LCD displej pro klinické informace

- Interní knihovna pro min. 80 léků

- Automatická detekce stříkačky

- Rychlost dávkování v min. rozsahu 0.1 – 1500ml/h , krok 0.1 ml/h

- Celkový objem v min.  rozsahu 0,1 –999.9 ml

- Tlakový alarm nastavitelný v min. rozsahu 0-999 mbar

- Automatické odbourání bolusu po okluzi

- Manuální a programovatelné podání bolusu

- Rychlost podání bolusu volitelná v min. rozsahu do 1500 ml/h

- Nastavitelné KVO (Keep Vein Open)

- Nastavitelný předalarm „prázdná stříkačka“ v min. rozsahu 0-25 min

- Hlásení alarmů vizuálně a akusticky

- IR rozhraní

- Integrovaný držák

- Hmotnost max. 2,3 kg

- Akumulátorový provoz min. 8h

- Možnost použití s dokovací stanicí v kombinaci s infuzními pumpami

322268 – EKG 12 svod. přenosný

Přenosný EKG přístroj,12-svodů - požadované minimální technické parametry:

- 12-ti svodový, 12 kanálové přímé EKG

- různé typy záznamu – auto, manuální

- Zobrazení EKG křivky v reálném čase na plně grafickém displeji.

- Konfigurace zobrazení na displeji ve formátech 3, 6 a 6+6.

- Tisk na termopapír  210 mm široký (skládaný, role).

- Nastavitelná rychlost posuvu papíru 5 – 25 – 50 mm/s.

- Nastavitelná citlivost záznamu papír/ displej 5 – 10 – 20 mm/mV.

- Tiskové formáty:

- automatický mód 3, 6x1, 6x2, 12x1, 3x4+R, 3x4+3R,

- manuální mód 3, 6, 12.

- Filtr síťového a svalového rušení.

- Tisk kopií v automatickém módu.

- Nastavení minimálně 4 různých uživatelských profilů.

- Komunikační interface.

- Napájení ze sítě nebo akumulátoru.

- Akumulátorový režim min. na 1 h kontinuálního záznamu.

- Vozík pro přenosný EKG-přístroj.

322293 – Defibrilátor přenosný

- Bifázický manuální režim defibrilace;

- Barevný LCD display;

- Defibrilace až 270 J

- Nahrávání dat, archivace a záznam;

- Možnost rozšíření o měření SpO2 a CO2

- Neinvazivní stimulace

- Funkce AED, hlasová podpora v ČR

- Možnost synchronizované i nesynchronizované defibrilace;

- Snímání EKG z defibrilačních a monitorovacích elektrod a EKG kabelu;

- V základním příslušenství musí být zahrnuto: baterie, EKG kabel, elektroda zahrnující defibr. a monitor. elektrody, jednorázové stimulační elektrody, vozík, software v ČJ pro nahrávání a archivaci dat v PC

322385 – Svítidlo operační pojízdné

- Zdroj světla LED

- Životnost LED diody min. 45.000 h

- Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m minimálně 120 000 lx

- Ovládání svítidla  přímo na rameni svítidla

- Ztlumení osvitu  pod 10% plného výkonu

- Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení

- Index RA – min. 95

- Teplota chromatičnosti min. 4900°K

- Pracovní rozsah min  800 – 1400 mm

- Hmotnost pojízdného svítidla max. 25 kg

- Možnost ovládání základních funkcí pomocí sterilní rukojeti

- Snadné ovládání, snadné čištění a desinfekce

- Minimálně 3 ks autoklávovatelných držáků

322398 – Lampa kloubová zákroková stropní

Operační svítidlo stropní

- Zdroj světla LED

- Životnost LED diody min. 45.000 h

- Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m minimálně 120 000 lx

- Ovládání svítidla přímo na rameni svítidla

- Ztlumení osvitu  pod 10% plného výkonu

- Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení

- Iindex RA – min. 95

- Teplota chromatičnosti min. 4900°K

- Pracovní rozsah min. 800 – 1400 mm

- Možnost ovládání základních funkcí pomocí sterilní rukojeti

- Snadné ovládání, snadné čištění a desinfekce

- Minimálně 3 ks autoklávovatelných držáků

322399 – Lampa vyšetřovací kloubová

Vyšetřovací svítidlo:

- Uchycené na euroliště

- Zdroj světla LED

- Životnost LED diody min 45.000 h

- Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 0.5 m minimálně 55.000 lx

- Ovládání intenzity světla přímo na svítidle

- Ztlumení osvitu pod 5% plného výkonu

- Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení

- Index RA – min. 95

- Teplota chromatičnosti min. 4900°K

- Snadné čištění a desinfekce

322460 – Odsávačka pneumatická

Medicinální odsávačka určená pro operační sály. Sací podtlak -0,90 bar, výkon cca 60 litrů za minutu. Vybavena dvěma 2litrovými láhvemi, které lze provozovat nezávisle, postupným přepínáním umožňující použití zařízení bez přerušení a omezení provozu. Součástí výrobku: odsávací hadice a nožní pedál.

322463 – Odsávačka elektrická vč. vozíku

- Odsávací jednotka s pojízdným stojanem

- Podtlak  0-90 kPa

- Vysoký sací výkon

- Příkon110 VA

- Membránový regulátor vakua

- Sací výkon min. 30lt/min.

- Bakteriologický filtr

- Tichý chod

- Příslušenství: pojízdný stojan, držák 2 litrové lahve, 2 litrová láhev s víkem, silikonový odsávací okruh se stop ventilem

322608 – Přístroj pro kontinuální venovenózní hemofiltraci

- Jednoduchý mobilní kompaktní filtrační systém

- Přístroj se zabudovanými pumpami  (krevní, dialyzátovou/substituční a ultrafiltrační) včetně elektronického váhového systému pro kontrolu tekutin pacienta

- Kontinuální i běžné ošetřovací metody – SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF

jednoduchá obsluha

velký display

informativní a spolehlivý alarm management

přesný a inovační vážící systém

plně automatické základní a proplachovací procesy

kontrola teploty

účinný, přímý ohřev roztoků

322654 – Ultrazvukový přístroj s příslušenstvím

Ultrazvukový přístroj se snadnou manipulací, softwarovým formováním ultrazvukového obrazu, rychlou akvizicí obrazu, vysokým výkonem a kvalitním strukturálním a dopplerovským zobrazením, vybavený nejmodernějším systémem funkcí, umožňující komplexní využití přístroje v diagnostice na ARO.

Požadované minimální klinické aplikace:

- Abdominální hrudní

- Zobrazování povrchových struktur

- Vaskulární (renální stenozy, vyšetření aorty….. )

- Vaskulární (periferní, hloubkově periferní )

- Vyšetření malých častí

Technické požadavky:

- UZV s SW formováním ultrazvukového obrazu

- Maximální snímkovací frekvence až do 200 obr./s

- Dynamický rozsah min. 150 dB

- Harmonické zobrazovaní

- Compounding harmonic- vylepšení prostorového a kontrastního rozlišení a penetrace

- Kontinuální trasmit focus

- Automatická optimalizace obrazu ( TGC ) stlačením jednoho tlačítka

- Automatická optimalizace obrazu korekcí rychlosti šíření zvuku v různých anatomických strukturách

- Možnost aktivního připojení sond (3)

- Možnost retrospektivní korekce zmrazených snímků - automatická optimalizace obrazu, Gain a TGC, pan/zoom, dynamic range, perzistence, smooting, up/down inverze, right/left inverze, color gain, colour modality

- Módy zobrazení:  2D/B-mód,  M-mód,  Color a Power Doppler,  Pulzní Doppler,  zobrazení dvou snímků vedle sebe (dva statické - zmrazené, aktivní/statický - zmrazený, dva aktivní), Zoom

- Kombinace zobrazovacích módů minimálně:  B+CD/PD, B+M, B+PW (real time duplex),  B+CD/PD+PW (real time triplex )

- Manuální a automatické měření všech dopplerovských parametrů

- Min 19“ LCD monitor s vysokým rozlišením, s nastavitelnou výškou, rotací, náklonem a zorným úhlem min. 175°

- Snadná obsluha a jednoduché uživatelské rozhraní

- Hmotnost přístroje max. 70 kg

- Doba náběhu při zapnutí přístroje max. 20 s (Boot Time)

- DICOM kompatibilita ( Print, Store, DICOM Modality Worklist )

- Cine memory:  minimálně 180 snímků – B mód,  minimálně 30 s Cine Loop, možnost uložení Cine Loop na interní hard disk

- Uložení snímků: Hard Disk minimálně 160 GB, USB klíč,  CD, DVD

- Sondy

  - Multifrekvenční zakřivená abdominální  sonda v rozsahu min 2-6  MHz

  - Multifrekvenční lineární sonda v rozsahu min 5-14 MHz

  - Multifrekvenční lineární sonda v rozsahu min 3-8 MHz

- Příslušenství

  - černo-bílá  tiskárna snímků

322973 – Bronchoskop

## Vysokovýkonný optický systém

- celoplošný obraz s maximální hloubkou ostrosti

- citlivé a stabilní ovládání

- volný průchod pracovním kanálem

- plně autoklávovatelný

- včetně příslušenství

323311 – Dezinfektor podložních mís

- mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí

- min. 6  programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní;

- samostatně stojící přístroj z chromniklové oceli s možností zavěšení na zeď;

- česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch;

- kapacita mytí  min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí s možností zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob;

- vlastní vyvíječ páry;

- výkonné čerpadlo pro tlakové mytí;

- termická dezinfekce dle parametrů A0 60/600/3000  nebo dle vyhlášky MZ ČR 195/2005 Sb.;

- možnost připojení na stávající rozvody médií;

- odpad DIN 90-100, variantně do zdi nebo do země

- celkový příkon: 3,0 kW;

- spotřeba el.energie pro 1 mytí max. 0,260 kWh, pro oplach/chlazení max. 0,002 kWh, pro pohotovostní režim max. 0,006 kWh;

- elektroinstalace: 1N AC 230 V, 50 Hz;

- Čistící komplet doplňuje nerezová výlevka a nerezové umývadlo nad sebou

- rozměry s výlevkou (v,š,h): cca 1240-900, 1000, 600 mm.

323981 – Stropní kyvný stativ dvouramenný

- určený pro rozvod plynných a elektrických médií do pracovního prostoru,  pro umístění potřebných zdravotnických zařízení, přístrojů (dokování infuzní sestavy) a odkládání pracovních pomůcek, opatřen medilištami

- vybavený kompletním příslušenstvím pro montáž do místností s mezistropem, včetně elektrických svorkovnic a armatur s uzavřenými prvky

- stropní stativ – tandem složený ze dvou stativů

Stativ 1

- dvojramenný

- délka ramen minimálně 600 / 850  mm

- obě ramena otočná s rotací v rozsahu do minimálně 300°

- tubus pro rozvod a vývody médií – vertikální

- otočný min 280°

- vysoký min 1000 mm

- dvě vertikální lišty pro uchycení polic a přístrojů

- pneumatické brzdy

- Rozvod plynných médií - 1×02, 1×AIR5, 1×VAC

- Rozvod elektrických médií - 2×VDO, 10×ZIS, 8×PA, 2×RJ45

- Užitkové souhrnné zatížení min. 100 kg

- Příslušenství:

- 2× držák infuzních pump a infuzí výškově nastavitelný – délka tyče min. 1300

mm, shora se čtyřramenným držákem na zavěšení infuzních lahví nebo vaků

Stativ 2

- dvojramenný

- délka ramen minimálně 600 / 850  mm

- jednoramenný, délka ramene minimálně 800 mm

- rameno otočné s rotací v rozsahu do minimálně 300°

- rameno motoricky kyvné se zdvihem +/- 35 cm vzhledem k horizontální rovině

- pneumatické brzdy

- Rozvod plynných médií - 2×02, 2×AIR5, 2×VAC

- Rozvod elektrických médií - 4×VDO, 8×ZIS, 8×PA, 2×RJ45, 1× instalační krabice s víčkem a husím krkem uvnitř stativu (rezerva)

- Užitkové souhrnné zatížení min. 85 kg

- Příslušenství:

- 2 ks přístrojová police o rozměrech min. 580 × 490 mm (1× pevná, 1× výškově

nastavitelná), s lištou (okolo třech stran)

323981a – Stropní kyvný stativ dvouramenný

- určený pro rozvod plynných a elektrických médií do pracovního prostoru,  pro umístění potřebných zdravotnických zařízení, přístrojů (dokování infuzní sestavy) a odkládání pracovních pomůcek, opatřen medilištami

- vybavený kompletním příslušenstvím pro montáž do místností s mezistropem, včetně elektrických svorkovnic a armatur s uzavřenými prvky

- stropní stativ – tandem složený ze dvou stativů

Stativ 1

- dvojramenný

- délka ramen minimálně 600 / 850  mm

- obě ramena otočná s rotací v rozsahu do minimálně 300°

- tubus pro rozvod a vývody médií – vertikální

- otočný min 280°

- vysoký min 1000 mm

- dvě vertikální lišty pro uchycení polic a přístrojů

- pneumatické brzdy

- Rozvod plynných médií - 1×02, 1×AIR5, 1×VAC

- Rozvod elektrických médií - 2×VDO, 10×ZIS, 8×PA, 2×RJ45

- Užitkové souhrnné zatížení min. 100 kg

- Příslušenství:

- 2× držák infuzních pump a infuzí výškově nastavitelný – délka tyče min. 1300

mm, shora se čtyřramenným držákem na zavěšení infuzních lahví nebo vaků

Stativ 2

- dvojramenný

- délka ramen minimálně 600 / 850  mm

- jednoramenný, délka ramene minimálně 800 mm

- rameno otočné s rotací v rozsahu do minimálně 300°

- rameno motoricky kyvné se zdvihem +/- 35 cm vzhledem k horizontální rovině

- pneumatické brzdy

- Rozvod plynných médií - 2×02, 2×AIR5, 2×VAC

- Rozvod elektrických médií - 4×VDO, 8×ZIS, 8×PA, 2×RJ45, 1× instalační krabice s víčkem a husím krkem uvnitř stativu (rezerva)

- Užitkové souhrnné zatížení min. 85 kg

- Příslušenství:

- 2 ks přístrojová police o rozměrech min. 580 × 490 mm (1× pevná, 1× výškově

nastavitelná), s lištou (okolo třech stran)

324295 – Zvedák mechanický se sedačkou

- Možnost zvedání pacientů sedících pomocí sedačky nebo ležících pomocí nosítek

- Rozsah zdvihu pacienta 0 – 965 mm

- 4 otočná brzděná kolečka

- Nosnost min. 150 kg

- Řemenový pohon

- Křeslo i nosítka včetně bezpečnostních popruhů

- Sedák křesla včetně toaletního otvoru

- Nerezová a pozinkovaná konstrukce

- Nožní spínač pro ovládání zdvihu pacienta

- Podložky musí být voděodolné a z nehořlavého materiálu

- Bateriový pohon zdvihu

- Dodávka včetně baterií a nabíječky

- Možnost jednoduchého a bezpečného brzdění zvedáku

- Nízké těžiště zvedáku

- Dodatečná možnost dovybavení osobní digitální váhou

324300 + 324303 – Lůžko sprchovací + Panel mixážní

- Panel sprchový

- Termostatická sprchová baterie se STOP ventilem

- Zabezpečení teploty vody, regulace množství tekoucí vody

- Integrovaný dezinfekční přístroj

- Automatickému míchání dezinfekčního roztoku z koncentrátu v systému studené vody

- Spuštění samostatným bezpečnostním ventilem

- Sprchovací lůžko se skládající se z podvozku a sprchovacího modulu.

- Konstrukce podvozku z nerezových, železných a komaxitovaných profilů.

- 4 otočná brzděná kolečka v rozích podvozku

- Excentricky umístěný elektrický sloup pro zdvih sprchovacího modulu lůžka-pro snadnější manipulaci u lůžka pacienta.

- Ovládání prostřednictvím nožního spínače

- Možnost výškově nastavovat lůžko o ±300 mm.

- Umístění akumulátoru a rozdělovacího modulu pro napájení elektrických částí v chráněné části v centru podvozku

- Nabíjení akumulátoru nabíječkou ze sítě 220 V. Nabíječka musí být součástí dodávky.

- Konstrukce a ovládací prvky sprchovacího lůžka umožňují absolutní bezpečnost pacienta

- Nosnost cca 150 kg

- Matrace včetně polštáře musí být zhotoveny z nehořlavého materiálu

376101 – Pracovní linka s dřezem+vestavná lednice, d+h skříně 2400/600 mm P

Popis viz výkres č. 376101

376102 – Pracovní linka s velkým dřezem, d+h skříně 2400/600 mm L

Popis viz výkres č. 376102

376106 – Pracovní linka s velkým dřezem, d+h skříně 2400/600 mm P

Popis viz výkres č. 376106

376107 – Pracovní linka s dřezem, d+h skříně 1550/600 mm P

Popis viz výkres č. 376107

376108 – Pracovní linka s dřezem, d+h skříně 1550/600 mm L

Popis viz výkres č. 376108

376109 – Pracovní linka se dvěma dřezy, vest. ledn., d+h skř. 920/4440/1660 mm

Popis viz výkres č. 376109