Formulář technických specifikací dodávky Zařízení pro veřejnou zakázku:

„Pořízení CT II“

Název zadavatele: 	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

IČO:	00226912

zastoupený:	Mgr. Danuše Křivákovou, ředitelkou nemocnice

Stručný popis a stanovení účelu použití:

Počítačový tomograf (CT) vyšší kategorie pro všeobecné použití v klinické diagnostice v oblasti hlavy, krku, hrudi, břicha, pánve a končetin s možností akvizice minimálně 256 současně snímaných řezů na jednu rotaci 360° a možností víceenergetického skenování pro veškeré moderní diagnostické aplikace.

Přístroj a řešení pro zpracování obrazu budou obsahovat akviziční a rekonstrukční SW pro diagnostiku v níže vyspecifikovaných oblastech:

- obecná CT diagnostika,

- komplexní CT angiografická diagnostika,

- diagnostika perfuzního skenování jater, prostaty, plic, plicních nodulů, ledvin, slinivky, mozku a v neposlední řadě onkologických nálezů,

- komplexní CT kardio diagnostika včetně koronární angiografie, kalciového skore a funkce. Kardiologická diagnostika musí být s pokrytím celého objemu srdce (cca 15 cm) během akvizice do max. 5 sec. (což představuje maximální dobu, po kterou je srdce ve stabilní frekvenci bez vlivu hypoxie během zadržení dechu.),

- co nejlepší prostorovou rozlišovací schopnost v kardio módu (pro nejvyšší rotaci a akvizici 180°) poskytující co nejvyšší počet projekcí v tomto módu,

- co nejnižší radiační dávku (zátěž) pacienta s prospektivním EKG triggeringem (gatingem) a retrospektivní rekonstrukcí ve spirálním módu – EKG gatingem,

- komplexní CT neuro diagnostika,

- diagnostika s metodou více energetického skenování, metody víceenergetické akvizice pro spolehlivou diferenciaci kontrastních jódových látek a kalcia při CTAG diagnostice (zpřesnění diagnostiky kalcifikačních plátů a reálného postižení lumina cév),

- zpřesnění diagnostiky orgánů, které mají umístěny kovové implantáty (minimalizace artefaktů od těchto implantátů, možnost diagnostiky okolních tkáňových struktur),

- nízko dávkové vyšetření plic,

- vyšetření trávicího traktu (virtuální kolonoskopie).

A. Specifikace CT

- spirální akvizice minimálně 256 řezů na jednu rotaci 360° snímaných prostřednictvím celkového počtu min. 128 detektorových řad v ose “Z”,

- perfúzní skenování v rozsahu nejméně 14 cm,

- výkon generátoru min. 90 kW,

- rozsah nastavitelných kV 80-140,

- tepelná kapacita anody rentgenky musí být minimálně 7,5 MHU nebo ekvivalent tepelné kapacity min. 30 MHU,

- průměr gantry min. 70 cm,

- maximální průměr skenovacího pole (FOV) min. 50 cm,

- vysokokontrastní prostorové rozlišení min. 20 lp/cm při 0% MTF,

- minimální čas rotace max. 0,3 sec/360°,

- kontinuální skenování bez nutnosti chladící přestávky min. 60 s,

- minimální šířka řezu max. 0,65 mm,

- triggering (synchronizace) kardio vyšetření podle EKG, EKG gating prospektivní i retrospektivní,

- délka spirálního skenu min. 185 cm,

- nosnost stolu min. 200 kg,

- rychlost posunu stolu při skenování min. 130 mm/s,

- metody víceenergetického skenování,

- korekční algoritmy pro nejvyšší možnou kvalitu zobrazení,

- metoda iterativní rekonstrukce obrazu na úrovni raw dat pro redukci artefaktů a možnosti nadpolovičního snížení dávky či zlepšení prostorového rozlišení rekonstruovaných obrazů oproti standardní FBP rekonstrukci (např. SAFIRE, iDOSE4, ASIR, AIDR 3D). Uchazeč nabídnutou metodu IR ve vztahu k RAW datům podrobně popíše v nabídce.

B. Akviziční stanice (ovládací konzola)

- operační paměť RAM min. 4 GB,

- úložná kapacita pro raw data min. 800 GB,

- HDD min. 280 GB,

- 2 LCD monitory min. 18“

- vypalovací CD/DVD jednotka.

požadované softwarové vybavení:

- program časování vstřiku kontrastní látky (automatický start při dosažení přednastaveného prahu)

- dynamická modulace dávky (co nejnižší možná dávka při zachování dostatečné obrazové informace, včetně protokolů pro vyšetření dětí),

- základní obrazové zpracování – 2D, MPR, MIP, 3D Volume rendering,

- EKG synchronizační zařízení s možností automatické detekce extrasystol a korekce získaných dat při EKG gatovaných studiích,

- metody víceenergetického skenování pro tyto aplikace:

  - segmentace cév a odstraňování kostí,

  - odstranění kalcifikovaných plátů,

  - rekonstrukce nativního vyšetření z vyšetření po aplikaci s k.l.,

  - zobrazení a charakterizace ledvinových kamenů

- připojení na PACS (AMIS*PACS Flex Server od firmy ICZ) protokolem DICOM (Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture, Worklist pro komunikaci s RIS, MPPS, export do PC).

Zpracování obrazových dat

Serverový portál

Serverový portál nebo rozšíření stávajícího serverového portálu* (IntelliSpace) zadavatele. V obou případech bude kapacita SW portálu umožňovat práci min. 10 současně pracujících uživatelů pro základní obrazové zpracování 2D, MIP, MiniP, MPR, 3D VRT, 3D SSD. Pro 3 současně rekonstruující uživatele pro níže popsané speciální aplikace v odstavci: „SW vybavení portálového řešení pro zajištění pokrytí plného spektra požadovaných vyšetření“. V rámci požadovaného rozšíření bude dále navýšena kapacita paměti portálového serveru na hodnotu minimálně 3 TB.

2 ks klientských osobních počítačů pro hodnocení studií CT, z nichž každý bude vybaven:

PC s operačním systémem Windows 10 Professional CZ 64bit, výkonný min. čtyřjádrový procesor s frekvencí min. 2,4GHz, RAM min. 12 GB, HDD min. 1TB, 1 GB LAN, DVD-RW, USB interface, grafická karta odpovídajícího výkonu a účelu použití, klávesnice, myš, 2x min. 21" LCD barevný diagnostický monitor (rozlišení minimálně 2MP, DICOM kalibrace) a min. 19" LCD barevný administrativní monitor, připojení na PACS (AMIS*PACS Flex Server od firmy ICZ) a NIS (Proterm).

SW vybavení portálového řešení pro zajištění pokrytí plného spektra požadovaných vyšetření:

- SW pro základní obrazové zpracování 2D, MIP, MiniP, MPR, 3D-VRT, 3D-SSD (a to jak pro data z CT přístroje, tak pro data z 3D sekvencí MR přístroje)

- SW pro základní neurologickou a traumatologickou diagnostiku, emergentní diagnostiku polytraumat,

- SW pro CT angiografie, včetně možnosti automatické subtrakce skeletu, CT-DSA (jak pro vyšetření mozkových tepen, tak pro vyšetření periferních tepen) a vyhodnocování 4D angiografií, zahrnující dále i možnost automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz, zakřivené rekonstrukce (curved reconstructions), plánování endovaskulárních výkonů (tj. automatické trasování středu lumina, atd.),

- SW pro vyhodnocení onkologických lézí  - včetně automatické analýzy a vyhledávání lézí (CAD) plicních modulů, segmentace plic,

- SW pro volumové 3D kalkulace (objem, povrch), automatické srovnání změny velikosti lézí v čase

- SW pro vyhodnocení virtuální kolonoskopie - včetně automatické analýzy a vyhledávání lézí (CAD) v lumen střeva, automatické odstranění značené stolice a tekutiny, virtuální disekce střeva, barevné označení pixelů stejné denzity pod povrchem, automatické odstranění tenkého střeva,

- SW pro hodnocení tělové perfúze (např. jater, plic), s tvorbou sumárních map, včetně RECIST hodnocení

- SW pro CT mozkové perfúze vč. zobrazení sumárních map: objemová perfúze (objem min. 14 cm) pro mozek (s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně),

- SW pro kvantitativní měření perfúzních parametrů dekonvoluční metodou umožňující vytvoření sumárních map a to včetně výpočtu hodnot CBV, CBF,  MTT a TTP,

- SW pro kompletní kardiodiagnostiku - automatická segmentace srdce i koronárních tepen, včetně segmentace jednotlivých srdečních oddílů s možností měření jejich objemu. Analýza koronárních tepen, automatická funkční analýza srdce včetně pravé komory (ejekční frakce, srdeční výdej, hmota myokardu a další), virtuální pohled IVUS, vyhodnocení Calcium Scoring a možnost dedikovaného reportu výsledků.

D. Příslušenství

- Dvouhlavý tlakový injektor pro aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku na stropním závěsu ve vyšetřovně.

- Klimatizační jednotka pro zajištění chlazení místnosti CT vyšetřovny

- Kompletní sada pomůcek pro provádění zkoušek provozní stálosti požadovaných výrobcem tomografu, včetně fantomů, držáků fantomů a ostatního příslušenství.

- Systémový stůl do ovladovny pro umístění monitorů a ovládacích modulů.

- Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – INTERKOM.

- Technologická projektová dokumentace.

- Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu.

- Kotevní prvky, rámy

- Kabelové kanály – rozvody

- Zapravení podlahy

- Pokládka nové podlahy

- Výměna vstupních dveří

Pozn. k „*“: Zadavatel požaduje uvést do nabídky u položek označených hvězdičkou návrh požadovaného plnění, který musí být v souladu se zadávacími podmínkami.