E-mail

				   	    

Váš dopis značky/ze dne		Naše značka		Vyřizuje/linka			Hodonín/dne

INV/2016		Prchal/346			20.9.2016

Poptávka anesteziologický přístroj pro ARO

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na anesteziologický přístroj pro potřeby anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Předmět plnění zakázky:

Předmětem zakázky je vypracování cenové nabídky na jeden anesteziologický přístroj pro anesteziologicko-resuscitační oddělení dle níže uvedené specifikace. Součástí předmětu zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu. Záruční servis je poskytován zdarma, pozáruční servis uchazeč vyčíslí (cena za 1 hodinu servisu technika v Kč bez DPH, cena za 1 preventivní prohlídku v Kč bez DPH). Nabídková cena pro účely hodnocení vznikne součtem nabídkové ceny přístroje bez DPH, ceny za 16 hodin servisu technika bez DPH a ceny za 8 preventivních prohlídek bez DPH (četnosti vycházejí z předpokladu zadavatele na plnění pozáručního servisu po dobu osmi let.

Požadujeme kompatibilitu ovládání se stávajícími anesteziologickými přístroji Dräger Cato a Primus.

Požadavky na způsob zpracování ceny plnění:

Nabídková cena musí být v nabídce zpracována jako nabídková cena bez DPH za celý předmět zakázky.

Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Takovou cenou se rozumí nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět zakázky.

Hodnotící kritérium:

Cena (100%)

Termín dodání:

Do 1.12.2016

Splatnost faktury:

15 dní

Technická specifikace:

Elektronicky řízený as elektrickým pohonem bez řídícího plynu

Vyhřívaný ventilátor

Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů

Možnost volby N2O nebo vzduchu

Rychloupínací systém 2 odpařovačů umožňující připojit stávající námi používané odpařovače

Odpařovač na Isofluran a Sevoran v ceně nabídky

Integrovaný externí průtokoměr kyslíku

Integrované osvětlení psací plochy

Elektronické míchání čerstvé směsi s ochranou proti hypoxické směsi

Polozavřený ventilační systém s 1,5 l pohlcovačem  CO2

Ekonoměr využití dýchací směsi pro podávání anestézie  low-flow a minimal-flow

Transportní vozík, rameno na hadice

Barevná  obrazovka - ovládání a alarmy v českém jazyce

Možnost variabilní konfigurace přístroje- odsávačka na levé straně přístroje při pohledu od uživatele Uživatelské rozhraní v českém jazyce

Kompletní test přístroje

Standby funkce

Záložní zdroj napájení –min. 60 min.

Odsávání anestetických plynů – AGAS

Spolehlivost, snadná údržba a čistění

Ventilační parametry:

Ventilace dospělých pacientů a dětí

Ventilační režimy- IPPV, PCV, SIMV, MAN/SPONT, tlaková podpora

Nastavení PEEP alespoň 0-20cm H2O

Nastavení inspiračního tlaku alespoň 20-100cm H2O

Nastavení dechový objem alespoň 10-1400ml

Dechová frekvence alespoň 5-100/ min.

Nastavení FiO2: 21-100%

Kompenzace poddajnosti systému

Nastavitelný flow trigger

Automatický test úniku okruhu

Monitorování:

Ukazatel kompletní analýzy plynů - inspirační a expirační koncentrace O2, N2O, CO2                                      a anesteziologických plynů (minimálně isofluran, sevofluran)

Paramagnetické měření O2

Měření MAC a x MAC s možností přepočtu na věk pacienta

Minutový objem (MV), jednotlivý dech (VT) a dechová frekvence

Přesný průtokoměr umožňující alespoň minimal flow anestézii

Sloupcový graf pro využití dýchací směsi (= ekonoměr)

Grafické zobrazení dechové křivky,  kapnometrické křivky, Paw-V a V-Flow smyček, maximálního, střední tlaku.

Monitorace plicní mechaniky – minimálně poddajnost

Akustické a optické alarmy chybových stavů - alespoň alarm nízkého a vysokého minutového

objemu, nízkého a vysokého dechového objemu, nízké a vysoké frekvence, nízkého a vysokého inspiračního tlaku, apnea interval alespoň 15-60s, koncentrace O2, vadná čidla.

Kompletní zpracování dat a trendů

Technické specifikace na monitor k anesteziologickému přístroji:

Modulární monitor v kompaktním  provedení  pro sledování základních vitálních funkcí (EKG, SpO2, NIBP-neinvazivního tlaku, BIS analýzy, NMT modul- relaxometrie, 2x IBP- invazivního tlaku a teploty s alarmy, trendy,..)

Ovládací software v českém jazyce.

Pokud to nebude firemní monitor Infinity Delta, tak vybrat monitory používané na odd. ARO.

Svou nabídku s heslem „anesteziologický přístroj pro ARO - neotvírat“ doručte nejpozději do 10.10.2016 do 12.00 hodin mailem na prchal@nemho.cz nebo na  adresu:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Ing. Karel Prchal

Purkyňova 11

695 26 Hodonín

Vámi uvedená nabídková cena je pevná, konečná a neměnná. Předem děkuji za účast ve výběrovém řízení. O výsledku výběrového řízení budete písemně informování.

S pozdravem

MUDr. Věra Dostálová

ředitelka