ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov – dodávka přístrojů pro radiologické oddělení a oddělení nukleární medicíny Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-007588

SVAZEK 1 Příloha 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ZADAVATEL: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

# technická specifikace části A

## hybridní kamera SPECT/CT

V rámci této části veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby dodávaná hybridní kamera SPECT/CT obsahovala nebo umožňovala níže uvedené.

Základní požadavky na hybridní SPECT/CT zařízení

Požadován je hybridní zobrazovací systém SPECT/CT s plně digitální dvouhlavou scintilační kamerou s proměnným úhlem nastavení detektorů a s integrovaným plně diagnostickým CT, jehož součástí bude samostatná akviziční stanice, dvě vyhodnocovací stanice a další příslušenství dle specifikace v zadávací dokumentaci. Předmět veřejné zakázky (dodávky) musí splňovat veškeré zákonné předpisy České republiky.

Základní požadavky na SPECT/CT gantry

- Kompaktní gantry společná pro NM a CT

- Otvor gantry minimálně 70 cm

- Maximální vzdálenost mezi detektory s kolimátory LEHR minimálně 70 cm

- Přístroj musí umožnit scintigrafické vyšetření ležícího a sedícího (popř. stojícího)

- Proměnný úhel nastavení detektorů: pro SPECT akvizici 90° a 180°, pro planární akvizici navíc 0° horizontálně (vyšetření ležícího pacienta) a 180° vertikálně alespoň jedním detektorem zevně orientovaným (vyšetření sedícího pacienta)

- Volitelná výška detektorů ve vertikální poloze

- Systém pro automatické konturování těla při celotělovém vyšetření a SPECT včetně uživatelského nastavení vzdálenosti v průběhu vyšetření

- Antikolizní systém (snímače na detektorech)

- Persistentní monitor na gantry pro polohování pacienta

- Integrovaný ovladač gantry a akvizice (kromě samostatné akviziční konzole)

Základní požadavky na vyšetřovací lůžko

- Nosnost  	     			 	≥ 220 kg

- Dolní poloha vyšetřovacího lůžka		< 60 cm

- Atenuace vyšetřovacího lůžka pro	140 keV ≤ 10 %

- Délka celotělového scanu			 ≥ 200 cm

- Automatický pohyb lůžka v horizontálním i vertikálním směru

- Fixační pomůcky: opěrka pro fixaci hlavy při SPECT mozku, podpěrky pro horní končetiny

- Fixační při celotělovém snímání, podpora paží při SPECT myokardu, pomůcky pro fixaci těla a hlavy pacienta (popř. popruhy)

- Musí umožnit vyšetření celého těla i cílené vyšetření (včetně SPECT a SPECT/CT) jakékoliv jeho části, a to v základním vybavení nebo např. s nástavcem.

Základní požadavky na detektory SPECT

- 2 plně digitální detektory

- Scintilační krystaly NaI (Tl)

- Počet fotonásobičů na detektor		 ≥ 59

- Rozměr FOV					 ≥ 53 x 38 cm

- Minimální energetický rozsah		60- 600 keV

- Digitální korekce homogenity a linearity v reálném čase

- Vnitřní energetické rozlišení		< 10%

- Vnitřní prostorové rozlišení

- FWHM, CFOV 				≤ 3,8 mm

- FWHM, UFOV 				≤ 3,9 mm

- FWTM, CFOV 				≤ 7,5 mm

- FWTM, UFOV 				≤ 7,7 mm

- Vnitřní homogenita

- CFOV, diferenciální 			 ≤ 2,5 %

- CFOV, integrální 				 ≤ 3 %

- UFOV, diferenciální				 ≤ 2,7 %

- UFOV, integrální 				 ≤ 3,7 %

- Vnitřní linearita

- CFOV, diferenciální  			≤ 0,2 mm

- CFOV, absolutní 				≤ 0,5 mm

- UFOV, diferenciální 			≤ 0,2 mm

- UFOV, absolutní 				≤ 0,7 mm

- Maximální rekonstruované prostorové rozlišení SPECT, LEHR kolimátor, s rozptylem, iterativní rekonstrukce

- Centrální 					≤ 6,4 mm

- Radiální        	    				≤ 5,7 mm

- Tangenciální 			 	≤ 5,1 mm

Základní požadavky na kolimátory

- 1 pár kolimátorů LEAP včetně úložného a manipulačního zařízení

- 1 pár kolimátoru MEGP včetně úložného prostoru a manipulačního zařízení

- Plně automatická výměna kolimátorů

- 1 pár specializovaných kolimátorů určených pro kardiologické studie včetně SW zahrnující speciální rekonstrukce umožňující ultrarychlé kardiologické akvizice (≤ 4 min)

Základní požadavky na EKG trigger

(EKG zařízení pro gateované kardiologické studie)

- Displej pro sledování EKG křivky

- Automatická detekce vlny R pro synchronizaci akvizice

Základní požadavky na CT

- Zadavatel vyžaduje integrované plnohodnotné diagnostické CT

- Scanovací pole ≥ 50 cm

- Spirálový mód akvizice

- Počet řezů na rotaci ≥ 2

- Čas rotace 360° ≤ 1,5 s

- Proud na rentgence ≥ 200 mA

- Volitelné napětí na rentgence ≥ 130 kV

- Výkon generátoru ≥ 40 kW

- Automatická korekce expozice (plně automatická regulace proudu rentgenky v reálném čase za účelem snížené dávky pacienta, při longitudinálním i angulárním pohybu)

- Možnost „low-dose“ modu

- Rekonstrukční matice 512 x 512

- Nejmenší tloušťka rekonstruovaného řezu ≤ 1,0 mm

- Rozsah scanu ≥ 100 cm

Základní požadavky na akviziční konzoli

- Společná pro NM a CT systém

- Bude umístěna v ovladovně sousedící s vyšetřovnou

- Barevný monitor s vysokým rozlišením

- Grafické rozhraní

- Možnost akvizice ve více energetických oknech - minimálně 4 vyhodnocovaná energetická okna s možností zápisu minimálně do dvou různých obrazů

- Nastavení energetického okna manuálně, dle zobrazeného spektra nebo ze seznamu radionuklidů definovaných systémem

- SW nástroje pro kontrolu kvality

- Předdefinované a uživatelsky nastavitelné akviziční protokoly

- Akvizice statických, dynamických, celotělových, SPECT a SPECT/CT studií včet-ně hradlovaných studií v planárním a SPECT režimu

- Možnost dokončit SPECT, celotělové a dynamické vyšetření v případě přerušení z důvodů mechanické kolize, např. stolu a pacienta

- Možnost plánovat pacienty k vyšetření načtením dat z NIS a odeslat hotové vyšetření do vyhodnocovací stanice - tj. DICOM worklist, DICOM store a send

- Podpora přenosu studie z akviziční konzole na stávající vyhodnocovací počítač zařízení Philips BrightView v takovém formátu, aby na něm byly studie zpracovatelné

Základní požadavky na vyhodnocovací stanice – 2 ks

- Vyhodnocovací stanice terminálového typu pro SPECT/CT hodnocení – dva barevné, medicínsky certifikované LCD monitory s velmi vysokým rozlišením a uhlopříčkou ≥ 19"

- Možnost současné práce tří uživatelů se všemi uvedenými SW, jeden uživatel na dodaném serveru, další uživatelé na libovolném stávajícím PC v nemocnici zapojeném do počítačové sítě

- Kompletní sada programů pro zpracování scintigrafických planárních studií statických, dynamických, celotělových, tomografických studií SPECT (včetně iterativní rekonstrukce) a SPECT/CT a programy pro kvantifikaci scintigrafických studií

Vyhodnocovací stanice musí zahrnovat a umožňovat:

Funkce pro zpracování kardiologických vyšetření (aktivita Autocardiac)

- Možnost zpracování až 4 sérií současně

- Smíšená hradlovaná, nehradlovaná, profil pro současnou podporu AC a Non-AC sérií s více izotopy (6 na sérii)

- Samostatné rekonstrukční parametry pro každou sérii / izotop zvlášť

- Eliptické 3D maskování

- Rekonstrukce Filtered Backprojection, Iterative-W, OSEM 2D nebo OSEM 3D

- Skutečně 3D rekonstrukční zvětšení

- Rekonstrukce ve zkušebním režimu

- Iterativní filtrační nástroj

- Interaktivní práce s maskou / centrování

- Specializovaná program pro kvantitativní vyhodnocování kardiologických studií (perfuze I funkce) včetně normálových databází

- Požadavek na zpracování a zobrazení 2D, 3D, a polárních map, kalkulaci ventrikulárních objemů, myokardiální hmoty a ejekční frakce pro gateované SPECT studie a výpočet levé ventrikulární ejekční frakce

Všeobecná rekonstrukce (rekonstrukční aktivita TOMO)

- Možnost zpracování až 5 sérií současně

- Podpora většího počtu izotopů (6 na sérii)

- Standardní tomografická a dynamická tomografická rekonstrukce

- Samostatné rekonstrukční parametry na každou sérii / izotop

- Eliptické 3D maskování

- Rekonstrukce Filtered Backprojection, OSEM 2D nebo 3D

- 3D rekonstrukční zvětšení

- Rekonstrukce ve zkušebním režimu

- Iterativní filtrační nástroj

- Interaktivní práce s maskou / centrování

- Changova korekce atenuace

Funkce pro zajištění kvality (aktivita Quality Control)

- Sinogram, linogram a součtový obraz

- Režim Cine s referenční přímkou

- Automatická a manuální korekce pohybů

- Statická 	 			X / Y / Kopírování / Vkládání

- Dynamická  				X / Y / Kopírování / Vkládání

- Hradlovaná  				Prohlížení histogramu

- Tomografická 			X / Kopírování / Vkládání

- Dynamická tomografická		Opakování X / Kopírování / Vkládání

- Dynamická tomografická		X / Kopírování / Vkládání / Opakování odmítnutí

Fúzování obrazů

- Automatické nastavování na základě velikosti pixelů

- Operace posouvání a otáčení objemu

- Manuální interaktivní manipulace s objemem

- Manuální zadávání požadovaných parametrů posunutí a otáčení

- Nastavitelné zobrazení alfa blending (alfa směšování)

- Volitelné úhly pro pozorování

- Volba velikosti výstupní matice (64, 128 nebo 256)

- Technika srovnání polohy pomocí charakteristických bodů (funkce Landmark)

3D změna orientace

- Změna orientace rekonstruované série o libovolný úhel

- Možnost zpracování až 4 sérií současně

- Jednu sérii je možné zpracovat tak, aby vznikly 3 různé série, každá v jiné rovině

Zpracování orientované na určitý orgán

Kardiologické planární hradlované vyšetření krevního řečiště

- Analýza EF levé a pravé komory

- Analýza regionální EF

- Automatická filtrace obrazů

- Automatické nebo manuální určování ROI

- Vytváření funkčních obrazů

- Analýza křivek

- Analýza rychlosti plnění a vyprazdňování

Analýza zkratu

- Automatické vytváření kompozitu

- Funkce pro vyhlazování křivek a jejich aproximaci

- Výpočet integrálu pro pacienta a křivky zkratu

- Qp/Qs zkratu pomocí plošné metody

- Qp/Qs zkratu pomocí výškové metody

Lung Analysis

- Celková nebo segmentovaná analýza

- Kvantitativní vyhodnocení perfuze

- Porovnání pravé a levé plíce

- Výpočet geometrického středu

- Zpracování jedné plíce

Analýza štítné žlázy

- Automatické nebo manuální určování ROI

- Výpočty nárůstu (Uptake), frekvence impulzů (countrate), plochy a objemu

- Zpracování jednoho laloku

Analýza ledvin

- Automatické nebo manuální určování ROI

- Gates GFR

- Oberhausen ERPF

- Itoh ERPF

- Oriuchi MAG3

- MAG3 bez vzorku krve

- Transplantace

- Porovnání kaptoprilu

- Analýza křivek

- Poměr pravá/levá ledvina

- Zpracování Bubeckovou metodou (TER)

Analýza gastrického vyprazdňování

- Automatické nebo manuální určování ROI

- Podpora vyšetření se dvěma izotopy / dvěma energetickými okny

- Výpočet geometrického středu

- Rutiny pro křivkovou aproximaci

- Zpracování tekuté/tuhé stravy

- Výpočty vyprazdňování

Vyšetření jater a žlučníku

- Automatické nebo manuální určování ROI

- Výpočty EF žlučníku

- Podporovány dynamické i statické metody

- Uživatelsky definovaný interval pro zpracování EF žlučníku

Analýza mozku

- Výpočty ROI a analýza poměrů

- Program pro zpracování SPECT vyšetření perfuze mozku včetně semikvantitativní segmentární analýzy perfuze mozkové kůry a analýza zobrazení dopaminových receptorů (DaTSCAN)

Manipulace s obrazy

- Filtr pro série

- Aritmetické operace se sériemi

- Reformátování sérií

- ROI a křivky v sériích

Funkčně anatomické zobrazování pro nukleární onkologii

kvantitativní hodnocení tumorů včetně jejich vývoje, topografie lézí atd.

Kompletní SW pro zpracování a vyhodnocování nálezů kvantitativně.

Dále je požadováno

- Možnost tvorby vlastních zpracovatelských protokolů

- Plnohodnotný SW pro zpracování diagnostické CT studie

- SW pro 3D zobrazení SPECT, SPECT/CT, CT

- SW pro rekonstrukci obrazů zahrnující korekci na zeslabení, rozptyl a vliv kolimátoru

- SW rozšířeného SPECT rekonstrukčního algoritmu, který zvyšuje obrazovou kvalitu nebo umožní při stávající obrazové kvalitě zkrátit čas akvizice

- Pro obecný SPECT, SPECT kostí, kardiální SPECT

- Možnost korekce na radioaktivní přeměnu při SPECT a dynamických vyšetřeních

- Podpora exportu a importu obrazových a pacientských dat podle následujících standardů DICOM 3 v aktuální verzi: store, send, query/retriever,print, worklist a dále části DICOM potřebné pro zápis vyšetření na CD/DVD a uložení v centrálním nemocničním PACS, podpora exportu obrazů v běžných grafických formátech (TIFF, JPEG, AVI,…), nezbytná je možnost anonymizace studie před exportem

- Podpora síťového propojení se stávající gama kamerou, se stávajícím vyhodnocovacím systémem Philips BrightView a s NIS k zajištění 	přenosu pacientských studií ve formátu standardu DICOM: na PACS

- Možnost archivace studií

- SW pro registraci a fúzi obrazů SPECT a MR či CT jiného přístroje a pro registraci a fúzi PET/CT

- Zapisovací mechanika CD/DVD pro účely archivace a přenosu dat, 	zápis ve formátu standardu DICOM včetně prohlížejícího SW

- Tisk výsledných sestav z vyhodnocovacího zařízení na barevné tiskárně

- Připojení vyhodnocovacích stanic na stávající síťové tiskárny uživatele (postscriptové)

- SW nástroje pro kontrolu kvality

Další požadovaná pomocná zařízení

- Signalizace probíhajícího CT snímání na vstupech do vyšetřovny

- Emergency STOP tlačítka ve vyšetřovně a u akviziční konzole

- Intercom

- Plošný zdroj 57Co obdélníkový s rozměry dle velikosti zorného pole pro kontrolu kvality

- Bar phantom pro kontrolu a kalibraci linearity

- Fantomy nezbytné pro rutinní kontrolu kvality CT

Účel použití a z něj vyplývající klinicko-medicínské požadavky

Přístroj bude používán na ONM Kyjov k provádění plného spektra scintigrafických vyšetření, statických, dynamických a hradlovaných, planárních a tomografických, včetně hybridního snímání SPECT/CT. Z prováděných vyšetření dominují scintigrafická vyšetření skeletu, myokardu, lymfatického systému, zánětů, nádorů mozku, plic a ledvin.

Pro klinickou praxi je nezbytné, aby přístroj umožňoval nejen vyšetření vleže, ale i vyšetření vsedě. Musí být možné vyšetřovat pacienty bez ohledu na věk či hmotnost. Přístroj musí umožnit vyšetření pacienta vyžadujícího podporu přístrojů (např. umělou plicní ventilaci), musí být možné vyšetřit imobilního pacienta přímo na transportním lůžku. Technická kritéria respektují výše zmíněné požadavky a požadavek na vysokou kvalitu zobrazení a minimalizaci radiační zátěže.

Další vybavení

- Intercom

- Ochranné pomůcky: 1x zástěra, 1x límec, 3x bederní zástěra různých velikostí

Předinstalační příprava

- Dodání a instalace kabelových kanálů a kotvících komponentů dle potřeb nově instalovaného přístroje

- Zapravení podlahy

- Dodání a instalace nové antistatické podlahy do vyšetřovny

- Dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje

# technická specifikace části B

## Skiagrafické RTG přístroje

Požadujeme dva skiagrafické rentgenové přístroje pro centrální RTG pracoviště s širokou škálou rtg vyšetření – traumatologická, ortopedická, plicní a další. Zadavatel požaduje dva pevné integrované digitální detektory ve vertigrafu a vyšetřovacím stole a jeden bezdrátový detektor s možností snímkování mimo osu stolu. Bezdrátový detektor pouze u jednoho skiagrafického přístroje. Přístroj musí být vybaven stropním závěsem rentgenky, elevačním stolem s plovoucí deskou a vertigrafem se sklopným rastrem vše s funkčností automatického sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče.

Technická specifikace

Detektory

Konverzní materiál: CSI

pevné, integrované ve vertikálním stativu a ve vyšetřovacím stole u každého přístroje

- Velikost obrazové plochy min. 42 x 42 cm

- Velikost obrazového bodu max. 150 x 150 um

- A/D konverze min. 16 bit

1 ks – mobilní, bezdrátový - určený pro snímky volných projekcí

- Rozměry panelu: velikost standardní RTG kazety min 35 x 43 cm (ISO4090)

- Velikost obrazové plochy min. 34 x 42 cm

- Velikost obrazového bodu max. 150 x 150um

- Obrazová matrice min. 2300 x 2800 pix

- Vysoká mobilita, váha do 4 kg

- Konstrukčně uzpůsobený pro zvýšené mechanické namáhání, nosnost min. 150kg váhy rozložené na plochu detektoru.

- Vysoká odolnost proti vniknutí tekutiny (odolný při ponoření do vody)

- A/D konverze min. 16 bit

- Napájení výměnnými akumulátory, pro zajištění nonstop nezávislého provozu detektoru, kapacita baterie musí dostačovat minimálně pro 300 snímků – min. 2ks součástí dodávky

Ovládací konzole

Jedna integrovaná konzole pro ovládání generátoru a detektoru a prohlížení a základní úpravy obrazu

- Ovládací stanice musí umožňovat připojení min. 3 detektorů

- Prohlížecí stanice s možností zadávání pacientských dat s digitálním zpracováním obrazu včetně zpracování obrazu v postprocesingu (rotace,zoom);

- Protokoly s expozičními a projekčními parametry jednotlivých vyšetření s možností úprav

- SW automaticky optimalizující obraz podle anatomické definice objektu

- SW vybavení pro automatickou tvorbu složených snímků dlouhých struktur bez zásahu obsluhy a musí umožňovat jejich manuální korekci.

- Monitor min. 19“ LCD, dotykový – možnost ovládání

- DICOM interface včetně DICOM send, DICOM print, DICOM Q/R, DICOM MPPS a DICOM Worklist management

Vertikální stativ

- Pojízdný vertikální stativ s rozsahem pohybu min. 2,5 m po podlahové kolejnici

- Vybavený jednotkou s detektorem, umožňujícím motorizované i manuální výškové nastavení a naklápění jednotky detektoru v rozsahu minimálně -20°až 90° (pro snímkování horizontálních projekcí jako vertigraf i svislých projekcí u pojízdného vozíku nebo lůžka pro imobilní pacienty)

- Vertikální stativ bude umožňovat automatické najetí do předdefinovaných pozic

- Maximální rozsah vertikálního motorizovaného pohybu detektoru u vertikálního stativu (pro snímek např. dětské nohy těsně u země až po snímek lebky u stojícího vysokého pacienta těsně u stropu) v rozsahu od podlahy cca 35 - 180 cm

- Min. 3 měřící pole pro AEC

- Mřížka integrovaná v krytu detektoru vertikálního stativu, mřížka vyjímatelná, možnost použití různých mřížek, jednoduchá výměna obsluhou

- Součástí dodávky bude podstavec pro pacienta s RTG kontrastním měřítkem, umožňujícím provádět u stojícího pacienta snímky dolních končetin v plném rozsahu (bude součástí dodávky pouze k jednomu skiagrafickému přístroji)

Stropní závěs rentgenky

- Kolimátor s displejem umožňujícím kontrolu a změnu expozičních parametrů musí zobrazovat i data pacienta

- Kolimátor musí umožňovat automatickou i manuální kolimaci primárního svazku

- Rotace rentgenky okolo vertikální osy min. +/- 180°

- Rotace rentgenky okolo horizontální osy min. + 135° / - 180°

- Délka podélné dráhy stropního závěsu min 4,5m

- Délka příčné dráhy stropního závěsu min 4m

- Musí mít AEC (auto.exp.control)

- Délka vertikálního posuvu rentgenky min. 160 cm

Stacionární elevační vyšetřovací stůl

- Rozsah vertikálního pohybu stolu min. 25 cm s nejnižší pozicí stolu max. 60 cm od podlahy

- Nosnost stolu min 250kg

- Plovoucí deska stolu o rozměrech min. 210 x 80 cm

- Maximální možnosti pohybu plovoucí desky ve 4 směrech, a detektoru pro pokrytí co největší snímkované plochy bez manipulace s pacientem

- Podélný pohyb desky stolu min 110 cm, příčný pohyb min. 20 cm

Antikolizní systém

RTG Generátor a rentgenka

Generátor: vysokofrekvenční

výkon min. 80 kW

rozsah napětí: Min. 40 - 150 kV

rozsah ms: Min. 0,5 – 1000 mAs

Rentgenka: min. 40 – 150kV

2 ohniska – odpovídajícího výkonu, cca 0,6 a 1,2 mm

teplotní kapacita anody rentgenky min. 300 kHU

Integrovaný měřič plošné povrchové dávky – DAP metr

Systém musí umožňovat

- Motorizace všech pohybů, maximální flexibilita, ale zařízení musí umožňovat přesné docentrování (nastavení polohy) ručně

- Auto-pozice – sám motorem najede do předvolené pozice (plíce ve stoje, snímek na stole atd.) min 100 paměťových pozic, musí umožnit uložení pozic s centrací mimo střed detektoru

- Auto-centrace (obousměrná synchronizace) detektor a lampa (centr.svazek) jsou automaticky centrovány lampa následuje pohyb a sklon detektoru a detektor reaguje na změny pozice lampy

- Musí automaticky zobrazovat a udržovat stálou ohniskovou vzdálenost vůči detektoru (SID)

- Automatické krokové snímkování a pohyb rentgenky a detektoru při snímkování dlouhých struktur u vertigrafu i na vyšetřovacím stole. Pouze manuální tvorba snímků dlouhých struktur je nepřípustná, ať již na úrovni snímkování či tvorby obrazu

Další vybavení

- Intercom

- Ochranné pomůcky ke každému přístroji: 1x zástěra, 1x límec, 3x bederní zástěra různých velikostí

Předinstalační příprava

- Dodání a instalace kabelových kanálů a kotvících komponentů dle potřeb nově instalovaného přístroje

- Zapravení podlahy

- Dodání a instalace nové antistatické podlahy do vyšetřovny

- Dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje

# technická specifikace části C

## Multifunkční skiaskopicko skiagrafický komplet se sklopnou stěnou s DSA

Předmětem veřejné zakázky je dodávka skiaskopicko-skiagrafického kompletu se sklopnou stěnou s možností DSA na radiologické oddělení nemocnice Kyjov. Jedná se o univerzální skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu určené pro:

- Diagnostiku a intervence na vaskulárním a nevaskulárním systému,

- ERCP,

- Skiaskopická vyšetření trávicího traktu

- Urografické výkony

- Jiné výkony v rozsahu od hlavy po dolní končetiny pod kontrolou skiaskopie

Minimální technické parametry

Sklopný pacientský vyšetřovací stůl (vyšetřovací stěna)

- Rozsah sklápění stěny +/- 90°

- Elevační stůl s minimální (nástupní) výškou desky stolu nad podlahou 50 cm

- Elevace stolu min. do pracovní výšky 100 cm

- Vyšetřovací deska stolu s rozměry min. 210 x 65 cm

- Nosnost stolu min. 220 kg

- Volný přístup ke stolu z obou dlouhých stran.

- Rozsah podélného pohybu rentgenky nebo stolu min. 150 cm.

- Rozsah příčného pohybu rentgenky nebo stolu min. 35 cm.

- Nastavení ohniskové vzdálenosti min. 115-150 cm.

- Naklápění sloupu pro šikmé projekce min. +/- 40°.

- Rotace rentgenky min. +/-90°

- Antikolizní systém

- Automatický kolimátor s motorickou rotací kolimátoru min. +/-45°

- Možnost decentralizované expozice (expozice mimo střed detektoru)

Vysokofrekvenční RTG generátor

- Pracovní výkon minimálně 80 kW

- Expoziční čas minimálně 1 ms – 5s

- Integrovaný DAP metr s odesíláním dávky do PACS systému

- AEC - Expoziční automatika

- Vysokoobrátková rentgenka s tepelnou kapacitou anody min. 600 kHU

- Kontinuální skiaskopický výkon min 1,2 kW

- Velikost ohnisek rentgenky max. 0,6 / 1,2

- Frekvence snímání při pulsní skiaskopii min. rozsah 3-10 sn./sec.

- Clony primární (vykrývací) polopropustné

- Přídavná filtrace (automatická) ke snížení dávky

Akviziční stanice a digitální systém

- Digitální plochý detektor pro dynamické zobrazení s rozměry min. 43 x 43 cm s možností přepnutí na min. 2 další rozměry

- Rozlišení detektoru-velikost pixelu max. 150 µm

- Plynulá skiaskopie se systémem LIH (automat. uložení posled.obrazu)

- 2 monitory LCD s úhlopříčkou min, 19“ (1.v ovladovně na stole, 2. ve snímkovně - 1x live obraz, 1x REF obraz s možností zamrazení obrazu na jednom z monitorů) ve snímkovně stropní závěs pro monitor

- Anatomické programy

- DSA – Digitální subtrakční angiografie

- Akviziční stanice s kapacitou min. 30 000 snímků

- Rychlost zobrazení snímků na monitoru akviziční stanice po expozici max. 5 vteřin

- Možnost záznamu skiaskopické expozice v délce min. 5 minut

- Postprocesing – windowing, inverze obrazu, digital edge enhancement, softwarové clony, vkládání textových anotací atd.

- DICOM: MWL, MPPS, Store, Print,

Diagnostická pracovní stanice pro lékařské propisování na RTG pracovišti

- 2 ks lékařských, diagnostických barevných monitorů

- 3MP certifikovaný medicínský monitor

- Úhlopříčka obrazu min. 21“

- Rozlišení min. 3 Mpix

- Maximální svítivost min. 800 cd/m2

- Kalibrovaná svítivost bílé barvy 400 cd/m2

- Kontrast min 1400:1

- Zabudovaný přední senzor

- Senzor okolního osvětlení

- Display Port, DVI-D

- Součástí je i vysoce výkonná medicínská grafická karta min. 10 bit pro připojení monitorů s pamětí min. 2 GB

- Hardware pracovní stanice

- Procesor Intel: min. Intel Core i7, (min. 4 jádra, min. 3,3 MHz, (nebo výkonnější))

- Dostatečně výkonné chlazení pro nepřetržitý provoz, nízká hlučnost

- Min. 16 GB RAM,

- Min. 1TB HDD

- LAN ethernet připojení 10/100/1000

- CD/DVD RW mechanika

- Klávesnice, myš

- Zdroj min. 400W

- UPS, záložní zdroj napájení min. 600VA

- 1x běžný monitor pro texty a ovládání stanice, 1280x1024pix

- OS Windows

- Diagnostický lékařský software

- Radiologický software pro zobrazení, popisování a úpravu obrazů

- Jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní, přístup k archivu snímků PACS, DICOM modality, nebo CD/DVD

- České uživatelské rozhraní SW

- Plně DICOM 3.0 kompatibilní, přímé spojení s libovolným DICOM zařízením

- Podpora všech DICOM formátů obrazu

- Podpora provozu na platformách Windows

- Manipulace s obrazem v reálném čase

- Možnost vícemonitorového zobrazení

- Měřící nástroje

- MPR, MIP, DRR, DSA

- Definování ROI, 3D zobrazování

- Definování a správa protokolů

- Možnost přehledu náhledů

- Multi-modalitní registrace a fúze

- Přehrávání multi-framových snímků

- Vypalování CD/DVD s prohlížečem snímků

- Definování a okamžitý přístup ke klíčovým snímkům

- Možnost anonymizace

- Export snímků do různých formátů (DICOM, JPEG, BMP, TIFF, AVI)

Předinstalační příprava

- Dodání a instalace kabelových kanálů a kotvících komponentů dle potřeb nově instalovaného přístroje

- Zapravení podlahy

- Dodání a instalace nové antistatické podlahy do vyšetřovny

- Dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje

Příslušenství

- Automatický tlakový injektor s možností plně synchronizovaného provozu s RTG zářením, umístěný na stropním závěsu

- Dorozumívací akustické obousměrné zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - interkom

- UPS - krátkodobý záložní zdroj (min. 5 min.) pro možnost pokračování provozu zařízení, funkční obrazový počítač, uložení získaných dosud nezpracovaných dat) při výpadku sítě

- Ochranný štít lékaře na otočném a výškově stavitelném stropním stativu

- Kompresní pás jednoduše uchopitelný na lištu stolu

- Polohovatelná odnímatelná lavička pro nástup ve svislé poloze, držák nohou a ramen při sklápění pacienta do trendeleburgovi pozice

- Nožní spínač pro ovládání skiaskopie a skiagrafie

- Ochranná zástěra personálu – 2x

- Ochranné límce – 2x

- Ochranné brýle – 1x

# technická část nabídky pro část A

## hybridní kamera SPECT/CT

V rámci nabídky musí dodavatel prokázat splnění požadovaných parametrů či funkcí přístroje, a to předložení následujících dokladů:

- Popis dodávaného zařízení s technickou specifikací (prospekt, technická dokumentace zařízení)

- Prohlášení dodavatele, že nabízené zařízení je kompletní a funkční

- Prohlášení dodavatele, že má zajištěno dodávání náhradních dílů a spotřebních materiálu po dobu nejméně 10 let a že dodavatel zaručuje po stejnou dobu provádění servisu

# technická část nabídky pro část B

## Skiagrafický RTG přístroj

V rámci nabídky musí dodavatel prokázat splnění požadovaných parametrů či funkcí přístroje, a to předložení následujících dokladů:

- Popis dodávaného zařízení s technickou specifikací (prospekt, technická dokumentace zařízení)

- Prohlášení dodavatele, že nabízené zařízení je kompletní a funkční

- Prohlášení dodavatele, že má zajištěno dodávání náhradních dílů a spotřebních materiálu po dobu nejméně 10 let a že dodavatel zaručuje po stejnou dobu provádění servisu

# technická část nabídky pro část C

## Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický komplet se sklopnou stěnou s DSA

V rámci nabídky musí dodavatel prokázat splnění požadovaných parametrů či funkcí přístroje, a to předložení následujících dokladů:

- Popis dodávaného zařízení s technickou specifikací (prospekt, technická dokumentace zařízení)

- Prohlášení dodavatele, že nabízené zařízení je kompletní a funkční

- Prohlášení dodavatele, že má zajištěno dodávání náhradních dílů a spotřebních materiálu po dobu nejméně 10 let a že dodavatel zaručuje po stejnou dobu provádění servisu